附件3

粘贴式应变计校准规范编制

校准试验验证报告

（征求意见稿）

起草：粘贴式应变计校准规范编写组

审查：全国力值硬度重力计量技术委员会

目    录

1 概述	3

2 样品选型	3

3 试验条件	3

3.1环境条件	3

3.2校准用设备	3

4 试验项目和方法	3

4.1冲击力灵敏度平均值及幅值线性度	3

4.2冲击力灵敏度幅值非线性度	4

4.3动态力灵敏度示值误差：	5

5  试验结果的不确定度	5

# 1 概述

本规范是针对粘贴式应变计的校准。

# 2 样品选型

选择了西安力敏传感测控技术有限公司的BHI-350-3BB-M(11)型粘贴式应变计进行试验验证。

# 3 试验条件

# 3.1环境条件

试验地点：北京市海淀区温泉镇环山村北京长城计量测试技术研究所；

实验室条件：温度（20±5）℃，相对湿度70%以下；

试验日期：2018年04月。

# 3.2校准用设备

校准用设备如下表：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 测量范围 | 测量不确定度/ 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SK-1_刚架梁式静态应变标准装置 | SK-1 | 1.标定机械应变测量范围为±1000μm/m； 2.允许产生最大应变值为3000μm/m | Urel=0.15% (k=2) |
| 2 | 应变桥路放大器（指示仪表） | QuantumX MX1615B | 1. 16通道输入； 2. 可用于十分之一、半桥、全桥的应变计测试； 3. 内部配置电阻120和350Ω | Urel=0.2% (k=2) |

# 4 试验项目和方法

试验项目如下表所示：

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及附件 |
| 2 | 灵敏系数 |
| 3 | 机械滞后 |
| 4 | 蠕变 |
| 5 | 直线度 |
| 6 | 重复性 |
| 7 | 灵敏系数的温度系数 |
| 8 | 热输出系数 |

# 4.1校准前检查

校准前检查结果如下表：

| 序号 | 项目 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静置12小时以上 | 起始时间：2021.6.18 13：50 结束时间：2021.6.19 15：20 |
| 2 | 被测表面清理 | / |
| 3 | 粘接剂的种类 | 环氧树脂类，固化温度：185℃—4h，固化压力0.1~0.4MPa |
| 4 | 安装前 | 初始电阻：350.12Ω 初始中心波长：/ |
| 5 | 安装后 | 初始电阻：350.36Ω 初始中心波长：/ |
| 6 | 外观及附件检查 | 应变计外观无明显破损，符合要求，附件齐全。 |

# 4.2应变计校准

（1）灵敏系数、重复性、机械滞后

测量结果如下表：

| 加载应变 (μm/m) | 指示仪表读数（μm/m） |  |  |  |  | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 差值 |  |
| 0 | 0.905 | 1.043 | 1.513 | 1.154 | 0.608 | 0.03%FS |
| 1000 | 1066.020 | 1066.476 | 1066.494 | 1066.330 | 0.475 |  |
| 0 | 3.036 | 3.189 | 3.458 | 3.227 | 0.422 |  |
| -1000 | -1060.590 | -1060.134 | -1060.082 | -1060.269 | 0.508 |  |
| 灵敏系数 | 2.1287 | 2.1288 | 2.1285 | 2.1287 | / |  |
| 机械滞后：0.20%FS |  |  |  |  |  |  |

（2）直线度

测量结果如下表：

| 加载应变 (μm/m) | 应变计输出应变 (μm/m) | 理论应变 (μm/m) | ΔθL (μm/m) | 直线度L (%FS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.871 | 0.871 | 0 | 0 |
| 200 | 212.708 | 212.822 | 0.115 | 0.011 |
| 400 | 425.450 | 425.644 | 0.194 | 0.019 |
| 600 | 639.069 | 638.466 | -0.603 | -0.060 |
| 800 | 852.346 | 851.288 | -1.059 | -0.106 |
| 1000 | 1064.981 | 1064.981 | 0 | 0 |
| 直线度L：±0.11%FS |  |  |  |  |

（5）蠕变

测量结果如下表：

| 加载应变 (μm/m) | 测量时间点 (min) | 应变计输出应变 (μm/m) | 差值 (μm/m) | 蠕变θd (%FS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0 | 1062.897 | / | / |
| 1000 | 5 | 1061.734 | -1.163 | -0.11 |
| 1000 | 10 | 1062.805 | -0.092 | -0.01 |
| 1000 | 15 | 1063.322 | 0.425 | 0.04 |
| 1000 | 20 | 1063.540 | 0.643 | 0.06 |
| 1000 | 25 | 1063.626 | 0.729 | 0.07 |
| 1000 | 30 | 1064.981 | 2.084 | 0.20 |
| 1000 | 40 | 1064.336 | 1.438 | 0.14 |
| 1000 | 50 | 1065.433 | 2.536 | 0.24 |
| 1000 | 60 | 1065.115 | 2.218 | 0.21 |
| 平均值 |  | 1063.779 | / | / |
| 蠕变θd：0.24%FS |  |  |  |  |

（6）灵敏系数的温度系数

测量结果如下表：

| 加载应变 (μm/m) | 应变计输出应变 (μm/m) | 理论应变 (μm/m) | ΔθL (μm/m) | 直线度L %FS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.871 | 0.871 | 0 | 0 |
| 200 | 212.708 | 212.822 | 0.115 | 0.011 |
| 400 | 425.450 | 425.644 | 0.194 | 0.019 |
| 600 | 639.069 | 638.466 | -0.603 | -0.060 |
| 800 | 852.346 | 851.288 | -1.059 | -0.106 |
| 1000 | 1064.981 | 1064.981 | 0 | 0 |
| 直线度L：±0.11%FS |  |  |  |  |

（7）热输出系数

测量结果如下表：

| 试验温度 (℃) | 加载应变 (μm/m) | 应变计输出应变 (μm/m) | 灵敏系数 | 平均灵敏系数 | 热输出系数 (%/℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 | 1000 | 1060.590 | 2.1194 | 2.1182 | 0.984 |
|  | 0 | 0.905 |  |  |  |
|  | 1000 | 1060.134 | 2.1182 |  |  |
|  | 0 | 1.043 |  |  |  |
|  | 1000 | 1060.082 | 2.1171 |  |  |
|  | 0 | 1.513 |  |  |  |
| 80 | 1000 | 1073.020 | 2.1400 | 2.1402 | 0.901 |
|  | 0 | 3.036 |  |  |  |
|  | 1000 | 1073.476 | 2.1406 |  |  |
|  | 0 | 3.189 |  |  |  |
|  | 1000 | 1073.494 | 2.1401 |  |  |
|  | 0 | 3.458 |  |  |  |

# 5  试验结果的不确定度

灵敏系数校准结果的各标准不确定度分量的评定，见下表（标准不确定度分量汇总表）。

| 序号 | 标准不确定 度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度分量% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ur() | 静态应变标准装置的不确定度 | 0.075 |
| 2 | u1rel | 应变计的重复性引入的误差 | 0.018 |
| 3 | u2rel | 应变计的直线度引入的误差 | 0.064 |
| 4 | u3rel | 应变计的机械滞后引入的误差 | 0.116 |
| 5 | u4rel | 应变计配套指示仪表的不确定度 | 0.1 |
|  |  | / | 1.15 |
| Ur |  | / | 2.3 |