国家计量技术规范

《氧化锌避雷器测试仪校准规范》

编 制 说 明

校准规范编制工作组

2021年10月

《氧化锌避雷器测试仪校准规范》

编制说明

# 1．工作内容

## 1.1 任务来源

2020年4月23日，国家市场监督管理总局发布了“《2020年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》的通知（市监计量[2020]38号），由全国电磁计量技术委员会归口组织编写国家计量技术规范《氧化锌避雷器测试仪校准规范》，牵头起草单位为上海市计量测试技术研究院。

本校准规范为首次制定。

## 1.2 工作概况

氧化锌避雷器对保证电网的安全可靠运行有着十分重要的作用，为满足避雷器的生产和日常维护中对其电气性能进行检测的需要，国内外厂家相继开发出多种型号的氧化锌避雷器测试仪，通过相应电气参数的检测，可对氧化锌避雷器的工作状态、受潮和老化程度等进行评价，对该电力设备的应用带来了极大的方便。

一直以来，国内外相关技术规范对氧化锌避雷器测试仪的校准方法无明确的规定，对该仪器量值溯源的准确度、统一性等造成了影响。国内相关计量技术机构、电力科学研究院、仪器设备生产单位等均在对该仪器的校准参数、标准器、校准方法等开展研究和探索，浙江、安徽、河北等地相继发布了氧化锌避雷器测试仪地方校准规范，国家校准规范的制定已相当迫切。

校准规范制定任务下达后，全国电磁计量技术委员会随即下达了关于征集氧化锌避雷器测试仪国家校准规范参加起草单位的通知，在全国计量技术机构和相关企业广泛征集校准规范参加起草单位，经过委员会审查和协调，最终确定由上海市计量测试技术研究院、陕西省计量科学研究院、辽宁省计量科学研究院、中国计量科学研究院 、山东省计量科学研究院、常州检验检测标准认证研究院6家单位负责起草。

## 1.3 工作过程

（1）2020年7月3日，全国电磁计量技术委员会下发了《关于成立混凝土电阻率测试仪等四项国家计量技术规范编制工作组的通知》，氧化锌避雷器测试仪校准规范编制工作组正式成立；

（2）2020年10月26日，通过在线会议形式组织召开了编制工作组启动会议，对校准规范初稿进行了讨论,对适用范围、校准项目等进行了讨论，各单位下步任务分工进行明确，具体见启动会会议纪要。

（3）2020年11月~2021年6月，编制组在启动会讨论结果的基础上，通过进一步的测量试验，对校准规范初稿进行了修改。

（4）2021年7月~9月，编制组对校准规范进行了初审，并将其发送至济南泛华、上海思创、上海大帆、杭州咸亨、华东电力试验研究院等部分生产厂家和电力行业实验室进行征求意见，并于相关技术人员进行技术交流，并进行校准参数的影响量试验，在此基础上进一步修改校准规范，形成征求意见稿。

（5）2021年10月，编制组将征求意见稿及相关材料报送委员会。

# 2．编写原则和主要内容

## 2.1 编写原则

本规范为首次制定，制定过程中严格按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2018《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2019《测量不确定度评定与表示》进行编制，并与相关标准协调统一。

## 2.2 主要内容

按照国家计量校准规范编制要求，本规范内容结构上共分为九章，分别是第一章范围、第二章引用文件、第三章术语和计量单位、第四章概述、第五章计量特性、第六章校准条件、第七章校准项目和校准方法、第八章校准结果表达及第九章复校时间间隔。

# 3．规范起草说明

## 3.1 范围

规定了本规范只适用于氧化锌避雷器交流参数测试仪的校准，本规范不适用于氧化锌避雷器直流参数测试仪、避雷器计数器测试仪等的校准。。

## 3.2 引用文件

引用的文件包括：

GB 11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器

DL/T 987-2017 氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件

IEC 60099-5-2018 避雷器 第5部分：选择和应用建议（Surge arresters –Part 5: Selection and application recommendations）

## 3.3 术语和计量单位

对氧化锌避雷器测试仪常用的“参考电压”、“全电流”、“阻性电流”、“容性电流”、“相位角”计量术语进行了定义，并说明了对于具有谐波测量功能、峰值显示功能的氧化锌避雷器测试仪，校准时应如何处理。

## 3.4 概述

为方便计量技术人员更好地理解氧化锌避雷器测试仪的工作机理，对其基本原理、结构和用途等进行了描述。

## 3.5 计量特性

结合氧化锌避雷器测试仪的测量原理、使用目的和相关标准等，确定了该类仪器计量校准时主要关注的技术参数：参考电压、全电流、阻性电流、容性电流、相位角，给出了各参数的典型测量范围和最大允许误差范围。

（1）氧化锌避雷器测试仪通过测量参考电压、全电流幅值及其相位角，分析全电流的阻性分量和容性分量。

氧化锌避雷器测试仪不存在串联间隙，在电网运行电压作用下，会产生泄漏电流，电流中的有功分量将使氧化锌阀片发热，长期运行使得阀片老化，直至出现热击穿。避雷器内部受潮或绝缘支架绝缘性能不良，会使工频电流增加，功耗加剧，严重时导致内部放电。所以，通过阻性电流可判断氧化锌避雷器的受潮和老化程度。

正常情况下，全电流中主要是容性电流分量，阻性电流仅占10%~20%，因此，仅通过观察全电流的变化来判别氧化锌避雷器的状态是困难的，只有将阻性电流从全电流中分离出来，才能清楚地了解阻性电流的变化。

所以，参考电压、全电流、阻性电流、容性电流和相位角是测试仪的重要计量参数，应进行校准。

（2）避雷器的有功功率是通过参考电压与阻性电流的乘积计算得到，因此在校准了有功功率和阻性电流的情况下，有功功率参数可以不必再校准。

根据标准IEC6099-5-2000第6.1.6.1.3，对电流谐波进行了规定，且图6表明阻性三次谐波电流的变化趋势与阻性电流一致，所以校准了阻性电流即可判断谐波电流的变化。而且国内标准中暂无电流谐波的相关测量要求，目前部分氧化锌避雷器测试仪也不具备谐波测量功能，所以电流谐波参数暂不放入规范，

## 3.6 校准条件

⑴环境条件参照DL/T987-2017氧化锌避雷器阻性电流测试仪行业标准的试验参比条件进行规定；

⑵校准设备及辅助设备配置要求主要结合测试仪的计量特性。校准主要设备包括：氧化锌避雷器测试仪校准装置或标准功率源。对标准器电压、电流、相位角的分辨力进行了规定。

## 3.7 校准方法

依次介绍了参考电压、全电流、阻性电流、容性电流和相位角的校准方法。

考虑到氧化锌避雷器测试仪通常从互感器二次取电压，所以参考电压校准时，必须包含100V测量点。

由试验报告可知，氧化锌避雷器测试仪的全电流测量误差通常不随其阻性和容性分量的改变而变化，所以在全电流校准时，不对其阻性和容性分量进行规定，在量程范围内均匀选取5个点进行校准即可。

通过对多台仪器进行试验可知，部分氧化锌避雷器测试仪的阻性电流测量误差随容性电流的改变而产生变化，所以阻性电流校准时，应参考其实际工作状态。校准规范规定测试仪的补偿角设为0°，为使测试仪校准状态与实际工作状态相一致，测量标准的输出电压设置为100V，容性电流设置为1mA，阻性电流分别设置为50μA、100μA、200μA、500μA以及被校测试仪阻性电流测量上限值的10%、50%和80%。

容性电流校准时，测试仪的补偿角设为0°，测量标准的输出电压设置为100V，阻性电流设置为1mA，容性电流分别设置为被校测试仪容性电流测量上限值的10%、20%、50%和80%。

通常，氧化锌避雷器测试仪的相位角测量结果会受到全电流幅值的影响实际工作状态中，全电流在1mA量级，所以相位角校准时，校准规范规定将测试仪的补偿角设为0°，测量标准的输出电压设置为100V，输出电流设置为1mA，分别设置输出电流超前输出电压30°、45°、60°、75°和90°

# 4．主要试验验证情况及预期达到的效果

本规范主要由上海市计量测试技术研究院承担试验，验证规范各项技术条款和方法制定的合理性。

试验验证结果见试验报告，结果表明规范编制条款制定合理，可操作性较强。

2021年10月15日

编制工作组