JJG2086-****

交流电压计量器具

检定系统表

修订说明

中国计量科学研究院

2021年07月15日

# 目       录

1   修订目的……………………………………………………………………………………（  ）

2   引用文献   ………………………………………………………………………………（  ）

3   修订内容   ………………………………………………………………………………（  ）

3.1  适用范围 …………………………………………………………………………………（  ）

3.2  名词术语 …………………………………………………………………………………（  ）

3.3  计量基准   ………………………………………………………………………………（  ）

3.4  计量标准   ………………………………………………………………………………（  ）

3.5  工作计量器具   …………………………………………………………………………（  ）

3.6  检定系统表框图 …………………………………………………………………………（  ）

JJG2086-****交流电压计量器具检定系统表

修订说明

1 修订目的

JJG2086-1990交流电压计量器具检定系统表制定于1990年，适用于交流电压值从0.5 V~600 V，频率从40 Hz~15000 Hz范围的各种交流电压计量仪器仪表和交直流电压转换器的计量检定程序。中国计量科学研究院于1982年经国家质检总局批准建立交流电压国家基准，其不确定度优于2×10-5（k=3）。2002年和2014年相继开展了交流电压国家基准的技术改造项目，将我国交流电压国家基准的频率范围扩展至1 MHz, 电压量程向上限扩展至1000 V，向下限扩展至10 mV。

1996年，2000年和2003年中国计量科学研究院建立的交流电压国家基准装置分别参加了CCEM-K6.a,CCEMK9和CCEMK11交流电压国际关键性比对，比对结果表明我国的交流电压计量水平为国际先进水平。

随着国内交流电压量值传递体系的完善和提高，交流电压仪器仪表生产能力和使用水平的提高，原来的交流电压计量器具检定系统表已不适用于目前的交流电压量值传递体系。

根据全国电磁计量技术委员会2020年下达的国家计量技术法规项目计划任务书，由中国计量科学研究院起草修订JJG2086-1990交流电压计量器具检定系统表。

2 引用文献

修订JJF2086-****交流电压计量器具检定系统表参考了以下技术文献：

——JJF1104-2003 国家计量检定系统表编写规则

——JJF1094-2002测量仪器特性评定

——JJF1638-2017 多功能标准源校准规范

—— JJF1587-2016 数字多用表校准规范

3 修订内容

3.1适用范围

在原检定系统表上更改了频率范围和交流电压范围。

3.2计量基准

这部分内容为全部重新编写。主要的参考依据是交流电压基准装置操作规范和交流电压基准建立相关课题的研究报告；内容的编写格式按照JJF1104-2003的要求。

这一章节主要说明交流电压量值传递体系顶端的构成和计量基准的能力。内容包括了：

a) 基准装置的名称、组成、测量原理

b) 电能基准装置量程扩展

c) 基准装置测量范围

d) 计量基准量值复现的不确定度和最佳传递能力

e) 量值传递方法

3.2.1 交流电压基准装置由step-up和step-down量程扩展两部分组成，采用不同的测量方法。其中step-up量程扩展采用交直流转换测量方法，step-down量程扩展中结合电压比例标准，采用直接比较法测量。

3.2.2 系统表中交流电压计量基准将交流电压测量范围分为两部分，第一部分电压范围为0.5 V~1000 V，第二部分电压范围为10 mV~0.5 V。

3.2.3交流电压基准装置在step-up量程扩展中采用交直流转换测量方法，得到的交流电压在不同频率下的交直流差，结合直流电压基准，从而确定在不同频率下的交流电压值，所以在系统表中增加直流电压基准的溯源路径。

3.3计量标准

根据JJF1104-2003编写规则的要求，计量标准这一章主要说明交流电压量值传递体系中部的构成。内容包括：

a) 计量标准器的名称、测量范围和不确定度

b) 传递量值时使用的测量仪器和测量方法

3.3.1交流电压计量标准器具分为交流标准电压表、交流标准电压源和交直流电压转换标准，原系统表根据不确定度表示不同，将交流电压标准器具分为不确定度定为（0.5~1）×10-4和（2~5）×10-4两大类，其中包含因子k=3。在原系统表的基础上将交流电压计量标准器具的电压范围和频率范围进行划分，电压范围分在10 mV~20 V时, 对应于频率范围为10 Hz~1 MHz, 电压范围在20 V（不含）~1000 V时，对应于频率范围为10 Hz~100 kHz。

3.3.2 交直流电压转换标准根据不同电压范围和频率范围，给出相应的不确定度（k=2），详见修订系统表的表1部分。

3.3.3 交流电压标准表根据不同电压范围和频率范围，给出相应的不确定度（k=2），因不确定度表示不同，讲交流电压标准表分为三类，详见修订系统表的表2部分。

3.3.4 交流电压标准源根据不同电压范围和频率范围，给出相应的不确定度（k=2），因不确定度表示不同，讲交流电压标准源分为两类，详见修订系统表的表3部分。

3.4 工作计量器具

交流电压工作计量器具分为交流电压表、交流电压源和交流电压测量装置和测量仪器，原系统表根据不确定度表示不同，将交流电压工作计量器具分为不确定度定为（1~5）×10-3和（1~5）×10-2两大类，其中包含因子k=3。在原系统表的基础上将交流电压工作计量器具的电压范围和频率范围进行划分，电压范围分在10 mV~20 V时, 对应于频率范围为10 Hz~1 MHz, 电压范围在20 V（不含）~1000 V时，对应于频率范围为10 Hz~100 kHz，并给出相应的不确定度（k=2），详见修订系统表中的表4、表5和表6。

3.5 检定系统表框图

3.5.1 根据JJF1104-2003之规定，顶端的基本单位用虚线表示，它和交流电压计量基准的关系是溯源关系。计量基准向下是量值传递关系。

3.5.2 原检定系统表框图中采用比较法测量，在此基础上增加了交直流转换法实现计量基准装置和计量标准器之间的量值传递。

3.5.3 修订后的检定系统表框图将计量基准电压范围分为两部分，并给出相应的不确定度范围。

3.5.4 修订后的检定系统表框图中计量标准和工作计量器具也将电压分为两部分，并给出相应的不确定度范围。