旋转流变仪校准规范

（征求意见稿）

试验报告

国防科技工业应用化学一级计量站

2021年6月

1 试验目的

针对旋转流变仪校准规范，对多台不同型号的旋转流变仪进行校准，验证校准条件、项目和方法。

2 试验对象

针对五种常见型号的油液发射光谱仪，包括美国TA公司的DHR 型和ARES-G2型、奥地利Anton Paar公司的MCR型，英国马尔文公司的Kinexus型以及美国Thermo Scientific公司的HAAKE MARS型，依据规范进行了校准。

3 校准方法

3.1 外观检查

仪器应具有名称、型号、制造厂、出厂编号等标识。

仪器各部件齐全且连接良好，各旋钮及按键应能正常工作，指示灯显示正常。

3.2 温度校准

安装校准用的测量夹具，将电子温度计的温度传感器安装在夹具的中央，加热（或冷却）平行板至校准设定温度（根据用户使用温度设定），并平衡，直到温度变化小于±0.1℃/5min。记下温度计读数并开始计时，每隔5min记录一次温度值，连续测试6次。按照公式（1）和公式（2）计算温度设定值误差和波动性误差。如有多个温度校准点，则取其中绝对值最大的ΔT和Tc作为仪器的温度设定值误差和温度波动性误差。

ΔT=T-Ts                         （1）

Tc=Tmax−Tmin2                      （2）

式中：    ΔT— 温度设定值误差，℃；

Tc— 温度波动误差，℃；

Ts— 设定温度，℃

Tmax— 温度测量最大值，℃；

Tmin— 温度测量最小值，℃。

3.3 示值误差

仪器调至正常工作状态后，在设定温度和剪切速率条件下，选择不同剪切黏度值的非牛顿流体黏度标准物质，每种标准物质的黏度值重复测量3次，以算术平均值x作为测量值，按照公式（3）和公式（4）计算示值误差。

Δη=η−ηs                        （3）                             δ=η−ηsηs×100%                    （4）

式中： Δη— 示值误差，Pa·s；

— 相对示值误差，%；

η— 3次测量平均值，Pa·s；

ηs— 剪切黏度标准参考值，Pa·s。

3.4 重复性

仪器调至正常工作状态后，在设定温度和剪切速率条件下，选择不同剪切黏度值的非牛顿流体黏度标准物质，每种非牛顿流体黏度标准物质重复测量6次，按照公式（5）和公式（6）计算剪切黏度重复性。

s=i=1nηi−η2n−1                           （5）

sr=sη×100%                             （6）

式中：s— 测量结果标准偏差，Pa·s；

ηi— 黏度单次测量值，Pa·s；

η— 7次黏度测量平均值，Pa·s；

n— 测量次数；

sr— 测量重复性，%。

- 实验结果

4.1 温度校准实验结果

4.1.1美国TA公司的DHR 型旋转流变仪实验结果

表1   DHR 型旋转流变仪温度校准实验数据

| 温度 设定值/℃ | 温度示值/ ℃ |  |  |  |  |  | 平均值/℃ | 设定值 误差/℃ | 波动 误差/ ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 199.6 | 199.4 | 200.0 | 199.8 | 199.5 | 199.6 | 199.65 | -0.35 | 0.30 |
| 150 | 149.6 | 150.1 | 149.8 | 149.6 | 150.1 | 149.7 | 149.82 | -0.18 | 0.25 |
| 100 | 99.8 | 99.6 | 99.5 | 99.5 | 99.7 | 100.1 | 99.70 | -0.30 | 0.30 |
| 50 | 49.5 | 49.8 | 50.1 | 49.7 | 50.1 | 49.9 | 49.85 | -0.15 | 0.30 |
| 25 | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 25.1 | 24.8 | 24.9 | 24.88 | -0.12 | 0.15 |
| 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| -10 | -9.7 | -9.8 | -9.7 | -9.8 | -9.9 | -9.6 | -9.75 | 0.25 | 0.15 |
| -20 | -19.9 | -19.7 | -19.8 | -19.7 | -19.8 | -19.7 | -19.77 | 0.23 | 0.10 |

4.1.2美国TA公司的ARES-G2 型旋转流变仪实验结果

表2   ARES-G2 型旋转流变仪温度校准实验数据

| 温度 设定值/℃ | 温度示值/ ℃ |  |  |  |  |  | 平均值/℃ | 设定值 误差/℃ | 波动 误差/ ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 199.8 | 199.6 | 199.9 | 199.7 | 199.5 | 199.8 | 199.72 | -0.28 | 0.20 |
| 150 | 149.2 | 149.9 | 149.7 | 149.5 | 149.8 | 149.5 | 149.60 | -0.40 | 0.35 |
| 100 | 99.8 | 99.8 | 99.5 | 99.7 | 99.7 | 100.0 | 99.75 | -0.25 | 0.25 |
| 50 | 49.3 | 49.8 | 49.9 | 49.5 | 50.0 | 49.8 | 49.72 | -0.28 | 0.35 |
| 25 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 25.0 | 24.3 | 24.8 | 24.70 | -0.30 | 0.35 |
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
| -10 | -9.8 | -9.5 | -9.7 | -9.8 | -9.5 | -9.3 | -9.60 | 0.40 | 0.25 |
| -20 | -19.5 | -19.8 | -19.2 | -19.9 | -19.8 | -19.5 | -19.62 | 0.38 | 0.35 |

4.1.3奥地利Anton Paar公司的MCR型旋转流变仪实验结果

表3   MCR型旋转流变仪温度校准实验数据

| 温度 设定值/℃ | 温度示值/ ℃ |  |  |  |  |  | 平均值/℃ | 设定值 误差/℃ | 波动 误差/ ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 200.0 | 199.8 | 199.7 | 199.8 | 200.1 | 199.8 | 199.87 | -0.13 | 0.20 |
| 150 | 149.6 | 149.8 | 150.1 | 150.1 | 149.8 | 149.8 | 149.87 | -0.13 | 0.25 |
| 100 | 100.2 | 100.1 | 99.8 | 100.2 | 100.3 | 100.1 | 100.12 | 0.12 | 0.25 |
| 50 | 50.0 | 49.8 | 49.8 | 49.7 | 50.1 | 49.8 | 49.87 | -0.13 | 0.20 |
| 25 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 25.1 | 25.2 | 24.9 | 24.95 | -0.05 | 0.20 |
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| -10 | -9.6 | -9.8 | -9.5 | -9.9 | -9.9 | -9.8 | -9.75 | 0.25 | 0.20 |
| -20 | -19.8 | -19.7 | -19.8 | -19.9 | -19.5 | -19.8 | -19.75 | 0.25 | 0.20 |
| -40 | -39.5 | -39.8 | -39.7 | -40.1 | -39.5 | -39.9 | -39.75 | 0.25 | 0.30 |

4.1.4英国马尔文公司的Kinexus型旋转流变仪实验结果

表4   Kinexus型旋转流变仪温度校准实验数据

| 温度 设定值/℃ | 温度示值/ ℃ |  |  |  |  |  | 平均值/℃ | 设定值 误差/℃ | 波动 误差/ ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 199.5 | 199.6 | 199.8 | 199.8 | 199.7 | 199.8 | 199.70 | -0.30 | 0.15 |
| 150 | 150.0 | 149.5 | 149.7 | 149.8 | 149.7 | 149.6 | 149.72 | -0.28 | 0.25 |
| 100 | 99.8 | 99.4 | 100.1 | 99.9 | 100.0 | 100.2 | 99.90 | -0.10 | 0.40 |
| 50 | 50.1 | 49.8 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.1 | 49.90 | -0.10 | 0.25 |
| 25 | 25.2 | 24.9 | 24.5 | 25.1 | 25.0 | 24.7 | 24.90 | -0.10 | 0.35 |
| 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.22 | 0.22 | 0.10 |
| -10 | -10.2 | -9.9 | -10.3 | -9.8 | -10.0 | -10.2 | -10.07 | -0.07 | 0.20 |
| -20 | -19.8 | -19.8 | -20.2 | -20.2 | -19.9 | -20.3 | -20.03 | -0.03 | 0.25 |
| -40 | -40.3 | -39.8 | -40.3 | -40.2 | -39.9 | -40.2 | -40.12 | -0.12 | 0.25 |

4.1.5美国Thermo Scientific公司的HAAKE MARS型旋转流变仪实验结果

表5   HAAKE MARS型旋转流变仪温度校准实验数据

| 温度 设定值/℃ | 温度示值/ ℃ |  |  |  |  |  | 平均值/℃ | 设定值 误差/℃ | 波动 误差/ ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 200.0 | 199.8 | 199.5 | 200.0 | 199.7 | 199.5 | 199.75 | -0.25 | 0.25 |
| 150 | 150.0 | 149.9 | 149.8 | 149.9 | 150.1 | 149.7 | 149.90 | -0.10 | 0.20 |
| 100 | 100.0 | 99.7 | 99.6 | 100.0 | 100.1 | 99.7 | 99.85 | -0.15 | 0.25 |
| 50 | 50.0 | 49.8 | 49.6 | 50.1 | 49.6 | 49.7 | 49.80 | -0.20 | 0.25 |
| 25 | 25.1 | 25.2 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 24.88 | -0.12 | 0.25 |
| 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 0.1 |
| -10 | -9.5 | -9.9 | -10.3 | -9.8 | -10.0 | -9.7 | -9.87 | 0.13 | 0.30 |
| -20 | -19.8 | -19.5 | -19.9 | -20.2 | -19.9 | -19.6 | -19.82 | 0.18 | 0.35 |
| -30 | -29.8 | -29.8 | -30.1 | -29.9 | -30.2 | -29.6 | -29.90 | 0.10 | 0.30 |

4.2 示值误差和重复性校准实验结果

4.2.1实验条件：锥板夹具，温度25℃，剪切速率分别为1 s-1、2 s-1、5 s-1、10 s-1和20 s-1

4.2.1.1美国TA公司的DHR 型旋转流变仪实验结果

1. 示值误差：

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  | 实测平均值 Pa·s | 示值误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.293 | 1.166 | 1.220 | 1.195 | 1.194 | -7.7 |
|  | 24.9 | 22.7 | 23.5 | 24.2 | 23.5 | -5.6 |
|  | 111.1 | 105.5 | 105.9 | 112.5 | 108.0 | -2.8 |
|  | 341 | 335 | 369 | 372 | 359 | 5.3 |
|  | 714 | 735 | 743 | 755 | 744 | 4.2 |
|  | 915 | 882 | 892 | 874 | 883 | -3.5 |
| 2 | 1.290 | 1.351 | 1.362 | 1.395 | 1.369 | 6.2 |
|  | 21.2 | 22.5 | 22.3 | 21.7 | 22.2 | 4.7 |
|  | 109.2 | 104.5 | 106.8 | 109.6 | 107.0 | 2.0 |
|  | 330 | 315 | 314 | 332 | 320 | -3.0 |
|  | 683 | 687 | 705 | 718 | 703 | 2.9 |
|  | 890 | 853 | 863 | 875 | 864 | -2.9 |
| 5 | 1.225 | 1.285 | 1.282 | 1.356 | 1.308 | 6.8 |
|  | 16.6 | 17.9 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 5.4 |
|  | 108.9 | 104.5 | 117.8 | 115.5 | 113 | 3.8 |
|  | 328 | 325 | 353 | 348 | 342 | 4.3 |
|  | 650 | 661 | 662 | 674 | 666 | 2.5 |
|  | 838 | 867 | 851 | 875 | 864 | 3.1 |
| 10 | 1.077 | 1.001 | 0.998 | 0.992 | 0.997 | -7.4 |
|  | 13.16 | 13.52 | 13.67 | 13.89 | 13.69 | 4.0 |
|  | 106.4 | 100.7 | 103.9 | 103.5 | 102.7 | -3.5 |
|  | 305 | 316 | 317 | 326 | 320 | 4.9 |
|  | 607 | 574 | 586 | 608 | 589 | -3.0 |
|  | 736 | 745 | 775 | 735 | 752 | 2.2 |
| 20 | 0.987 | 0.916 | 0.925 | 0.905 | 0.915 | -7.3 |
|  | 9.43 | 8.98 | 8.82 | 9.05 | 8.95 | -5.1 |
|  | 103.4 | 105.5 | 108.2 | 109.9 | 107.9 | 4.4 |
|  | 278 | 289 | 283 | 301 | 291 | 4.7 |
|  | 499 | 478 | 507 | 475 | 487 | -2.4 |
|  | 580 | 605 | 595 | 582 | 594 | 2.4 |

2、重复性

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  |  |  |  | 实测平均值 Pa·s | 相对标准偏差 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.293 | 1.168 | 1.225 | 1.251 | 1.346 | 1.328 | 1.327 | 1.274 | 5.6 |  |  |
|  | 24.9 | 23.7 | 22.7 | 23.5 | 25.1 | 23.9 | 24.8 | 24.0 | 3.7 |  |  |
|  | 111.1 | 104.2 | 108.1 | 112.2 | 102.1 | 112.9 | 102.6 | 107.0 | 4.5 |  |  |
|  | 341 | 339 | 375 | 372 | 344 | 365 | 343 | 356 | 4.5 |  |  |
|  | 714 | 729 | 748 | 751 | 755 | 738 | 725 | 741 | 1.7 |  |  |
|  | 915 | 898 | 902 | 874 | 912 | 881 | 874 | 890 | 1.8 |  |  |
| 2 | 1.290 | 1.359 | 1.322 | 1.308 | 1.321 | 1.323 | 1.388 | 1.337 | 2.3 |  |  |
|  | 21.2 | 23.5 | 22.1 | 21.9 | 21.5 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 3.2 |  |  |
|  | 109.2 | 105.6 | 104.3 | 109.2 | 108.7 | 109.6 | 110.1 | 107.9 | 2.2 |  |  |
|  | 330 | 326 | 311 | 322 | 319 | 322 | 310 | 318 | 2.0 |  |  |
|  | 683 | 667 | 700 | 698 | 682 | 701 | 678 | 688 | 2.0 |  |  |
|  | 890 | 849 | 863 | 885 | 862 | 863 | 849 | 862 | 1.5 |  |  |
| 5 | 1.225 | 1.195 | 1.222 | 1.306 | 1.285 | 1.272 | 1.256 | 1.256 | 3.3 |  |  |
|  | 16.6 | 15.5 | 16.5 | 15.8 | 15.4 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 2.6 |  |  |
|  | 108.9 | 105.8 | 113.8 | 115.5 | 108.6 | 112.4 | 115.1 | 111.9 | 3.5 |  |  |
|  | 328 | 326 | 343 | 345 | 329 | 351 | 347 | 340 | 3.0 |  |  |
|  | 650 | 671 | 655 | 647 | 662 | 674 | 678 | 665 |  | 1.8 |  |
|  | 838 | 847 | 872 | 855 | 837 | 849 | 865 | 854 |  | 1.5 |  |
| 10 | 1.077 | 1.005 | 1.012 | 0.991 | 1.055 | 1.059 | 0.989 | 1.019 |  | 3.1 |  |
|  | 13.16 | 13.78 | 13.97 | 13.11 | 13.72 | 13.67 | 13.79 | 13.67 |  | 2.2 |  |
|  | 106.4 | 100.1 | 105.5 | 101.9 | 100.2 | 107.4 | 103.2 | 103.1 |  | 2.8 |  |
|  | 305 | 336 | 302 | 325 | 326 | 302 | 311 | 317 |  | 4.4 |  |
|  | 607 | 574 | 591 | 605 | 582 | 586 | 600 | 590 |  | 2.0 |  |
|  | 736 | 715 | 755 | 732 | 761 | 725 | 737 | 738 |  | 2.4 |  |
| 20 | 0.987 | 0.928 | 0.905 | 0.972 | 0.993 | 0.965 | 0.977 | 0.957 |  | 3.5 |  |
|  | 9.43 | 8.88 | 9.32 | 9.09 | 8.88 | 9.50 | 9.11 | 9.13 |  | 2.7 |  |
|  | 103.4 | 100.1 | 109.7 | 111.8 | 105.4 | 113.2 | 107.5 | 108.0 |  | 4.4 |  |
|  | 278 | 295 | 287 | 302 | 269 | 280 | 297 | 288 |  | 4.3 |  |
|  | 499 | 465 | 498 | 471 | 472 | 501 | 487 | 482 |  | 3.1 |  |
|  | 580 | 576 | 591 | 605 | 601 | 572 | 599 | 591 |  | 2.3 |  |

4.2.1.2美国TA公司的ARES-G2 型旋转流变仪实验结果

1、示值误差：

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  | 实测平均值 Pa·s | 示值误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.293 | 1.125 | 1.215 | 1.285 | 1.208 | -6.6 |
|  | 24.9 | 22.7 | 24.5 | 23.2 | 23.5 | -5.6 |
|  | 111.1 | 103.8 | 104.6 | 111.7 | 106.7 | -4.0 |
|  | 341 | 329 | 345 | 322 | 332 | -2.6 |
|  | 714 | 731 | 729 | 749 | 736 | 3.1 |
|  | 915 | 882 | 895 | 864 | 880 | -3.8 |
| 2 | 1.290 | 1.237 | 1.251 | 1.285 | 1.258 | -2.5 |
|  | 21.2 | 22.5 | 20.9 | 21.8 | 21.7 | 2.4 |
|  | 109.2 | 105.9 | 107.8 | 101.7 | 105.1 | -3.8 |
|  | 330 | 309 | 311 | 329 | 316 | -4.2 |
|  | 683 | 697 | 700 | 722 | 706 | 3.4 |
|  | 890 | 849 | 875 | 865 | 863 | -3.0 |
| 5 | 1.225 | 1.267 | 1.291 | 1.285 | 1.281 | 4.6 |
|  | 16.6 | 18.1 | 17.2 | 17.1 | 17.5 | 5.4 |
|  | 108.9 | 102.7 | 107.8 | 105.1 | 105.2 | -3.4 |
|  | 328 | 321 | 332 | 357 | 337 | 2.7 |
|  | 650 | 671 | 662 | 680 | 671 | 3.2 |
|  | 838 | 857 | 861 | 832 | 850 | 1.4 |
| 10 | 1.077 | 1.051 | 1.065 | 1.013 | 1.043 | -3.2 |
|  | 13.16 | 12.49 | 13.11 | 12.88 | 12.83 | -2.5 |
|  | 106.4 | 100.1 | 103.5 | 108.5 | 104.0 | -2.3 |
|  | 305 | 308 | 319 | 326 | 318 | 4.3 |
|  | 607 | 584 | 576 | 605 | 588 | 3.1 |
|  | 736 | 715 | 739 | 705 | 720 | -2.2 |
| 20 | 0.987 | 0.923 | 0.945 | 0.944 | 0.927 | -5.1 |
|  | 9.43 | 9.11 | 9.02 | 9.39 | 9.17 | -2.8 |
|  | 103.4 | 101.8 | 107.2 | 114.5 | 107.8 | 4.4 |
|  | 278 | 265 | 289 | 299 | 284 | 2.2 |
|  | 499 | 489 | 523 | 531 | 514 | 3.0 |
|  | 580 | 602 | 591 | 602 | 598 | 3.1 |

2、重复性

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  |  |  |  |  | 实测平均值 Pa·s | 相对标准偏差 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.293 | 1.125 | 1.215 | 1.285 | 1.213 | 1.309 | 1.262 |  | 1.235 | 5.3 |  |  |
|  | 24.9 | 23.8 | 22.5 | 22.6 | 24.7 | 23.4 | 23.1 |  | 23.4 | 3.5 |  |  |
|  | 111.1 | 107.6 | 110.1 | 109.2 | 106.8 | 112.2 | 104.2 |  | 108.4 | 2.6 |  |  |
|  | 341 | 334 | 358 | 357 | 371 | 365 | 341 |  | 354 | 4.0 |  |  |
|  | 714 | 732 | 718 | 744 | 722 | 737 | 715 |  | 728 | 1.6 |  |  |
|  | 915 | 902 | 891 | 889 | 907 | 895 | 911 |  | 899 | 1.0 |  |  |
| 2 | 1.290 | 1.255 | 1.221 | 1.266 | 1.242 | 1.267 | 1.291 |  | 1.257 | 1.9 |  |  |
|  | 21.2 | 21.6 | 20.2 | 20.7 | 22.0 | 20.2 | 21.9 |  | 21.1 | 4.0 |  |  |
|  | 109.2 | 104.7 | 110.8 | 116.7 | 108.7 | 107.6 | 110.0 |  | 109.8 | 3.7 |  |  |
|  | 330 | 315 | 331 | 321 | 345 | 329 | 344 |  | 331 | 3.6 |  |  |
|  | 683 | 677 | 702 | 685 | 695 | 707 | 712 |  | 696 | 1.9 |  |  |
|  | 890 | 845 | 878 | 869 | 895 | 906 | 867 |  | 877 | 2.5 |  |  |
| 5 | 1.225 | 1.286 | 1.241 | 1.272 | 1.255 | 1.286 | 1.201 |  | 1.257 | 2.6 |  |  |
|  | 16.6 | 18.0 | 17.6 | 18.5 | 16.2 | 17.7 | 17.8 |  | 17.6 | 4.4 |  |  |
|  | 108.9 | 104.5 | 103.9 | 107.1 | 110.3 | 107.2 | 105.4 |  | 106.4 | 2.2 |  |  |
|  | 328 | 335 | 319 | 342 | 320 | 339 | 348 |  | 334 | 3.6 |  |  |
|  | 650 | 678 | 655 | 672 | 667 | 679 | 662 | 669 |  |  | 1.4 |  |
|  | 838 | 865 | 854 | 830 | 855 | 869 | 842 | 853 |  |  | 1.7 |  |
| 10 | 1.077 | 1.021 | 1.055 | 1.019 | 1.054 | 1.057 | 1.011 | 1.036 |  |  | 2.1 |  |
|  | 13.16 | 12.15 | 12.76 | 13.22 | 12.57 | 13.19 | 12.38 | 12.71 |  |  | 3.4 |  |
|  | 106.4 | 104.1 | 101.2 | 109.6 | 101.3 | 107.5 | 106.4 | 105.0 |  |  | 3.3 |  |
|  | 305 | 322 | 300 | 325 | 321 | 315 | 301 | 314 |  |  | 3.5 |  |
|  | 607 | 598 | 586 | 617 | 588 | 579 | 600 | 595 |  |  | 2.3 |  |
|  | 736 | 707 | 732 | 703 | 719 | 735 | 706 | 717 |  |  | 1.9 |  |
| 20 | 0.987 | 0.909 | 0.940 | 0.933 | 0.911 | 0.942 | 0.945 | 0.930 |  |  | 1.7 |  |
|  | 9.43 | 9.17 | 9.09 | 9.35 | 9.15 | 9.34 | 9.39 | 9.25 |  |  | 1.4 |  |
|  | 103.4 | 99.8 | 110.2 | 101.5 | 101.7 | 109.5 | 105.2 | 104.7 |  |  | 4.2 |  |
|  | 278 | 266 | 288 | 287 | 269 | 288 | 295 | 282 |  |  | 4.2 |  |
|  | 499 | 485 | 507 | 502 | 488 | 508 | 501 | 499 |  |  | 2.0 |  |
|  | 580 | 611 | 593 | 592 | 604 | 581 | 587 | 595 |  |  | 1.9 |  |

4.2.1.3奥地利Anton Paar公司的MCR型旋转流变仪实验结果

1、示值误差：

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  | 实测平均值 Pa·s | 示值误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.293 | 1.225 | 1.235 | 1.245 | 1.235 | -4.5 |
|  | 24.9 | 25.6 | 24.3 | 26.2 | 25.4 | 2.0 |
|  | 111.1 | 112.9 | 117.6 | 113.1 | 114.5 | 3.1 |
|  | 341 | 349 | 335 | 369 | 351 | 2.9 |
|  | 714 | 736 | 709 | 747 | 731 | 2.4 |
|  | 915 | 893 | 918 | 902 | 904 | -1.2 |
| 2 | 1.290 | 1.385 | 1.331 | 1.351 | 1.356 | 5.1 |
|  | 21.2 | 22.3 | 20.5 | 22.8 | 21.9 | 3.3 |
|  | 109.2 | 103.9 | 107.5 | 104.7 | 105.4 | -3.5 |
|  | 330 | 315 | 310 | 342 | 322 | -2.4 |
|  | 683 | 705 | 691 | 722 | 706 | 3.4 |
|  | 890 | 893 | 927 | 925 | 915 | 2.8 |
| 5 | 1.225 | 1.291 | 1.282 | 1.267 | 1.280 | 4.5 |
|  | 16.6 | 17.9 | 17.2 | 16.5 | 17.2 | 3.6 |
|  | 108.9 | 102.7 | 105.8 | 102.1 | 103.5 | -5.0 |
|  | 328 | 322 | 335 | 347 | 335 | 2.1 |
|  | 650 | 650 | 668 | 677 | 665 | 2.3 |
|  | 838 | 857 | 841 | 864 | 854 | 1.9 |
| 10 | 1.077 | 1.029 | 1.022 | 1.013 | 1.021 | -5.2 |
|  | 13.16 | 13.34 | 13.21 | 13.91 | 13.49 | 2.5 |
|  | 106.4 | 108.9 | 113.5 | 110.1 | 110.8 | 4.1 |
|  | 305 | 289 | 297 | 306 | 297 | -2.6 |
|  | 607 | 615 | 636 | 625 | 625 | 3.0 |
|  | 736 | 758 | 745 | 750 | 751 | 2.0 |
| 20 | 0.987 | 0.913 | 0.911 | 0.935 | 0.920 | -6.8 |
|  | 9.43 | 9.71 | 9. 37 | 9.89 | 9.80 | 3.9 |
|  | 103.4 | 104.5 | 108.6 | 110.5 | 107.9 | 4.4 |
|  | 278 | 278 | 291 | 298 | 289 | 4.0 |
|  | 499 | 491 | 525 | 531 | 516 | 3.4 |
|  | 580 | 583 | 597 | 602 | 594 | 2.4 |

2、重复性

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  |  |  |  |  | 实测平均值 Pa·s | 相对标准偏差 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.293 | 1.282 | 1.235 | 1.158 | 1.265 | 1.243 | 1.155 |  | 1.223 | 4.4 |  |  |
|  | 24.9 | 25.9 | 23.7 | 23.2 | 24.7 | 24.3 | 25.3 |  | 24.5 | 4.1 |  |  |
|  | 111.1 | 114.9 | 118.5 | 114.8 | 114.6 | 116.5 | 113.4 |  | 115.5 | 1.6 |  |  |
|  | 341 | 349 | 355 | 367 | 352 | 341 | 368 |  | 355 | 3.0 |  |  |
|  | 714 | 735 | 715 | 740 | 733 | 717 | 735 |  | 729 | 1.4 |  |  |
|  | 915 | 895 | 918 | 932 | 899 | 929 | 942 |  | 919 | 2.1 |  |  |
| 2 | 1.290 | 1.231 | 1.325 | 1.340 | 1.322 | 1.211 | 1.328 |  | 1.293 | 4.4 |  |  |
|  | 21.2 | 23.9 | 24.5 | 22.7 | 22.8 | 20.9 | 22.5 |  | 22.9 | 5.4 |  |  |
|  | 109.2 | 104.8 | 106.5 | 110.7 | 104.5 | 105.7 | 114.7 |  | 107.8 | 3.8 |  |  |
|  | 330 | 309 | 311 | 332 | 315 | 321 | 341 |  | 322 | 3.9 |  |  |
|  | 683 | 701 | 684 | 712 | 705 | 701 | 720 |  | 704 | 1.7 |  |  |
|  | 890 | 898 | 917 | 928 | 915 | 926 | 920 |  | 917 | 1.2 |  |  |
| 5 | 1.225 | 1.199 | 1.245 | 1.287 | 1.305 | 1.247 | 1.281 |  | 1.261 | 3.0 |  |  |
|  | 16.6 | 17.7 | 15.9 | 16.1 | 17.9 | 17.3 | 16.2 |  | 16.9 | 5.3 |  |  |
|  | 108.9 | 101.7 | 104.9 | 109.5 | 103.2 | 105.8 | 104.9 |  | 105.0 | 2.5 |  |  |
|  | 328 | 312 | 331 | 327 | 345 | 335 | 337 |  | 331 | 3.4 |  |  |
|  | 650 | 632 | 668 | 672 | 655 | 664 | 673 | 661 |  |  | 2.3 |  |
|  | 838 | 858 | 848 | 870 | 854 | 849 | 862 | 857 |  |  | 1.0 |  |
| 10 | 1.077 | 1.019 | 1.032 | 1.081 | 1.029 | 1.099 | 1.053 | 1.052 |  |  | 3.0 |  |
|  | 13.16 | 13.45 | 13.22 | 13.75 | 13.68 | 13.03 | 13.97 | 13.52 |  |  | 2.6 |  |
|  | 106.4 | 111.1 | 103.7 | 111.5 | 108.2 | 111.5 | 103.1 | 108.2 |  |  | 3.6 |  |
|  | 305 | 289 | 287 | 302 | 305 | 295 | 310 | 298 |  |  | 3.1 |  |
|  | 607 | 620 | 632 | 627 | 611 | 611 | 625 | 621 |  |  | 1.4 |  |
|  | 736 | 748 | 733 | 750 | 752 | 735 | 752 | 745 |  |  | 1.2 |  |
| 20 | 0.987 | 0.922 | 0.908 | 0.985 | 0.911 | 0.941 | 0.994 | 0.944 |  |  | 4.0 |  |
|  | 9.43 | 9.11 | 9.65 | 9.79 | 9.73 | 9. 44 | 9.94 | 9.64 |  |  | 3.3 |  |
|  | 103.4 | 103.9 | 110.6 | 111.3 | 107.8 | 102.6 | 105.6 | 107.0 |  |  | 3.3 |  |
|  | 278 | 284 | 295 | 288 | 275 | 289 | 295 | 288 |  |  | 2.6 |  |
|  | 499 | 486 | 515 | 511 | 491 | 511 | 509 | 504 |  |  | 2.4 |  |
|  | 580 | 608 | 594 | 595 | 600 | 591 | 591 | 597 |  |  | 1.1 |  |

4.2.1.4 英国马尔文公司的Kinexus型旋转流变仪实验结果

1、示值误差：

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  | 实测平均值 Pa·s | 示值误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.293 | 1.215 | 1.158 | 1.235 | 1.203 | -7.0 |
|  | 24.9 | 24.6 | 25.3 | 27.8 | 25.9 | 4.0 |
|  | 111.1 | 112.3 | 113.6 | 116.7 | 114,2 | 2.8 |
|  | 341 | 347 | 355 | 359 | 354 | 3.8 |
|  | 714 | 736 | 729 | 737 | 734 | 2.8 |
|  | 915 | 885 | 897 | 882 | 888 | -3.0 |
| 2 | 1.290 | 1.385 | 1.351 | 1.381 | 1.372 | 6.4 |
|  | 21.2 | 22.3 | 21.3 | 23.9 | 22.5 | 6.1 |
|  | 109.2 | 103.7 | 107.1 | 106.2 | 105.7 | -3.2 |
|  | 330 | 320 | 314 | 312 | 315 | 4.5 |
|  | 683 | 721 | 695 | 712 | 709 | 3.8 |
|  | 890 | 923 | 915 | 925 | 921 | 3.5 |
| 5 | 1.225 | 1.291 | 1.307 | 1.297 | 1.298 | 6.0 |
|  | 16.6 | 17.3 | 18.2 | 16.9 | 17.5 | 5.4 |
|  | 108.9 | 101.5 | 109.7 | 103.4 | 104.9 | -3.7 |
|  | 328 | 338 | 349 | 345 | 344 | 4.9 |
|  | 650 | 662 | 678 | 672 | 671 | 3.2 |
|  | 838 | 847 | 871 | 855 | 858 | 2.4 |
| 10 | 1.077 | 1.011 | 1.015 | 1.003 | 1.010 | -6.2 |
|  | 13.16 | 13.84 | 13.95 | 13.91 | 13.90 | 5.6 |
|  | 106.4 | 113.9 | 109.5 | 110.4 | 111.3 | 4.6 |
|  | 305 | 309 | 327 | 311 | 316 | 3.6 |
|  | 607 | 621 | 625 | 618 | 621 | 2.3 |
|  | 736 | 748 | 758 | 745 | 750 | 1.9 |
| 20 | 0.987 | 0.913 | 0.911 | 0.935 | 0.920 | -6.8 |
|  | 9.43 | 9.91 | 9. 47 | 9.88 | 9.90 | 5.0 |
|  | 103.4 | 104.7 | 108.9 | 111.5 | 108.4 | 4.8 |
|  | 278 | 282 | 291 | 295 | 289 | 4.0 |
|  | 499 | 497 | 515 | 531 | 514 | 3.0 |
|  | 580 | 601 | 595 | 602 | 599 | 3.3 |

2、重复性

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  |  |  |  |  | 实测平均值 Pa·s | 相对标准偏差 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.293 | 1.215 | 1.158 | 1.235 | 1.217 | 1.308 | 1.325 |  | 1.243 | 5.1 |  |  |
|  | 24.9 | 23.6 | 25.5 | 26.8 | 24.1 | 26.1 | 25.2 |  | 25.2 | 4.8 |  |  |
|  | 111.1 | 118.3 | 122.6 | 115.5 | 124.8 | 119.6 | 116.7 |  | 119.6 | 3.0 |  |  |
|  | 341 | 358 | 362 | 351 | 345 | 339 | 359 |  | 352 | 2.5 |  |  |
|  | 714 | 729 | 728 | 741 | 738 | 714 | 735 |  | 731 | 1.3 |  |  |
|  | 915 | 891 | 907 | 879 | 885 | 907 | 902 |  | 895 | 1.3 |  |  |
| 2 | 1.290 | 1.379 | 1.244 | 1.345 | 1.198 | 1.311 | 1.367 |  | 1.307 | 5.5 |  |  |
|  | 21.2 | 22.3 | 22.5 | 20.2 | 22.8 | 22.7 | 23.4 |  | 22.3 | 4.9 |  |  |
|  | 109.2 | 103.7 | 101.1 | 108.2 | 106.7 | 107.5 | 112.2 |  | 106.6 | 3.6 |  |  |
|  | 330 | 315 | 309 | 312 | 331 | 318 | 322 |  | 318 | 2.5 |  |  |
|  | 683 | 721 | 705 | 712 | 691 | 715 | 682 |  | 704 | 2.1 |  |  |
|  | 890 | 915 | 903 | 905 | 923 | 902 | 925 |  | 912 | 1.1 |  |  |
| 5 | 1.225 | 1.191 | 1.217 | 1.187 | 1.241 | 1.327 | 1.257 |  | 1.237 | 4.2 |  |  |
|  | 16.6 | 16.3 | 18.2 | 16.9 | 17.3 | 18.2 | 16.9 |  | 17.3 | 4.4 |  |  |
|  | 108.9 | 101.5 | 109.7 | 103.4 | 101.5 | 109.7 | 103.4 |  | 104.9 | 3.7 |  |  |
|  | 328 | 328 | 349 | 345 | 338 | 349 | 341 |  | 342 | 2.3 |  |  |
|  | 650 | 662 | 678 | 672 | 662 | 678 | 632 | 664 |  |  | 2.6 |  |
|  | 838 | 827 | 875 | 855 | 847 | 871 | 855 | 855 |  |  | 2.0 |  |
| 10 | 1.077 | 1.081 | 1.065 | 1.003 | 1.011 | 1.045 | 1.003 | 1.035 |  |  | 3.3 |  |
|  | 13.16 | 13.24 | 14.25 | 13.91 | 13.84 | 13.95 | 13.91 | 13.85 |  |  | 2.4 |  |
|  | 106.4 | 113.9 | 105.5 | 110.4 | 116.9 | 109.5 | 110.4 | 111.1 |  |  | 3.5 |  |
|  | 305 | 309 | 327 | 331 | 309 | 327 | 311 | 319 |  |  | 3.2 |  |
|  | 607 | 641 | 625 | 618 | 621 | 605 | 618 | 621 |  |  | 1.9 |  |
|  | 736 | 768 | 738 | 745 | 748 | 728 | 740 | 745 |  |  | 1.8 |  |
| 20 | 0.987 | 0.913 | 0.891 | 0.935 | 0.913 | 0.911 | 0.965 | 0.921 |  |  | 2.8 |  |
|  | 9.43 | 9.91 | 9. 17 | 9.88 | 9.91 | 9. 47 | 9.18 | 9.72 |  |  | 3.7 |  |
|  | 103.4 | 101.7 | 108.9 | 111.5 | 104.7 | 108.9 | 111.5 | 107.9 |  |  | 3.6 |  |
|  | 278 | 252 | 271 | 275 | 262 | 281 | 265 | 268 |  |  | 3.8 |  |
|  | 499 | 497 | 515 | 511 | 497 | 515 | 521 | 509 |  |  | 2.0 |  |
|  | 580 | 608 | 595 | 612 | 628 | 585 | 602 | 604 |  |  | 2.5 |  |

4.2.1.5 美国Thermo Scientific公司的HAAKE MARS型旋转流变仪实验结果

1、示值误差：

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  | 实测平均值 Pa·s | 示值误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.293 | 1.242 | 1.162 | 1.268 | 1.224 | -5.3 |
|  | 24.9 | 26.2 | 24.8 | 26.6 | 25.9 | 4.0 |
|  | 111.1 | 114.8 | 115.8 | 114.9 | 115.2 | 3.7 |
|  | 341 | 357 | 348 | 360 | 355 | 4.1 |
|  | 714 | 732 | 725 | 739 | 732 | 2.5 |
|  | 915 | 893 | 901 | 885 | 893 | -2.4 |
| 2 | 1.290 | 1.367 | 1.304 | 1.377 | 1.349 | 4.6 |
|  | 21.2 | 22.8 | 20.8 | 22.5 | 22.0 | 3.8 |
|  | 109.2 | 103.7 | 107.8 | 104.5 | 105.3 | -3.6 |
|  | 330 | 328 | 342 | 355 | 342 | 3.6 |
|  | 683 | 717 | 689 | 715 | 707 | 3.5 |
|  | 890 | 918 | 904 | 913 | 915 | 2.8 |
| 5 | 1.225 | 1.276 | 1.312 | 1.248 | 1.279 | 4.4 |
|  | 16.6 | 17.8 | 17.2 | 16.6 | 17.2 | 3.6 |
|  | 108.9 | 108.5 | 112.7 | 113.8 | 111.7 | 2.6 |
|  | 328 | 329 | 337 | 345 | 337 | 2.7 |
|  | 650 | 655 | 678 | 680 | 671 | 3.2 |
|  | 838 | 835 | 858 | 865 | 853 | 1.8 |
| 10 | 1.077 | 1.009 | 1.015 | 1.058 | 1.027 | 4.6 |
|  | 13.16 | 13.57 | 13.25 | 13.67 | 13.50 | 2.6 |
|  | 106.4 | 107.9 | 109.5 | 113.4 | 110.3 | 3.7 |
|  | 305 | 306 | 325 | 321 | 317 | 3.9 |
|  | 607 | 612 | 625 | 623 | 620 | 2.1 |
|  | 736 | 738 | 757 | 742 | 746 | 1.4 |
| 20 | 0.987 | 0.925 | 0.905 | 0.961 | 0.930 | -5.8 |
|  | 9.43 | 9.97 | 9.68 | 9.85 | 9.83 | 4.2 |
|  | 103.4 | 102.7 | 110.5 | 110.5 | 107.9 | 4.4 |
|  | 278 | 275 | 297 | 290 | 287 | 3.2 |
|  | 499 | 508 | 515 | 527 | 517 | 3.6 |
|  | 580 | 605 | 598 | 600 | 601 | 3.6 |

2、重复性

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  |  |  |  |  | 实测平均值 Pa·s | 相对标准偏差 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.293 | 1.135 | 1.182 | 1.277 | 1.235 | 1.169 | 1.267 |  | 1.211 | 4.7 |  |  |
|  | 24.9 | 26.5 | 24.5 | 26.2 | 26.7 | 25.5 | 26.8 |  | 26.0 | 3.4 |  |  |
|  | 111.1 | 113.5 | 112.8 | 113.1 | 115.0 | 113.7 | 104.6 |  | 112.1 | 3.4 |  |  |
|  | 341 | 351 | 348 | 362 | 331 | 349 | 360 |  | 350 | 3.2 |  |  |
|  | 714 | 707 | 726 | 738 | 722 | 739 | 735 |  | 728 | 1.7 |  |  |
|  | 915 | 901 | 921 | 898 | 893 | 937 | 905 |  | 909 | 1.8 |  |  |
| 2 | 1.290 | 1.369 | 1.214 | 1.357 | 1.339 | 1.208 | 1.371 |  | 1.310 | 5.9 |  |  |
|  | 21.2 | 20.6 | 20.5 | 22.3 | 22.5 | 21.4 | 23.1 |  | 21.7 | 4.9 |  |  |
|  | 109.2 | 102.7 | 107.1 | 110.5 | 108.7 | 113.8 | 105.5 |  | 108.1 | 3.6 |  |  |
|  | 330 | 321 | 335 | 351 | 329 | 345 | 351 |  | 339 | 3.6 |  |  |
|  | 683 | 709 | 685 | 710 | 721 | 695 | 710 |  | 705 | 1.8 |  |  |
|  | 890 | 909 | 916 | 891 | 901 | 895 | 921 |  | 906 | 1.3 |  |  |
| 5 | 1.225 | 1.211 | 1.304 | 1.288 | 1.231 | 1.357 | 1.269 |  | 1.277 | 4.1 |  |  |
|  | 16.6 | 18.1 | 17.9 | 16.2 | 17.6 | 17.5 | 18.3 |  | 17.6 | 4.3 |  |  |
|  | 108.9 | 106.5 | 115.7 | 114.1 | 104.5 | 112.1 | 113.8 |  | 111.1 | 4.1 |  |  |
|  | 328 | 319 | 341 | 345 | 344 | 332 | 342 |  | 337 | 3.0 |  |  |
|  | 650 | 649 | 670 | 681 | 659 | 672 | 680 | 669 |  |  | 1.9 |  |
|  | 838 | 832 | 855 | 865 | 847 | 858 | 865 | 854 |  |  | 1.5 |  |
| 10 | 1.077 | 1.011 | 1.155 | 1.079 | 1.123 | 1.088 | 1.048 | 1.084 |  |  | 4.7 |  |
|  | 13.16 | 13.45 | 13.85 | 13.81 | 13.27 | 12.91 | 12.85 | 13.36 |  |  | 3.2 |  |
|  | 106.4 | 101.3 | 110.8 | 113.2 | 109.5 | 115.1 | 107.5 | 109.6 |  |  | 4.4 |  |
|  | 305 | 319 | 328 | 303 | 315 | 321 | 301 | 315 |  |  | 3.4 |  |
|  | 607 | 618 | 606 | 623 | 615 | 632 | 633 | 621 |  |  | 1.7 |  |
|  | 736 | 715 | 723 | 745 | 728 | 747 | 742 | 733 |  |  | 1.8 |  |
| 20 | 0.987 | 0.911 | 0.905 | 0.967 | 0.983 | 0.908 | 0.995 | 0.945 |  |  | 4.4 |  |
|  | 9.43 | 9.86 | 9.63 | 9.95 | 9.12 | 9.18 | 9.95 | 9.62 |  |  | 3.9 |  |
|  | 103.4 | 106.5 | 112.5 | 115.7 | 101.4 | 110.1 | 110.8 | 109.5 |  |  | 4.6 |  |
|  | 278 | 288 | 295 | 270 | 272 | 291 | 283 | 283 |  |  | 3.6 |  |
|  | 499 | 499 | 521 | 501 | 521 | 516 | 525 | 514 |  |  | 2.2 |  |
|  | 580 | 601 | 599 | 606 | 591 | 585 | 571 | 592 |  |  | 2.2 |  |

4.2.2实验条件：同轴圆筒，温度25℃，剪切速率分别为5 s-1、10 s-1、50 s-1、100 s-1和200 s-1

4.2.2.1美国TA公司的DHR 型旋转流变仪实验结果

1. 示值误差

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  | 实测平均值 Pa·s | 示值误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.581 | 0.565 | 0.559 | 0.572 | 0.565 | -2.8 |
|  | 0.710 | 0.681 | 0.695 | 0.712 | 0.696 | -2.0 |
|  | 1.570 | 1.555 | 1.528 | 1.582 | 1.555 | -1.0 |
| 10 | 0.472 | 0.485 | 0.502 | 0.484 | 0.490 | 3.8 |
|  | 0.680 | 0.647 | 0.695 | 0.642 | 0.661 | -2.8 |
|  | 1.233 | 1.188 | 1.222 | 1.199 | 1.203 | -2.4 |
| 50 | 0.2305 | 0.2265 | 0.2282 | 0.2248 | 0.2265 | -1.7 |
|  | 0.342 | 0.348 | 0.339 | 0.377 | 0.355 | 3.8 |
|  | 0.602 | 0.605 | 0.627 | 0.619 | 0.617 | 2.5 |
| 100 | 0.1623 | 0.1682 | 0.1641 | 0.1668 | 0.1664 | 2.5 |
|  | 0.250 | 0.238 | 0.237 | 0.242 | 0.239 | -4.4 |
|  | 0.421 | 0.395 | 0.425 | 0.407 | 0.409 | -2.9 |
| 200 | 0.1132 | 0.1085 | 0.1097 | 0.1095 | 0.1092 | -3.5 |
|  | 0.1720 | 0.1655 | 0.1654 | 0.1682 | 0.1664 | -3.3 |
|  | 0.294 | 0.298 | 0.315 | 0.307 | 0.307 | 4.4 |

2. 重复性

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  |  |  |  | 实测平均值 Pa·s | 相对标准偏差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.581 | 0.542 | 0.543 | 0.565 | 0.561 | 0.574 | 0.539 | 0.554 | 2.6 |
|  | 0.710 | 0.677 | 0.701 | 0.669 | 0.662 | 0.685 | 0.692 | 0.681 | 2.1 |
|  | 1.570 | 1.521 | 1.527 | 1.565 | 1.578 | 1.532 | 1.578 | 1.550 | 1.7 |
| 10 | 0.472 | 0.502 | 0.462 | 0.495 | 0.487 | 0.492 | 0.487 | 0.488 | 2.8 |
|  | 0.680 | 0.637 | 0.623 | 0.668 | 0.658 | 0.635 | 0.662 | 0.647 | 2.8 |
|  | 1.233 | 1.188 | 1.185 | 1.237 | 1.197 | 1.241 | 1.259 | 1.218 | 2.6 |
| 50 | 0.2305 | 0.2268 | 0.2337 | 0.2352 | 0.2341 | 0.2231 | 0.2264 | 0.2299 | 2.2 |
|  | 0.342 | 0.329 | 0.328 | 0.321 | 0.339 | 0.314 | 0.325 | 0.326 | 2.6 |
|  | 0.602 | 0.625 | 0.614 | 0.587 | 0.609 | 0.571 | 0.612 | 0.603 | 3.3 |
| 100 | 0.1623 | 0.1625 | 0.1541 | 0.1534 | 0.1522 | 0.1633 | 0.1646 | 0.1584 | 3.6 |
|  | 0.250 | 0.251 | 0.239 | 0.237 | 0.232 | 0.232 | 0.228 | 0.237 | 3.4 |
|  | 0.421 | 0.401 | 0.415 | 0.431 | 0.405 | 0.422 | 0.421 | 0.416 | 2.7 |
| 200 | 0.1132 | 0.1087 | 0.1075 | 0.1121 | 0.1076 | 0.1122 | 0.1124 | 0.1101 | 2.2 |
|  | 0.1720 | 0.1732 | 0.1625 | 0.1645 | 0.1745 | 0.1668 | 0.1728 | 0.1691 | 3.0 |
|  | 0.294 | 0.265 | 0.271 | 0.257 | 0.261 | 0.277 | 0.262 | 0.266 | 2.8 |

4.2.2.2美国TA公司的ARES-G2 型旋转流变仪实验结果

1. 示值误差

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  | 实测平均值 Pa·s | 示值误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.581 | 0.575 | 0.609 | 0.567 | 0.607 | 4.5 |
|  | 0.710 | 0.697 | 0.755 | 0.743 | 0.732 | 3.1 |
|  | 1.570 | 1.525 | 1.548 | 1.512 | 1.528 | -2.7 |
| 10 | 0.472 | 0.437 | 0.455 | 0.471 | 0.454 | -3.8 |
|  | 0.680 | 0.664 | 0.675 | 0.641 | 0.660 | -2.9 |
|  | 1.233 | 1.245 | 1.232 | 1.295 | 1.267 | 2.8 |
| 50 | 0.2305 | 0.2374 | 0.2422 | 0.2398 | 0.2398 | 4.0 |
|  | 0.342 | 0.343 | 0.359 | 0.367 | 0.356 | 4.2 |
|  | 0.602 | 0.588 | 0.569 | 0.591 | 0.583 | -3.2 |
| 100 | 0.1623 | 0.1718 | 0.1669 | 0.1685 | 0.1691 | 4.2 |
|  | 0.250 | 0.266 | 0.247 | 0.264 | 0.259 | 3.6 |
|  | 0.421 | 0.415 | 0.462 | 0.438 | 0.438 | 4.1 |
| 200 | 0.1132 | 0.1099 | 0.1107 | 0.1085 | 0.1097 | -3.1 |
|  | 0.1720 | 0.1691 | 0.1674 | 0.1665 | 0.1677 | -2.5 |
|  | 0.294 | 0.304 | 0.311 | 0.304 | 0.306 | 4.2 |

2. 重复性

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  |  |  |  | 实测平均值 Pa·s | 相对标准偏差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.581 | 0.575 | 0.595 | 0.568 | 0.577 | 0.565 | 0.589 | 0.578 | 2.0 |
|  | 0.710 | 0.671 | 0.721 | 0.672 | 0.715 | 0.705 | 0.681 | 0.694 | 3.2 |
|  | 1.570 | 1.544 | 1.578 | 1.561 | 1.592 | 1.545 | 1.587 | 1.568 | 1.3 |
| 10 | 0.472 | 0.501 | 0.488 | 0.465 | 0.467 | 0.485 | 0.475 | 0.480 | 2.9 |
|  | 0.680 | 0.655 | 0.654 | 0.688 | 0.698 | 0.668 | 0.657 | 0.670 | 2.8 |
|  | 1.233 | 1.181 | 1.235 | 1.242 | 1.185 | 1.275 | 1.188 | 1.218 | 3.2 |
| 50 | 0.2305 | 0.2215 | 0.2371 | 0.2239 | 0.2218 | 0.2319 | 0.2382 | 0.2291 | 3.3 |
|  | 0.342 | 0.328 | 0.322 | 0.325 | 0.338 | 0.342 | 0.345 | 0.333 | 2.9 |
|  | 0.602 | 0.614 | 0.569 | 0.607 | 0.619 | 0.598 | 0.627 | 0.606 | 3.4 |
| 100 | 0.1623 | 0.1594 | 0.1551 | 0.1567 | 0.1591 | 0.1598 | 0.1686 | 0.1598 | 2.9 |
|  | 0.250 | 0.255 | 0.249 | 0.257 | 0.232 | 0.248 | 0.241 | 0.247 | 3.8 |
|  | 0.421 | 0.408 | 0.425 | 0.417 | 0.425 | 0.444 | 0.425 | 0.424 | 2.8 |
| 200 | 0.1132 | 0.1117 | 0.1124 | 0.1129 | 0.1057 | 0.1133 | 0.1111 | 0.1112 | 2.5 |
|  | 0.1720 | 0.1729 | 0.1635 | 0.1741 | 0.1711 | 0.1702 | 0.1624 | 0.1690 | 2.9 |
|  | 0.294 | 0.311 | 0.298 | 0.289 | 0.281 | 0.305 | 0.295 | 0.297 | 3.6 |

4.2.2.3奥地利Anton Paar公司的MCR型旋转流变仪实验结果

1. 示值误差

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  | 实测平均值 Pa·s | 示值误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.581 | 0.588 | 0.532 | 0.575 | 0.562 | -3.3 |
|  | 0.710 | 0.724 | 0.751 | 0.721 | 0.732 | 3.1 |
|  | 1.570 | 1.527 | 1.538 | 1.541 | 1.535 | -2.2 |
| 10 | 0.472 | 0.488 | 0.485 | 0.495 | 0.489 | 3.7 |
|  | 0.680 | 0.659 | 0.665 | 0.641 | 0.655 | -3.7 |
|  | 1.233 | 1.205 | 1.192 | 1.199 | 1.199 | -2.8 |
| 50 | 0.2305 | 0.2215 | 0.2255 | 0.2211 | 0.2227 | -3.4 |
|  | 0.342 | 0.335 | 0.369 | 0.364 | 0.356 | 4.1 |
|  | 0.602 | 0.627 | 0.615 | 0.631 | 0.624 | 3.7 |
| 100 | 0.1623 | 0.1584 | 0.1529 | 0.1585 | 0.1566 | -3.5 |
|  | 0.250 | 0.242 | 0.267 | 0.274 | 0.261 | 4.4 |
|  | 0.421 | 0.425 | 0.392 | 0.395 | 0.404 | -4.0 |
| 200 | 0.1132 | 0.1084 | 0.1075 | 0.1114 | 0.1091 | -3.6 |
|  | 0.1720 | 0.1759 | 0.1783 | 0.1732 | 0.1758 | 2.2 |
|  | 0.294 | 0.301 | 0.311 | 0.302 | 0.305 | 3.6 |

2. 重复性

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  |  |  |  | 实测平均值 Pa·s | 相对标准偏差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.581 | 0.582 | 0.565 | 0.565 | 0.588 | 0.591 | 0.595 | 0.581 | 2.3 |
|  | 0.710 | 0.721 | 0.734 | 0.725 | 0.701 | 0.743 | 0.707 | 0.722 | 2.2 |
|  | 1.570 | 1.568 | 1.482 | 1.487 | 1.582 | 1.509 | 1.575 | 1.534 | 3.0 |
| 10 | 0.472 | 0.485 | 0.495 | 0.461 | 0.475 | 0.483 | 0.475 | 0.479 | 2.4 |
|  | 0.680 | 0.665 | 0.651 | 0.631 | 0.692 | 0.671 | 0.681 | 0.665 | 3.3 |
|  | 1.233 | 1.265 | 1.221 | 1.262 | 1.201 | 1.214 | 1.212 | 1.229 | 2.2 |
| 50 | 0.2305 | 0.2387 | 0.2331 | 0.2287 | 0.2214 | 0.2221 | 0.2359 | 0.2300 | 3.1 |
|  | 0.342 | 0.327 | 0.358 | 0.345 | 0.358 | 0.361 | 0.355 | 0.351 | 3.7 |
|  | 0.602 | 0.624 | 0.579 | 0.615 | 0.623 | 0.625 | 0.591 | 0.610 | 3.2 |
| 100 | 0.1623 | 0.1515 | 0.1642 | 0.1637 | 0.1647 | 0.1619 | 0.1528 | 0.1598 | 3.8 |
|  | 0.250 | 0.248 | 0.24 | 0.227 | 0.245 | 0.242 | 0.245 | 0.241 | 3.1 |
|  | 0.421 | 0.415 | 0.432 | 0.419 | 0.428 | 0.441 | 0.424 | 0.427 | 2.2 |
| 200 | 0.1132 | 0.1035 | 0.1088 | 0.1102 | 0.1097 | 0.1113 | 0.1114 | 0.1092 | 2.7 |
|  | 0.1720 | 0.1707 | 0.1641 | 0.1731 | 0.1708 | 0.1702 | 0.1625 | 0.1686 | 2.5 |
|  | 0.294 | 0.257 | 0.244 | 0.249 | 0.262 | 0.247 | 0.249 | 0.251 | 2.7 |

4.2.2.4 英国马尔文公司的Kinexus型旋转流变仪实验结果

1. 示值误差

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  | 实测平均值 Pa·s | 示值误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.581 | 0.552 | 0.564 | 0.555 | 0.557 | -4.1 |
|  | 0.710 | 0.755 | 0.708 | 0.727 | 0.730 | 2.8 |
|  | 1.570 | 1.595 | 1.627 | 1.642 | 1.621 | 3.3 |
| 10 | 0.472 | 0.448 | 0.449 | 0.461 | 0.453 | -4.1 |
|  | 0.680 | 0.675 | 0.649 | 0.665 | 0.663 | -2.5 |
|  | 1.233 | 1.207 | 1.205 | 1.211 | 1.208 | -2.1 |
| 50 | 0.2305 | 0.2287 | 0.2235 | 0.2241 | 0.2254 | -2.2 |
|  | 0.342 | 0.317 | 0.318 | 0.345 | 0.327 | -4.4 |
|  | 0.602 | 0.611 | 0.627 | 0.638 | 0.625 | 3.9 |
| 100 | 0.1623 | 0.1521 | 0.1579 | 0.1614 | 0.1571 | -3.2 |
|  | 0.250 | 0.234 | 0.237 | 0.255 | 0.242 | -3.2 |
|  | 0.421 | 0.415 | 0.395 | 0.412 | 0.407 | -3.2 |
| 200 | 0.1132 | 0.1097 | 0.1122 | 0.1102 | 0.1107 | -2.2 |
|  | 0.1720 | 0.1705 | 0.1673 | 0.1662 | 0.1680 | -2.3 |
|  | 0.294 | 0.284 | 0.305 | 0.319 | 0.303 | 2.9 |

2. 重复性

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  |  |  |  | 实测平均值 Pa·s | 相对标准偏差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.581 | 0.565 | 0.572 | 0.561 | 0.582 | 0.602 | 0.593 | 0.579 | 2.8 |
|  | 0.710 | 0.735 | 0.764 | 0.715 | 0.708 | 0.752 | 0.762 | 0.739 | 3.2 |
|  | 1.570 | 1.485 | 1.574 | 1.518 | 1.528 | 1.445 | 1.528 | 1.513 | 2.9 |
| 10 | 0.472 | 0.465 | 0.493 | 0.467 | 0.492 | 0.491 | 0.473 | 0.480 | 2.8 |
|  | 0.680 | 0.651 | 0.629 | 0.663 | 0.662 | 0.625 | 0.687 | 0.653 | 3.6 |
|  | 1.233 | 1.145 | 1.221 | 1.254 | 1.205 | 1.227 | 1.222 | 1.212 | 3.0 |
| 50 | 0.2305 | 0.2312 | 0.2352 | 0.2295 | 0.2211 | 0.2334 | 0.2222 | 0.2288 | 2.6 |
|  | 0.342 | 0.319 | 0.344 | 0.345 | 0.353 | 0.333 | 0.354 | 0.341 | 3.9 |
|  | 0.602 | 0.604 | 0.598 | 0.622 | 0.617 | 0.625 | 0.614 | 0.613 | 1.7 |
| 100 | 0.1623 | 0.1535 | 0.1522 | 0.1617 | 0.1633 | 0.1622 | 0.1614 | 0.1591 | 3.1 |
|  | 0.250 | 0.254 | 0.248 | 0.262 | 0.237 | 0.262 | 0.255 | 0.253 | 3.7 |
|  | 0.421 | 0.409 | 0.438 | 0.429 | 0.433 | 0.442 | 0.419 | 0.428 | 2.9 |
| 200 | 0.1132 | 0.1114 | 0.1037 | 0.1101 | 0.1105 | 0.1122 | 0.1104 | 0.1097 | 2.8 |
|  | 0.1720 | 0.1708 | 0.1612 | 0.1631 | 0.1641 | 0.1722 | 0.1711 | 0.1671 | 2.9 |
|  | 0.294 | 0.294 | 0.289 | 0.281 | 0.282 | 0.308 | 0.285 | 0.290 | 3.5 |

4.2.2.5 美国Thermo Scientific公司的HAAKE MARS型旋转流变仪实验结果

1. 示值误差

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  | 实测平均值 Pa·s | 示值误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.581 | 0.565 | 0.567 | 0.555 | 0.562 | -3.2 |
|  | 0.710 | 0.714 | 0.728 | 0.732 | 0.725 | 2.1 |
|  | 1.570 | 1.598 | 1.589 | 1.579 | 1.589 | 1.2 |
| 10 | 0.472 | 0.455 | 0.468 | 0.451 | 0.458 | -3.0 |
|  | 0.680 | 0.728 | 0.669 | 0.701 | 0.699 | 2.8 |
|  | 1.233 | 1.215 | 1.219 | 1.224 | 1.219 | -1.1 |
| 50 | 0.2305 | 0.2234 | 0.2287 | 0.2234 | 0.2252 | -2.3 |
|  | 0.342 | 0.325 | 0.337 | 0.329 | 0.330 | -3.4 |
|  | 0.602 | 0.615 | 0.631 | 0.624 | 0.623 | 3.5 |
| 100 | 0.1623 | 0.1658 | 0.1665 | 0.1657 | 0.1660 | 2.3 |
|  | 0.250 | 0.237 | 0.237 | 0.249 | 0.241 | -3.6 |
|  | 0.421 | 0.425 | 0.439 | 0.437 | 0.434 | 3.0 |
| 200 | 0.1132 | 0.1187 | 0.1144 | 0.1159 | 0.1163 | 2.8 |
|  | 0.1720 | 0.1701 | 0.1692 | 0.1684 | 0.1692 | -1.6 |
|  | 0.294 | 0.305 | 0.291 | 0.308 | 0.301 | 2.5 |

2. 重复性

| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 实测值 Pa·s |  |  |  |  |  | 实测平均值 Pa·s | 相对标准偏差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.581 | 0.572 | 0.563 | 0.585 | 0.567 | 0.584 | 0.591 | 0.577 | 1.9 |
|  | 0.710 | 0.704 | 0.704 | 0.732 | 0.722 | 0.729 | 0.755 | 0.724 | 2.7 |
|  | 1.570 | 1.578 | 1.584 | 1.623 | 1.584 | 1.562 | 1.644 | 1.596 | 1.9 |
| 10 | 0.472 | 0.455 | 0.473 | 0.461 | 0.488 | 0.462 | 0.483 | 0.470 | 2.8 |
|  | 0.680 | 0.644 | 0.681 | 0.669 | 0.675 | 0.691 | 0.695 | 0.676 | 2.7 |
|  | 1.233 | 1.251 | 1.209 | 1.251 | 1.242 | 1.328 | 1.272 | 1.259 | 3.1 |
| 50 | 0.2305 | 0.2225 | 0.2319 | 0.2328 | 0.2331 | 0.2318 | 0.2365 | 0.2314 | 2.0 |
|  | 0.342 | 0.328 | 0.351 | 0.334 | 0.359 | 0.345 | 0.358 | 0.346 | 3.7 |
|  | 0.602 | 0.594 | 0.608 | 0.627 | 0.605 | 0.605 | 0.619 | 0.610 | 1.9 |
| 100 | 0.1623 | 0.1522 | 0.1601 | 0.1611 | 0.1629 | 0.1655 | 0.1614 | 0.1605 | 2.8 |
|  | 0.250 | 0.247 | 0.238 | 0.259 | 0.252 | 0.242 | 0.239 | 0.246 | 3.3 |
|  | 0.421 | 0.441 | 0.435 | 0.420 | 0.423 | 0.419 | 0.425 | 0.427 | 2.1 |
| 200 | 0.1132 | 0.1088 | 0.1047 | 0.1102 | 0.1149 | 0.1101 | 0.1057 | 0.1091 | 3.4 |
|  | 0.1720 | 0.1705 | 0.1622 | 0.1721 | 0.1709 | 0.1715 | 0.1722 | 0.1699 | 2.3 |
|  | 0.294 | 0.298 | 0.285 | 0.289 | 0.288 | 0.278 | 0.289 | 0.288 | 2.3 |

- 试验结论

“旋转流变仪校准规范”的校准项目合理、技术要求恰当、校准方法可行、可操作性强。