旋转流变仪校准规范

（征求意见稿）

不确定度分析报告

国防科技工业应用化学一级计量站

2021年6月

示值误差测量不确定度评定

1、建立测量模型

- δ=η−ηsηs×100%           (1)

式中： Δη— 示值误差，Pa·s；

— 相对示值误差，%；

η— 3次测量平均值，Pa·s；

ηs— 剪切黏度标准参考值，Pa·s。

公式(1)可写成：

δ=ηηs−1                   (2)

所以示值误差的合成标准不确定度：

uc2δ=(∂δ∂η)2u2η+(∂δ∂ηs)2u2ηs            (3)

ucδ=(1ηs)2u2η+(ηηs2)2u2ηs           (4)

2、不确定度评定

2.1测量重复性引入的标准不确定度分量uη

校准时重复测量3次，按式(5)用极差法计算测量重复性引入的不确定度分量。

uη= (ηmax−ηmin)C3                   (5)

- 式中：

C— 极差系数（C=1.69）

ηmax— 3次测量值中的最大值；

ηmin— 3次测量值中的最小值。

五种旋转流变仪（编号1#～5#）在锥板夹具、温度25℃，1s-1、2s-1、5s-1、10s-1、20s-1五个设定剪切速率条件下的3次测量引入的不确定度分量u1计算结果见表1，在同轴圆筒、温度25℃，5s-1、10s-1、50s-1、100s-1、200s-1五个设定剪切速率条件下的3次测量引入的不确定度分量u1计算结果见表2。其中1#～5#分别对应美国TA公司的DHR 型，美国TA公司的ARES-G2 型，奥地利Anton Paar公司的MCR型、英国马尔文公司的Kinexus型以及美国Thermo Scientific公司的HAAKE  MARS型旋转流变仪。

表1  3次测量极差值及由此引入的不确定度分量uη

| 锥板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪切 速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 3次测量极差值 Pa·s |  |  |  |  | 不确定度分量uη Pa·s |  |  |  |  |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 1.293 | 0.054 | 0.160 | 0.020 | 0.077 | 0.106 | 0.0184 | 0.0547 | 0.0068 | 0.0263 | 0.0362 |
|  | 24.9 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 3.2 | 1.8 | 0.51 | 0.61 | 0.65 | 1.09 | 0.61 |
|  | 111.1 | 7.0 | 7.9 | 4.7 | 4.4 | 1.0 | 2.39 | 2.70 | 1.61 | 1.50 | 0.34 |
|  | 341 | 37 | 23 | 34 | 12 | 12 | 12.6 | 7.9 | 11.6 | 4.1 | 4.1 |
|  | 714 | 20 | 20 | 38 | 8 | 14 | 6.8 | 6.8 | 13.0 | 2.7 | 4.8 |
|  | 915 | 18 | 31 | 25 | 15 | 16 | 6.1 | 10.6 | 8.5 | 5.1 | 5.5 |
| 2 | 1.290 | 0.044 | 0.048 | 0.054 | 0.034 | 0.073 | 0.0150 | 0.0164 | 0.0184 | 0.0116 | 0.0249 |
|  | 21.2 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 0.27 | 0.55 | 0.79 | 0.89 | 0.68 |
|  | 109.2 | 5.1 | 6.1 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 1.74 | 2.08 | 1.23 | 1.16 | 1.40 |
|  | 330 | 18 | 20 | 32 | 8 | 27 | 6.1 | 6.8 | 10.9 | 2.7 | 9.2 |
|  | 683 | 31 | 25 | 31 | 26 | 28 | 10.6 | 8.5 | 10.6 | 8.9 | 9.6 |
|  | 890 | 22 | 26 | 34 | 10 | 14 | 7.5 | 8.9 | 11.6 | 3.4 | 4.8 |
| 5 | 1.225 | 0.074 | 0.024 | 0.024 | 0.016 | 0.064 | 0.0253 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0055 | 0.0219 |
|  | 16.6 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.31 | 0.34 | 0.48 | 0.44 | 0.41 |
|  | 108.9 | 13.3 | 5.1 | 3.7 | 8.2 | 5.3 | 4.54 | 1.74 | 1.26 | 2.80 | 1.81 |
|  | 328 | 28 | 36 | 25 | 11 | 16 | 9.6 | 12.3 | 8.5 | 3.8 | 5.5 |
|  | 650 | 13 | 18 | 27 | 16 | 25 | 4.4 | 6.1 | 9.2 | 5.5 | 8.5 |
|  | 838 | 24 | 29 | 23 | 24 | 30 | 8.2 | 9.9 | 7.9 | 8.2 | 10.2 |
| 10 | 1.077 | 0.009 | 0.052 | 0.016 | 0.012 | 0.049 | 0.0031 | 0.0178 | 0.0055 | 0.0041 | 0.0167 |
|  | 13.16 | 0.37 | 0.62 | 0.70 | 0.11 | 0.42 | 0.126 | 0.212 | 0.239 | 0.038 | 0.143 |
|  | 106.4 | 3.2 | 8.4 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 1.09 | 2.87 | 1.57 | 1.50 | 1.88 |
|  | 305 | 10 | 18 | 17 | 18 | 19 | 3.4 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 6.5 |
|  | 607 | 34 | 29 | 21 | 7 | 13 | 11.6 | 9.9 | 7.2 | 2.4 | 4.4 |
|  | 736 | 40 | 34 | 13 | 13 | 19 | 13.7 | 11.6 | 4.0 | 4.4 | 6.5 |
| 20 | 0.987 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.056 | 0.0068 | 0.0075 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0191 |
|  | 9.43 | 0.23 | 0.37 | 0.52 | 0.44 | 0.29 | 0.079 | 0.126 | 0.178 | 0.150 | 0.099 |
|  | 103.4 | 4.4 | 12.7 | 6.0 | 6.8 | 7.8 | 1.50 | 4.34 | 2.05 | 2.32 | 2.66 |
|  | 278 | 18 | 34 | 20 | 13 | 22 | 6.1 | 11.6 | 6.8 | 4.4 | 7.5 |
|  | 499 | 32 | 42 | 40 | 34 | 19 | 10.9 | 14.3 | 13.7 | 11.6 | 6.5 |
|  | 580 | 23 | 11 | 19 | 7 | 7 | 7.9 | 3.8 | 6.5 | 2.4 | 2.4 |

表2  3次测量极差值及由此引入的不确定度分量uη

| 同轴圆筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪切 速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 3次测量极差值 Pa·s |  |  |  |  | 不确定度分量uη Pa·s |  |  |  |  |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 5 | 0.581 | 0.013 | 0.042 | 0.056 | 0.012 | 0.012 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.004 | 0.004 |
|  | 0.710 | 0.031 | 0.058 | 0.030 | 0.047 | 0.018 | 0.011 | 0.020 | 0.011 | 0.016 | 0.007 |
|  | 1.570 | 0.054 | 0.036 | 0.014 | 0.047 | 0.018 | 0.019 | 0.013 | 0.005 | 0.016 | 0.007 |
| 10 | 0.472 | 0.018 | 0.034 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.007 | 0.012 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
|  | 0.680 | 0.053 | 0.034 | 0.024 | 0.026 | 0.059 | 0.019 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.021 |
|  | 1.233 | 0.034 | 0.063 | 0.013 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.022 | 0.005 | 0.002 | 0.003 |
| 50 | 0.2305 | 0.0034 | 0.0048 | 0.0044 | 0.0052 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0003 |
|  | 0.342 | 0.038 | 0.024 | 0.034 | 0.028 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.004 |
|  | 0.602 | 0.022 | 0.022 | 0.016 | 0.027 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.010 | 0.006 |
| 100 | 0.1623 | 0.0041 | 0.0049 | 0.0056 | 0.0093 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0032 | 0.0003 |
|  | 0.250 | 0.005 | 0.019 | 0.032 | 0.021 | 0.012 | 0.002 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.004 |
|  | 0.421 | 0.030 | 0.047 | 0.033 | 0.020 | 0.014 | 0.011 | 0.016 | 0.012 | 0.007 | 0.005 |
| 200 | 0.1132 | 0.0012 | 0.0022 | 0.0039 | 0.0025 | 0.0043 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0015 |
|  | 0.1720 | 0.0028 | 0.0026 | 0.0051 | 0.0043 | 0.0017 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0006 |
|  | 0.294 | 0.017 | 0.007 | 0.010 | 0.035 | 0.017 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0.006 |

2.2黏度标准物质引入的标准不确定度分量uηs

非牛顿流体黏度标准物质引入的标准不确定度可直接根据标准物质证书给出的不确定度来评定，由此引入的标准不确定度分量为：，计算结果见表2。

表2 非牛顿流体黏度标准物质引入的标准不确定度uηs

| 锥板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 剪切速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 扩展不确定度U Pa·s | 不确定度分量uηs Pa·s |
| 1 | 1.293 | 0.083 | 0.0415 |
|  | 24.9 | 1.7 | 0.85 |
|  | 111.1 | 5.3 | 2.65 |
|  | 341 | 17 | 8.5 |
|  | 714 | 45 | 22.5 |
|  | 915 | 58 | 29 |
| 2 | 1.290 | 0.058 | 0.029 |
|  | 21.2 | 1.2 | 0.6 |
|  | 109.2 | 5.4 | 2.7 |
|  | 330 | 19 | 9.5 |
|  | 683 | 41 | 20.5 |
|  | 890 | 54 | 27 |
| 5 | 1.225 | 0.071 | 0.0355 |
|  | 16.6 | 1.1 | 0.55 |
|  | 108.9 | 5.1 | 2.55 |
|  | 328 | 20 | 10 |
|  | 650 | 35 | 17.5 |
|  | 838 | 51 | 25.5 |
| 10 | 1.077 | 0.054 | 0.027 |
|  | 13.16 | 0.60 | 0.30 |
|  | 106.4 | 4.9 | 2.45 |
|  | 305 | 15 | 7.5 |
|  | 607 | 32 | 16 |
|  | 736 | 32 | 16 |
| 20 | 0.987 | 0.045 | 0.0225 |
|  | 9.43 | 0.43 | 0.215 |
|  | 103.4 | 4.6 | 2.3 |
|  | 278 | 16 | 8 |
|  | 499 | 26 | 13 |
|  | 580 | 33 | 16.5 |
| 同轴圆筒 |  |  |  |
| 5 | 0.581 | 0.023 | 0.0115 |
|  | 0.710 | 0.023 | 0.0115 |
|  | 1.570 | 0.061 | 0.0305 |
| 10 | 0.472 | 0.024 | 0.012 |
|  | 0.680 | 0.025 | 0.0125 |
|  | 1.233 | 0.060 | 0.030 |
| 50 | 0.2305 | 0.0055 | 0.00275 |
|  | 0.342 | 0.013 | 0.0065 |
|  | 0.602 | 0.022 | 0.011 |
| 100 | 0.1623 | 0.0071 | 0.00355 |
|  | 0.250 | 0.011 | 0.0055 |
|  | 0.421 | 0.018 | 0.009 |
| 200 | 0.1132 | 0.0046 | 0.0023 |
|  | 0.1720 | 0.0062 | 0.0031 |
|  | 0.294 | 0.011 | 0.0055 |

3、合成不确定度uc与扩展不确定度U

uη与uηs不相关，则两者的合成不确定度uc计算公式如下：

ucδ=(1ηs)2u2η+(ηηs2)2u2ηs

扩展不确定度的扩展因子k通常取2，则扩展不确定度计算公式如下：

Ur=k（k=2）

计算结果见表3。

表3 五种旋转流变仪的合成不确定度和扩展不确定度计算结果

| 温度：25℃，夹具：锥板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪切 速率 s-1 | 标准值 Pa·s | 合成标准不确定度 % |  |  |  |  | 扩展不确定度Ur % |  |  |  |  |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 1 | 1.293 | 3.3 | 5.2 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 6.6 | 10.4 | 6.2 | 7.2 | 8.3 |
|  | 24.9 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 5.6 | 3.9 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 11.3 | 7.8 |
|  | 111.1 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 6.3 | 6.7 | 5.7 | 5.6 | 5.0 |
|  | 341 | 4.5 | 3.4 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 9.1 | 6.7 | 8.5 | 5.7 | 5.7 |
|  | 714 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 6.6 |
|  | 915 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
| 2 | 1.290 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 6.1 |
|  | 21.2 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 4.3 | 6.5 | 7.8 | 9.5 | 10.3 | 8.7 |
|  | 109.2 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 5.8 | 6.1 | 5.3 | 5.2 | 5.4 |
|  | 330 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 2.9 | 4.1 | 6.7 | 6.9 | 8.7 | 5.7 | 8.2 |
|  | 683 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
|  | 890 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 6.1 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.3 |
| 5 | 1.225 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.0 |
|  | 16.6 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 7.9 | 8.1 | 9.0 | 8.8 | 8.5 |
|  | 108.9 | 4.8 | 2.8 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 9.7 | 5.5 | 5.0 | 6.8 | 5.8 |
|  | 328 | 4.3 | 4.9 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 8.6 | 9.8 | 8.1 | 6.8 | 7.1 |
|  | 650 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 6.1 |
|  | 838 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.7 |
| 10 | 1.077 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 4.7 | 5.9 | 4.9 | 4.8 | 5.7 |
|  | 13.16 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 5.2 |
|  | 106.4 | 2.4 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 4.9 | 7.0 | 5.6 | 5.6 | 5.9 |
|  | 305 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.7 |
|  | 607 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 5.6 |
|  | 736 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 5.8 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
| 20 | 0.987 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.7 | 5.8 |
|  | 9.43 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 4.6 | 5.2 | 6.1 | 5.7 | 5.2 |
|  | 103.4 | 2.7 | 4.8 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 5.5 | 9.6 | 6.1 | 6.5 | 6.9 |
|  | 278 | 3.7 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 4.0 | 7.5 | 10.2 | 7.7 | 6.8 | 8.0 |
|  | 499 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 6.7 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 6.0 |
|  | 580 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 6.0 |
| 温度：25℃，夹具：同轴圆筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.581 | 2.1 | 3.3 | 3.9 | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 6.6 | 7.9 | 4.0 | 4.1 |
|  | 0.710 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 4.4 | 6.5 | 4.6 | 5.6 | 3.9 |
|  | 1.570 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 4.0 |
| 10 | 0.472 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 6.1 | 7.1 | 5.5 | 5.3 | 5.6 |
|  | 0.680 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 6.6 | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 7.2 |
|  | 1.233 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.1 | 6.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 50 | 0.2305 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.3 |
|  | 0.342 | 4.3 | 3.5 | 4.0 | 3.4 | 2.2 | 8.6 | 7.1 | 8.1 | 6.9 | 4.4 |
|  | 0.602 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 5.0 | 4.3 |
| 100 | 0.1623 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.8 | 4.5 |
|  | 0.250 | 2.3 | 3.6 | 5.0 | 3.8 | 2.7 | 4.5 | 7.2 | 9.9 | 7.7 | 5.3 |
|  | 0.421 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 6.7 | 8.8 | 7.0 | 5.3 | 5.0 |
| 200 | 0.1132 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.9 |
|  | 0.1720 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.6 |
|  | 0.294 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | 2.8 | 5.7 | 4.4 | 4.7 | 9.0 | 5.6 |