《物理吸附仪校准规范》编制说明

- 制定国家计量技术规范的目的和意义

粉体和多孔材料是材料研发、产业化过程中最基本的构成单元，在许多科研、产业部门具有重要地位且应用广泛。产业化的迅速发展对粉体和多孔材料的比表面积和孔隙度性质（总孔容、平均/最可几孔径、微孔孔容/孔径等）测量结果的可靠性和有效性提出了迫切需求。粉体和多孔材料的比表面积和孔隙度性质的分析测量通常采用物理吸附仪（也称比表面积及孔隙度分析仪），目前它已成为许多研究单位、大专院校和产业部门等不可缺少的重要设备；据估计，我国目前拥有各类物理吸附仪上千台，且不同厂家仪器的计量特性参次不齐。因此，为保证粉体和多孔材料比表面积和孔隙度性质测量结果的可靠性，对物理吸附仪进行校准成为当务之急。

目前，尽管国际标准化组织（ISO）和我国标准化管理委员会（SAC）已经颁布多项粉体和多孔材料比表面积和孔隙度性质测量方法标准，但这些国际和国家标准均未涉及物理吸附仪的校准；换句话说，国内外迄今为止均尚未发布物理吸附仪的校准规范。我国已研制发布系列粉体和多孔材料比表面积和孔隙度标准物质，利用这些国家有证标准物质对物理吸附仪的计量特性进行评价的时机基本成熟。因此，本项目提出制定物理吸附仪计量校准规范具有重要的社会和经济效益。

- 校准规范起草工作概况

原国家质量监督检验检疫总局（国质检量函[2016]163号）下达了国家计量技术规范制修定计划项目 — （物理吸附仪（也称比表面积及孔隙度分析仪）校准规范）。本校准规范由全国新材料与纳米计量技术委员会提出并归口。

根据原国家质检总局下达的国家计量技术规范制修订计划，受全国新材料与纳米计量技术委员会的委托，由中国计量科学研究院等负责制定《物理吸附仪校准规范》技术规范的工作。本标准主要起草人包括王海、王梅玲等。

2016年12月，本校准规范第一起草单位中国计量科学研究院组建了本校准规范起草工作组，起草工作组讨论并形成了制定本校准规范的工作计划及任务分工。2017年1月至2019年6月，起草工作组对市场上主流仪器厂商的物理吸附仪情况、校准物理吸附仪的测量标准和校准方法的情况进行了调研。2019年7月至2020年6月，起草工作组形成了“物理吸附仪校准规范”的初稿。2020年7月至2021年9月，起草工作组开展了大量的试验研究工作，并在此基础上对“物理吸附仪校准规范”初稿进行了修改完善，形成了“物理吸附仪校准规范（征求意见稿）”。2021年9月底，起草工作组向全国新材料与纳米计量技术委员会秘书处提交了“物理吸附仪校准规范（征求意见稿）”。

- 制定校准规范主要参考的文件和依据

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》共同构成支撑校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范参考了GB/T 19587-2017《气体吸附BET法测定固态物质比表面积》、GB/T 21650.2-2008《压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度  第2部分：气体吸附法分析介孔和大孔》和GB/T 21650.3-2011《压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度  第3部分：气体吸附法分析微孔》的相关内容

- 校准规范的主要内容及主要技术关键

规范的主要内容：

（1）按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求制定“物理吸附仪校准规范”，在内容和格式上与JJF 1071-2010保持一致。校准规范的具体内容包括范围、引用文件、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔。

（2）根据国家相关标准及调研得到的校准实际需求，最终确定物理吸附仪六项校准参数（比表面积、总孔容、平均孔径、最可几孔径、微孔孔容和微孔孔径）的2项计量特性（示值误差和测量重复性），详细情况见表1。值得注意的是：由于市场上不同仪器厂商物理吸附仪（尤其是进口仪器与国产仪器之间的技术指标）的技术指标相差较大，且仪器使用者要求的技术指标也明显不同，因此本校准规范建议：送校单位根据测量仪器、测量对象及质量控制目标，自行规定计量特性的技术指标要求。

表1  计量特性

| 仪器测量对象 | 吸附脱附等温线类型 | 校准参数 | 计量特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无孔或大孔材料 | 类型II | 比表面积 | 重复性 |
|  |  |  | 示值误差 |
| 介孔材料 | 类型VI | 比表面积 | 重复性 |
|  |  |  | 示值误差 |
|  |  | 总孔容 | 重复性 |
|  |  |  | 示值误差 |
|  |  | 平均孔径 | 重复性 |
|  |  |  | 示值误差 |
|  |  | 最可几孔径 | 重复性 |
|  |  |  | 示值误差 |
| 微孔材料 | 类型I | 微孔孔容 | 重复性 |
|  |  |  | 示值误差 |
|  |  | 微孔孔径 | 重复性 |
|  |  |  | 示值误差 |

（3）选择了市场上最具代表性的物理吸附仪来进行校准试验，生产厂商涉及2个国际厂商和6个国内厂商，不同仪器型号8个，分析测量方法涵盖静态容量法、载气法，涉及无孔/大孔分析、介孔分析和微孔分析，吸附试验条件涉及液氮温度下N2和Kr吸附、液氩温度下Ar吸附，详细信息与结果见试验报告。

（4）依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行了仪器校准参数（比表面积、总孔容、平均孔径、最可几孔径、微孔孔容和微孔孔径）示值误差测量结果的不确定度进行分析（详见附录A~D），进一步验证了所采用的测量方法合理、可行。

规范的主要技术关键：

《物理吸附仪校准规范》主要是评价物理吸附仪的总体计量性能，校准方法概括而言：选择符合校准技术要求的合适国家有证标准物质，利用被校物理吸附仪测量标准物质试样，将得到的仪器示值与标准物质的标准值进行比较，评价被校仪器的示值误差及其不确定度，同时评估被校仪器的测量重复性。通用的数学模型见公式（1）和公式（2），公式中的代表仪器的校准参数比表面积、总孔容、平均孔径、最可几孔径、微孔孔容和微孔孔径；各仪器校准参数的测量重复性、示值误差及其不确定度计算与评估详见校准规范中的各部分内容。

按照公式（1）计算仪器校准参数的示值误差（）：

（1）

式中：— 仪器校准参数的示值误差；

— 仪器校准参数的三次示值平均值；

— 标准物质的标准值。

按照公式（2）计算仪器校准参数的测量重复性（）：

（2）

式中： — 仪器校准参数的测量重复性；

— 仪器校准参数三次示值中的最大值；

— 仪器校准参数三次示值中的最小值；

C — 极差系数，三次测量时取值1.69。

- 结论

《物理吸附仪校准规范》为首次制定，根据试验结果可知，本校准规范规定的被校仪器计量特性和校准方法科学、合理和可行。