《防雷元件测试仪》校准规范编写说明

一、任务来源

《防雷元件测试仪》校准规范的编写任务，来自国家市场监管总局市监计量[2020]38号关于下达《2020年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》的通知，由山东省计量科学研究院等单位负责编写。

二、采纳国际建议说明

无

三、适用范围

本规范适用于恒流电流为1 mA，起始动作电压、直流击穿电压不大于2000 V的数字式防雷元件测试仪（以下简称测试仪）的校准，具有与本规范规定的相同功能与测量范围的压敏电阻测试仪、电涌保护器测试仪的校准可参考本规范。

四、规范的主要技术依据及原则

规范编制的过程中，起草组参考了下列相关的国家标准，结合大量调研与试验，确定了本规范的主要技术要求与方法：

GB/T 9043-2008 通信设备过电压保护用气体放电管通用技术条件

GB/T 18802.311-2017低压电涌保护器元件 第311部分 气体放电管（GDT）的性能要求和测试回路

GB/T 18802.331-2007低压电涌保护器元件 第331部分 金属氧化物压敏电阻（MOV）规范

GB/T 21431-2015 建筑物防雷装置检测技术规范

GB/T 27746-2011低压电器用金属氧化物压敏电阻器(MOV)技术规范

五、规范起草工作过程

1．2020年10月召开规范启动会，对规范草稿进行初步审查，确定规范编写计划及技术方案。

2．2020年~2021年8月调研、试验和起草工作。

编写组对各类型防雷元件测试仪进行检测试验。通过九个月的各项试验，对其技术现状有了全面了解，为规范编写提供大量数据和方法。分析防雷元件测试仪校准技术要点、难点，选定编写规范的技术路线，确定全部计量指标和校准方案并实施验证。

3．2021年9月发出征求意见稿，在全国范围内广泛征求包括生产厂、各计量技术机构的意见。

六、规范要点及说明

1．术语定义

为查阅方便和执行本规范时正确理解相关的名词术语，本章列出专用的名词术语解释。

2．分类

按测试方式分，测试仪可分为手动测试型与自动测试型。按可否调节电压限值分，测试仪可分为可调型与不可调型。按输出波形分，测试仪可分为脉冲波型与持续波型。

结合实际情况，常见的测试仪主要包括下列类型：

——可调节电压限值、手动与自动测试兼有的持续波型测试仪；

——可调节电压限值、仅可自动测试的持续波型测试仪；

——不可调节电压限值、仅可自动测试的持续波型测试仪；

——不可调节电压限值、仅可自动测试的脉冲波型测试仪等，脉冲波自动测试型测试仪每个参数的测试时间可短至400ms。

持续波型与脉冲波型两类测试仪的起始动作电压波形如下图1、图2所示：

图1                           图2

两类测试仪的电流波形如下图3、图4所示：

图3                           图4

两类测试仪的直流击穿电压波形如下图5、图6所示：

图5                          图6

3．校准方法的确定

起始动作电压的校准使用电流表法或电压表法。根据输出波形不同而有不同的读数方式。电压表法中，根据是否可以设置电压限值而有不同的加载方式与调节方式。

恒流电流的校准采用电流表法。根据输出波形不同而有不同的读数方式。

泄漏电流的校准采用电流表法，根据加载高阻负载后是否仍可进行泄漏电流测量，而有不同的加载方式，根据波形不同而有不同的读数方式。对于加载高阻负载后不可进行泄漏电流测量的加载方式，以及脉冲波型测试仪特殊的读数方式，规范附录中给出了详细的方法。

直流击穿电压的校准采用电压表法，使用电压击穿模拟装置模拟放电管击穿状态。

4．校准的主要设备

规定了直流电压表、直流电流表、直流分压器、直流负载电阻、压敏电阻、电压击穿模拟器等设备的测量范围。对直流电压表、直流电流表还规定了采样间隔/采样速率。

5．公式的推导

压敏电阻与负载电阻并联校准泄漏电流时，负载电阻近似阻值的计算公式推导如下：

预先使用防雷元件测试仪测量压敏电阻的压敏电压UN与漏电流IN，则压敏电阻在与负载电阻并联校准泄漏电流时的阻值RN≈ 0.75VN / IN。

泄漏电流校准点电流为I，校准泄漏电流时测试仪输出电压V≈ 0.75VN，则压敏电阻与负载电阻并联后的总阻值R总 =V/I≈ 0.75VN / I。

则负载电阻阻值R =11R总−1RN≈0.75VNI−IN。

6．泄漏电流测量数据数据处理方法的说明

附录A中，数字多用表存储的测量数据转存至外部的方法有多种，包括USB存储器、USB接口、串行接口、网络接口、GPIB接口、数字多用表显示器等。某些数字多用表转存至计算机的数据以某些特定格式的文件存储，如CSV文件等，这些文件通常可以用文字处理软件进行编辑和处理。

剔除粗大误差的法则包括莱依达法则、狄克松法则、格罗布斯法则、罗曼诺夫斯基法则等等。利用文字处理软件中的图表功能、宏命令、VBA也可以在文件中快速地剔除粗大值。

《防雷元件测试仪》校准规范编写组

2021年08月22日