JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJFXXXX－XXXX

气载氚监测仪校准规范

Calibration Specification for Airborne Tritium Monitors

(征求意见稿)

XXXX－XX－XX发布          XXXX－XX－XX实施

国家市场监督管理总局 发布

JJF XXXX-XXXX

气载氚监测仪校准规范

Calibration Specification for

Airborne Tritium Monitors

归口单位:	全国电离辐射计量技术委员会

起草单位:	上海市计量测试技术研究院

中国科学院上海应用物理研究所

本规范委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

赵  超  （上海市计量测试技术研究院）

唐方东   (上海市计量测试技术研究院)

刘  卫   (中国科学研究院上海应用物理研究所)

参加起草人：

刘佳煜   (上海市计量测试技术研究院)

钱  楠   (中国科学研究院上海应用物理研究所)

曾友石   (中国科学研究院上海应用物理研究所)

目     录

引  言	3

1  范围	4

2  引用文件	4

3  术语和计量单位	4

3.1  术语	4

3.2  计量单位	4

4  概述	5

5  计量特性	5

5.1  体积活度响应	5

5.2  重复性	5

5.3  响应的非线性	5

6  校准条件	5

6.1  环境条件	5

6.2  测量标准	5

6.2.1 含氚气体参考源	5

6.2.2 液体闪烁计数器与含氚气体	6

7  校准项目和校准方法	6

7.1  体积活度响应	6

7.1.1 本底的测量	6

7.1.2 响应的测量	6

7.2  重复性	7

7.3  响应的非线性	7

8  校准结果表达	8

9  复校时间间隔	8

附录A	9

附录B	10

附录C	11

附录D	15

附录E	18

附录F	19

引  言

本规范按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编写，编制的主要依据为GB/T 30150-2013 / IEC 62303:2008《辐射防护仪器 气载氚监测设备》、GB/T 7165.5-2008 / IEC 60761-5:2002《气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第5部分：氚监测仪的特殊要求》。

本规范为首次制定。

气载氚监测仪校准规范

1  范围

本规范适用于采用直接测量方式的气载氚监测仪器的校准。

本规范不适用于将氚收集在吸附器或捕集器上进行测量的气载氚监测仪器（装置）。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1035-2006 电离辐射计量术语及定义

GB/T 30150-2013 / IEC 62303:2008 辐射防护仪器 气载氚监测设备

GB/T7165.5-2008 / IEC 60761-5:2002 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第5部分：氚监测仪的特殊要求

上述凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1  术语

JJF 1001-2011、JJF 1035-2006界定的及以下术语和定义适用于本规范。

    - 气载氚 airborne tritium

所有以气体或蒸汽形态存在的氚。

    - [对气载氚测量标准的]体积活度响应 response to reference airborne tritium

仪器示值与被测气载氚测量标准体积活度参考值之商。

3.2  计量单位

    - [放射性] 活度

贝可[勒尔]，符号：Bq。

    - 体积活度

贝可[勒尔]每立方米，符号：Bq·m-3。

4  概述

气载氚监测仪主要由取样排气系统、测量腔室、数据处理与显示系统等组成。取样排气系统通常包括采气管、入口过滤器、采样泵与排气管，可连续或间断地将环境气体采入测量腔室，并连续排出或在需要时排出；测量腔室的氚探测器主要有电离室和正比计数器两类，将氚衰变产生的射线转化为电子学信号，经数据处理系统换算为氚的体积活度值。数据处理与显示系统可内置于监测仪内部，也可部分或全部外置于与监测仪连接的计算机/微机/掌机内。

气载氚监测仪主要应用于氚可能造成放射性危害的所有场合（如核设施、核废料处理厂、氚实验室等）中各种化学形态气载氚的监测。

5  计量特性

5.1  体积活度响应

气载氚监测仪的体积活度响应R通常在1.00±0.15范围内。

5.2  重复性

气载氚监测仪的重复性不大于15%。

5.3  响应的非线性

气载氚监测仪体积活度响应非线性通常不超过15%。

注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考

6  校准条件

6.1  环境条件

    - 环境温度：（15～30）℃。

    - 相对湿度：20%~75%。

    - 环境γ辐射空气比释动能率：≤ 0.25 μGy·h-1。

    - 校准测量时, 气载氚监测仪不应受到电磁场与震动的干扰。

6.2  测量标准

6.2.1 含氚气体参考源

含氚气体参考源体积活度范围：不小于（1×104～1×107）Bq·m-3

相对扩展不确定度：不超过10%（k=2）。

以含氚气体参考源校准气载氚测量仪，需采用氚气瓶及配套气路系统（详见附录D）。校准测量过程中应尽可能减少气载氚在被校仪器、气路系统的滞留，以避免对下次测量的影响（详见附录E）。

6.2.2 液体闪烁计数器与含氚气体

也可以由液体闪烁计数器测定含氚气体的体积活度（详见附录F），作为校准气载氚测量仪的测量标准。液体闪烁计数器的量值应溯源至相应的社会公用计量标准。

含氚气体的体积活度范围不小于（1×104～1×107）Bq·m-3，相对扩展不确定度不超过10%（k=2）。

7  校准项目和校准方法

7.1  体积活度响应

7.1.1 本底的测量

开启被校仪器，预热至稳定状态。用洁净空气或氮气吹洗后将进气与排气口闭环相连，记录仪器示值，重复测量至少10次，按公式（1）计算被校准仪器本底。

（1）

| 式中： |  | — 被校仪器本底读数平均值，单位：Bq·m-3； |
| --- | --- | --- |
|  | Cbi | — 被校仪器第i个本底读数，单位：Bq·m-3； |
|  | n | — 本底测量次数，n≥10。 |

7.1.2 响应的测量

将被校仪器的进气和排气口与气载氚测量标准的气路系统对接，待仪器示值稳定后读数。按以下原则选取不少于3个校准测量点：

1）若被校仪器测量范围下限、探测下限、最低可探测体积活度三者中最高值不小于4×103 Bq·m-3，在三者最高值的2.5倍~10倍范围内的选择最低校准测量点；

2）否则，在（1～4）×104 Bq·m-3范围内的选择最低校准测量点；

3）最高校准测量点的体积活度参考值应为最低点的10倍（含）以上。

在各校准测量点上重复测量至少5次，按公式（2）计算各校准测量点的仪器体积活度响应。

（2）

| 式中： | Rj | — 第j个校准点被校准仪器的体积活度响应，无量纲； |
| --- | --- | --- |
|  |  | — 第j个校准点被校准仪器读数的算术平均值，单位：Bq·m-3； |
|  | CR,j | — 第j个校准点体积活度参考值，单位：Bq·m-3。 |

7.2  重复性

将被校仪器接入气载氚测量标准的气路系统，在最低校准测量点重复测量至少10次，按公式（3）计算被校仪器的重复性。

（3）

| 式中： | V | — 重复性，单位：%； |
| --- | --- | --- |
|  | Ci | — 被校准仪器第j个重复性测量值，单位：Bq·m-3； |
|  | n | — 测量次数，n≥10； |
|  |  | — m次测量的算术均值，单位：Bq·m-3。 |

7.3  响应的非线性

由被校仪器各校准测量点的体积活度响应，按公式（4）和公式（5）计算其非线性。

（4）

| 式中： |  | — 响应的平均值。 |
| --- | --- | --- |

（5）

| 式中： | L | — 仪器响应的非线性，%。 |
| --- | --- | --- |

8  校准结果表达

按本规范进行校准，出具校准证书，校准证书内页格式见附录B；校准结果应给出体积活度响应校准结果的不确定度（评定示例见附录C）。

9  复校时间间隔

建议复校时间间隔为12个月。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等多种因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主确定复校时间间隔。

附录A

气载氚监测仪校准记录推荐格式

A.1 本底

| 本底读数（Bq·m-3） |  |  |  |  | 平均值（Bq·m-3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.2 体积活度响应、重复性及响应的非线性

| 体积活度参考值 （Bq·m-3） | 仪器读数（Bq·m-3） |  |  |  |  | 平均值 （Bq·m-3） | 净值 （Bq·m-3） | 响应Rj（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性V（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非线性L（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

气载氚监测仪校准证书内页内容

B.1 校准证书内页内容

至少应包括下列信息：

a) 被校对象的名称、型号、编号；

b) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

c) 本次校准时的环境条件；

e) 校准结果及其测量不确定度的说明。

B.2 校准结果

1. 响应

| 体积活度参考值（Bq·m-3） | 响应Rj（%） | 相对扩展不确定度Urel(Rj)（k=2） |
| --- | --- | --- |

2. 重复性

3. 响应非的线性

附录C

气载氚监测仪体积活度响应测量结果不确定度评定示例

C.1  测量条件与测量方法

C.1.1  环境条件：

环境温度：20 C，相对湿度：45 %；

周围环境无干扰测量的电磁场与震动；

环境本底空气比释动能率不超过0.25 μGy·h-1。

C.1.2  测量标准：

测量标准采用含氚气体参考源，其中含氚气体体积活度覆盖（1×104～1×107）Bq·m-3，且其量值的相对扩展不确定度为9%（k=2）。

C.1.3  测量参数：气载氚监测仪某校准点体积活度响应。

C.1.4  测量方法：按照本校准规范第7.3条。

C.2  测量模型

| 式中： | Rj | — 第j个校准点被校准仪器的体积活度响应，无量纲； |
| --- | --- | --- |
|  |  | — 第j个校准点被校准仪器读数的算术平均值，单位：Bq·m-3； |
|  |  | — 被校仪器本底值，单位：Bq·m-3； |
|  | CR,j | — 第j个校准点体积活度参考值，单位：Bq·m-3； |

本示例中涉及不确定度的计算，数字修约规则均采用进位修正。

C.3  输入量的标准不确定度评定

C.3.1  输入量的标准不确定度

输入量的标准不确定度根据气载氚监测仪读数的测量重复性计算，采用A类方法评定。

被校气载氚监测仪的重复性测量数据及处理结果见表C.1。

表C.1  被校气载氚监测仪重复测量数据、平均值及实验标准差

| （kBq·m-3） |  |  |  |  | （kBq·m-3） | （kBq·m-3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i=1 | i=2 | i=3 | i=4 | i=5 | 9120 | 86 |
| 9100 | 9200 | 9000 | 9200 | 9100 |  |  |

表中读数的实验标准差采用极差法计算：

其中为极差系数，测量次数n为5时，

被校仪器读数算术平均值的标准不确定度由其标准差估算：

C.3.2  输入量的标准不确定度

输入量的标准不确定度根据气载氚监测仪本底读数的测量重复性计算，采用A类方法评定。

被校气载氚监测仪本底测量数据及处理结果见表C.2。

表C.2  被校气载氚监测仪本底重复测量数据、平均值及实验标准差

表1- 1

| （kBq·m-3） |  |  |  |  | （kBq·m-3） | （kBq·m-3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i=1 | i=2 | i=3 | i=4 | i=5 | -340 | 52 |
| -400 | -300 | -400 | -300 | -400 |  |  |
| i=6 | i=7 | i=8 | i=9 | i=10 |  |  |
| -400 | -300 | -300 | -300 | -300 |  |  |

表中本底读数的实验标准差采用贝塞尔公式计算：

被校仪器本底读数算术平均值的标准不确定度由其标准差估算：

C.3.3输入量引入的标准不确定度

输入量的标准不确定度由上级计量标准对含氚气体参考源的量值溯源结果计算，采用B类方法评定。本示例中，取值为8960 kBq·m-3，其量值相对扩展不确定度为9%（k=2），据此计算。

C.4 合成标准不确定度的计算

对测量模型求偏导得灵敏系数计算公式如下：

上述公式中各符号的含义及取值见表C.3。

表C.3 标准不确定度汇总表

| 输入量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 （kBq·m-3） | 灵敏系数 （×10-4 kBq-1·m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器读数的 测量重复性 | 39 | 1.12 |
|  | 仪器本底读数的 测量重复性 | 17 | -1.12 |
|  | 测量标准体积活度参考值的不确定度 | 410 | -1.18 |

根据计算公式，输出量：

各种来源的不确定度相互独立，按方和根合成，输出量的合成标准不确定度为：

C.5 相对扩展不确定度

取包含因子k = 2，被校仪器响应的相对扩展不确定度为：

测量标准体积活度参考值为8960 kBq·m-3条件下，该气载氚监测仪响应测量结果的相对扩展不确定度为：

Urel = 10 %，k = 2

附录D

用含氚气体参考源校准气载氚监测仪的方法

本附录描述一种以含氚气体参考源作为测量标准，利用气瓶及气路系统校准气载氚监测仪的方法。含氚气体存储于气瓶内，氚的体积活度（标准大气压下）量值应溯源至放射性活度计量标准（附录F描述了利用液体闪烁计数器溯源的方法）。

图D.1 校准回路

采用如图D.1所示校准回路，按如下方法调节气路系统内气载氚体积活度以满足校准的需要：

- 用洁净空气或氮气吹洗气路，保证气路内无气载氚残留；

- 关闭真空阀A、C、D，打开真空阀B，用真空泵抽气，直至标准体积容器内气压降低至所需值，然后关闭真空阀B及真空泵，平稳后真空计读数为P1；

- 以略高于大气压的压力打开含氚气瓶减压阀及真空阀D，使得标准体积容器内气压缓慢增长至近似为标准大气压（差异小于1%），随即关闭真空阀D及含氚气瓶减压阀，平稳后真空计读数为P2；

- 打开真空阀A、C，平稳后真空计读数为P3（相对标准大气压差异应小于1%）；

- 开启气泵，使得校准回路内气体循环流动并混合均匀，待被校准仪器及监测仪器（如果存在）读数稳定后，读取被校准仪器读数，并计算仪器在此校准点下的体积活度响应。

其中标准体积容器可更换为不同大小容器，以满足校准的需要。气载氚体积活度参考值CR按公式（D.1）计算（前提：操作过程中温度变化可忽略）：

（D.1）

| 式中： | CR | — 校准回路中气载氚体积活度参考值，单位：Bq·m-3； |
| --- | --- | --- |
|  | Vs | — 标准体积容器容积，单位：m3； |
|  | VP | — 真空阀A、B、C、D之间气路管道容积，单位：m3； |
|  | VT | — 整个校准回路容积，单位：m3； |
|  | RS | — 标准体积容器及真空阀A、B、C、D之间气路管道容积占整个校准回路容积比例，无量纲； |
|  | CB | — 含氚气瓶内氚体积活度参考值（标准大气压下），单位：Bq·m-3； |

标准体积容器及真空阀A、B、C、D之间气路管道容积占整个校准回路容积比例RS值可采用如下方法测定：

- 关闭真空阀D，打开真空阀A、B、C，用真空泵抽气至极限真空，然后关闭真空阀B及真空泵，平稳后真空计读数为P4；

- 关闭真空阀A、C，打开真空阀B，让空气自然回填标准体积容器直至平稳，然后关闭真空阀B，平稳后真空计读数为P5；

- 打开真空阀A、C，平稳后真空计读数为P6。

RS值按公式（D.2）计算：

（D.2）

该方法可通过改变注入标准体积容器的气载氚分压（P2与P1之差）与标准体积容器容积（VS）来调节校准回路中气载氚体积活度参考值，调节范围可跨越约3个量级，同时保证参考值相对扩展不确定度不大于10%（k=2）。其中含氚气瓶内氚体积活度参考值（标准大气压下）的相对标准不确定度一般可控制在4%以内，采用经校准的商用真空计，其所有测量值（P1~P6）所引入的相对标准不确定度可控制在3%以内。

附录E

校准时气载氚记忆效应的控制方法

校准时气载氚记忆效应是指由于气载氚的凝结、吸附等物理化学过程而滞留在测量标准气路系统（校准回路）及被校准仪器测量腔室与气路内的效应。记忆效应可导致对被校准仪器的响应的估计偏大，产生系统性误差。

可采用下列方法中的一种或数种，减小校准时气载氚记忆效应的影响：

1）若被校氚监测仪对氚的化学形态没有特定要求，含氚气体一般应选用以甲烷或氢气形态的氚，不建议采用水蒸气形态的氚。若被校氚监测仪对氚的化学形态有特定要求，应选择符合要求的化学形态的氚。

2）校准过程中，按照本底、最低校准测量点、中间校准测量点、最高校准测量点的顺序执行，校准测量点之间，用洁净空气或氮气吹洗校准回路及被校仪器的测量腔室及气路。

3）校准完成后，用洁净空气或氮气吹洗校准回路及被校仪器的测量腔室及气路，然后重复测量滞留引起的读数至少5次。按公式（E-1）计算气载氚滞留系数，并按公式（E-2）修正校准时体积活度参考值。

（E-1）

| 式中： |  | — 滞留系数，单位：%； |
| --- | --- | --- |
|  |  | — 被校准仪器滞留引起读数的算术平均值，单位：Bq·m-3； |
|  | CR3 | — 第3个校准点体积活度参考值，单位：Bq·m-3。 |

（E-2）

| 式中： |  | — 修正后第j个校准点体积活度参考值，单位：Bq·m-3； |
| --- | --- | --- |
|  |  | — 第j-1个校准点体积活度参考值，j=1时取0，单位：Bq·m-3； |

注：若滞留系数p≤U95(p)，则应忽略。

附录F

含氚气体体积活度量值溯源方法

利用液体闪烁计数器测量含氚气体体积活度。首先将含氚气体转化为液态氚化水，目前主要有氚化甲烷、氚化氢以及氚化水蒸汽三种含氚气体适合用于气载氚监测仪校准。图F.1展示了一套可将压缩气瓶内氚化甲烷或氚化氢转化为液态氚化水，并保证较高转化率的装置，该装置简化后也可将氚化水蒸气转化为液态氚化水。

图F.1  含氚气体转化为液态氚化水的装置示意图

对于氚化甲烷或氚化氢，采用如下步骤将其转化为氚化水并测量：

- 将一定标准大气压体积的氚化甲烷或氚化氢（通常混有氮气/氩气，甲烷或氢气体积浓度占比较低以保证安全）与过量氧气同时缓慢释放，通过混气通道混合均匀；

- 均匀混合的气体缓慢通过催化氧化炉，氚化甲烷或氚化氢在催化剂的作用下氧化转化为氚化水蒸气；

- 氚化水蒸气随着载流气体从催化氧化炉中流出，并被二级串联鼓泡器（低氚水作为收集介质）收集；

- 分别从两鼓泡器瓶内取部分收集介质，加闪烁剂制成液闪样品，用液体闪烁计数器测量其氚活度，进而计算被测量的氚化甲烷或氚化氢的体积活度及其不确定度。

对于氚化水蒸气，可忽略混气与催化氧化，直接用二级串联鼓泡器（低氚水作为收集介质）收集即可。

按公式（F.1）计算含氚气体体积活度参考值：

（F.1）

| 式中： | C | — 含氚气体体积活度参考值，单位：Bq·m-3； |
| --- | --- | --- |
|  | k | — 催化氧化效率，单位：%； |
|  | η | — 单级鼓泡器收集效率，单位：%； |
|  | Vc | — 首级鼓泡器内收集介质体积，单位：mL； |
|  | Vs | — 液体闪烁计数器测量样品体积，单位：mL； |
|  | A | — 首级鼓泡器的液闪样品氚活度，单位：Bq； |
|  | Vg | — 释放的含氚气体在标准大气压下的体积，单位：m3； |

对于氚化甲烷或氚化氢，催化氧化效率可用非放射性的甲烷或氢气配合气相色谱测定；对于氚化水蒸汽，无催化氧化这一步骤，催化氧化效率取100%。单级鼓泡器收集效率可用两级鼓泡器内介质所收集的氚化水之比计算得到。首级鼓泡器的液闪样品氚活度由液体闪烁计数器测定，液体闪烁计数器应经过计量溯源。测量时应注意液体闪烁计数器对氚的探测效率与液闪样品的水与闪烁液体积占比、样品瓶、猝灭程度等有关，不宜盲目采用液体闪烁计数器内置的氚探测效率估算样品氚活度，建议使用氚标准溶液按内标法确定样品氚活度。

_________________________________