- 测量不确定度评定方法及示例

- 测量不确定度评定方法

第一部分 称量示值误差不确定度评定

B.1测量方法

B.1.1测量对象：悬吊式集装箱称重装置；

B.1.2测量标准：标准载荷；

B.1.3测量依据：JJF XXXX-202X《悬吊式集装箱称重装置校准规范》；

B.1.4环境条件：室温；

B.2测量模型

B.2.1建模

### EM=IM-LM                      (B.1)

### 式中：

### EM---秤量点示值误差;

### IM---称重装置的示值;

### LM---标准载荷值。

B.2.2合成标准不确定度的计算公式：

u2(EM)=u2IM+u2(LM)                 (B.2)

B.3测量不确定度评定

B.3.1输入量IM的标准不确定度

B.3.1.1由重复性引入的标准不确定度u1IM

u1IM=EMRnC                         (B.3)

### 式中：

### EMR ---称量重复性误差;

### n---称量次数；

C---极差系数。

B.3.1.2由分辨力引入的标准不确定度u2IM

称量装置分辨力为dM，其区间半宽度为±dM/2，服从矩形分布，则其标准不确定度u2IM为:

u2IM=dM23                        (B.4)

B.3.2输入量LM的标准不确定度uLM

- 如果标准载荷校准证书中给出了砝码的约定质量及校准不确定度U 和覆盖因子k，其标准不确定度为：

#### uLM=U/k                         (B.5)

- 如果标准载荷有检定证书，且在校准过程中仅使用砝码标称值，且服从矩形分布，其标准不确定度为：

uLM=mpe/3                     (B.6)

c)如果试验载荷由多个标准载荷组成，其标准不确定度为各个标准载荷的标准不确定度的算术和；

B.4标准不确定度汇总

B.4.1标准不确定度汇总见表B.1

表B.1  标准不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1IM | 测量重复性 | A | EMRnC |
| u2IM | 称量装置分辨率 | B | dM23 |
| uIL | 标准载荷不确定度 | B | U/k或mpe/3 |

考虑到重复性测量引起的不确定度分量和分辨力引起的不确定度分量的相关性，两者取较大的数值计算合成不确定度。

B.5扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度按下式计算：

UM=2×u(EM)                         (B.7)

第二部分 质心标准位置测量不确定度评定

B.5测量方法

B.5.1测量对象：悬吊式集装箱称重装置；

B.5.2测量标准：手持式激光测距仪；

B.5.3测量依据：JJF XXXX-202X《悬吊式集装箱称重装置校准规范》附录A；

B.5.4环境条件：室温；

B.6测量模型

B.6.1建模

### 由于x轴和y轴方向坐标的测量不确定度来源相同，故只需分析一个方向即可。

### Lx=XG-W2                         (B.8)

### 式中：

### Lx ---质心G与原点O在x轴方向的相对坐标值，mm;

### XG ---质心G点在x轴方向与载具（集装箱）左边距离，mm;

### W---载具（集装箱）长度，mm;

B.6.2合成标准不确定度的计算公式：

由于xG和W的测量不确定度来源相同，有u2x=u2XG=u2W

### 故：     u2Lx=54u2x                        (B.9)

B.7测量不确定度评定

B.7.1被测对象引入的标准不确定度

B.7.1.1由测量重复性引入的标准不确定度u11x

在测量中对同点位置进行3次测量，取3次平均值作为测量结果，测量重复性误差服从均匀分布，不确定度分量为：

u11x=ELR3C                        (B.10)

### 式中：

### ELR ---称量重复性误差;

C---极差系数。

B.7.1.2环境温度偏离20℃引入的不确定度分量u12x

环境温度变化对长度测量结果会有影响。其环境温度偏离20℃引入的不确定度分量u12x为：

u12x=α∙（t-20）∙W3                           (B.11)

式中：

t---环境温度

α---集装箱材质的线膨胀系数

W---集装箱长度

B.7.2标准器引入的不确定度分量

B.7.2.1手持式激光测距仪示值误差引入的不确定度分量u21x

0级手持式激光测距仪最大示值允许误差为e1，服从均匀分布，其不确定度为：

u21x=e13                               (B.12)

B.7.1.2质心标准的测量误差引入的不确定度分量u22x

质心标准的质心坐标标准不确定度为uG，按均匀分布，其不确定度为：

u22x=uG                                 (B.13)

B.8标准不确定度汇总

B.8.1标准不确定度汇总见表B.3

表B.3  标准不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| u11x | 测量重复性 | A | ELR3C |
| u12x | 环境温度偏离20℃ | B | α∙（t-20）∙W3 |
| u21x | 持式激光测距仪示值误差 | B | e13 |
| u22x | 质心标准不确定度 | B | uG |

B.8.2扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度按下式计算：

Ux=2×u(Lx)                (B.14)

第三部分 重心坐标示值误差测量不确定度评定

B.9测量方法

B.9.1测量对象：悬吊式集装箱称重装置；

B.9.2测量标准：质心标准；

B.9.3测量依据：JJF XXXX-202X《悬吊式集装箱称重装置校准规范》；

B.9.4环境条件：室温；

B.10测量模型

B.10.1建模

由于x轴和y轴方向坐标的测量不确定度来源相同，故只需分析一个方向即可。

Ex=Ix-Lx                       (B.13)

### 式中：

### Ex---重心坐标x轴方向示值误差

### Ix---称重装置的x轴方向示值

### Lx---质心标准x轴方向约定真值

B.10.2合成标准不确定度的计算公式：

u2(Ex)=u2Ix+u2(Lx)                 (B.15)

B.11测量不确定度评定

B.11.1输入量Ix的标准不确定度

B.11.1.1由重复性引入的标准不确定度u1Ix

u1Ix=ExRnC                        (B.16)

### 式中：

### n--- 测量次数；

### ExR ---重复性误差;

C---极差系数。

B.11.1.2由分辨力引入的标准不确定度u2Ix

称量装置分辨力为dL，其区间半宽度为±dL/2，服从矩形分布，则其标准不确定度为:

u2Ix=dL23                       (B.17)

B.11.2输入量Lx的标准不确定度uLx

输入量Lx的标准不确定度主要由质心标准测量位置时所引入，故其不确定度为：

#### uLx=UL/k                        (B.18)

B.12标准不确定度汇总

B.12.1标准不确定度汇总见表B.5

表B.5  标准不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1Ix | 测量重复性 | A | ExRC |
| u2Ix | 称量装置分辨率 | B | dL23 |
| uLx | 标准载荷不确定度 | B | UL/k |

考虑到重复性测量引起的不确定度分量和分辨力引起的不确定度分量的相关性，两者取较大的数值计算合成不确定度。

B.12.2扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度按下式计算：

ULD=2×u(Ex)                (B.19)

- 测量不确定度评定示例

第一部分 称量示值误差不确定度评定

C.1测量方式

采用试验载荷对一台最大秤量为40t,分度值为10kg的悬吊式集装箱称重装置进行校准，标准载荷为M1等级标准砝码，得到的称量重复性测试数据如表C.1所示：

表C.1   称量重复性实测数据

| 载荷值 | 示值 |  |  | 重复性误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 20t | 20.13t | 20.09t | 20.11t | 40kg |

C.1.1测量不确定度评定

C.1.1.1由重复性引入的标准不确定度u1IM

u1IM=EMR3C=401.73×1.69≈13.6kg

C.1.1.2由分辨力引入的标准不确定度u2IM

u2IM=dM23=103.46≈2.9kg

C.1.1.3输入量LM的标准不确定度uLM

uLM=mpe3=20×0.051.73≈0.6kg

C.1.1.4合成不确定度评定

考虑到重复性测量引入的标准不确定度大于称量装置分辨率引入的标准不确定度，因此

u(EM)= u12IM+u2LM≈14kg

C.1.1.5扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度

UM=2×uEM=28kg

第二部分 质心标准位置测量不确定度评定

C.2测量方式

用0级手持式激光测距仪测量G点x轴方向距离XG、重复测量3次取平均值作为测量结果，得到的重复性测试数据如表C.2所示：

表C.2  测量重复性数据

| 测量结果 |  |  | 重复性 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 2939mm | 2943mm | 2940mm | 4mm | 2941mm |

C.2.1测量不确定度评定

C.2.1.1由重复性引入的标准不确定度u11x

u11x=ELR3C≈1.4mm

C.2.1.2由分辨力引入的标准不确定度u12x

集装箱长度为6043mm，材质线膨胀系数α=11.4×10-6/℃，现场测量时温度为25.4℃：

u12x=α∙（t-20）∙W3≈0.21mm

C.2.1.3手持式激光测距仪示值误差引入的不确定度分量u21x

0级手持式激光测距仪最大示值允许误差为e1=±(1.5 mm+5×10-5D)，D为被测距离2740mm

u21x=e13≈0.9mm

C.2.1.4质心标准的测量误差引入的不确定度分量u22x

质心标准的质心位置不确定度由校准证书得到，为1.3mm：

u22x=1.3mm

C.2.1.5合成不确定度评定

uLx=5×(u112x+u122x+u212x+u222x)4≈2.4mm

C.2.1.6扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度

Ux=2×uLx=5mm

第三部分 重心坐标示值误差测量不确定度评定

C.3测量方式

集装箱与悬吊式集装箱称重装置相连接，去皮后将质心标准放置在集装箱内进行校准，得到的重心坐标重复性测试数据如表C.3所示：

表C.3 重心坐标重复性实测数据

| 标准值 | 示值 |  |  | 重复性误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| -144mm | -158mm | -146 mm | -156 mm | 12mm |

C.3.1测量不确定度评定

C.3.1.1由重复性引入的标准不确定度u1IM

u1Ix=ExR3C≈4mm

C.3.1.2由分辨力引入的标准不确定度u2IM

u2Ix=dL23=13.46≈0.3mm

C.3.1.3输入量LM的标准不确定度uLM

uLx=ULk=52=2.5mm

C.3.1.4合成不确定度评定

因此

u(Ex)= u12Ix+u22Ix+u2Lx≈4.7mm

C.3.1.5扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度

ULD=2×u(Ex)≈9mm