中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××××－××××

悬吊式集装箱称重装置

校准规范

Calibration Specification for Container Weighing Device of Crane

（征求意见稿）

××××－××－××发布            ××××－××－××实施

国家市场监督管理总局  发 布

悬吊式集装箱称重装

JJF××××－××××

置

校准规范

Calibration Specification for Container Weighing Device of Crane

本规范经国家市场监督管理总局××××年××月××日批准，并自××××年××月××日起实施。

归 口 单 位：全国衡器计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范由全国衡器计量技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引   言	I

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语和计量单位	1

3.1	术语	1

3.2	计量单位	1

4	概述	1

4.1	结构	2

4.2	原理	2

4.3	用途	2

5	计量特性	2

5.1	称量分度值	2

5.2	重心坐标分度值	2

5.3	最小秤量	2

5.4	称量示值误差	3

5.5	重心坐标示值误差	3

5.7	称量重复性	3

5.8	重心测量重复性	3

6	校准条件	3

6.1	环境条件	3

6.2	测量标准及其它设备	3

7	校准项目和校准方法	3

7.1	校准前准备	3

7.2	称量	4

7.3	称量重复性	4

7.4	偏载	4

7.5	重心坐标	5

7.6	重心测量重复性	6

8	校准结果	6

9	复校时间间隔	7

附录A 质心标准位置测量示例	8

附录B 测量不确定度评定方法	10

附录C 测量不确定度评定示例	15

附录D 校准原始记录推荐格式	18

附录E 校准证书内页推荐格式	20

- 引   言

本规范依据JJF1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》，参考JJG539-2016《数字指示秤》国家计量检定规程、JJG1124-2016《门座（桥架）起重机动态电子秤》国家计量检定规程，并结合悬吊式集装箱称重装置的计量特性进行编写。

本规范给出了悬吊式集装箱称重装置的校准条件、校准项目、校准方法及不确定度评定方法和示例。

本规范为首次发布。

悬吊式集装箱称重装置校准规范

- 范围

本规范适用于最大秤量不超过50t的悬吊式集装箱称重装置（以下简称称重装置）的校准。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 99 砝码

JJF 1181 衡器计量名词术语及定义

GB/T 6974.1-2008《起重机 术语 第1部分：通用术语》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语和计量单位

  - 术语

JJF1181界定的及以下术语和定义适用于本规范。

    - 悬吊式集装箱称重装置 container weighing device of crane

通过安装于集装箱吊具的力传感器对集装箱重量和重心坐标进行测量的装置。

    - 集装箱的重心坐标 barycentric coordinates of the container

在水平方向上以四个底角件对角线交叉点所形成几何中心为原点的平面坐标。

    - 质心标准 standard center of mass

在自身定义坐标系下质心位置已知，具有一定质量，用于校准称重装置重心坐标的实物量具。

    - 称量分度值 weighing interval

以质量单位表示称量值的相邻两个示值之差。

    - 重心坐标分度值 gravity  centre position interval

以长度单位表示重心坐标的相邻两个示值之差。

  - 计量单位

质量计量单位为kg或t，长度计量单位为m或mm。

- 概述

  - 结构

悬吊式集装箱称重装置主要由集装箱吊具、力传感器、信号变送器、控制仪表等组成，图1为其中一种结构方式。

图1  称重装置结构示意图

  - 原理

悬吊式集装箱称重装置的测量原理是通过测量集装箱四个顶角的重量值及顶角之间的距离，根据力矩平衡原理计算出被测集装箱的重心坐标和总重量值。

  - 用途

悬吊式集装箱称重装置是一种用于测量集装箱的整体重量值及重心坐标的衡器。该装置主要安装在集装箱起重设备上，通过测量集装箱的重量和重心坐标，有效防止运载集装箱的公路车辆、铁路火车以及海上货轮等运输工具的超载或偏载问题，保障运输安全。

- 计量特性

  - 称量分度值

称量分度值dM与打印装置（如果有）均应具有相同的分度值，并以1×10k、2×10k、5×10k的形式表示，其中k为正、负整数或零。

  - 重心坐标分度值

重心坐标分度值dL与打印装置（如果有）均应具有相同的分度值，并以1×10k、2×10k、5×10k的形式表示，其中k为正、负整数或零。

  - 最小秤量

表1 称量分度数与最小秤量的关系

| 称量分度数n | 最小秤量 |
| --- | --- |
| 1000＜n≤10000 | 不小于20dM |
| 100≤n≤1000 | 不小于10dM |

  - 称量示值误差

称重装置的重量示值与相应载荷质量约定真值之差。

  - 重心坐标示值误差

称重装置的重心坐标示值与质心标准重心坐标约定真值之差。

  - 偏载误差

同一载荷下不同位置的示值误差，用不同位置示值与载荷标准值的最大差值表示。

  - 称量重复性

同一载荷在相同条件下多次测量结果的差值。

  - 重心测量重复性

同一质心标准在相同条件下多次测量结果的差值。

- 校准条件

  - 环境条件

    - 环境温度： (-10～40) ℃

    - 相对湿度： 85%

    - 工作电源的电压波动不超过正常额定电压的-15%～10%；

    - 校准时不应有影响校准结果的强风、振动、电磁场、及其他干扰源。

  - 测量标准及其它设备

    - 试验载荷

试验载荷的误差应不超过JJG 99中M12等级相应砝码的最大允许误差要求。

    - 长度计量器具

用于长度和距离测量的计量器具其误差应不大于±5mm。

    - 质心标准

质心标准的扩展不确定度应不大于被检称重装置的重心坐标校准结果扩展不确定度的三分之一，且质量值不小于被检称重装置的最小秤量。

- 校准项目和校准方法

  - 校准前准备

    - 开机预热，预热时间等于或大于制造厂商规定的预热时间，一般不超过30 min。

    - 预加载一次到接近最大秤量或确定的安全最大载荷，卸除全部载荷。检查称重装置的各受力部件、仪表指示装置是否正常工作。

  - 称量

    - 秤量点的选择

称量测试应至少选择5个不同的秤量点。所选定的秤量点中应包括：

表2 称量分度数与秤量点的关系

| 称量分度数n | 秤量点 |
| --- | --- |
| 1000＜n≤10000 | 最小秤量、50OdM、2000dM、接近最大秤量 |
| 100≤n≤1000 | 最小秤量、5OdM、200dM、接近最大秤量 |

    - 校准方法

### 从零点顺序增加至接近最大秤量，在每个称量点进行3次测量，并且测量过程中的每一步都可以卸载载荷，但卸载后需要检查零点，如果零点示值不为零，应将示值置零，各秤量点的示值误差EM按照公式（3）进行计算：

### EM=IM-LM                    （3）

### 式中：

### EM---各秤量点示值误差，kg或t;

### IM---称重装置的3次测量结果的平均值，kg或t;

### LM---标准载荷值，kg或t。

  - 称量重复性

### 各称量点的称量重复性为3次称量测量中最大值与最小值之差。

### 重复性EMR按照公式（4）进行计算：

### EMR=IMmax-IMmin                     （4）

### 式中：

### EMR ---各称量重复性误差，kg或t;

### IMmax ---各称量点3次测量中示值的最大值，kg或t;

### IMmin ---各称量点3次测量中示值的最小值，kg或t。

  - 偏载

    - 试验载荷

### 试验载荷应约为1/5最大秤量。

    - 偏载位置

试验载荷应尽量放置在距离中心约1/3处，如图2中所示。

图2 偏载载荷位置

    - 校准方法

### 在测量之前，将示值置零。首先将试验载荷放在第一个位置，移除，然后放在下一个位置，又移除，以此类推，直至从最后一个位置移除。对于每个载荷，记录示值。每次去除载荷后，可以置零。

  - 重心坐标

    - 重心坐标约定真值的确定

### 采用长度计量器具测量质心标准的位置，并根据其位置计算得出质心标准对载具（集装箱）中心的平面坐标Lx、Ly。

    - 校准方法

### a）将载具（集装箱）与称重装置相连接。

### b）在图3所示A区域内根据称重装置的使用情况，至少选择一个位置放置质心标准。

### 图3 质心标准放置区域图

### c）启动称重装置置零后将质心标准放置在选定位置上进行三次测量。

### d）分别在区域B、C、D内重复（b）至（c）步骤。

### e）按照公式（5）、（6）计算重心坐标误差Ex、Ey

### Ex=Ix-Lx                           (5)

### 式中：

### Ex---各重心坐标x轴方向示值误差，mm;

### Ix---称重装置的x轴方向3次测量结果的平均值，mm;

### Lx---质心标准x轴方向约定真值，mm或m。

### Ey=Iy-Ly                           (6)

### 式中：

### Ey---各重心坐标y轴方向示值误差，mm;

### Iy---称重装置的y轴方向3次测量结果的平均值，mm;

### Ly---质心标准y轴方向重心约定真值，mm。

  - 重心测量重复性

### 按照公式（7）、（8）分别计算x轴、y轴三次测量结果的最大值与最小值之差。

### ExR=Ixmax-Ixmin                      （7）

### 式中：

### ExR ---各区域重心坐标x轴方向重复性误差，mm或m;

### Ixmax ---三次测量中示值的最大值，mm或m;

### Ixmin ---三次测量中示值的最小值，mm或m。

### EyR=Iymax-Iymin                      （8）

### 式中：

### EyR ---A、B、C、D区域重心坐标y轴方向重复性误差，mm或m;

### Iymax ---三次测量中示值的最大值，mm或m;

### Iymin ---三次测量中示值的最小值，mm或m。

- 校准结果

校准结果应在校准证书上反映。校准证书或报告应至少包括如下信息：

a) 标题，“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，若与校准结果的有效性及应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及其测量不确定度的说明；

l) 对校准规范的偏离的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

n) 校准结果仅是对被校对象有效的声明；

o) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明;

p）称量示值误差、称量重复性误差、重心坐标示值误差、重心坐标重复性误差。

- 复校时间间隔

复校时间间隔由用户根据使用情况确定，建议复校时间间隔为1年，使用特别频繁时应适当缩短。

- 附录A

- 质心标准位置测量示例

A.1 以形状为正方体的质心标准举例说明

质心标准放置如图4所示。

图4 质心标准位置图

A.2 测量步骤

A.3 测量XG、YG、W、D。

A.4 计算方法

A.5 质心标准质心G点相对O点x轴方向坐标按照公式（A.1）计算：

Lx=XG-W2     (A.1)

### 式中：

### Lx ---质心G与原点O在x轴方向的相对坐标值，mm;

### XG ---质心G点在x轴方向与载具（集装箱）左边距离，mm;

### W---载具（集装箱）长度，mm;

### 质心标准y轴方向坐标按照公式（A.2）计算：

Ly=YG-D2     (A.2)

式中：

### Ly ---质心G与原点O在y轴方向的相对坐标值，mm;

### YG ---质心G点在y轴方向与载具（集装箱）下边距离，mm;

### D---载具（集装箱）宽度，mm;

- 附录B

- 测量不确定度评定方法

第一部分 称量示值误差不确定度评定

B.1测量方法

B.1.1测量对象：悬吊式集装箱称重装置；

B.1.2测量标准：标准载荷；

B.1.3测量依据：JJF XXXX-202X《悬吊式集装箱称重装置校准规范》；

B.1.4环境条件：室温；

B.2测量模型

B.2.1建模

### EM=IM-LM                      (B.1)

### 式中：

### EM---秤量点示值误差;

### IM---称重装置的示值;

### LM---标准载荷值。

B.2.2合成标准不确定度的计算公式：

u2(EM)=u2IM+u2(LM)                 (B.2)

B.3测量不确定度评定

B.3.1输入量IM的标准不确定度

B.3.1.1由重复性引入的标准不确定度u1IM

u1IM=EMRnC                         (B.3)

### 式中：

### EMR ---称量重复性误差;

### n---称量次数；

C---极差系数。

B.3.1.2由分辨力引入的标准不确定度u2IM

称量装置分辨力为dM，其区间半宽度为±dM/2，服从矩形分布，则其标准不确定度u2IM为:

u2IM=dM23                        (B.4)

B.3.2输入量LM的标准不确定度uLM

- 如果标准载荷校准证书中给出了砝码的约定质量及校准不确定度U 和覆盖因子k，其标准不确定度为：

#### uLM=U/k                         (B.5)

- 如果标准载荷有检定证书，且在校准过程中仅使用砝码标称值，且服从矩形分布，其标准不确定度为：

uLM=mpe/3                     (B.6)

c)如果试验载荷由多个标准载荷组成，其标准不确定度为各个标准载荷的标准不确定度的算术和；

B.4标准不确定度汇总

B.4.1标准不确定度汇总见表B.1

表B.1  标准不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1IM | 测量重复性 | A | EMRnC |
| u2IM | 称量装置分辨率 | B | dM23 |
| uIL | 标准载荷不确定度 | B | U/k或mpe/3 |

考虑到重复性测量引起的不确定度分量和分辨力引起的不确定度分量的相关性，两者取较大的数值计算合成不确定度。

B.5扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度按下式计算：

UM=2×u(EM)                         (B.7)

第二部分 质心标准位置测量不确定度评定

B.5测量方法

B.5.1测量对象：悬吊式集装箱称重装置；

B.5.2测量标准：手持式激光测距仪；

B.5.3测量依据：JJF XXXX-202X《悬吊式集装箱称重装置校准规范》附录A；

B.5.4环境条件：室温；

B.6测量模型

B.6.1建模

### 由于x轴和y轴方向坐标的测量不确定度来源相同，故只需分析一个方向即可。

### Lx=XG-W2                         (B.8)

### 式中：

### Lx ---质心G与原点O在x轴方向的相对坐标值，mm;

### XG ---质心G点在x轴方向与载具（集装箱）左边距离，mm;

### W---载具（集装箱）长度，mm;

B.6.2合成标准不确定度的计算公式：

由于xG和W的测量不确定度来源相同，有u2x=u2XG=u2W

### 故：     u2Lx=54u2x                        (B.9)

B.7测量不确定度评定

B.7.1被测对象引入的标准不确定度

B.7.1.1由测量重复性引入的标准不确定度u11x

在测量中对同点位置进行3次测量，取3次平均值作为测量结果，测量重复性误差服从均匀分布，不确定度分量为：

u11x=ELR3C                        (B.10)

### 式中：

### ELR ---称量重复性误差;

C---极差系数。

B.7.1.2环境温度偏离20℃引入的不确定度分量u12x

环境温度变化对长度测量结果会有影响。其环境温度偏离20℃引入的不确定度分量u12x为：

u12x=α∙（t-20）∙W3                           (B.11)

式中：

t---环境温度

α---集装箱材质的线膨胀系数

W---集装箱长度

B.7.2标准器引入的不确定度分量

B.7.2.1手持式激光测距仪示值误差引入的不确定度分量u21x

0级手持式激光测距仪最大示值允许误差为e1，服从均匀分布，其不确定度为：

u21x=e13                               (B.12)

B.7.1.2质心标准的测量误差引入的不确定度分量u22x

质心标准的质心坐标标准不确定度为uG，按均匀分布，其不确定度为：

u22x=uG                                 (B.13)

B.8标准不确定度汇总

B.8.1标准不确定度汇总见表B.3

表B.3  标准不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| u11x | 测量重复性 | A | ELR3C |
| u12x | 环境温度偏离20℃ | B | α∙（t-20）∙W3 |
| u21x | 持式激光测距仪示值误差 | B | e13 |
| u22x | 质心标准不确定度 | B | uG |

B.8.2扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度按下式计算：

Ux=2×u(Lx)                (B.14)

第三部分 重心坐标示值误差测量不确定度评定

B.9测量方法

B.9.1测量对象：悬吊式集装箱称重装置；

B.9.2测量标准：质心标准；

B.9.3测量依据：JJF XXXX-202X《悬吊式集装箱称重装置校准规范》；

B.9.4环境条件：室温；

B.10测量模型

B.10.1建模

由于x轴和y轴方向坐标的测量不确定度来源相同，故只需分析一个方向即可。

Ex=Ix-Lx                       (B.13)

### 式中：

### Ex---重心坐标x轴方向示值误差

### Ix---称重装置的x轴方向示值

### Lx---质心标准x轴方向约定真值

B.10.2合成标准不确定度的计算公式：

u2(Ex)=u2Ix+u2(Lx)                 (B.15)

B.11测量不确定度评定

B.11.1输入量Ix的标准不确定度

B.11.1.1由重复性引入的标准不确定度u1Ix

u1Ix=ExRnC                        (B.16)

### 式中：

### n--- 测量次数；

### ExR ---重复性误差;

C---极差系数。

B.11.1.2由分辨力引入的标准不确定度u2Ix

称量装置分辨力为dL，其区间半宽度为±dL/2，服从矩形分布，则其标准不确定度为:

u2Ix=dL23                       (B.17)

B.11.2输入量Lx的标准不确定度uLx

输入量Lx的标准不确定度主要由质心标准测量位置时所引入，故其不确定度为：

#### uLx=UL/k                        (B.18)

B.12标准不确定度汇总

B.12.1标准不确定度汇总见表B.5

表B.5  标准不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1Ix | 测量重复性 | A | ExRC |
| u2Ix | 称量装置分辨率 | B | dL23 |
| uLx | 标准载荷不确定度 | B | UL/k |

考虑到重复性测量引起的不确定度分量和分辨力引起的不确定度分量的相关性，两者取较大的数值计算合成不确定度。

B.12.2扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度按下式计算：

ULD=2×u(Ex)                (B.19)

- 附录C

- 测量不确定度评定示例

第一部分 称量示值误差不确定度评定

C.1测量方式

采用试验载荷对一台最大秤量为40t,分度值为10kg的悬吊式集装箱称重装置进行校准，标准载荷为M1等级标准砝码，得到的称量重复性测试数据如表C.1所示：

表C.1   称量重复性实测数据

| 载荷值 | 示值 |  |  | 重复性误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 20t | 20.13t | 20.09t | 20.11t | 40kg |

C.1.1测量不确定度评定

C.1.1.1由重复性引入的标准不确定度u1IM

u1IM=EMR3C=401.73×1.69≈13.6kg

C.1.1.2由分辨力引入的标准不确定度u2IM

u2IM=dM23=103.46≈2.9kg

C.1.1.3输入量LM的标准不确定度uLM

uLM=mpe3=20×0.051.73≈0.6kg

C.1.1.4合成不确定度评定

考虑到重复性测量引入的标准不确定度大于称量装置分辨率引入的标准不确定度，因此

u(EM)= u12IM+u2LM≈14kg

C.1.1.5扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度

UM=2×uEM=28kg

第二部分 质心标准位置测量不确定度评定

C.2测量方式

用0级手持式激光测距仪测量G点x轴方向距离XG、重复测量3次取平均值作为测量结果，得到的重复性测试数据如表C.2所示：

表C.2  测量重复性数据

| 测量结果 |  |  | 重复性 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 2939mm | 2943mm | 2940mm | 4mm | 2941mm |

C.2.1测量不确定度评定

C.2.1.1由重复性引入的标准不确定度u11x

u11x=ELR3C≈1.4mm

C.2.1.2由分辨力引入的标准不确定度u12x

集装箱长度为6043mm，材质线膨胀系数α=11.4×10-6/℃，现场测量时温度为25.4℃：

u12x=α∙（t-20）∙W3≈0.21mm

C.2.1.3手持式激光测距仪示值误差引入的不确定度分量u21x

0级手持式激光测距仪最大示值允许误差为e1=±(1.5 mm+5×10-5D)，D为被测距离2740mm

u21x=e13≈0.9mm

C.2.1.4质心标准的测量误差引入的不确定度分量u22x

质心标准的质心位置不确定度由校准证书得到，为1.3mm：

u22x=1.3mm

C.2.1.5合成不确定度评定

uLx=5×(u112x+u122x+u212x+u222x)4≈2.4mm

C.2.1.6扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度

Ux=2×uLx=5mm

第三部分 重心坐标示值误差测量不确定度评定

C.3测量方式

集装箱与悬吊式集装箱称重装置相连接，去皮后将质心标准放置在集装箱内进行校准，得到的重心坐标重复性测试数据如表C.3所示：

表C.3 重心坐标重复性实测数据

| 标准值 | 示值 |  |  | 重复性误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| -144mm | -158mm | -146 mm | -156 mm | 12mm |

C.3.1测量不确定度评定

C.3.1.1由重复性引入的标准不确定度u1IM

u1Ix=ExR3C≈4mm

C.3.1.2由分辨力引入的标准不确定度u2IM

u2Ix=dL23=13.46≈0.3mm

C.3.1.3输入量LM的标准不确定度uLM

uLx=ULk=52=2.5mm

C.3.1.4合成不确定度评定

因此

u(Ex)= u12Ix+u22Ix+u2Lx≈4.7mm

C.3.1.5扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度

ULD=2×u(Ex)≈9mm

- 附录D

- 校准原始记录推荐格式

D.1基本信息

| 受检单位 |  | 校准依据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  | 校准日期 |  |
| 型号规格 |  | 温度 |  |
| 制造厂家 |  | 相对湿度 |  |
| 出厂编号 |  | 记录编号 |  |
| 称量分度值 |  | 证书编号 |  |
| 位置分度值 |  | 校准员 |  |
| 最大秤量 |  | 核验员 |  |
| 测量不确定度 |  |  |  |

D.2校准用设备信息

| 型号 | 编号 | 准确度等级 | 证书号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D.3称量及称量重复性

| 载荷值 LM（ ） | 示值IM ( ) |  |  | 平均值IM（ ） | 误差 EM ( ) | 重复性 EMR（ ） | 测量不确定度 U( ) k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

D.4偏载

| 位置 | 载荷值LM（ ） | 示值IM ( ) |  |  | 平均值（ ） | 误差EM ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

D.5重心坐标及重心测量重复性

| 区域 | 标准值 Lx | 示值Ix |  |  | 平均值 | 误差 | 重复性误差ExR | 测量不确定度U k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 区域 | 标准值 Ly | 示值Iy |  |  | 平均值 | 误差 | 重复性误差EyR | 测量不确定度U k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.6质心标准相对坐标测量

| 区域 | XG | YG | W | D | 标准值Lx | 标准值Ly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |

- 附录E

- 校准证书内页推荐格式

校准结果

E.1称量及称量重复性

| 称量点 | 平均值 | 误差 | 重复性 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

E.2偏载

| 位置 | 载荷值LM（ ） | 平均值（ ） | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

E.3重心坐标及重复性

| 区域 | 标准值 Lx | 示值平均值 Ix | 测量不确定度 Ux | 标准值 Ly | 示值平均值 Iy | 测量不确定度 Uy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |