悬吊式集装箱称重装置校准规范

编 制 说 明

《悬吊式集装箱称重装置校准规范》起草小组

2021年4月

目 录

一、	任务来源	2

二、	规范编写的必要性	3

三、	编写依据和原则	3

四、	编制过程	4

五、	主要技术说明	4

六、	工作小结	4

- 任务来源

根据国家市场监督管理总局下达的计量函【2019】43号文“市场监管总局计量司关于做好国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知”要求，《悬吊式集装箱称重装置校准规范》列入2019年国家计量技术规范制修订计划。

《悬吊式集装箱称重装置校准规范》由XXX组成起草小组，共同完成该规范的编写工作。

- 规范编写的必要性

悬吊式集装箱称重装置是一种用于检测集装箱的重量以及重心坐标的装置，其工作原理是通过安装在集装箱吊具4个转锁上的拉力传感器对集装箱进行称重，称重信号经过变送器将转化并通过无线传输设备发送到人机界面，由其进行数据处理，得出集装箱的重量、偏载以及重心坐标等数据结果。

目前国家尚无悬吊式集装箱称重装置校准规范，致使不同的机构、单位对悬吊式集装箱称重装置校准依据、校准方法存在着不同差异，特别在对重心坐标测量方面基本处于空白。为了更好地指导国内悬吊式集装箱称重装置计量行业的技术能力提升和质量水平提高，同时也为了进一步规范悬吊式集装箱称重装置校准市场，保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，因此制定悬吊式集装箱称重装置校准规范非常有必要性，该规范能有效地解决悬吊式集装箱称重装置无校准依据的技术难题，为质量技术监督部门、认可校准机构和悬吊式集装箱称重装置生产单位、使用单位实施计量管理提供技术支撑。

- 编写依据和原则

本规范的编写格式依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，测量不确定度评定与表示符合JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求。技术文件参考JJG539-2016《数字指示秤》国家计量检定规程、JJG1124-2016《门座（桥架）起重机动态电子秤》国家计量检定规程中相关测试项目和方法，并根据悬吊式集装箱称重装置的计量性能增加了有关重心坐标的相关内容。

同时在编写过程中，起草小组掌握以下原则：（1）参考国家计量技术规范，结合国内现状；（2）体现目前技术的先进性；（3）实际工作中的可操作性和可行性。

- 编制过程

- 2019年列入编写计划，初步拟定工作计划，2019年10月起草小组就规范包含的内容、主要计量性能等问题进行了讨论，确定了规范起草的主导思想和原则，提出规范相应条款的试验内容，收集与悬吊式集装箱称重装置计量相关的文献资料。

- 2019年12月，对产品的生产情况和使用情况进行调研工作。

- 2020年1月组织编写人员进行专题讨论。

- 2020年2月主起草单位起草规范的初稿，并在工作组中征求小组成员的意见，得到反馈意见21条。

- 2020年5月召开起草小组工作会议，对小组讨论稿的内容进行讨论。

- 2020年7月根据会议上的讨论结果再次修改小组讨论稿，并增加原始记录格式、不确定评定示例等附录。

- 2020年11月进行试验验证，完成编制说明和测量不确定度评定，对讨论稿内容进一步修改完善，形成起草稿。

- 2020年12月在中国计量测试学会质量计量测试专业委员会长沙会议上对征求意见稿进行讨论，随后根据会议意见进行修改。

- 2021年1月，向委员会提交规范起草稿及相关材料。

- 2021年2月，收到秘书处两次反馈意见共35条，起草小组根据反馈意见修改起草稿并形成征求意见稿。

- 主要技术说明

## 1. 计量特性

  - 称量示值误差

称重装置的重量示值与相应载荷质量约定真值之差。

  - 重心坐标示值误差

称重装置的重心坐标示值与质心标准块重心坐标约定真值之差。

  - 偏载误差

同一载荷下不同位置的示值误差，用不同位置示值与载荷标准值的最大差值表示。

  - 称量重复性

同一载荷在相同条件下多次测量结果的差值。

  - 重心测量重复性

同一质心标准块在相同条件下多次测量结果的差值。

## 2. 校准用标准器

2.1 标准砝码

用于称量项目的校准，其相应误差应不超过JJG 99中M12等级相应砝码的最大允许误差要求。

2.2  质心标准块

在自身定义坐标系下质心位置已知，具有一定质量，用于校准称重装置重心坐标的实物量具。且其扩展不确定度应不大于被检称重装置的重心坐标校准结果扩展不确定度的三分之一，质量值不小于被检称重装置的最小秤量。

2.3长度计量器具

用于重心坐标项目的校准，测量质心标准块的位置坐标，其误差应不大于±5mm。

## 3. 校准项目和校准方法

3.1 校准项目见表1

表1校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 称量测试 | 测量及不确定度评定 |
| 2 | 称量重复性 | 测量及不确定度评定 |
| 3 | 偏载测试 | 测量及不确定度评定 |
| 4 | 重心坐标测试 | 测量及不确定度评定 |
| 5 | 重心测量重复性 | 测量及不确定度评定 |

3.2 校准方法

校准方法参照JJG539-2016和JJG1124-2016中部分有关称量测试的方法，并根据实际情况增加了有关重心坐标测量的方法。

## 4. 校准结果

符合JJF1071 5.12要求。

## 5. 复校时间间隔

复校时间间隔由用户根据使用情况确定，建议复校时间间隔为1年，使用特别频繁时应适当缩短。

# 6.  附录

# 附录A 质心标准位置测量示例

# 附录B 测量不确定度评定方法

# 附录C 测量不确定度评定示例

- 工作小结

通过对《悬吊式集装箱称重装置》国家计量校准规范的编写，进一步提升了起草小组成员在此类计量设备的技术能力；但此规范因所涉的校准方法与传统的方法有所差异，在后续的工作中仍需要作进一步的研究工作。由于我们的水平和能力有限，难免有些差错和考虑不周之处，还请各位专家和委员多提宝贵意见，以便我们逐步完善该校准规范，在此，向为我们提出意见并付出辛勤劳动的专家委员和有关单位致以真诚感谢。