附件三

悬吊式集装箱称重装置

试验报告

《悬吊式集装箱称重装置校准规范》起草小组

2020年11月23日

目录

1.验证目的	2

2.试验依据	2

3.环境条件	2

4.试验用标准器	2

5.试验记录	3

6.试验结论	3

附录 校准记录	4

悬吊式集装箱称重装置校准试验验证报告

- 验证目的

为了验证悬吊式集装箱称重装置所制定的技术指标和试验方法是否适用、科学、合理。

- 试验依据

本规范征求稿

- 环境条件

环境温度： (25～32)℃

相对湿度： 75%

其它条件：校准时没有影响校准结果的干扰源。

- 试验用标准器

（1）砝码

准确度等级：M1等级

型号：20kg～2t

(2)质心标准块

材质：304不锈钢

质心位置:

| XGA | YGA |
| --- | --- |
| 253mm | 249mm |

图1 质心坐标图

- 试验记录

详见记录1

- 试验结论

以上试验包括了本规范的主要内容，试验数据具有一定的代表性和说服力，能够证明准规范规定的技术指标、校准方法和校准过程适用、科学、合理，满足对悬吊式集装箱称重装置的校准要求。

- 附录 校准记录

A.1基本信息

| 受检单位 |  | 校准依据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 | 集装箱称重装置 | 校准日期 | 2020-10-15 |
| 型号规格 | COU-C-80 | 温度 | 30℃ |
| 制造厂家 | XXXX | 相对湿度 | 60% |
| 出厂编号 | 076 | 最大秤量 | 30t |
| 称量分度值 | 10kg | 校准员 |  |
| 位置分度值 | 1mm | 核验员 |  |

A.2称量测试

| 载荷值LM | 示值IM (t ) |  |  | 平均值（t） | 误差EM ( t ) | 重复性（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 200kg | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.01 | 0.04 |
| 5t | 5.04 | 5.13 | 4.98 | 5.05 | 0.05 | 0.15 |
| 20t | 20.13 | 20.09 | 20.07 | 20.10 | 0.10 | 0.06 |
| 30t | 30.23 | 30.31 | 30.18 | 30.24 | 0.24 | 0.13 |

A.3偏载测试

| 位置 | 载荷值LM（t） | 示值IM ( t ) |  |  | 平均值（t） | 误差EM ( t ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | 10 | 10.10 | 10.12 | 10.15 | 10.12 | 0.12 |
| 2 |  | 10.20 | 10.05 | 10.07 | 10.11 | 0.11 |
| 3 |  | 10.02 | 10.15 | 10.09 | 10.09 | 0.09 |
| 4 |  | 10.09 | 9.99 | 9.95 | 10.01 | 0.01 |

A.4重心位置测试

计量单位：mm

| 区域 | 标准值 Lx | 示值Ix |  |  | 平均值 | 误差 | 重复性误差 ExR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| A | -66 | -54 | -80 | -42 | -59 | 7 | 38 |
| B | 108 | 115 | 92 | 120 | 109 | 1 | 28 |
| C | -162 | -150 | -143 | -160 | -151 | 11 | 17 |
| D | 178 | 180 | 169 | 175 | 175 | -3 | 11 |

计量单位：mm

| 区域 | 标准值 Ly | 示值Iy |  |  | 平均值 | 误差 | 重复性误差 EyR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| A | 101 | 94 | 102 | 104 | 100 | 0 | 10.00 |
| B | 155 | 167 | 148 | 156 | 157 | 3 | 19.00 |
| C | -143 | -158 | -146 | -156 | -153 | -9 | 12.00 |
| D | -54 | -60 | -74 | -58 | -64 | -10 | 16.00 |

计量单位：mm

| 区域 | XG | YG | W | D | 标准值Lx | 标准值Ly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2955 | 1312 | 6043 | 2423 | -66 | 100 |
| B | 3129 | 1366 |  |  | 108 | 154 |
| C | 2860 | 1068 |  |  | -162 | -144 |
| D | 3199 | 1158 |  |  | 178 | -54 |