微重力环境下人体质量测量仪

不确定度评定方法及实例

《微重力环境下人体质量测量仪校准规范》起草小组

2021年4月28日

微重力环境下人体质量测量仪不确定度评定方法及实例

1 概述

1.1测量对象：人体质量测量仪

1.2测量装置： 气浮台、砝码、质量包；

1.3测量依据：《微重力环境下人体质量测量仪校准规范》

1.4环境条件：(20±5)℃，相对湿度：85%

1.5测量过程：在规定的环境条件下，用标准载荷对质量测量仪进行测试，载荷点从接近43kg开始逐渐加载，至接近或达到80kg后再以相反的次序逐级卸载至接近43kg，分别测定各载荷点的示值误差，并计算各载荷点的测试精度。

2 测量原理

2.1建模

E=I-L        （1）

L=m=F/a                                   （2）

式中：E-各载荷点绝对值误差，单位为：kg；

I-施加标准载荷后的示值I，单位为：kg；

L-施加标准载荷值，即为被测人体质量m，单位为：kg；

F-质量测量仪输出恒力，单位为：N；

a-加速度，单位为：m/s2。

2.2灵敏系数

I的灵敏系数 (3)

F的灵敏系数 (4)

a的灵敏系数 (5)

3 不确定度来源

3.1重复性测量引入的标准不确定度分量u1（A类评定）

3.2恒力测量引入的标准不确定度分量u2（B类评定）

3.3加速度测量引入的标准不确定度分量u3（B类评定）

3.4质量包非刚性引入的标准不确定度分量u4（B类评定）

3.5标准载荷误差引入的标准不确定度分量u5（B类评定）

4 测量不确定度评定

4.1重复性测量引入的标准不确定度u1为

(6)

式中：—n次测量结果的算术平均值，单位为：kg；

n——重复测量次数。

4.2恒力测量引入的标准不确定度分量u2

质量测量仪的恒力由力传感器进行测量，经查力传感器使用手册，力传感器自身非线性度为0.1%，不重复性0.05%，经过地面4个样品的测试，1年左右使用和存放导致的力传感器参数变化不超过0.1%，其相对误差可认为0.1%，恒力机构产生的恒力为F，其区间半宽度为，假设服从均匀分布，，其标准不确定度u2为：

（7）

4.3加速度测量引入的标准不确定度分量u3

光栅测量误差来源于光栅的刻线误差和光栅读数头输出脉冲信号的相位误差。根据器件生产商给出的资料，直径150mm圆光栅绝对位置的最大测量误差为±7.3um。计时误差来源于计时器的时钟频率，25MHz时钟下，计时误差±40ns。根据加速度测量原理，其相对误差认定为0.2%，测量加速度为a，其区间半宽度为，假设服从均匀分布，，其标准不确定度u3为：

（8）

4.4质量包非刚性引入的标准不确定度分量

质量包是非刚性体，在运动过程中，质心的相对位置会发生改变，导致测得的加速度与质量包的质心加速度不完全等价。当被测质量包的质心没有在拉力作用线上时，四连杆受到一个等效扭矩的作用，在测量过程中将转动和振动，导致测得的加速度存在误差。经过动力学模拟分析，在质心偏心达到10cm左右时，平均加速度计算误差最大可达0.4%，测量加速度为a，其区间半宽度为，假设服从均匀分布，，其标准不确定度u3为：

（9）

4.5标准载荷误差引入的标准不确定度分量：

标准载荷为砝码时，在校准过程中仅使用砝码标称值，其误差服从矩形分布，标准砝码的准确度u5为：

（10）

标准载荷为质量包时，质量包的误差为不超过质量测量仪相应秤量校准示值误差绝对值的1/10，设定质量包的质量为b，其区间半宽度为，假设服从均匀分布，，其标准不确定度u5为：

（11）

  - 合成不确定度评定

各标准不确定度分量汇总如表1所示。

表1  标准不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 标准不 确定度 | 灵敏 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重复性测量 | A |  | 1 |
|  | 恒力测量 | B |  |  |
|  | 加速度测量 | B |  |  |
|  | 质量包非刚性测量 | B |  |  |
|  | 砝码 | B |  | -1 |
|  | 质量包 | B |  | -1 |

上述标准不确定分量均不相关，则合成不确定度按下式计算：

砝码校准时：

（12）

质量包校准时：

（13）

  - 扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度按下式计算：

（14）

- 测量不确定度评定示例

5.1采用标准载荷，对质量测量仪进行校准，标准载荷范围为42kg～81kg，得到的校准试验数据如表2所示：

表2   质量测量仪校准实测数据

E=I-L  ε=E/L×100%计量单位：kg

| 校准项目 | 施加载荷值 L |  | 施加标准载荷后的示值I | 示值误差 E | 相对误差 ε（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值误差（砝码） | 42 |  | 41.9 | -0.1 | -0.24 |
|  | 43 |  | 42.9 | -0.1 | -0.23 |
|  | 45 |  | 44.7 | -0.3 | -0.67 |
|  | 50 |  | 49.6 | -0.4 | -0.8 |
|  | 55 |  | 54.7 | -0.3 | -0.55 |
|  | 60 |  | 59.7 | -0.3 | -0.5 |
|  | 65 |  | 64.8 | -0.2 | -0.31 |
|  | 70 |  | 70.1 | 0.1 | 0.14 |
|  | 75 |  | 75.2 | 0.2 | 0.27 |
|  | 80 |  | 80.3 | 0.3 | 0.38 |
|  | 81 |  | 81.4 | 0.4 | 0.49 |
|  | 80 |  | 80.5 | 0.5 | 0.62 |
|  | 75 |  | 75.3 | 0.3 | 0.4 |
|  | 70 |  | 70.1 | 0.1 | 0.14 |
|  | 65 |  | 65.0 | 0 | 0 |
|  | 60 |  | 59.7 | -0.3 | -0.5 |
|  | 55 |  | 54.8 | -0.2 | -0.36 |
|  | 50 |  | 49.8 | -0.2 | -0.4 |
|  | 45 |  | 44.8 | -0.2 | -0.44 |
|  | 43 |  | 42.8 | -0.2 | -0.47 |
|  | 42 |  | 41.9 | -0.1 | -0.24 |
| 重复性 （砝码） | 65 |  | 64.8 | -0.2 | -0.31 |
|  | 65 |  | 64.8 | -0.2 | -0.31 |
|  | 65 |  | 64.9 | -0.1 | -0.15 |
|  | 65 |  | 64.8 | -0.2 | -0.31 |
|  | 65 |  | 64.9 | -0.1 | -0.15 |
|  | 65 |  | 64.9 | -0.1 | -0.15 |
| 示值误差 （质量包） | 57.9 | 58.1 |  | 0.2 | 0.35 |
|  | 62.4 | 62.8 |  | 0.4 | 0.64 |
|  | 67.2 | 67.7 |  | 0.5 | 0.74 |
|  | 72 | 72.3 |  | 0.3 | 0.42 |
|  | 76.5 | 77 |  | 0.5 | 0.65 |
|  | 79 | 79.5 |  | 0.5 | 0.63 |
|  | 79 | 79.7 |  | 0.7 | 0.89 |
|  | 76.5 | 76.6 |  | 0.1 | 0.13 |
|  | 72 | 72.2 |  | 0.2 | 0.28 |
|  | 67.2 | 67.5 |  | 0.3 | 0.45 |
|  | 62.4 | 62.5 |  | 0.1 | 0.16 |
|  | 57.9 | 58.2 |  | 0.3 | 0.52 |
| 重复性 （质量包） | 57.9 | 57.6 |  | -0.3 | -0.52 |
|  | 57.9 | 57.8 |  | -0.1 | -0.17 |
|  | 57.9 | 58.1 |  | +0.2 | 0.35 |

  - 质量测量仪校准示值误差扩展不确定的评定

以65kg砝码和57.9kg质量包为例分别进行评定。

    - 重复性测量引入的标准不确定度为

标准载荷为砝码时，其标准不确定度u1为：

标准载荷为质量包时，其标准不确定度u1为：

5.2.2恒力测量引入的标准不确定度分量u2为：

恒力范围为20N～21N，按最大值计算，服从均匀分布，，则其标准不确定度为:

5.2.3加速度测量引入的标准不确定度为

5.2.4 质量包非刚性引入的标准不确定度分量为:

5.2.5 标准载荷误差引入的标准不确定度分量为

标准载荷为砝码时，其标准不确定度u5为：

标准载荷为质量包时，其标准不确定度u5为：

5.2.6合成不确定度评定

地面模拟校准用砝码校准时，无质量包非刚性引入的标准不确定度分量，其合成不确定度为：

地面模拟校准用质量包校准时，质量包非刚性测量引入的标准不确定度分量，其合成不确定度为：

5.2.7扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则地面砝码校准的扩展不确定度为：

质量包校准的扩展不确定度为：