JJG 204-202× 通风干湿表

Verification Regulation of Portable 3-cup Anemometer

示值误差

测量不确定度分析报告

主要起草单位：浙江省大气探测技术保障中

参加起草单位: 宁夏回族自治区大气探测技术保障中心

国家气象计量站

目  录

一 温度示值误差测量结果不确定度评定	1

1	概述	1

1.1 评定依据	1

1.2 测量方法	1

1.3 标准设备和被测对象	1

2	评定模型	1

3	不确定度来源分析	2

4	不确定度分量评定	2

4.1测量重复性引入的标准不确定度 u∆t	2

4.2标准温度计示值误差引入的标准不确定度 us	2

4.3 被检温度计示值引入的标准不确定度 ua	2

5 合成标准不确定度的评定与计算	3

5.1 标准不确定度分量汇总	3

5.2 合成标准不确定度	3

6 扩展不确定度报告	3

7 合理性分析	3

二 相对湿度示值误差测量不确定度评定	4

1	概述	4

1.1 评定依据	4

1.2 测量方法	4

1.3 标准设备和被测对象	4

2	评定模型	4

3	不确定度来源分析	5

4	不确定度分量评定	5

4.1 测量重复性引入的标准不确定度 u∆R	5

4.2 湿度标准示值误差引入的标准不确定度 us	5

4.3 被检干湿表示值引入的标准不确定度 uR	6

5	合成标准不确定度的评定与计算	6

5.1 标准不确定度分量汇总	6

5.2 合成标准不确定度	6

6	扩展不确定度	6

7	合理性分析	7

# 一 温度示值误差测量结果不确定度评定

- 概述

## 1.1 评定依据

JJG204-202X  通风干湿表

JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

## 1.2 测量方法

用比较法将标准温度计和被检温度计置于同一恒温槽内，待示值稳定后，按标准温度计—被检干球温度计—被检湿球温度计……顺序读取示值（等时间间隔读取4次）。将各检定点温度示值平均值减去标准示值平均值即为通风干湿表该检定点温度示值误差。

## 1.3 标准设备和被测对象

1.3.1 标准设备

标准温度计：测量范围（-10～45）℃，最大允许误差±0.05℃；

温度检定槽：温度范围（-10～45）℃，均匀度≤0.02 ℃，波动度≤±0.02 ℃。

1.3.2 被测对象

通风干湿表温度计：

测量范围：（-10～45）℃；

最大允许误差：±0.3 ℃；

分度值：0.2 ℃。

- 评定模型

检定结果的温度示值误差计算公式

∆Tai =tai-tsi                                      （1）

式中：

∆Tai：第i个检定点干球温度示值误差，℃；

tai: 第i个检定点读取的干球温度示值的算术平均值，℃；

tsi: 第i个检定点读取的标准器示值的算术平均值，℃。

因测量温度示值误差时，湿球温度计未包扎湿球纱布且干湿球温度计为同类型温度计，公式（1）可作为温度示值误差不确定度评定模型。

- 不确定度来源分析

3.1 测量重复性引入的标准不确定度 u∆t

3.2 标准温度计示值误差引入的标准不确定度 us

3.2 被检温度计示值引入的标准不确定度 ua

不确定度uai主要有2项组成：

（1）温度检定槽温场不均匀引入的标准不确定度分量ua1

（2）被检温度计示值分度值引入的标准不确定度分量ua2

- 不确定度分量评定

## 4.1测量重复性引入的标准不确定度 u∆t

将标准温度计和干湿表用用玻璃温度表同时插入恒温槽内在0℃检定点作10次重复测量，结果如下（单位：℃）：

| 标准示值 tsi | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检示值 tai | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| 示值误差 ∆ti | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |

则示值误差的标准偏差为：S∆t=110(∆ti-∆t)10-1 = 0.0048 ℃

实际检定以4次测量平均值作为测量结果，则：

u∆t=s∆t4 = 0.002 ℃

## 4.2标准温度计示值误差引入的标准不确定度 us

标准温度计的最大允许误差为±0.05℃，取均匀分布，则标准温度计示值误差引入的标准不确定度为：

us=0.05 3 = 0.029 ℃

## 4.3 被检温度计示值引入的标准不确定度 ua

（1）温度检定槽温场不均匀引入的标准不确定度分量ua1

温度槽的均匀度≤0.02 ℃， 考虑到检定时，被检温度计与标准温度计距离较近，取温场均匀分布0.01 ℃ ，则其引入的标准不确定度ua1为：

ua1=0.01 3 = 0.006 ℃

（2）被检温度计分度值引入的标准不确定度分量ua2

被检温度计分度值为0.2 ℃，有经验的检定人员可精确到0.02 ℃,一般情况下可精确到0.04 ℃。以均匀分布计算，则：

ua2=0.04 3 = 0.023 ℃

（3）被检温度计示值引入的标准不确定度分量ua

因ua1和ua2互不相关，则：

ua=ua12+ua22= 0.024 ℃

# 5 合成标准不确定度的评定与计算

5.1 标准不确定度分量汇总

标准不确定度一览表见表12。

表12  标准不确定度一览表

| 标准不确定度来源 |  | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 测量重复性引入的标准不确定度 u∆t | 1 | 0.002 ℃ |
| 标准温度计示值误差引入的标准不确定度 us | -1 | 0.029 ℃ |
| 被检温度计示值引入的标准不确定度 ua | 1 | 0.024 ℃ |

5.2 合成标准不确定度

合成不确定度按下式计算：

uc=(c1u∆t)2+(c2us)2+(c3ua)2  = 0.04 ℃

注：重复性引入的不确定度小于被检温度计分度值引入的标准不确定度，可忽略。

# 6 扩展不确定度报告

取=2，则扩展不确定度，则检定点0 ℃时的扩展不确定度为：

U=2×uc= 0.08  ℃

考虑到温度槽在0 ℃（非三相点）时具有较好的代表性，0 ℃点的扩展不确定度可代表-10 ℃～40 ℃中的各检定点的扩展不确定度。

# 7 合理性分析

测量不确定度评定充分考虑了测量方法、测量标准、被检仪器、测量人员、测量环境的影响因素。

本次测量不确定度分析报告考虑了各种可能的影响因子并尽可能取较大值计算，实际测量结果的扩展不确定度可能略小于本报告给出扩展不确定度值。

对于数字式干湿表，测温传感器通常选用铂电阻温度计，计量特性稳定可靠，本规程采用了通用的检定方法，其扩展不确定度能满足计量溯源和传递要求。

干湿温度计检定的标准设备采用了通用检定设备，技术指标科学合理，测量结果准确可靠。评定的测量结果扩展不确定度符合我国开展计量检定要求。其扩展不确定度与被检仪器允许误差的的比值小于1/3。

# 二 相对湿度示值误差测量不确定度评定

- 概述

## 1.1 评定依据

JJG204-202X  通风干湿表

JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

## 1.2 测量方法

用比较法将湿度标准器和被检温度干湿计置于同一温湿度标准箱内，在温度20 ℃时，选择湿度检定点（30%RH，40%RH，80%RH，90%RH），待示值稳定后，读取湿度标准值和被检干湿表示值（等时间间隔读取4次）。将各检定点湿度示值平均值减去标准示值平均值即为通风干湿表该检定点湿度示值误差。

## 1.3 标准设备和被测对象

1.3.1 标准设备

精密露点仪：露点温度（-20 ℃～40 ℃），最大允许误差±0.2 ℃；

温湿度标准箱：温度范围：（-10 ℃～45 ℃），湿度范围：（30～95）%RH，

均匀度：≤0.3℃，1.0%RH，波动度：≤±0.2 ℃, ±0.8%RH，

箱内风速：≤0.8 m/s 0.02 ℃。

1.3.2 被测对象

通风干湿表（湿度）：

最大允许误差：±5%；

- 评定模型

检定结果的湿度示值误差计算公式

∆R =R-Rs                                      （2）

式中：

∆R ：干湿表湿度示值误差，%RH；

R：干湿表湿度示值，%RH；

Rs ：湿度标准示值，%RH。

公式（2）可作为湿度示值误差不确定度评定模型。

- 不确定度来源分析

3.1 测量重复性引入的标准不确定度 u∆R

3.2 湿度标准示值误差引入的标准不确定度 us

3.2 被检仪器示值引入的标准不确定度 uR

不确定度uR主要有2项组成：

（1）温湿度标准箱不均匀引入的标准不确定度分量uR1

（2）被检干湿表湿度示值分辨力引入的标准不确定度分量uR2

- 不确定度分量评定

## 4.1 测量重复性引入的标准不确定度 u∆R

将湿度标准器和数字式干湿表同时置入温湿度标准箱内，在20℃、30%RH检定点作10次重复测量，结果如下（单位：%RH）：

| 标准示值 | 29.6 | 29.8 | 29.4 | 29.8 | 29.3 | 30.2 | 29.9 | 30.0 | 29.8 | 30.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检示值 | 30.8 | 30.9 | 30.4 | 31.2 | 30.8 | 31.4 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 31.6 |
| 示值误差 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |

则示值误差的标准偏差为：S∆R=110(∆ui-∆u)10-1 = 0.16%RH

实际检定以4次测量平均值作为测量结果，则：

u∆R=s∆R4 = 0.08%RH

4.2 湿度标准示值误差引入的标准不确定度 us

湿度标准器精密露点仪的最大允许误差为±0.2℃（露点温度），在气温20℃左右时，其相对湿度误差一般不超过±1.5%RH，取均匀分布，则湿度标准示值误差引入的标准不确定度为：

us=1.5 3 = 0.87 %RH

4.3 被检干湿表示值引入的标准不确定度 uR

（1）温湿度标准箱湿度场不均匀引入的标准不确定度分量uR1

温湿度标准箱的均匀度≤1%RH， 考虑到检定时，被检干湿表与标准器距离较近，取均匀分布为0.5%RH ，则其引入的标准不确定度uR1为：

uR1=0.5 3 = 0.29%RH

（2）被检干湿表分辨力引入的标准不确定度分量uR2

被检干湿表分辨力为0.1%RH，以均匀分布计算，则：

uR2=0.1 3 = 0.067 %RH

因分辨力引入的标准不确定度分量小于重复性引入的标准不确定度，该项可忽略。因此，被检干湿表示值引入的标准不确定度分量uR为：

uR=uR1= 0. 29 %RH

- 合成标准不确定度的评定与计算

5.1 标准不确定度分量汇总

标准不确定度一览表见表12。

表12  标准不确定度一览表

| 标准不确定度来源 |  | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 测量重复性引入的标准不确定度 u∆R | 1 | 0. 08 %RH |
| 湿度标准示值误差引入的标准不确定度 us | -1 | 0. 87 %RH |
| 被检温度计示值引入的标准不确定度 uR | 1 | 0. 29 %RH |

5.2 合成标准不确定度

合成不确定度按下式计算：

uc=(c1u∆R)2+(c2us)2+(c3uR)2  = 0.92 %RH

- 扩展不确定度

取=2，则扩展不确定度，则检定点30%RH（20 ℃时）的扩展不确定度为：

U=2×uc= 1.8%RH

- 合理性分析

测量不确定度评定充分考虑了测量方法、测量标准、被检仪器、测量人员、测量环境的影响因素。

本次测量不确定度分析报告考虑了各种可能的影响因子并尽可能取较大值计算，实际测量结果的扩展不确定度可能略小于本报告给出扩展不确定度值。

对于数字式干湿表，测温传感器通常选用铂电阻温度计，计量特性稳定可靠，本规程采用了通用的检定方法，其扩展不确定度能满足计量溯源和传递要求。

干湿温度计检定的标准设备采用了通用检定设备，技术指标科学合理，测量结果准确可靠。评定的测量结果扩展不确定度符合我国开展计量检定要求。其扩展不确定度与被检仪器允许误差的的比值约等于1/3。