中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××－××××

黑烟车电子抓拍系统校准规范

Calibration Specification of Electronic Capture System for Black Smoke Vehicle

（征求意见稿）

20××-××-××发布                    20××-××-××实施

————————————————————————————————

国家市场监督管理总局  发 布

————————————————————————————————

JJF××××－××××

JJF××××－××××

黑烟车电子抓拍系统

校 准 规 范

Calibration  Specification  of

Electronic Capture System for Black Smoke Vehicle

————————————————————————————————

归 口 单 位：全国法制计量管理计量技术委员会

主要起草单位：北京市计量检测科学研究院

参加起草单位：黑龙江省计量检定测试院

浙江浙大明泉科技有限公司

杭州海康威视数字技术股份有限公司

深圳市安车检测股份有限公司

本规范委托全国法制计量管理计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目 录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

3.1  固定式黑烟车电子抓拍系统	1

3.2  移动式黑烟车电子抓拍系统 	1

3.3  林格曼黑度	1

3.4  标准黑度板	2

4  概述	2

5  计量特性	2

5.1  示值误差	2

5.2  黑度等级重复性	3

6  校准条件	3

6.1  环境条件	3

6.2  测量标准及其他设备	3

7  校准项目及校准方法	4

7.1  黑度等级示值误差（固定式）	4

7.2  黑度等级示值误差（移动式）	5

7.3  黑度等级重复性	6

7.4  气象参数示值误差	7

8  校准结果表达	8

8.1  校准证书	8

8.2  校准结果的不确定度评定	8

9  复校时间间隔	8

附录A 标准黑度板样式	9

附录B 黑烟车电子抓拍系统校准记录	12

附录C 校准证书的内容	15

附录D 黑烟车电子抓拍系统黑度等级测量不确定度评定示例	19

# 引  言

本规范以JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制定。

本规范主要参考GB 36886—2018 《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》、GB3847—2018 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》、HJ 845—2017 《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》、HJ/T 398—2007 《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》编制而成。

本规范为首次发布。

黑烟车电子抓拍系统校准规范

1  范围

本规范适用于固定式和移动式黑烟车电子抓拍系统的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB 36886 非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法

GB 3847 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)

HJ 845 在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）

HJ/T 398 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

    - 3.1  固定式黑烟车电子抓拍系统stationary electronic capture system of black smoke vehicle

固定安装，可无人值守连续运行，基于视频图像处理技术探测和判别尾气排放黑烟的系统。

## 3.2  移动式黑烟车电子抓拍系统 hand-held electronic capture system of black smoke vehicle

采用移动（手持、便携设备等）方式，使机动车尾气穿过电子抓拍系统采集腔，基于视频图像处理技术探测和判别尾气排放黑烟的系统。包括手持式黑烟车抓拍仪、手持式黑烟识别仪、手持式林格曼黑度仪等。

    - 3.3  林格曼黑度ringelmann blackness

    - 将排气污染物颜色与林格曼浓度图对照而得到的一种烟尘浓度表示法，标准的林格曼烟气黑度图由14 cm×21 cm的不同黑度的图片组成，除全白与全黑分别代表林格曼黑度0级和5级外，其余4个级别根据黑色条格占整个面积的百分数来确定，黑色条格的面积占 20%为1级，占40%为2级，占60%为3级，占80%为4级。

[来源：HJ-T398-2007，2.3，有修改]

    - 3.4  标准黑度板 standard exhaust blackness plate

标准黑度板参照林格曼浓度图的原理，应用于柴油车排气黑度的表示，其尺寸规格适用于黑烟车电子抓拍系统的工作距离及拍摄画面，并根据黑色条格占比面积换算，等级分为0.00级、0.75级、1.00级、1.25级、1.50级、1.75级、2.00级、3.00级、4.00级、5.00级。（0.25级换算面积比值为5%）。

4  概述

黑烟车电子抓拍系统应用视频图像技术，将通过检测区域的黑烟进行采集记录，再利用计算机的图像识别技术，最终确定黑烟车排放黑烟的林格曼黑度等级。该系统通常由摄像机采集单元、视频图像处理单元、数据处理单元等组成。

固定式黑烟车电子抓拍系统通过摄像机固定安装于道路的龙门架（或L架）上，实现全天候实时自动监测抓拍、筛选、保存、传输等功能，自动识别出黑烟车车辆及其尾气的林格曼黑度等级。

移动式黑烟车电子抓拍系统通过手持、便携等方式调整设备采集腔位置，使机动车尾气穿过设备采集腔，可以快速判别机动车尾气林格曼黑度等级，可应用于在用柴油车路检路查，非道路移动机械检测等。

5  计量特性

## 5.1  示值误差

示值误差一般符合表1给出的要求。

表1 黑烟车电子抓拍系统测量范围及最大允许误差

| 校准项目 | 测试范围 | 绝对最大允许误差 |  | 相对最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑度等级 | （0.00~5.00）级 | 固定式 | 白天（8000~80000）lx静态检测 ±0.25 级 | ▁ |
|  |  |  | ±0.50级 |  |
|  |  | 移动式 | ±0.25级 |  |
| 温度 | （-30~50）℃ | ±1℃ |  |  |
| 相对湿度 | 5%~95% | ±5.0% |  | ▁ |
| 大气压力 | （70~106）kPa | ▁ |  | ±5.0% |
| 风速 | （0.5~20）m/s | ▁ |  | ±10.0% |

## 5.2  黑度等级重复性

重复性不大于0.25级。

5.3  黑度等级分辨力

分辨力不大于0.25级

注：本规范中的计量特性不作合格判定，仅供参考。

6  校准条件

## 6.1  环境条件

温度：（-20 ~ 50）℃；

相对湿度：≤ 85%；

大气压力：（70~106）kPa；

光照度：固定式：白天（1500~80000）lx，夜间（0~1500）lx；

移动式：（0~80000）lx。

## 6.2  测量标准及其他设备

黑烟车电子抓拍系统测量标准及其他设备见表2。

表2 黑烟车电子抓拍系统测量标准及其他设备

| 序号 | 测量标准及其他设备 | 主要性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准黑度板 | 规格：0.00级、0.75级、1.00级，1.25级、1.50级、1.75级、2.00级、3.00级、4.00级、5.00级。（对应面积比为0%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、60%、80%、100%） 扩展不确定度：U=1.6%，k=2； 色度：白色L≥75，黑色L≤35。 |
| 2 | 激光测距仪 | 测量范围：（0~30）m 最大允许误差：2级 |
| 3 | 光照度计 | 测量范围：（0~200000）lx 最大允许误差：±8% |
| 4 | 环境参数检测仪 | 温度：测量范围：（-20~50）℃ 最大允许误差：±0.3℃ 相对湿度：测量范围：5~95% 最大允许误差：±1.7% 大气压力：测量范围（70~106）kPa 最大允许误差：±0.3 kPa 风速：测量范围：（0~20）m/s 最大允许误差：±0.5 m/s |

7  校准项目及校准方法

## 7.1  黑度等级示值误差（固定式）

### 7.1.1  静态校准示值误差

#### 7.1.1.1  白天静态校准示值误差

      - a） 将标准黑度板支架放置在机动车道路上，支架中心点与黑烟车电子抓拍摄像机连线的投射线平行于道路，距抓拍设备水平距离20 m，放置方式如图1所示。

图1 固定式黑烟车电子抓拍系统校准示意图

b） 分别将0.00级、0.75级、1.00级、1.25级、1.50级、1.75级、2.00级、3.00级、4.00级、5.00级标准黑度板放置在支架上，调整角度，使标准黑度板与电子抓拍系统摄像机的光轴呈垂直状态；

c） 光照度计放置于标准黑度板中心点处，光照度计探头与标准黑度板角度一致，方向朝向摄像机光轴方向，测量光照度值并记录，光照度需在（1500~80000）lx范围内；

d） 让设备抓拍各黑度等级标准黑度板，测量三次，记录测量值；

e） 将标准黑度板支架放置在机动车道路中间，距抓拍设备水平距离25 m处；

f） 重复b）、c）和d）的步骤；

g） 根据公式（1）计算示值误差。

∆C=Ci-Cs                            （1）

式中：

∆C——黑烟车电子抓拍系统黑度等级的示值误差，无量纲量；

Ci——第i级标准黑度板3次测量结果的平均值，无量纲量；

Cs——第i级标准黑度板黑度等级，无量纲量。

#### 7.1.1.2  夜间静态校准示值误差

      - a） 按7.1.1.1中步骤a）摆放标准黑度板支架和光照度计；

      - b） 分别将1.00级、1.50级、2.00级标准黑度板放置在支架上，调整角度，使标准黑度板与电子抓拍系统摄像机的光轴呈垂直状态；

c） 开启补光灯或其他手段使标准黑度板达到最佳拍摄状态，按7.1.1.1中步骤c）测量光照度值并记录，光照度需在（0~1500）lx范围内；

d） 让设备抓拍标准黑度板，测量三次，记录测量值；

      - e） 根据公式（1）计算示值误差。

### 7.1.2  动态校准示值误差

7.1.2.1 分别将1.00级、1.50级、2.00级标准黑度板固定在专用支架和移动小车上，距离摄像机的水平距离为20 m，调整支架角度使标准黑度板与摄像机光轴垂直；

7.1.2.2 按7.1.1.1中步骤c）测量光照度值并记录，光照度需在（1500~80000）lx范围内；

7.1.2.3 移动小车以3 km/h速度沿道路行驶方向从距离摄像机水平距离20 m处行驶至25 m处，行进方向如图2的路线A所示，在此期间标准黑度板变换角度，始终保持与摄像机光轴呈垂直状态；

7.1.2.4 让设备抓拍各黑度等级标准黑度板，测量三次，记录测量值；

7.1.2.5 重复7.1.2.1和7.1.2.2的步骤后，移动小车以3 km/h速度横穿马路，行进方向如图2的路线B所示；

图2 小车行进路线图

7.1.2.6 让设备抓拍各黑度等级标准黑度板，测量三次，记录测量值；

7.1.2.7 根据公式（1）计算示值误差。

## 7.2  黑度等级示值误差（移动式）

### 7.2.1  将标准黑度板支架放置在平稳的路面，将标准黑度板和设备采集腔分别固定在支架的背景板和自动夹具上，采集腔内摄像机朝向标准黑度板，二者水平距离(0～50) cm，放置方式如图3所示：

图3 移动式黑烟车电子抓拍系统校准示意图

7.2.2 分别将0.00级、0.75级、1.00级、1.25级、1.50级、1.75级、2.00级、3.00级、4.00级、5.00级标准黑度板放置在支架上，调整角度，使标准黑度板与摄像机的光轴呈垂直状态；

7.2.3 光照度计放置于标准黑度板中心点处，光照度计探头与标准黑度板角度一致，方向朝向摄像机光轴方向，测量光照度值并记录，光照度需在（0~80000）lx范围内；

7.2.4 让设备抓拍标准黑度板，测量三次，记录测量值；

7.2.5 根据公式（1）计算示值误差。

      - 7.3  黑度等级重复性

7.3.1 固定式和移动式黑烟车电子抓拍系统分别按照7.1.1.1中步骤a）和7.2.1中的7.2.1.1，将标准黑度板和支架摆放到指定位置；

7.3.2 将1.50级标准黑度板放置在支架上，调整角度，使标准黑度板与电子抓拍系统摄像机的光轴呈垂直状态；

7.3.3 让设备抓拍标准黑度板，测量六次，记录测量值；

7.3.4 根据公式（2）计算重复性。

（2）

      - 式中：

      - SA——重复性；

xi——第i次测量值，无量纲量；

x——六次测量的平均值，无量纲量。

      - 7.4  气象参数示值误差

### 7.4.1  温度示值误差

将环境参数检测仪放置在距温度测量装置30 cm内，待环境参数检测仪稳定后，分别读取环境参数检测仪和温度测量装置的3次示值，读取时间间隔不少于1 min。按公式（3）计算温度示值误差∆WD。

∆WD=WDi-WD                         （3）

式中：

∆WD——温度示值误差，℃；

WDi ——3次温度测量装置示值的平均值，℃；

WD ——3次标准环境仪示值的平均值，℃。

### 7.4.2  湿度示值误差

将环境参数检测仪放置在距湿度测量装置30 cm内，待环境参数检测仪稳定后，分别读取环境参数检测仪和湿度测量装置的3次示值，读取时间间隔不少于1 min。按公式（4）计算湿度示值误差δSD。

δSD=SDi-SDSD×100%                       （4）

式中：

δSD——湿度示值误差，%RH；

SDi——3次湿度测量装置示值的平均值，%RH；

SD——3次标准环境仪示值的平均值，%RH。

### 7.4.3  大气压力示值误差

将环境参数检测仪放置在距大气压力测量装置30 cm内，待环境参数检测仪稳定后，分别读取环境参数检测仪和大气压力测量装置的3次示值，读取时间间隔不少于1 min。按公式（5）计算大气压力示值误差δQY。

δQY=QYi-QYQY×100%                       （4）

式中：

δQY——大气压力示值误差，%；

QYi——3次大气压力测量装置示值的平均值，kPa；

QY——3次标准环境仪示值的平均值，kPa。

### 7.4.4  风速示值误差

将环境参数检测仪和被校风速测量装置放在同一标准风速发生器试验处，并固定牢靠。将标准风速仪启动，调控标准风速发生器，使标准风速仪的示值分别为3 m/s、5 m/s、7 m/s左右，当风速稳定时，读取被校风速测量装置的示值，按公式（5）计算风速示值误差δFS。

δCB=HC-HBHB×100%                       （5）

式中：

δCB——风速示值误差，%；

HC——被校风速测量装置示值，m/s；

HB——标准风速仪示值，m/s。

8  校准结果表达

## 8.1  校准证书

黑烟车电子抓拍系统经校准后出具校准证书，校准证书应包括的信息及推荐的校准证书内页格式见附录C。

## 8.2  校准结果的不确定度评定

黑烟车电子抓拍系统林格曼黑度级示值误差的不确定度评定依据JJF1059.1，其不确定度评定示例见附录D。

9  复校时间间隔

黑烟车电子抓拍系统复校时间间隔建议为1年。

复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

标准黑度板样式

标准黑度板由10张不同黑度的标准板组成，通过在白色背景板上固定确定宽度的黑色线条和间隔的矩形网格来准确制得。除全白与全黑分别代表林格曼黑度0级和5级外，其余8个级别根据黑色条格占整块面积的百分数来确定。固定式黑烟车电子抓拍系统所用标准黑度板尺寸为900 mm×600 mm，每个小格长20 mm，宽20 mm。每张图片上的网格由1350个小格组成，以1.00级和2.00级标准黑度板为示例，如图A.1和图A.2所示。移动式标准黑度板也是由10种不同黑度的标准板组成，由于检测距离的变化，标准黑度板呈比例缩小。标准黑度板的扩展不确定度U=1.6%，k=2。

图A.1  1.00级黑度板示意图

图A.2  2.00级黑度板示意图

附录B

黑烟车电子抓拍系统校准记录

    - B.1  基本信息

仪器名称：                                 仪器型号：

仪器编号：                                 环境温度：        ℃

制 造 厂：                                 相对湿度：        %

检测装置：

光照强度：

委托单位：

    - B.2  固定式黑烟车电子抓拍系统校准记录

| 1. 黑度等级静态校准示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白天静态校准示值误差 光照度： lx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（级） | 距离（m） |  | 测量值1（级） |  |  |  |  | 测量值2（级） |  |  |  |  | 测量值3（级） |  |  |  |  | 三次测量平均值（级） |  | 示值误差（级） |  |  |
| 0.00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.75 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.75 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夜间静态校准示值误差 光照度： lx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（级） | 测量值1（级） |  |  |  |  | 测量值2（级） |  |  |  |  | 测量值3（级） |  |  |  |  |  | 三次测量平均值（级） |  |  | 示值误差（级） |  |  |
| 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 黑度等级动态校准示值误差 光照度： lx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路线A（20~25 m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（级） | 测量值1（级） |  |  |  |  | 测量值2（级） |  |  |  | 测量值3（级） |  |  |  |  |  | 三次测量平均值（级） |  |  |  |  | 示值误差（级） |  |
| 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路线B（横穿马路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（级） | 测量值1（级） |  |  |  | 测量值2（级） |  |  |  |  | 测量值3（级） |  |  |  |  | 三次测量平均值（级） |  |  |  |  |  | 示值误差（级） |  |
| 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 黑度等级重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（级） | 测量值（级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准差 |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 气象参数示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | 测量值1 |  |  | 测量值2 |  |  |  |  | 测量值3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三次测量平均值 |  | 示值误差 |  |  |
| 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - B.3  移动式黑烟车电子抓拍系统校准记录

| 1. 黑度等级示值误差 光照度： lx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值（级） | 距离（cm） |  |  | 测量值（级） |  |  |  |  |  |  |  | 三次测量平均值（级） |  |  | 示值误差（级） |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 黑度等级重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（级） | 测量值（级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准差 |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
| 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 气象参数示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | 测量值1 |  | 测量值2 |  |  |  | 测量值3 |  |  |  | 三次测量平均值 |  |  | 示值误差 |  |  |
| 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C

# 校准证书的内容

C.1 校准证书至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书编号、页码及总页数；

- 送校单位名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的本技术规范的名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

C.2 推荐的固定式黑烟车电子抓拍系统校准证书的内页格式见表C.1。

    - 表C.1 校准证书内页格式

| 1. 静态校准示值误差 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白天静态校准示值误差 |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（级） | 三次测量平均值（级） |  | 示值误差（级） |  | 不确定度 |  |
| 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 夜间静态校准示值误差 |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（级） | 三次测量平均值（级） |  | 示值误差（级） |  | 不确定度 |  |
| 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 动态校准示值误差 |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（级） | 三次测量平均值（级） |  |  | 示值误差（级） |  | 不确定度 |
| 1.00 | 路线A（20~25 m） |  |  |  |  |  |
|  | 路线B（横穿马路） |  |  |  |  |  |
| 1.50 | 路线A（20~25 m） |  |  |  |  |  |
|  | 路线B（横穿马路） |  |  |  |  |  |
| 2.00 | 路线A（20~25 m） |  |  |  |  |  |
|  | 路线B（横穿马路） |  |  |  |  |  |
| 3. 黑度等级重复性 |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（级） | 六次测量平均值（级） |  | 标准差 |  |  |  |
| 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. 气象参数示值误差 |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | 三次测量平均值（级） |  | 示值误差（级） |  | 不确定度 |  |
| 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |
| 大气压力 |  |  |  |  |  |  |
| 风速 |  |  |  |  |  |  |

C.3 推荐的移动式黑烟车电子抓拍系统校准证书的内页格式见表C.2。

    - 表C.2 校准证书内页格式

| 1. 黑度等级示值误差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准值（级） | 三次测量平均值（级） | 示值误差（级） | 不确定度 |
| 0.00 |  |  |  |
| 0.75 |  |  |  |
| 1.00 |  |  |  |
| 1.25 |  |  |  |
| 1.50 |  |  |  |
| 1.75 |  |  |  |
| 2.00 |  |  |  |
| 3.00 |  |  |  |
| 4.00 |  |  |  |
| 5.00 |  |  |  |
| 2. 黑度等级重复性 |  |  |  |
| 标准值（级） | 六次测量平均值（级） | 标准差 |  |
| 1.50 |  |  |  |
| 3. 气象参数示值误差 |  |  |  |
| 项目名称 | 三次测量平均值（级） | 示值误差（级） | 不确定度 |
| 温度 |  |  |  |
| 相对湿度 |  |  |  |
| 大气压力 |  |  |  |
| 风速 |  |  |  |

附录D

黑烟车电子抓拍系统黑度等级测量不确定度评定示例

D. 1  测量方法

采用黑烟车电子抓拍系统测量1.00级标准黑度板，评定其黑度等级测量不确定度。

D. 2  测量模型

D. 2.1  黑烟车电子抓拍系统的黑度等级示值误差计算公式：

Δδ = xi－x                            （D.1）

式中：       xi —黑烟车电子抓拍系统第i次测量的黑度等级示值；

—标准黑度板黑度等级；

Δδ —黑烟车电子抓拍系统黑度等级示值误差。

D. 2.2  示值误差的方差公式

uc2∆δ=c2xi∙u2xi+c2x∙u2x               （D.2）

式中：       uc∆δ— 合成标准不确定度；

uxi — 被校仪器引入的标准不确定度分量；

ux — 标准装置引入的标准不确定度分量。

D. 2.3  灵敏系数

式（D.2）中灵敏系数为：

cxi=∂∆δ∂xi=1                        （D.3）

cx=∂∆δ∂x=-1                       （D.4）

根据公式（D.3）、公式（D.4）得到合成标准不确定度：

uc2∆δ=u2xi+u2x                   （D.5）

D. 3 不确定度来源

D. 3.1  被校仪器引入的标准不确定度分量uxi

D. 3.1.1  由测量重复性引入的标准不确定度分量u1xi

D. 3.1.2  由被校仪器分辨力引入的标准不确定度分量u2xi

D. 3.2  由标准黑度板引入的标准不确定度分量ux

D. 4  标准不确定度分量的评定

D. 4.1  被校仪器引入的标准不确定度分量uxi

D. 4.1.1  由测量重复性引入的标准不确定度分量u1xi

测量重复性可以通过连续测量得到的测量列，采用A类方法进行评定。标准黑度板黑度等级1.00级，距黑烟车电子抓拍系统水平距离20 m处，重复测量10次，测得数据列于表D.1。

表D.1 重复性测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（级） | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| 平均值 | 0.99级 |  |  |  | 单次测量标准差 |  |  | s = 0.03 级 |  |  |

实际测量时重复测量3次，取其平均值。故测量重复性引入的标准不确定度为：

u1xi=0.033=0.017 级

D. 4.1.2  由被校仪器分辨力引入的不确定度分量u2xi

被校仪器黑烟车电子抓拍系统的分辨力为0.25级，其量化误差以等概率分布（矩形分布）落在半宽度为0.25/2=0.0075级的区间内，其引入的标准不确定度为：

u2xi=0.00753=0.0075 级

由于测量重复性引入的标准不确定度分量u1xi远大于被测仪器分辨力引入的标准不确定度分量u2xi，取u1xi作为被校仪器引入的标准不确定度分量，即：

uxi = 0.017 级

D. 4.2  由标准黑度板引入的标准不确定度分量ux

测量所使用计量标准器为标准黑度板，根据国家法定机构校准证书给出的校准结果，其扩展不确定度为U=1%（k=2），该扩展不确定度换算成黑度等级为0.05级，则：

ux=1.0×0.05/2=0.025 级

D. 5  标准不确定度分量一览表

各标准不确定度分量见表D.2。

表D.2  标准不确定度分量一览表

| 输入量的标准不确定度分量 |  |  | 灵敏系数 | 输出量的标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 来源 | 符号 | 数值 |  |  |
| 被校仪器重复性 | uxi | 0.017 | 1 | 0.017 |
| 标准黑度板 | u(x) | 0.025 | —1 | 0.025 |

D. 6  合成标准不确定度

以上各标准不确定度分量不相关，计算合成标准不确定度ux：

ux=0.0172+0.0252=0.03 级

D. 7  扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则：

U=ux×k=0.03×2=0.06 级

D. 8  测量不确定度报告

黑烟车电子抓拍系统黑度等级示值绝对误差的扩展不确定度

U=0.06 级,  k=2

换算为面积比即为U=1.2%,  k=2.