中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ×××－××××

客车通道、引道测量装置

Measurement device for bus gangway and access passage

（试验报告）

××××－××－××发布            ××××－××－××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局  发 布

一、试验目的

为了使《客车通道、引道测量装置》校准规范制定的技术指标更加科学、合理，检验方法更具可操作性，起草组对部分计量性能等方面制定的内容进行试验验证。

二、试验项目

1、对客车、专用校车乘客通道和引道测量装置圆柱体式测量装置圆柱直径、圆柱同截面的半径差、圆柱不同截面的半径差、高度和通道引道垂直平板测量装置平板宽度、高度、直线度等计量性能要求制定的科学、合理、具有可操作性。

2、明确客车、专用校车乘客通道、引道测量装置圆柱体式测量装置圆柱同截面的半径差、圆柱不同截面的半径差校准方法，使其数据具有可比性和准确性。另对各厂家客车、专用校车乘客通道、引道测量装置厚度数据进行摸底和分析，从而在校准规范制定中确定客车、专用校车乘客通道、引道测量装置厚度的取值范围。

3、本次试验由起草小组按编制的校准规范技术指标、校准方法等要求，进行客车、专用校车乘客通道、引道测量装置校准试验验证。

三、参加试验验证单位及试验设备制造厂

1、 参加试验验证单位：广东省计量科学研究院、江西省计量测试研究院、梁山恒泰测量装置研发有限公司、广州市腾畅交通科技有限公司等。

2、试验设备制造厂（共有7家，51套客车、专用校车乘客通道、引道测量装置）：

梁山恒泰测量装置研发有限公司、广州市腾畅交通科技有限公司、成武县梦翔检验检测设备有限公司、淄博奥科电子有限公司、淄博凯迪汽车保修设备有限公司、淄博海川电子科技有限公司和用户自制。

四、试验数据

1、参加试验单位：广东省计量科学研究院

试验报告 1

试验地点：广州市顺通机动车检测有限公司

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：杨永灿、邓存有          试验日期：2020/11/11                                                          单位：mm

| 一、通道引道圆柱体式测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  |  | 下圆柱直径 |  |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  | 上高 |  |  | 下高 |  | 总高 |  |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 550 |  | 550 | 449 |  | 448 |  | 448 |  | 448 | 448 |  | 449 | 449 |  |  | 450 | 500 |  | 500 | 900 | 900 | 1899 |  | 1899 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 549 |  | 549 | 547 |  | 547 |  | 548 |  | 349 | 349 |  | 350 | 350 |  |  | 350 | 501 |  | 501 | 900 | 900 | 1801 |  | 1800 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 448 |  | 449 | 449 |  | 449 |  | 450 |  | 298 | 298 |  | 399 | 399 |  |  | 399 | 501 |  | 501 | 901 | 901 | 1802 |  | 1802 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 550 |  | 550 | 549 |  | 549 |  | 549 |  | 351 | 351 |  | 350 | 349 |  |  | 350 | 499 |  | 499 | 901 | 901 | 1898 |  | 1898 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 447 |  | 447 | 448 |  | 449 |  | 449 |  | 299 | 299 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 301 |  | 301 | 901 | 901 | 1500 |  | 1500 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 451 |  | 451 | 449 |  | 449 |  | 450 |  | 301 | 301 |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  | 300 | 900 | 900 | 1799 |  | 1799 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 549 |  | 550 | 548 |  | 548 |  | 549 |  | 349 | 349 |  | 349 | 349 |  |  | 350 | 300 |  | 300 | 901 | 901 | 1799 |  | 1799 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  | ±1.5 % |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |  |
| 二、通道引道垂直平板测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 平板上宽度 |  |  | 上高度 |  |  |  | 平板下宽度 |  |  | 下高度 |  |  | 厚度 |  |  |  | 总高度 |  |  |  |  | 侧边直线度 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 550 |  |  | 599 |  |  |  | 400 |  |  | 698 |  |  | 6.61 |  |  |  | 1798 |  |  |  |  | 0 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ |  | 549 |  |  | 500 |  |  |  | 449 |  |  | 899 |  |  | 6.61 |  |  |  | 1899 |  |  |  |  | 0 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ |  | 550 |  |  | 501 |  |  |  | 350 |  |  | 901 |  |  | 6.49 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 0 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ |  | 450 |  |  | 499 |  |  |  | 300 |  |  | 899 |  |  | 6.5 |  |  |  | 1802 |  |  |  |  | 0 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） |  | 450 |  |  | 499 |  |  |  | 400 |  |  | 899 |  |  | 6.49 |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 0 |  |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 550 |  |  | 450 |  |  |  | 350 |  |  | 698 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1648 |  |  |  |  | 0 |  |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 |  | 550 |  |  | 499 |  |  |  | 300 |  |  | 899 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1900 |  |  |  |  | 0 |  |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 |  | 450 |  |  | 300 |  |  |  | 400 |  |  | 899 |  |  | 6.47 |  |  |  | 1499 |  |  |  |  | 0 |  |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 |  | 550 |  |  | 650 |  |  |  | 400 |  |  | 702 |  |  | 6.53 |  |  |  | 1349 |  |  |  |  | 0 |  |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 |  | 450 |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 902 |  |  | 6.59 |  |  |  | 1349 |  |  |  |  | 0 |  |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 |  | 550 |  |  | 299 |  |  |  | 350 |  |  | 899 |  |  | 6.49 |  |  |  | 1802 |  |  |  |  | 0 |  |
| 误 差(MPE) |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  | (7~20)mm |  |  |  | ±1.5 % |  |  |  |  | 3mm |  |
| 三、应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 | 长度 |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-a | 600 |  |  |  |  |  | 399 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-b | 1399 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验报告 2

试验地点：广州市交海机动车检测有限公司

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：杨永灿、邓存有          试验日期：2020/11/11                                                          单位：mm

| 一、通道引道圆柱体式测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  |  | 下圆柱直径 |  |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  | 上高 |  |  | 下高 |  | 总高 |  |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 548 |  | 548 | 451 |  | 451 |  | 450 |  | 450 | 450 |  | 451 | 451 |  |  | 451 | 499 |  | 499 | 901 | 901 | 1801 |  | 1801 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 550 |  | 550 | 551 |  | 551 |  | 550 |  | 350 | 350 |  | 351 | 351 |  |  | 351 | 500 |  | 500 | 901 | 901 | 1799 |  | 1799 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 450 |  | 450 | 451 |  | 452 |  | 452 |  | 300 | 300 |  | 400 | 400 |  |  | 401 | 500 |  | 500 | 899 | 899 | 1800 |  | 1800 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 551 |  | 551 | 550 |  | 550 |  | 550 |  | 350 | 350 |  | 351 | 351 |  |  | 351 | 500 |  | 500 | 900 | 900 | 1899 |  | 1899 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 449 |  | 449 | 449 |  | 450 |  | 450 |  | 301 | 301 |  | 301 | 301 |  |  | 301 | 300 |  | 300 | 900 | 900 | 1499 |  | 1499 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 450 |  | 450 | 451 |  | 451 |  | 451 |  | 300 | 300 |  | 299 | 299 |  |  | 299 | 301 |  | 301 | 901 | 901 | 1798 |  | 1798 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 548 |  | 548 | 550 |  | 550 |  | 550 |  | 350 | 350 |  | 348 | 348 |  |  | 348 | 301 |  | 301 | 900 | 900 | 1798 |  | 1798 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  | ±1.5 % |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |  |
| 二、通道引道垂直平板测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 平板上宽度 |  |  | 上高度 |  |  |  | 平板下宽度 |  |  | 下高度 |  |  | 厚度 |  |  |  | 总高度 |  |  |  |  | 侧边直线度 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 551 |  |  | 598 |  |  |  | 398 |  |  | 697 |  |  | 6.61 |  |  |  | 1797 |  |  |  |  | 0 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ |  | 550 |  |  | 501 |  |  |  | 450 |  |  | 898 |  |  | 6.61 |  |  |  | 1898 |  |  |  |  | 0 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ |  | 551 |  |  | 500 |  |  |  | 351 |  |  | 900 |  |  | 6.49 |  |  |  | 1801 |  |  |  |  | 0 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ |  | 451 |  |  | 498 |  |  |  | 301 |  |  | 898 |  |  | 6.5 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 0 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） |  | 451 |  |  | 498 |  |  |  | 399 |  |  | 898 |  |  | 6.49 |  |  |  | 1398 |  |  |  |  | 0 |  |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 551 |  |  | 451 |  |  |  | 349 |  |  | 697 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1647 |  |  |  |  | 0 |  |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 |  | 551 |  |  | 498 |  |  |  | 299 |  |  | 898 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1898 |  |  |  |  | 0 |  |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 |  | 449 |  |  | 299 |  |  |  | 401 |  |  | 898 |  |  | 6.47 |  |  |  | 1498 |  |  |  |  | 0 |  |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 |  | 551 |  |  | 649 |  |  |  | 401 |  |  | 700 |  |  | 6.53 |  |  |  | 1350 |  |  |  |  | 0 |  |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 |  | 451 |  |  | 301 |  |  |  | 301 |  |  | 900 |  |  | 6.59 |  |  |  | 1348 |  |  |  |  | 0 |  |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 |  | 551 |  |  | 300 |  |  |  | 351 |  |  | 897 |  |  | 6.49 |  |  |  | 1799 |  |  |  |  | 0 |  |
| 误 差(MPE) |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  | (7~20)mm |  |  |  | ±1.5 % |  |  |  |  | 3mm |  |
| 三、应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 | 长度 |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-a | 601 |  |  |  |  |  | 398 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-b | 1397 |  |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验报告 3

试验地点：广州市华海机动车检测有限公司

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：杨永灿、邓存有          试验日期：2020/11/11                                                          单位：mm

| 一、通道引道圆柱体式测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  |  | 下圆柱直径 |  |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  | 上高 |  |  | 下高 |  | 总高 |  |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 550 |  | 549 | 450 |  | 450 |  | 449 |  | 451 | 451 |  | 450 | 450 |  |  | 450 | 498 |  | 498 | 900 | 900 | 1800 |  | 1800 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 551 |  | 551 | 550 |  | 550 |  | 550 |  | 349 | 349 |  | 350 | 350 |  |  | 350 | 501 |  | 501 | 900 | 900 | 1798 |  | 1798 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 452 |  | 452 | 450 |  | 450 |  | 451 |  | 302 | 302 |  | 398 | 398 |  |  | 398 | 502 |  | 502 | 897 | 898 | 1801 |  | 1802 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 548 |  | 549 | 548 |  | 548 |  | 548 |  | 351 | 351 |  | 350 | 350 |  |  | 349 | 499 |  | 498 | 898 | 898 | 1897 |  | 1898 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 448 |  | 448 | 448 |  | 449 |  | 449 |  | 299 | 299 |  | 302 | 302 |  |  | 302 | 302 |  | 302 | 898 | 898 | 1497 |  | 1497 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 452 |  | 452 | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 302 | 302 |  | 298 | 298 |  |  | 298 | 300 |  | 300 | 898 | 898 | 1797 |  | 1797 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 549 |  | 549 | 551 |  | 551 |  | 551 |  | 352 | 352 |  | 349 | 349 |  |  | 349 | 300 |  | 300 | 901 | 901 | 1797 |  | 1797 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  | ±1.5 % |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |  |
| 二、通道引道垂直平板测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 平板上宽度 |  |  | 上高度 |  |  |  | 平板下宽度 |  |  | 下高度 |  |  | 厚度 |  |  |  | 总高度 |  |  |  |  | 侧边直线度 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 552 |  |  | 597 |  |  |  | 397 |  |  | 698 |  |  | 6.61 |  |  |  | 1795 |  |  |  |  | 0 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ |  | 546 |  |  | 497 |  |  |  | 451 |  |  | 897 |  |  | 6.61 |  |  |  | 1897 |  |  |  |  | 0 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ |  | 549 |  |  | 499 |  |  |  | 350 |  |  | 899 |  |  | 6.49 |  |  |  | 1799 |  |  |  |  | 0 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ |  | 450 |  |  | 497 |  |  |  | 300 |  |  | 897 |  |  | 6.5 |  |  |  | 1797 |  |  |  |  | 0 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） |  | 447 |  |  | 496 |  |  |  | 397 |  |  | 897 |  |  | 6.49 |  |  |  | 1396 |  |  |  |  | 0 |  |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 548 |  |  | 446 |  |  |  | 345 |  |  | 695 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1646 |  |  |  |  | 0 |  |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 |  | 550 |  |  | 499 |  |  |  | 298 |  |  | 897 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1897 |  |  |  |  | 0 |  |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 |  | 448 |  |  | 298 |  |  |  | 399 |  |  | 899 |  |  | 6.47 |  |  |  | 1495 |  |  |  |  | 0 |  |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 |  | 549 |  |  | 648 |  |  |  | 400 |  |  | 698 |  |  | 6.53 |  |  |  | 1348 |  |  |  |  | 0 |  |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 |  | 450 |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 901 |  |  | 6.59 |  |  |  | 1347 |  |  |  |  | 0 |  |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 |  | 550 |  |  | 299 |  |  |  | 350 |  |  | 896 |  |  | 6.49 |  |  |  | 1798 |  |  |  |  | 0 |  |
| 误 差(MPE) |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  | (7~20)mm |  |  |  | ±1.5 % |  |  |  |  | 3mm |  |
| 三、应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 | 长度 |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-a | 600 |  |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-b | 1396 |  |  |  |  |  | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验报告 4

试验地点：广州市粤旅机动车检测有限公司

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：杨永灿、邓存有          试验日期：2020/11/11                                                          单位：mm

| 一、通道引道圆柱体式测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  |  | 下圆柱直径 |  |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  | 上高 |  |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 550 |  | 550 | 549 |  | 550 |  | 550 |  | 449 | 449 |  | 449 | 449 |  |  | 448.5 | 502 |  | 502 | 903 | 903 | 1905 | 1905 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 546 |  | 546 | 546 |  | 546 |  | 547 |  | 346 | 346 |  | 346.5 | 347 |  |  | 346.5 | 502 |  | 502 | 901 | 901 | 1804 | 1804 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 449 |  | 449 | 449.5 |  | 449 |  | 450 |  | 299 | 298 |  | 299.5 | 298 |  |  | 298 | 498 |  | 498 | 902 | 902 | 1801 | 1801 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 551 |  | 551 | 551 |  | 551 |  | 551.5 |  | 350 | 350 |  | 350 | 349 |  |  | 350 | 500 |  | 500 | 902 | 902 | 1902 | 1903 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 449 |  | 449 | 449 |  | 449 |  | 448.5 |  | 295 | 295 |  | 295 | 295.5 |  |  | 295 | 301 |  | 301 | 902 | 902 | 1504 | 1504 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 452 |  | 453 | 453 |  | 452 |  | 452 |  | 302 | 302.5 |  | 3025 | 302 |  |  | 302 | 301 |  | 301 | 901 | 901 | 1802 | 1802 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 549 |  | 549 | 549 |  | 548.5 |  | 549 |  | 349 | 348.5 |  | 348.5 | 350 |  |  | 349 | 299 |  | 300 | 902 | 902 | 1803 | 1803 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  | ±1.5 % |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 二、通道引道垂直平板测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 平板上宽度 |  |  | 上高度 |  |  |  | 平板下宽度 |  |  | 下高度 |  |  | 厚度 |  |  |  | 总高度 |  |  |  | 侧边直线度 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 551 |  |  | 602 |  |  |  | 401 |  |  | 701 |  |  | 6.56 |  |  |  | 1801 |  |  |  | 0 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ |  | 550 |  |  | 500 |  |  |  | 450 |  |  | 900 |  |  | 6.56 |  |  |  | 1901 |  |  |  | 0 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ |  | 552 |  |  | 502 |  |  |  | 350 |  |  | 900 |  |  | 6.42 |  |  |  | 1804 |  |  |  | 0 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ |  | 452 |  |  | 501 |  |  |  | 301 |  |  | 901 |  |  | 6.42 |  |  |  | 1803 |  |  |  | 0 |  |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） |  | 451 |  |  | 502 |  |  |  | 401 |  |  | 901 |  |  | 6.46 |  |  |  | 1405 |  |  |  | 0 |  |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 551 |  |  | 450 |  |  |  | 351 |  |  | 701 |  |  | 6.52 |  |  |  | 1652 |  |  |  | 0 |  |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 |  | 550 |  |  | 501 |  |  |  | 300 |  |  | 902 |  |  | 6.52 |  |  |  | 1902 |  |  |  | 0 |  |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 |  | 451 |  |  | 302 |  |  |  | 401 |  |  | 902 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1504 |  |  |  | 0 |  |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 |  | 552 |  |  | 650 |  |  |  | 401 |  |  | 701 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1353 |  |  |  | 0 |  |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 |  | 451 |  |  | 301 |  |  |  | 301 |  |  | 901 |  |  | 6.56 |  |  |  | 1352 |  |  |  | 0 |  |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 |  | 550 |  |  | 300 |  |  |  | 350 |  |  | 900 |  |  | 6.48 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 0 |  |
| 误 差(MPE) |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  | (7~20)mm |  |  |  | ±1.5 % |  |  |  | 3mm |  |
| 三、应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 | 长度 |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-a | 603 |  |  |  |  |  | 401 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-b | 1402 |  |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验报告 5

试验地点：广州市芳村机动车检测有限公司

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：苏健颖、李原杰          试验日期：2020/10/16                                                          单位：mm

| 一、通道引道圆柱体式测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  |  | 下圆柱直径 |  |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  | 上高 |  |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 551 |  | 551 | 550 |  | 549 |  | 550 |  | 448 | 449 |  | 449 | 448 |  |  | 448 | 500 |  | 501 | 902 | 902 | 1897 | 1898 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 547 |  | 547 | 548 |  | 547 |  | 547.5 |  | 347 | 348 |  | 347 | 348 |  |  | 347.5 | 502 |  | 502 | 903 | 902 | 1798 | 1799 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 449 |  | 450 | 449.5 |  | 450 |  | 450 |  | 298 | 299 |  | 299.5 | 298 |  |  | 298 | 499 |  | 499 | 902 | 901 | 1801 | 1802 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 553 |  | 554 | 553.5 |  | 554 |  | 554 |  | 352 | 351 |  | 351 | 352 |  |  | 352 | 498 |  | 499 | 902 | 902 | 1897 | 1896 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 448 |  | 449 | 448 |  | 447 |  | 448 |  | 299 | 299 |  | 299 | 298.5 |  |  | 299 | 302 |  | 304 | 904 | 904 | 1505 | 1505 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 452 |  | 451 | 449 |  | 449.5 |  | 450 |  | 302 | 301.5 |  | 301.5 | 302 |  |  | 302 | 301 |  | 301 | 902 | 902 | 1797 | 1797 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 548 |  | 549 | 548.5 |  | 548.5 |  | 549 |  | 349 | 348.5 |  | 349 | 349 |  |  | 349 | 299 |  | 300 | 902 | 902 | 1798 | 1798 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  | ±1.5 % |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 二、通道引道垂直平板测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 平板上宽度 |  |  | 上高度 |  |  |  | 平板下宽度 |  |  | 下高度 |  |  | 厚度 |  |  |  | 总高度 |  |  |  | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 552 |  |  | 600 |  |  |  | 402 |  |  | 701 |  |  | 6.64 |  |  |  | 1801 |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ |  | 550 |  |  | 501 |  |  |  | 450 |  |  | 900 |  |  | 6.62 |  |  |  | 1900 |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ |  | 550 |  |  | 500 |  |  |  | 350 |  |  | 900 |  |  | 6.48 |  |  |  | 1801 |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ |  | 452 |  |  | 501 |  |  |  | 302 |  |  | 901 |  |  | 6.48 |  |  |  | 1803 |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） |  | 452 |  |  | 501 |  |  |  | 402 |  |  | 901 |  |  | 6.48 |  |  |  | 1402 |  |  |  | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 550 |  |  | 450 |  |  |  | 350 |  |  | 701 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1651 |  |  |  | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 |  | 551 |  |  | 501 |  |  |  | 300 |  |  | 901 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1902 |  |  |  | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 |  | 451 |  |  | 301 |  |  |  | 400 |  |  | 899 |  |  | 6.44 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 |  | 552 |  |  | 652 |  |  |  | 402 |  |  | 699 |  |  | 6.52 |  |  |  | 1351 |  |  |  | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 |  | 451 |  |  | 302 |  |  |  | 301 |  |  | 898 |  |  | 6.56 |  |  |  | 1350 |  |  |  | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 |  | 550 |  |  | 299 |  |  |  | 350 |  |  | 898 |  |  | 6.48 |  |  |  | 1798 |  |  |  | 0 |
| 误 差(MPE) |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  | (7~20)mm |  |  |  | ±1.5 % |  |  |  | 3mm |
| 三、应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 | 长度 |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-a | 600 |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-b | 1400 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验报告 6

试验地点：广州市恒达机动车检测有限公司

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：苏健颖、李原杰          试验日期：2020/8/19                                                          单位：mm

| 一、通道引道圆柱体式测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  |  | 下圆柱直径 |  |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  | 上高 |  |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 551 |  | 551 | 549.5 |  | 550 |  | 549.5 |  | 448 | 448 |  | 448 | 448 |  |  | 448.5 | 501 |  | 501 | 902 | 902 | 1898 | 1898 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 547 |  | 547 | 547 |  | 547 |  | 546 |  | 347 | 347 |  | 347 | 347 |  |  | 346.5 | 501 |  | 502 | 902 | 902 | 1801 | 1801 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 447 |  | 447 | 447.5 |  | 447.5 |  | 448 |  | 299 | 300 |  | 299.5 | 298 |  |  | 299 | 499 |  | 500 | 901 | 901 | 1802 | 1802 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 552 |  | 552 | 551 |  | 551 |  | 552 |  | 351 | 351 |  | 351 | 349 |  |  | 351 | 499 |  | 499 | 902 | 902 | 1898 | 1897 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 448 |  | 448 | 448 |  | 448 |  | 449 |  | 297 | 297 |  | 297 | 296.5 |  |  | 297 | 302 |  | 302 | 903 | 903 | 1503 | 1503 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 452 |  | 454 | 455 |  | 452 |  | 452 |  | 301 | 301.5 |  | 301.5 | 300 |  |  | 301 | 302 |  | 302 | 902 | 902 | 1802 | 1803 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 549 |  | 549 | 549 |  | 548.5 |  | 549 |  | 348 | 348.5 |  | 348.5 | 350 |  |  | 350 | 299 |  | 300 | 901 | 902 | 1802 | 1802 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  | ±1.5 % |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 二、通道引道垂直平板测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 平板上宽度 |  |  | 上高度 |  |  |  | 平板下宽度 |  |  | 下高度 |  |  | 厚度 |  |  |  | 总高度 |  |  |  | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 551 |  |  | 600 |  |  |  | 400 |  |  | 700 |  |  | 6.62 |  |  |  | 1801 |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ |  | 550 |  |  | 500 |  |  |  | 450 |  |  | 901 |  |  | 6.62 |  |  |  | 1901 |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ |  | 552 |  |  | 501 |  |  |  | 351 |  |  | 900 |  |  | 6.48 |  |  |  | 1802 |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ |  | 452 |  |  | 502 |  |  |  | 301 |  |  | 901 |  |  | 6.44 |  |  |  | 1803 |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） |  | 450 |  |  | 503 |  |  |  | 401 |  |  | 902 |  |  | 6.46 |  |  |  | 1405 |  |  |  | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 550 |  |  | 450 |  |  |  | 350 |  |  | 700 |  |  | 6.52 |  |  |  | 1650 |  |  |  | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 |  | 550 |  |  | 501 |  |  |  | 300 |  |  | 900 |  |  | 6.52 |  |  |  | 1901 |  |  |  | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 |  | 450 |  |  | 301 |  |  |  | 400 |  |  | 900 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1502 |  |  |  | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 |  | 551 |  |  | 650 |  |  |  | 400 |  |  | 700 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1350 |  |  |  | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 |  | 452 |  |  | 301 |  |  |  | 302 |  |  | 902 |  |  | 6.56 |  |  |  | 1353 |  |  |  | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 |  | 551 |  |  | 300 |  |  |  | 350 |  |  | 900 |  |  | 6.48 |  |  |  | 1802 |  |  |  | 0 |
| 误 差(MPE) |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  | (7~20)mm |  |  |  | ±1.5 % |  |  |  | 3mm |
| 三、应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 | 长度 |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-a | 602 |  |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-b | 1401 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验报告 7

试验地点：佛山市南海区广达机动车检测有限公司

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：广东省计量服务中心

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：苏健颖、李原杰          试验日期：2020/2/28                                                         单位：mm

| 一、通道引道圆柱体式测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  |  | 下圆柱直径 |  |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  | 上高 |  |  | 下高 |  | 总高 |  |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 551 |  | 550 | 550 |  | 551 |  | 550 |  | 451 | 451 |  | 449 | 447 |  |  | 447 | 501 |  | 501 | 900 | 900 | 1900 |  | 1901 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 549 |  | 548 | 548 |  | 547 |  | 548 |  | 350 | 350 |  | 349 | 349 |  |  | 350 | 500 |  | 501 | 903 | 902 | 1801 |  | 1801 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 450 |  | 450 | 449 |  | 450 |  | 450 |  | 300 | 299 |  | 400 | 399 |  |  | 397 | 450 |  | 501 | 901 | 902 | 1803 |  | 1805 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 550 |  | 550 | 552 |  | 551 |  | 552 |  | 351 | 351 |  | 350 | 350 |  |  | 350 | 500 |  | 499 | 900 | 901 | 1900 |  | 1901 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 450 |  | 449 | 450 |  | 451 |  | 450 |  | 297 | 299 |  | 299 | 299 |  |  | 300 | 301 |  | 300 | 904 | 903 | 1502 |  | 1502 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 450 |  | 451 | 450 |  | 449 |  | 449 |  | 300 | 301 |  | 301 | 301 |  |  | 302 | 300 |  | 299 | 901 | 901 | 1801 |  | 1800 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 550 |  | 551 | 550 |  | 549 |  | 550 |  | 350 | 349 |  | 350 | 350 |  |  | 350 | 299 |  | 298 | 901 | 900 | 1801 |  | 1801 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  | ±1.5 % |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |  |
| 二、通道引道垂直平板测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 平板上宽度 |  |  | 上高度 |  |  |  | 平板下宽度 |  |  | 下高度 |  |  | 厚度 |  |  |  | 总高度 |  |  |  |  | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 551 |  |  | 601 |  |  |  | 401 |  |  | 700 |  |  | 6.57 |  |  |  | 1801 |  |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ |  | 500 |  |  | 549 |  |  |  | 450 |  |  | 897 |  |  | 6.51 |  |  |  | 1901 |  |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ |  | 549 |  |  | 500 |  |  |  | 350 |  |  | 889 |  |  | 6.58 |  |  |  | 1801 |  |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ |  | 450 |  |  | 500 |  |  |  | 301 |  |  | 902 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1801 |  |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） |  | 449 |  |  | 501 |  |  |  | 399 |  |  | 900 |  |  | 6.59 |  |  |  | 1401 |  |  |  |  | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 550 |  |  | 450 |  |  |  | 350 |  |  | 699 |  |  | 6.53 |  |  |  | 1651 |  |  |  |  | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 |  | 550 |  |  | 501 |  |  |  | 300 |  |  | 901 |  |  | 6.53 |  |  |  | 1901 |  |  |  |  | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 |  | 451 |  |  | 300 |  |  |  | 400 |  |  | 900 |  |  | 6.52 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 |  | 550 |  |  | 550 |  |  |  | 400 |  |  | 700 |  |  | 6.50 |  |  |  | 1350 |  |  |  |  | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 |  | 450 |  |  | 301 |  |  |  | 299 |  |  | 902 |  |  | 6.55 |  |  |  | 1350 |  |  |  |  | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 |  | 49 |  |  | 301 |  |  |  | 350 |  |  | 901 |  |  | 6.57 |  |  |  | 1801 |  |  |  |  | 0 |
| 误 差(MPE) |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  | (7~20)mm |  |  |  | ±1.5 % |  |  |  |  | 3mm |
| 三、应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 | 长度 |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-a | 600 |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-b | 1401 |  |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验报告 8

试验地点：东莞市全通机动车检测有限公司

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：苏健颖、李原杰          试验日期：2020/5/28                                                         单位：mm

| 一、通道引道圆柱体式测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  |  | 下圆柱直径 |  |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  | 上高 |  |  | 下高 |  | 总高 |  |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 550 |  | 550 | 551 |  | 550 |  | 551 |  | 450 | 450 |  | 448 | 448 |  |  | 448 | 501 |  | 501 | 889 | 889 | 1900 |  | 1901 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 547 |  | 548 | 550 |  | 551 |  | 550 |  | 348 | 344 |  | 347 | 347 |  |  | 348 | 501 |  | 503 | 903 | 903 | 1801 |  | 1801 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 451 |  | 450 | 449 |  | 449 |  | 450 |  | 300 | 299 |  | 400 | 400 |  |  | 398 | 499 |  | 499 | 901 | 902 | 1802 |  | 1800 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 550 |  | 550 | 550 |  | 550 |  | 549 |  | 354 | 350 |  | 351 | 350 |  |  | 350 | 500 |  | 499 | 900 | 901 | 1900 |  | 1899 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 450 |  | 451 | 448 |  | 449 |  | 448 |  | 298 | 299 |  | 299 | 300 |  |  | 300 | 299 |  | 298 | 298 | 901 | 1500 |  | 1501 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 450 |  | 451 | 449 |  | 449 |  | 450 |  | 300 | 300 |  | 301 | 300 |  |  | 300 | 300 |  | 301 | 901 | 901 | 1800 |  | 1801 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 550 |  | 551 | 551 |  | 550 |  | 550 |  | 350 | 349 |  | 350 | 350 |  |  | 350 | 301 |  | 300 | 901 | 901 | 1800 |  | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  | ±1.5 % |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |  |
| 二、通道引道垂直平板测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 平板上宽度 |  |  | 上高度 |  |  |  | 平板下宽度 |  |  | 下高度 |  |  | 厚度 |  |  |  | 总高度 |  |  |  |  | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 550 |  |  | 600 |  |  |  | 401 |  |  | 700 |  |  | 6.56 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ |  | 500 |  |  | 550 |  |  |  | 450 |  |  | 901 |  |  | 6.57 |  |  |  | 1900 |  |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ |  | 550 |  |  | 501 |  |  |  | 351 |  |  | 900 |  |  | 6.51 |  |  |  | 1801 |  |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ |  | 450 |  |  | 500 |  |  |  | 301 |  |  | 901 |  |  | 6.53 |  |  |  | 1801 |  |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） |  | 449 |  |  | 501 |  |  |  | 399 |  |  | 900 |  |  | 6.57 |  |  |  | 1401 |  |  |  |  | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 551 |  |  | 450 |  |  |  | 350 |  |  | 699 |  |  | 6.52 |  |  |  | 1649 |  |  |  |  | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 |  | 550 |  |  | 500 |  |  |  | 300 |  |  | 901 |  |  | 6.53 |  |  |  | 1900 |  |  |  |  | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 |  | 450 |  |  | 300 |  |  |  | 400 |  |  | 900 |  |  | 6.52 |  |  |  | 1502 |  |  |  |  | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 |  | 551 |  |  | 550 |  |  |  | 401 |  |  | 701 |  |  | 6.59 |  |  |  | 1350 |  |  |  |  | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 |  | 449 |  |  | 299 |  |  |  | 300 |  |  | 901 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1350 |  |  |  |  | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 |  | 550 |  |  | 301 |  |  |  | 350 |  |  | 901 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 0 |
| 误 差(MPE) |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  | (7~20)mm |  |  |  | ±1.5 % |  |  |  |  | 3mm |
| 三、应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 | 长度 |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-a | 599 |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-b | 1401 |  |  |  |  |  | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验报告 9

试验地点：东莞市安迅机动车检测有限公司

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：苏健颖、李原杰          试验日期：2020/7/21                                                         单位：mm

| 一、通道引道圆柱体式测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  |  | 下圆柱直径 |  |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  |  |  | 上高 |  |  | 下高 |  | 总高 |  |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 550 |  | 549 | 551 |  | 550 |  | 550 |  | 450 | 450 |  | 450 | 449 |  |  | 448 | 500 |  | 501 | 901 | 900 | 1900 |  | 1901 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 542 |  | 545 | 549 |  | 547 |  | 549 |  | 348 | 344 |  | 346 | 349 |  |  | 348 | 501 |  | 503 | 905 | 904 | 1799 |  | 1800 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 450 |  | 450 | 449 |  | 450 |  | 450 |  | 300 | 299 |  | 400 | 399 |  |  | 397 | 500 |  | 501 | 901 | 902 | 1806 |  | 1804 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 550 |  | 550 | 550 |  | 551 |  | 550 |  | 354 | 350 |  | 351 | 350 |  |  | 349 | 500 |  | 499 | 900 | 901 | 1900 |  | 1898 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 450 |  | 450 | 449 |  | 449 |  | 450 |  | 297 | 299 |  | 299 | 299 |  |  | 300 | 302 |  | 301 | 904 | 903 | 1501 |  | 1501 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 450 |  | 451 | 450 |  | 450 |  | 451 |  | 300 | 301 |  | 301 | 301 |  |  | 302 | 302 |  | 302 | 902 | 902 | 1799 |  | 1799 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 550 |  | 551 | 550 |  | 549 |  | 549 |  | 350 | 349 |  | 350 | 350 |  |  | 350 | 301 |  | 300 | 901 | 901 | 1800 |  | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  |  | 3mm |  |  |  |  | ±1.5 % |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |  |
| 二、通道引道垂直平板测量装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 平板上宽度 |  |  | 上高度 |  |  |  | 平板下宽度 |  |  | 下高度 |  |  | 厚度 |  |  |  | 总高度 |  |  |  |  | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 550 |  |  | 600 |  |  |  | 401 |  |  | 700 |  |  | 6.58 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ |  | 500 |  |  | 550 |  |  |  | 450 |  |  | 901 |  |  | 6.58 |  |  |  | 1901 |  |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ |  | 551 |  |  | 501 |  |  |  | 351 |  |  | 900 |  |  | 6.56 |  |  |  | 1801 |  |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ |  | 450 |  |  | 500 |  |  |  | 301 |  |  | 901 |  |  | 6.55 |  |  |  | 1801 |  |  |  |  | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） |  | 449 |  |  | 501 |  |  |  | 399 |  |  | 900 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 |  | 551 |  |  | 450 |  |  |  | 350 |  |  | 699 |  |  | 6.58 |  |  |  | 1651 |  |  |  |  | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 |  | 550 |  |  | 501 |  |  |  | 300 |  |  | 901 |  |  | 6.54 |  |  |  | 1900 |  |  |  |  | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 |  | 451 |  |  | 300 |  |  |  | 400 |  |  | 900 |  |  | 6.53 |  |  |  | 1501 |  |  |  |  | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 |  | 551 |  |  | 550 |  |  |  | 400 |  |  | 700 |  |  | 6.55 |  |  |  | 1350 |  |  |  |  | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 |  | 450 |  |  | 300 |  |  |  | 299 |  |  | 889 |  |  | 6.58 |  |  |  | 1351 |  |  |  |  | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 |  | 550 |  |  | 301 |  |  |  | 350 |  |  | 900 |  |  | 6.55 |  |  |  | 1801 |  |  |  |  | 0 |
| 误 差(MPE) |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  |  | +1.5 % |  |  | ±1.5 % |  |  | (7~20)mm |  |  |  | ±1.5 % |  |  |  |  | 3mm |
| 三、应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 | 长度 |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-a | 600 |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板-b | 1401 |  |  |  |  |  | 351 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验报告 10

试验地点：中国广州市广园中路松柏东街30号

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：张玉珍                                                                                          单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 下圆柱直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 554 | 446 | 496 | 898 | 1892 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 546 | 346 | 498 | 896 | 1792 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446 | 296 | 502 | 898 | 1798 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 554 | 354 | 496 | 896 | 1892 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 446 | 296 | 300 | 896 | 1496 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 454 | 302 | 296 | 898 | 1793 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 546 | 348 | 300 | 896 | 1795 |
| 误 差(MPE) | +2.5% | +2.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550 | 600 | 399 | 698 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 | 502 | 449 | 901 | 6 | 1900 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 | 500 | 349 | 900 | 6 | 1800 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 | 500 | 300 | 900 | 6 | 1800 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 449 | 500 | 299 | 900 | 6 | 1401 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550 | 452 | 399 | 698 | 6 | 1650 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 | 498 | 349 | 901 | 6 | 1900 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 449 | 300 | 299 | 900 | 6 | 1500 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550 | 650 | 402 | 700 | 6 | 1350 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 | 300 | 299 | 898 | 6 | 1800 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 | 300 | 349 | 901 | 6 | 1800 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 599 | 400 | 6 |
| 应急窗平板-b | 1399 | 350 | 6 |

试验报告 11

试验地点：中国广州市广园中路松柏东街30号

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：张玉珍                                                                                        单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 下圆柱直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 555 | 447 | 500 | 896 | 1893 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 545 | 346 | 504 | 900 | 1804 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446 | 296 | 503 | 898 | 1798 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 555 | 354 | 498 | 896 | 1892 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 453 | 304 | 302 | 898 | 1498 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 454 | 302 | 297 | 895 | 1788 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 547 | 347 | 301 | 896 | 1794 |
| 误 差(MPE) | +2.5% | +2.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550 | 598 | 398 | 700 | 6 | 1800 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 | 502 | 450 | 900 | 6 | 1900 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 | 500 | 350 | 898 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 | 501 | 300 | 898 | 6 | 1801 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 448 | 500 | 300 | 901 | 6 | 1401 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550 | 451 | 400 | 698 | 6 | 1650 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 | 500 | 348 | 898 | 6 | 1900 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 | 298 | 301 | 901 | 6 | 1502 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550 | 648 | 400 | 702 | 6 | 1350 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 | 300 | 298 | 898 | 6 | 1800 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 | 300 | 350 | 898 | 6 | 1800 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 598 | 400 | 6 |
| 应急窗平板-b | 1399 | 348 | 6 |

试验报告 12

试验地点：中国广州市广园中路松柏东街30号

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：张玉珍

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 下圆柱直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 554 | 448 | 500 | 894 | 1893 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 546 | 348 | 502 | 896 | 1794 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446 | 295 | 500 | 896 | 1796 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 554 | 356 | 502 | 898 | 1898 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 446 | 296 | 298 | 896 | 1495 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 454 | 302 | 298 | 898 | 1794 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 546 | 348 | 300 | 898 | 1796 |
| 误 差(MPE) | +2.5% | +2.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 548 | 602 | 400 | 700 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 548 | 496 | 450 | 898 | 6 | 1898 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 548 | 500 | 348 | 898 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 448 | 502 | 299 | 898 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 449 | 498 | 299 | 900 | 6 | 1398 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 549 | 452 | 400 | 698 | 6 | 1648 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 | 502 | 349 | 900 | 6 | 1898 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 448 | 301 | 298 | 901 | 6 | 1500 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550 | 648 | 400 | 702 | 6 | 1350 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 449 | 302 | 300 | 902 | 6 | 1801 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 549 | 302 | 350 | 898 | 6 | 1798 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 598 | 400 | 6 |
| 应急窗平板-b | 1398 | 348 | 6 |

试验报告 13

试验地点：中国广州市广园中路松柏东街30号

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：张玉珍

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 下圆柱直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 554 | 447 | 498 | 898 | 1892 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 546 | 347 | 498 | 896 | 1794 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 447 | 295 | 500 | 896 | 1798 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 554 | 355 | 502 | 896 | 1902 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 446 | 297 | 301 | 897 | 1494 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 453 | 303 | 300 | 898 | 1796 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 548 | 347 | 300 | 898 | 1798 |
| 误 差(MPE) | +2.5% | +2.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 548 | 598 | 398 | 698 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 548 | 499 | 449 | 898 | 6 | 1900 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 | 502 | 348 | 900 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 449 | 501 | 299 | 902 | 6 | 1799 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 449 | 500 | 299 | 898 | 6 | 1398 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550 | 450 | 400 | 702 | 7 | 1648 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 | 498 | 350 | 898 | 6 | 1898 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 449 | 298 | 300 | 900 | 6 | 1500 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 549 | 648 | 400 | 702 | 6 | 1350 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 449 | 298 | 300 | 898 | 6 | 1799 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 549 | 304 | 352 | 898 | 6 | 1798 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 10项不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 598 | 400 | 6 |
| 应急窗平板-b | 1398 | 350 | 6 |

试验报告14

试验地点：中国广州市广园中路松柏东街30号

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：张玉珍

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 下圆柱直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 554 | 447 | 507 | 896 | 1897 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 545 | 347 | 505 | 895 | 1798 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 445 | 295 | 506 | 898 | 1798 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 554 | 354 | 505 | 897 | 1898 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 448 | 296 | 303 | 896 | 1495 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 454 | 303 | 302 | 897 | 1798 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 553 | 348 | 305 | 896 | 1798 |
| 误 差(MPE) | +2.5% | +2.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550 | 598 | 400 | 698 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 | 498 | 450 | 900 | 6 | 1898 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 | 500 | 350 | 350 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 | 501 | 300 | 900 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 450 | 498 | 300 | 900 | 6 | 1398 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550 | 451 | 400 | 700 | 6 | 1648 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 551 | 502 | 350 | 900 | 6 | 1898 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 | 298 | 300 | 900 | 6 | 1498 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550 | 650 | 400 | 700 | 6 | 1348 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 | 301 | 300 | 900 | 6 | 1798 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 | 298 | 350 | 900 | 6 | 1798 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 599 | 400 | 6 |
| 应急窗平板-b | 1398 | 350 | 6 |

试验报告 15

试验地点：中国广州市广园中路松柏东街30号

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：张玉珍

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 下圆柱直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 554 | 446 | 500 | 895 | 1894 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 545 | 347 | 506 | 896 | 1796 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446 | 296 | 502 | 896 | 1798 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 554 | 354 | 500 | 898 | 1896 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 446 | 296 | 298 | 894 | 1498 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 454 | 304 | 300 | 898 | 1800 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 548 | 348 | 298 | 897 | 1796 |
| 误 差(MPE) | +2.5% | +2.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550 | 600 | 400 | 698 | 7 | 1800 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 548 | 502 | 450 | 899 | 7 | 1900 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 | 500 | 350 | 898 | 7 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 | 501 | 300 | 898 | 7 | 1800 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 448 | 498 | 298 | 902 | 7 | 1400 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550 | 448 | 400 | 698 | 7 | 1650 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 | 500 | 348 | 898 | 7 | 1900 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 448 | 300 | 300 | 900 | 7 | 1500 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 548 | 648 | 400 | 701 | 7 | 1350 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 | 303 | 300 | 898 | 7 | 1800 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 548 | 300 | 350 | 902 | 7 | 1800 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 598 | 400 | 6 |
| 应急窗平板-b | 1398 | 349 | 6 |

试验报告16

试验地点：中国广州市广园中路松柏东街30号

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：张玉珍

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 下圆柱直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 554 | 446 | 500 | 895 | 1894 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 545 | 347 | 506 | 896 | 1796 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446 | 296 | 502 | 896 | 1798 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 554 | 354 | 500 | 898 | 1896 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 446 | 296 | 298 | 894 | 1498 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 454 | 304 | 300 | 898 | 1796 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 548 | 348 | 298 | 897 | 1796 |
| 误 差(MPE) | +2.5% | +2.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550 | 600 | 400 | 697 | 7 | 1800 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 549 | 497 | 449 | 901 | 7 | 1900 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 | 500 | 350 | 900 | 7 | 1800 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 | 498 | 300 | 901 | 7 | 1800 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 449 | 498 | 299 | 901 | 7 | 1400 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550 | 450 | 400 | 700 | 6 | 1650 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 | 498 | 350 | 902 | 7 | 1901 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 449 | 298 | 300 | 897 | 7 | 1500 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550 | 650 | 400 | 700 | 7 | 1350 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 | 302 | 300 | 898 | 7 | 1800 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 | 298 | 350 | 900 | 7 | 1800 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 1项不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 598 | 399 | 7 |
| 应急窗平板-b | 1398 | 349 | 7 |

试验报告 17

试验地点：中国广州市广园中路松柏东街30号

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广东省计量科学研究院

试验人员：张玉珍

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 下圆柱直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 554 | 446 | 498 | 894 | 1894 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 546 | 346 | 504 | 894 | 1794 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446 | 294 | 500 | 896 | 1802 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 554 | 354 | 500 | 898 | 1898 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 447 | 296 | 304 | 898 | 1498 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 454 | 302 | 302 | 898 | 1798 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 548 | 347 | 302 | 898 | 1798 |
| 误 差(MPE) | +2.5% | +2.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 548 | 598 | 399 | 698 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 548 | 502 | 448 | 900 | 6 | 1898 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 548 | 502 | 348 | 900 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 449 | 502 | 299 | 896 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 448 | 498 | 299 | 900 | 6 | 1398 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 548 | 452 | 398 | 700 | 6 | 1648 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 548 | 502 | 348 | 898 | 6 | 1898 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 448 | 302 | 299 | 900 | 6 | 1500 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 549 | 648 | 400 | 701 | 6 | 1350 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 448 | 302 | 299 | 900 | 6 | 1798 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 548 | 302 | 350 | 898 | 6 | 1798 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 598 | 400 | 6 |
| 应急窗平板-b | 1398 | 349 | 6 |

2、参加试验单位：江西省计量测试研究院

试验报告 1

试验地点：永丰县佰利汽车检测有限公司

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：江西省计量测试研究院

试验人员：武斌、刘焜                试验日期：2019.3.19

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 550 | / | 450 | / | 497 | 898 | 1895 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 550 | / | 350 | / | 500 | 900 | 1800 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 450 | / | 300 | / | 500 | 900 | 1800 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 550 | / | 350 | / | 500 | 900 | 1900 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 450 | / | 300 | / | 300 | 900 | 1500 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 450 | / | 300 | / | 300 | 900 | 1800 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 550 | / | 350 | / | 300 | 900 | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | / | 符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 |  | 下高度 | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550 |  | 450 | 400 |  | 700 | 6.59 |  | 1650 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 |  | 500 | 450 |  | 900 | 6.51 |  | 1900 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 |  | 500 | 350 |  | 900 | 6.62 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 |  | 500 | 300 |  | 900 | 6.53 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 450 |  | 500 | 300 |  | 900 | 6.52 |  | 1400 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 |  | 498 | 350 |  | 900 | 6.53 |  | 1900 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 900 | 6.54 |  | 1500 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 449 |  | 305 | 300 |  | 900 | 6.55 |  | 1800 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 |  | 300 | 350 |  | 900 | 6.55 |  | 1800 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550 |  | 650 | 400 |  | 700 | 6.59 |  | 1350 |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% |  | ±1.5% | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 1项不符合 | 符合 |  | 符合 | 不符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  |  | 宽度 |  |  | 厚度 |  |
| 应急窗平板-a |  | 600 |  |  | 400 |  |  | 6.53 |  |
| 应急窗平板-b |  | 1400 |  |  | 350 |  |  | 6.59 |  |

试验报告 2

试验地点：鹰潭市中旭机动车检测站

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人单位：江西省计量测试研究院

试验人员：武斌、刘焜                试验日期：2019.3.20

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 552 | / | 450 | / | 500 | 900 | 1901 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 548 | / | 350 | / | 501 | 900 | 1798 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 452 | / | 300 | / | 498 | 898 | 1799 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 548 | / | 350 | / | 500 | 899 | 1900 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 450 | / | 300 | / | 302 | 900 | 1501 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 450 | / | 300 | / | 301 | 900 | 1798 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 550 | / | 350 | / | 300 | 900 | 1799 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | / | 符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 |  | 下高度 | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 548 |  | 600 | 399 |  | 699 | 7.05 |  | 1799 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 549 |  | 500 | 450 |  | 900 | 7.08 |  | 1901 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 |  | 500 | 350 |  | 898 | 7.02 |  | 1798 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 452 |  | 500 | 300 |  | 899 | 7.05 |  | 1799 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 450 |  | 499 | 301 |  | 898 | 7.05 |  | 1399 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 |  | 500 | 351 |  | 900 | 7.04 |  | 1900 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 900 | 7.10 |  | 1500 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 898 | 7.04 |  | 1798 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 549 |  | 300 | 350 |  | 899 | 7.12 |  | 1799 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550 |  | 650 | 399 |  | 699 | 7.05 |  | 1348 |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% |  | ±1.5% | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  |  | 宽度 |  |  | 厚度 |  |
| 应急窗平板-a |  | 600 |  |  | 400 |  |  | 7.04 |  |
| 应急窗平板-b |  | 1400 |  |  | 350 |  |  | 7.06 |  |

试验报告 3

试验地点：吉水县金鸿马机动车检测站

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：

生产厂家：成武县梦翔检验检测设备有限公司

试验人单位：江西省计量测试研究院

试验人员：武斌、刘焜                试验日期：2019.3.24

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 553 | / | 351 | / | 499 | 900 | 1797 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 453 | / | 301 | / | 498 | 897 | 1796 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 490 | / | 300 | / | 300 | 898 | 1497 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 1项不符合 | / | 符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 |  | 下高度 | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 549 |  | 649 | 399 |  | 701 | 7.02 |  | 1800 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 540 |  | 452 | 398 |  | 698 | 7.11 |  | 1650 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 501 |  | 500 | 452 |  | 895 | 7.05 |  | 1895 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 |  | 500 | 300 |  | 899 | 7.05 |  | 1786 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 453 |  | 501 | 302 |  | 899 | 7.04 |  | 1396 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 552 |  | 498 | 352 |  | 895 | 7.10 |  | 1893 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 452 |  | 301 | 298 |  | 899 | 7.11 |  | 1497 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 |  | 298 | 300 |  | 898 | 7.08 |  | 1797 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 551 |  | 651 | 399 |  | 701 | 7.00 |  | 1352 |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% |  | ±1.5% | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 2项不符合 |  | 1项不符合 | 2项不符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  |  | 宽度 |  |  | 厚度 |  |
| 应急窗平板-a |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
| 应急窗平板-b |  | / |  |  | / |  |  | / |  |

试验报告 4

试验地点：江西进安机动车检测站

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：

生产厂家：淄博奥科电子有限公司

试验人单位：江西省计量测试研究院

试验人员：武斌、刘焜                试验日期：2019.3.22

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 551 | / | 450 | / | 500 | 900 | 1900 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 552 | / | 351 | / | 500 | 990 | 1801 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 449 | / | 300 | / | 500 | 898 | 1798 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 550 | / | 350 | / | 500 | 903 | 1900 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 448 | / | 299 | / | 300 | 899 | 1497 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 450 | / | 300 | / | 299 | 900 | 1800 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 550 | / | 350 | / | 300 | 898 | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | / | 符合 | / | 符合 | 1项不符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 |  | 下高度 | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550 |  | 599 | 400 |  | 700 | 4.21 |  | 1799 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 |  | 500 | 450 |  | 900 | 4.18 |  | 1900 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 |  | 500 | 350 |  | 892 | 4.24 |  | 1790 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 |  | 499 | 300 |  | 901 | 4.25 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 451 |  | 496 | 300 |  | 900 | 4.14 |  | 1404 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 449 |  | 300 | 300 |  | 900 | 4.02 |  | 1500 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 |  | 302 | 350 |  | 900 | 4.11 |  | 1800 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550 |  | 650 | 400 |  | 700 | 4.10 |  | 1350 |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% |  | ±1.5% | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 | 不符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  |  | 宽度 |  |  | 厚度 |  |
| 应急窗平板-a |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
| 应急窗平板-b |  | / |  |  | / |  |  | / |  |

试验报告 5

试验地点：宜春市安达机动车检测站

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：

生产厂家：自制

试验人单位：江西省计量测试研究院

试验人员：武斌、刘焜                试验日期：2019.3.22

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层A级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 454 | / | 298 | / | 300 | 610 | 1500 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 452 | / | 302 | / | 290 | 910 | 1800 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 551 | / | 300 | / | 280 | 930 | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | / | 符合 | / | 2项不符合 | 2项不符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 |  | 下高度 | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550 |  | 650 | 399 |  | 699 | 5.02 |  | 1349 |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% |  | ±1.5% | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 | 不符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  |  | 宽度 |  |  | 厚度 |  |
| 应急窗平板-a |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
| 应急窗平板-b |  | / |  |  | / |  |  | / |  |

试验报告 6

试验地点：江西省华涛机动车检测站

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：

生产厂家：自制

试验人单位：江西省计量测试研究院

试验人员：武斌、刘焜                试验日期：2019.3.23

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层A级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | / | / | / | / | / | / | / |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 |  | 下高度 | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 |  | 500 | 450 |  | 900 | 5.52 |  | 1900 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 |  | 500 | 350 |  | 900 | 5.55 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 |  | 500 | 300 |  | 900 | 5.50 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% |  | ±1.5% | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 | 不符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  |  | 宽度 |  |  | 厚度 |  |
| 应急窗平板-a |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
| 应急窗平板-b |  | / |  |  | / |  |  | / |  |

试验报告7

试验地点：上饶市平安机动车检测有限公司

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：淄博凯迪汽车保修设备有限公司    材质：泡沫

试验人单位：江西省计量测试研究院

试验人员：刘焜          试验日期：2019.8.14

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 551 | / | 350 | / | 501 | 900 | 1901 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 450 | / | 302 | / | 299 | 900 | 1500 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | / | 符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 |  | 下高度 | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 551 |  | 500 | 449 |  | 901 | 16.05mm |  | 1900 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 553 |  | 502 | 350 |  | 901 | 16.00mm |  | 1802 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 447 |  | 500 | 302 |  | 899 | 16.01mm |  | 1801 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 552 |  | 501 | 350 |  | 900 | 16.07mm |  | 1900 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% |  | ±1.5% | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  |  | 宽度 |  |  | 厚度 |  |
| 应急窗平板-a |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
| 应急窗平板-b |  | / |  |  | / |  |  | / |  |

试验报告8

试验地点：南城县安顺机动车检测有限公司

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：淄博海川电子科技有限公司    材质：泡沫

试验人单位：江西省计量测试研究院

试验人员：刘焜          试验日期：2019.8.12

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 552 | / | 451 | / | 501 | 900 | 1901 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 547 | / | 354 | / | 500 | 897 | 1801 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 453 | / | 298 | / | 502 | 898 | 1799 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 451 | / | 301 | / | 299 | 901 | 1801 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 552 | / | 347 | / | 298 | 898 | 1798 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | / | 符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 |  | 下高度 | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 547 |  | 453 | 399 |  | 698 | 100.05 |  | 1648 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 551 |  | 499 | 452 |  | 897 | 19.87 |  | 1903 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 553 |  | 502 | 351 |  | 900 | 19.93 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 451 |  | 502 | 300 |  | 900 | 19.90 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 449 |  | 497 | 299 |  | 900 | 20.05 |  | 1400 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 551 |  | 499 | 351 |  | 896 | 20.09 |  | 1897 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 |  | 302 | 301 |  | 901 | 19.95 |  | 1501 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 |  | 305 | 302 |  | 899 | 19.90 |  | 1801 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 553 |  | 302 | 351 |  | 900 | 20.06 |  | 1800 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 551 |  | 648 | 400 |  | 702 | 20.88 |  | 1351 |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% |  | ±1.5% | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 1项不符合 | 符合 |  | 符合 | 5项不符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  |  | 宽度 |  |  | 厚度 |  |
| 应急窗平板-a |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
| 应急窗平板-b |  | / |  |  | / |  |  | / |  |

试验报告9

试验地点：弋阳县大邦机动车检测中心有限公司

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：自制    材质：木质

试验人单位：江西省计量测试研究院

试验人员：刘焜          试验日期：2019.8.14

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层A级客车通道主测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | / | / | / | / | / | / | / |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | / | / | / | / | / | / | / |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 |  | 下高度 | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 552 |  | 498 | 452 |  | 900 | 13.11mm |  | 1898 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 |  | 501 | 351 |  | 899 | 13.09mm |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 |  | 501 | 300 |  | 900 | 13.13mm |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | / |  | / | / |  | / | / |  | / |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% |  | ±1.5% | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  |  | 宽度 |  |  | 厚度 |  |
| 应急窗平板-a |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
| 应急窗平板-b |  | / |  |  | / |  |  | / |  |

3、参加试验单位：山东梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验报告 1

试验地点：恒泰生产车间

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人单位：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人员：董圣民          试验日期：/

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 559 | / | 459 | / | 505 | 900 | 1905 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 551 | / | 350 | / | 506 | 901 | 1803 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 445 | / | 302 | / | 500 | 900 | 1800 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 556 | / | 356 | / | 500 | 900 | 1900 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 443 | / | 300 | / | 300 | 903 | 1504 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 451 | / | 295 | / | 302 | 900 | 1800 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 556 | / | 357 | / | 300 | 903 | 1803 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | / | 符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 |  | 下高度 | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 |  | 500 | 450 |  | 900 | 7 |  | 1900 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 |  | 500 | 350 |  | 900 | 7 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 |  | 500 | 300 |  | 900 | 7 |  | 1800 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 |  | 500 | 350 |  | 900 | 7 |  | 1900 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 900 | 7 |  | 1500 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 900 | 7 |  | 1800 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 |  | 300 | 350 |  | 900 | 7 |  | 1800 |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% |  | ±1.5% | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  |  | 宽度 |  | 厚度 | 圆角半径 |  |
| 应急窗平板-a |  | 600 |  |  | 400 |  | 7 | 200 |  |
| 应急窗平板-b |  | 1400 |  |  | 350 |  | 7 | 175 |  |

试验报告 2

试验地点：恒泰生产车间

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人单位：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人员：董圣民          试验日期：/

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 556 | / | 456 | / | 501 | 900 | 1900 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 550 | / | 350 | / | 500 | 900 | 1800 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 447 | / | 297 | / | 500 | 900 | 1800 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 556 | / | 357 | / | 500 | 900 | 1900 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 447 | / | 297 | / | 300 | 900 | 1500 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 451 | / | 301 | / | 300 | 900 | 1800 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 456 | / | 357 | / | 300 | 900 | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | / | 符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 |  | 下高度 | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 |  | 500 | 450 |  | 900 | 7 |  | 1900 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 |  | 500 | 350 |  | 900 | 7 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 |  | 500 | 300 |  | 900 | 7 |  | 1800 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 |  | 500 | 350 |  | 900 | 7 |  | 1900 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 900 | 7 |  | 1500 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 900 | 7 |  | 1800 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 |  | 300 | 350 |  | 900 | 7 |  | 1800 |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% |  | ±1.5% | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  |  | 宽度 |  | 厚度 | 圆角半径 |  |
| 应急窗平板-a |  | 600 |  |  | 400 |  | 7 | 200 |  |
| 应急窗平板-b |  | 1400 |  |  | 350 |  | 7 | 175 |  |

试验报告 3

试验地点：恒泰生产车间

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人单位：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人员：董圣民          试验日期：/

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 557 | / | 457 | / | 500 | 900 | 1900 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 551 | / | 451 | / | 502 | 901 | 1803 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446 | / | 296 | / | 500 | 901 | 1800 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 557 | / | 358 | / | 500 | 901 | 1900 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 446 | / | 296 | / | 300 | 900 | 1501 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 450 | / | 300 | / | 301 | 902 | 1800 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 457 | / | 358 | / | 300 | 900 | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | / | 符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 |  | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 |  | 500 | 450 | 900 |  | 7 |  | 1900 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 |  | 500 | 350 | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 |  | 500 | 300 | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 |  | 500 | 350 | 900 |  | 7 |  | 1900 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 |  | 300 | 300 | 900 |  | 7 |  | 1500 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 |  | 300 | 300 | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 |  | 300 | 350 | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% | ±1.5% |  | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 符合 | 符合 | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  | 宽度 |  | 厚度 |  | 圆角半径 |  |
| 应急窗平板-a |  | 600 |  | 400 |  | 7 |  | 200 |  |
| 应急窗平板-b |  | 1400 |  | 350 |  | 7 |  | 175 |  |

试验报告 4

试验地点：恒泰生产车间

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人单位：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人员：董圣民          试验日期：/

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 556 | / | 456 | / | 501 | 902 | 1900 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 550 | / | 450 | / | 500 | 900 | 1800 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 445 | / | 295 | / | 500 | 901 | 1800 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 558 | / | 357 | / | 500 | 900 | 1900 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 445 | / | 301 | / | 301 | 900 | 1500 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 451 | / | 301 | / | 300 | 900 | 1800 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 458 | / | 358 | / | 300 | 900 | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 1项不符合 | / | 1项不符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 |  | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 |  | 500 | 450 | 900 |  | 7 |  | 1900 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 |  | 500 | 350 | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 |  | 500 | 300 | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 |  | 500 | 350 | 900 |  | 7 |  | 1900 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 |  | 300 | 300 | 900 |  | 7 |  | 1500 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 |  | 300 | 300 | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 |  | 300 | 350 | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% | ±1.5% |  | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 符合 | 符合 | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  | 宽度 |  | 厚度 |  | 圆角半径 |  |
| 应急窗平板-a |  | 600 |  | 400 |  | 7 |  | 200 |  |
| 应急窗平板-b |  | 1400 |  | 350 |  | 7 |  | 175 |  |

试验报告 5

试验地点：恒泰生产车间

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人单位：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人员：董圣民          试验日期：/

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 558 | / | 458 | / | 501 | 902 | 1901 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 552 | / | 453 | / | 500 | 900 | 1800 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 447 | / | 297 | / | 500 | 900 | 1800 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 557 | / | 356 | / | 500 | 900 | 1903 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 446 | / | 296 | / | 300 | 900 | 1500 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 450 | / | 300 | / | 300 | 900 | 1800 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 457 | / | 356 | / | 300 | 900 | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 1项不符合 | / | 1项不符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 |  | 下高度 |  | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 |  | 500 | 450 |  | 900 |  | 7 |  | 1900 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 |  | 500 | 350 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 |  | 500 | 300 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 |  | 500 | 350 |  | 900 |  | 7 |  | 1900 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 900 |  | 7 |  | 1500 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 |  | 300 | 350 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% |  | ±1.5% |  | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  |  | 宽度 |  | 厚度 |  | 圆角半径 |  |
| 应急窗平板-a |  | 600 |  |  | 400 |  | 7 |  | 200 |  |
| 应急窗平板-b |  | 1400 |  |  | 350 |  | 7 |  | 175 |  |

试验报告6

试验地点：恒泰生产车间

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人单位：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人员：董圣民          试验日期：/

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 559 | / | 458 | / | 500 | 901 | 1900 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 552 | / | 452 | / | 500 | 900 | 1801 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446 | / | 296 | / | 501 | 901 | 1802 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 557 | / | 357 | / | 500 | 900 | 1900 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 447 | / | 297 | / | 300 | 900 | 1500 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 451 | / | 302 | / | 300 | 900 | 1803 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 458 | / | 358 | / | 302 | 900 | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 1项不符合 | / | 1项不符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 |  | 下高度 |  | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 |  | 500 | 450 |  | 900 |  | 7 |  | 1900 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 |  | 500 | 350 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 |  | 500 | 300 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 |  | 500 | 350 |  | 900 |  | 7 |  | 1900 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 900 |  | 7 |  | 1500 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 |  | 300 | 350 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% |  | ±1.5% |  | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  |  | 宽度 |  | 厚度 |  | 圆角半径 |  |
| 应急窗平板-a |  | 600 |  |  | 400 |  | 7 |  | 200 |  |
| 应急窗平板-b |  | 1400 |  |  | 350 |  | 7 |  | 175 |  |

试验报告 7

试验地点：恒泰生产车间

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人单位：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人员：董圣民          试验日期：/

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 557 | / | 457 | / | 500 | 900 | 1900 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 553 | / | 453 | / | 502 | 900 | 1803 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 447 | / | 295 | / | 500 | 900 | 1801 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 558 | / | 358 | / | 500 | 900 | 1900 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 446 | / | 298 | / | 300 | 900 | 1800 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 453 | / | 301 | / | 300 | 900 | 1800 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 557 | / | 357 | / | 301 | 900 | 1803 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | / | 1项不符合 | / | 符合 | 符合 | 1项不符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 |  | 下高度 |  | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 |  | 500 | 450 |  | 900 |  | 7 |  | 1900 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 |  | 500 | 350 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 |  | 500 | 300 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 |  | 500 | 350 |  | 900 |  | 7 |  | 1900 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 900 |  | 7 |  | 1500 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 |  | 300 | 350 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% |  | ±1.5% |  | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  |  | 宽度 |  | 厚度 |  | 圆角半径 |  |
| 应急窗平板-a |  | 600 |  |  | 400 |  | 7 |  | 200 |  |
| 应急窗平板-b |  | 1400 |  |  | 350 |  | 7 |  | 175 |  |

试验报告 8

试验地点：恒泰生产车间

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人单位：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人员：董圣民          试验日期：/

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 559 | / | 457 | / | 503 | 901 | 1900 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 557 | / | 353 | / | 501 | 900 | 1803 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 448 | / | 300 | / | 501 | 900 | 1800 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 559 | / | 358 | / | 503 | 900 | 1900 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 445 | / | 299 | / | 301 | 900 | 1500 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 451 | / | 299 | / | 300 | 900 | 1800 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 555 | / | 357 | / | 303 | 898 | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | / | 符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 |  | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 |  | 500 | 450 | 900 |  | 7 |  | 1900 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 |  | 500 | 350 | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 |  | 500 | 300 | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 |  | 500 | 350 | 900 |  | 7 |  | 1900 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 |  | 300 | 300 | 900 |  | 7 |  | 1500 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 |  | 300 | 300 | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 |  | 300 | 350 | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% | ±1.5% |  | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 符合 | 符合 | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  | 宽度 |  | 厚度 |  | 圆角半径 |  |
| 应急窗平板-a |  | 600 |  | 400 |  | 7 |  | 200 |  |
| 应急窗平板-b |  | 1400 |  | 350 |  | 7 |  | 175 |  |

试验报告 9

试验地点：恒泰生产车间

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人单位：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人员：董圣民          试验日期：/

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 559 | / | 456 | / | 500 | 900 | 1900 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 556 | / | 454 | / | 502 | 903 | 1800 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 447 | / | 296 | / | 500 | 900 | 1803 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 557 | / | 357 | / | 500 | 900 | 1900 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 443 | / | 296 | / | 300 | 900 | 1500 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 450 | / | 300 | / | 300 | 900 | 1800 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 557 | / | 356 | / | 300 | 900 | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | / | 1项不符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 |  | 下高度 |  | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 |  | 500 | 450 |  | 900 |  | 7 |  | 1900 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 |  | 500 | 350 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 |  | 500 | 300 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 |  | 500 | 350 |  | 900 |  | 7 |  | 1900 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 900 |  | 7 |  | 1500 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 |  | 300 | 350 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% |  | ±1.5% |  | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  |  | 宽度 |  | 厚度 |  | 圆角半径 |  |
| 应急窗平板-a |  | 600 |  |  | 400 |  | 7 |  | 200 |  |
| 应急窗平板-b |  | 1400 |  |  | 350 |  | 7 |  | 175 |  |

试验报告 10

试验地点：恒泰生产车间

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：/

生产厂家：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人单位：梁山恒泰测量装置研发有限公司

试验人员：董圣民          试验日期：/

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 | 上圆柱不同截面的直径 | 下圆柱直径 | 下圆柱 不同截面的直径 | 上高 | 下高 | 总高 |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 558 | / | 458 | / | 505 | 900 | 1903 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 552 | / | 351 | / | 503 | 902 | 1804 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446 | / | 301 | / | 500 | 900 | 1800 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 557 | / | 357 | / | 500 | 900 | 1903 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 444 | / | 301 | / | 300 | 901 | 1503 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 450 | / | 296 | / | 301 | 903 | 1800 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 557 | / | 358 | / | 300 | 898 | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% | / | 直径+2.5% | / | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 | / | 符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 |  | 上高度 | 平板下宽度 |  | 下高度 |  | 厚度 |  | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 |  | 500 | 450 |  | 900 |  | 7 |  | 1900 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 |  | 500 | 350 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 |  | 500 | 300 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 |  | 500 | 350 |  | 900 |  | 7 |  | 1900 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 900 |  | 7 |  | 1500 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 |  | 300 | 300 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 |  | 300 | 350 |  | 900 |  | 7 |  | 1800 |
| 误 差(MPE) | +1.5% |  | ±1.5% | +1.5% |  | ±1.5% |  | (7~20)mm |  | ±1.5% |
| 结 论 | 符合 |  | 符合 | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |
| 单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 |  | 长度 |  |  | 宽度 |  | 厚度 |  | 圆角半径 |  |
| 应急窗平板-a |  | 600 |  |  | 400 |  | 7 |  | 200 |  |
| 应急窗平板-b |  | 1400 |  |  | 350 |  | 7 |  | 175 |  |

4、参加试验单位：广州市腾畅交通科技有限公司

试验报告 1

试验地点：广州市从化区城郊街道光辉村第二经济社

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人员：杨秀彬、吕文东                                                              试验日期：2019/4/5

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  | 下圆柱直径 |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  | 上高 |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 545 | 542 | 546.5 | 544 | 542.5 | 440 | 440.5 | 441 | 438 | 437 | 499 | 497 | 899 | 899 | 1899 | 1899 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 527.5 | 532 | 533.5 | 532.5 | 531.5 | 335 | 334 | 337 | 333 | 334 | 487 | 490 | 898 | 900 | 1777 | 1772 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 437 | 440 | 429.5 | 431 | 432 | 284 | 289 | 285 | 287 | 287 | 480 | 480 | 898 | 896 | 1789 | 1789 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 541.9 | 542 | 538.2 | 543 | 543 | 343 | 347 | 347.5 | 345 | 340 | 479 | 476 | 899 | 897 | 1886 | 1914 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 427 | 431 | 427 | 428 | 429 | 283.5 | 285 | 285 | 286.8 | 285 | 275 | 275.5 | 897 | 900 | 1484 | 1485 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 290 | 291 | 440 | 443 | 441 | 290 | 293.5 | 289 | 290 | 289 | 275 | 280 | 897 | 900 | 1777 | 1773 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 529.5 | 535 | 534.5 | 533 | 535.5 | 333 | 339.5 | 338 | 336 | 339.5 | 295 | 297 | 896 | 896 | 1784 | 1781 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 结 论 | 直径5项不符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 直径5项不符合 半径差符合 |  | 2项不符合 |  |  | 5项不符合 |  | 符合 |  | 1项不符合 |  |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550 | 559.8 | 400.1 | 699.1 | 6.52 | 1800 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550.4 | 449.4 | 449.9 | 899.9 | 6.59 | 1900.1 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 549.9 | 500.4 | 350.2 | 899.8 | 6.52 | 1799.8 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450.2 | 500.5 | 300.1 | 900.3 | 6.57 | 1800.1 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 450.2 | 500.2 | 299.8 | 900 | 6.54 | 1400.3 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.2 | 450.3 | 400.4 | 700.7 | 6.65 | 1650.3 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550.4 | 499.9 | 350.2 | 899.7 | 6.65 | 1899.9 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 449.9 | 300.4 | 299.9 | 899.1 | 6.55 | 1499.4 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550.2 | 649.6 | 399.8 | 700.2 | 6.54 | 1349.8 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 449.8 | 300.3 | 299.8 | 899 | 6.55 | 1800.3 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550.2 | 300.5 | 349.6 | 900 | 6.59 | 1799.4 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 2项不符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 600 | 400.1 | 6.59 |
| 应急窗平板-b | 1399.5 | 350.1 | 6.52 |

试验报告2

试验地点：广州市从化区城郊街道光辉村第二经济社

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人员：杨秀彬、吕文东                                                                            试验日期：2019/4/5

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  | 下圆柱直径 |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  | 上高 |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 554.1 | 557 | 554.1 | 552 | 553 | 445.3 | 447 | 445.3 | 444 | 446 | 501.5 | 501 | 904.8 | 902 | 1896 | 1900.5 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 545.5 | 546 | 545.5 | 544 | 546 | 346 | 349 | 346 | 345 | 347 | 498 | 499.5 | 903.5 | 901.5 | 1796.2 | 1800 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446.4 | 448.4 | 446.4 | 445 | 446 | 294.8 | 296 | 294.8 | 300 | 296 | 500.5 | 500.4 | 903 | 902 | 1794.8 | 1796 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 553.7 | 553.7 | 553 | 552.5 | 552 | 354.2 | 354 | 354.2 | 355 | 354.5 | 497.5 | 498 | 902 | 901 | 1898.5 | 1899.5 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 445.7 | 446.5 | 445.7 | 446 | 446.5 | 296.2 | 297 | 296.2 | 300 | 297 | 301.6 | 301.5 | 903 | 901.5 | 1495.5 | 1500 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 453.6 | 452 | 453.6 | 452 | 450 | 302.5 | 301.5 | 302.5 | 306 | 301.5 | 299.5 | 300 | 903.5 | 902 | 1796.7 | 1799 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 547.5 | 548.5 | 547.5 | 542.5 | 543 | 346.4 | 349 | 346.4 | 344 | 345 | 305 | 300 | 903 | 902.5 | 1794.4 | 1796.5 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 结 论 | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 1项不符合 |  | 符合 |  | 符合 |  |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 549.9 | 559.6 | 400.2 | 699.2 | 6.52 | 1799.5 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550.4 | 449.4 | 449.9 | 899.6 | 6.59 | 1899.8 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 549.9 | 500.4 | 350.3 | 899.8 | 6.52 | 1799.8 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450.2 | 500.6 | 300.1 | 900.3 | 6.57 | 1800.2 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 450.2 | 500.3 | 299.8 | 900 | 6.54 | 1400.3 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.2 | 450.3 | 400.4 | 700.7 | 6.65 | 1650.3 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550.5 | 499.9 | 350.2 | 899.7 | 6.65 | 1899.9 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 449.9 | 300.4 | 299.9 | 899.1 | 6.55 | 1499.4 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550.3 | 649.6 | 399.8 | 700.2 | 6.54 | 1349.8 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 449.8 | 300.3 | 299.8 | 899 | 6.55 | 1800.3 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550.2 | 300.5 | 349.6 | 899.9 | 6.59 | 1799.4 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 2项不符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 599.9 | 400.1 | 6.59 |
| 应急窗平板-b | 1399.5 | 349.7 | 6.52 |

试验报告3

试验地点：广州市从化区城郊街道光辉村第二经济社

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人员：杨秀彬、吕文东

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  | 下圆柱直径 |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  | 上高 |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 554 | 551 | 551.5 | 552 | 551 | 448 | 451 | 446 | 450.5 | 451 | 500 | 501 | 894 | 898 | 1893 | 1898 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 546 | 548 | 549 | 547.5 | 548 | 348 | 346 | 349 | 348 | 346 | 502 | 501 | 896 | 897 | 1794 | 1799 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446 | 449 | 448 | 448.5 | 449 | 295 | 296 | 294 | 301.5 | 296 | 500 | 499 | 896 | 897.5 | 1796 | 1787 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 554 | 552 | 551 | 550 | 552 | 356 | 355 | 354 | 352.5 | 355 | 502 | 502 | 898 | 899 | 1898 | 1898.5 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 446 | 448 | 443.5 | 446.5 | 448 | 296 | 299 | 302 | 301.5 | 299 | 298 | 299 | 896 | 901.5 | 1495 | 1498 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 454 | 452 | 449.5 | 450 | 452 | 302 | 301 | 299 | 298 | 301 | 298 | 300 | 898 | 899.5 | 1794 | 1796 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 546 | 547 | 448 | 449 | 447 | 348 | 349 | 351.5 | 352 | 349 | 300 | 301 | 898 | 900 | 1796 | 1797 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 结 论 | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 直径符合 半径差符合 |  | 1项不符合 |  |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 548 | 602 | 400 | 700 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 548 | 496 | 450 | 898 | 6 | 1898 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 548 | 500 | 348 | 898 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 448 | 502 | 299 | 898 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 449 | 498 | 299 | 900 | 6 | 1398 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 549 | 452 | 400 | 700 | 6 | 1650 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 | 502 | 349 | 900 | 6 | 1898 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 448 | 301 | 298 | 901 | 6 | 1500 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550 | 648 | 400 | 702 | 6 | 1350 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 449 | 302 | 300 | 902 | 6 | 1801 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 549 | 302 | 350 | 898 | 6 | 1798 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 598 | 400 | 6 |
| 应急窗平板-b | 1398 | 348 | 6 |

试验报告4

试验地点：广州市从化区城郊街道光辉村第二经济社

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人员：杨秀彬、吕文东

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  | 下圆柱直径 |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  | 上高 |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 553.5 | 552 | 552 | 552 | 553.5 | 445.5 | 446 | 449 | 449 | 446 | 497.2 | 498.5 | 898.5 | 899 | 1889.3 | 1898 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 547.4 | 548 | 552.5 | 549 | 547.4 | 347.4 | 345 | 349 | 351 | 345 | 501.5 | 501 | 903.5 | 902.5 | 1898 | 1899 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 447.4 | 442 | 449 | 449.5 | 447.4 | 294.8 | 294 | 296 | 298 | 294 | 503.5 | 502 | 903.8 | 902 | 1796.5 | 1798 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 553.5 | 551 | 449.5 | 552 | 553.5 | 354.5 | 350 | 351 | 350.5 | 346 | 498.2 | 499 | 903.8 | 901 | 1893.5 | 1900 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 445.7 | 449.5 | 442 | 449 | 445.7 | 295.6 | 296.6 | 300.5 | 301 | 296.6 | 299 | 300 | 903.7 | 902 | 1495.5 | 1499 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 454.2 | 452.5 | 456 | 448.5 | 454.2 | 302.5 | 306 | 301.5 | 302 | 306 | 303.5 | 302.5 | 902.1 | 901 | 1795.5 | 1796.5 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 547.8 | 544 | 549 | 550.1 | 547.8 | 346.7 | 350.5 | 352 | 348 | 350.5 | 299.5 | 300 | 903.8 | 901.5 | 1798.2 | 1799 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 结 论 | 直径符合 半径差符合 |  | 2项不符合 |  |  | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 符合 |  | 符合 |  | 1项不符合 |  |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.2 | 599.5 | 400.2 | 699.5 | 6.78 | 1799.4 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 549.8 | 499.3 | 450.2 | 899.2 | 6.92 | 1900.3 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 549.6 | 498.8 | 605.5 | 899.2 | 6.46 | 1799.1 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 449.2 | 501.2 | 299.5 | 899.9 | 6.78 | 1798.8 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 450 | 499.2 | 299.5 | 899.2 | 6.48 | 1399.4 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.3 | 449.2 | 400.3 | 699.2 | 6.9 | 1650.4 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550.3 | 501.8 | 350 | 900.2 | 6.83 | 1898.8 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450.3 | 301.2 | 300.3 | 899.6 | 6.7 | 1499.5 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550.4 | 649.7 | 399.4 | 699.5 | 6.88 | 1349.2 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450.6 | 301.4 | 301.2 | 901.4 | 6.88 | 1798.8 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550.2 | 301 | 349.8 | 899.7 | 6.65 | 1799.8 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 1项不符合 | 符合 | 不符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 599.5 | 399.9 | 6.92 |
| 应急窗平板-b | 1398.8 | 349.6 | 6.38 |

试验报告5

试验地点：广州市从化区城郊街道光辉村第二经济社

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人员：杨秀彬、吕文东

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  | 下圆柱直径 |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  | 上高 |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 553.7 | 552.4 | 551 | 551.5 | 552.4 | 445.9 | 446 | 445.9 | 448.5 | 449 | 501.8 | 501.5 | 904 | 902 | 1899.5 | 1899 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 544.9 | 549.5 | 551.5 | 550 | 549.5 | 345.8 | 349 | 345.8 | 344 | 348 | 501 | 502 | 902 | 901 | 1795.2 | 1798 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446.7 | 449 | 452 | 451 | 449 | 294.9 | 296 | 294.9 | 296 | 296.5 | 498.5 | 499 | 904.8 | 902.5 | 1795.5 | 1798.5 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 554 | 552 | 551 | 548.5 | 552 | 354.2 | 352 | 354.2 | 355 | 346 | 500 | 499 | 901.8 | 901 | 1895.8 | 1896.5 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 447.5 | 448 | 449.5 | 450 | 448 | 296.1 | 299 | 296.1 | 294 | 299 | 302 | 301 | 901 | 900 | 1496.5 | 1500 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 453.3 | 452 | 448 | 448.5 | 452 | 302.3 | 298 | 302.3 | 299 | 301 | 296.2 | 298 | 903.2 | 902.5 | 1796.2 | 1798 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 547.3 | 549.5 | 548 | 548.6 | 549.5 | 347.3 | 349 | 347.3 | 347 | 350 | 299 | 300 | 903 | 902 | 1796.5 | 1799 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 结 论 | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 直径符合 半径差符合 |  | 1项不符合 |  |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.4 | 599.6 | 400.2 | 700.5 | 6.44 | 1799.8 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 549.8 | 499.4 | 450.2 | 900.5 | 6.48 | 1899.9 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550.2 | 500.6 | 350.3 | 899.8 | 6.5 | 1799.5 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450.4 | 500.8 | 299.9 | 899.6 | 6.56 | 1799.8 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 449.8 | 499.7 | 299.8 | 899.9 | 6.65 | 1399.6 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.2 | 451 | 400.2 | 700.5 | 6.58 | 1650.4 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550.3 | 500.6 | 350.4 | 900.2 | 6.59 | 1899.9 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450.2 | 300.5 | 300.1 | 899.4 | 6.53 | 1500.2 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550.3 | 650.3 | 399.9 | 699.9 | 6.63 | 1350.2 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 449.9 | 300.5 | 299.9 | 899.6 | 6.65 | 1799.6 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 549.8 | 299.2 | 350.1 | 900.2 | 6.64 | 1799.9 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 600.1 | 399.8 | 6.53 |
| 应急窗平板-b | 1399.2 | 349.6 | 6.53 |

试验报告6

试验地点：广州市从化区城郊街道光辉村第二经济社

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人员：杨秀彬、吕文东

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  | 下圆柱直径 |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  | 上高 |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 554 | 551 | 449.5 | 445 | 551 | 446 | 447 | 447 | 444 | 445.5 | 500 | 501 | 903 | 902 | 1896 | 1899 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 545 | 546 | 548 | 546 | 546 | 346 | 345 | 345 | 348 | 348.5 | 503 | 502 | 906 | 902 | 1800 | 1799 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446 | 449 | 449.5 | 450 | 449 | 295 | 300 | 399.5 | 398 | 398 | 499 | 500 | 903 | 901 | 1804 | 1800 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 554 | 552 | 551 | 550 | 552 | 355 | 351 | 351 | 348 | 352 | 498 | 499 | 905 | 902 | 1896 | 1899 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 448 | 449 | 445 | 444 | 449 | 296 | 299 | 299 | 299.5 | 298 | 304 | 302 | 906 | 905 | 1502 | 1501 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 454 | 450 | 446 | 446.5 | 450 | 303 | 301.5 | 301.5 | 300 | 302 | 302 | 301 | 903 | 902 | 1796 | 1798 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 548 | 549 | 547 | 548.5 | 549 | 348 | 348.5 | 348.5 | 350 | 352 | 299 | 300 | 905 | 904 | 1797 | 1799 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 结 论 | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 551 | 601 | 401 | 700 | 6.61 | 1801 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 551 | 501 | 451 | 901 | 6.61 | 1901 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 551 | 500 | 351 | 900 | 6.49 | 1801 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 451 | 501 | 301 | 900 | 6.49 | 1801 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 451 | 501 | 401 | 900 | 6.49 | 1401 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 551 | 451 | 351 | 700 | 6.54 | 1651 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 551 | 501 | 301 | 900 | 6.54 | 1901 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 451 | 301 | 401 | 900 | 6.47 | 1501 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 551 | 651 | 401 | 700 | 6.53 | 1351 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 451 | 301 | 301 | 900 | 6.59 | 1351 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 551 | 300 | 351 | 900 | 6.49 | 1801 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 4项不符合 | 符合 | 不符合 | 1项不符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 601 | 401 | 6.59 |
| 应急窗平板-b | 1400 | 351 | 6.53 |

试验报告7

试验地点：广州市从化区城郊街道光辉村第二经济社

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人员：杨秀彬、吕文东

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  | 下圆柱直径 |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  | 上高 |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 553.5 | 552 | 551 | 549 | 552 | 445.5 | 448 | 448 | 451 | 442 | 498.5 | 499 | 899.7 | 900 | 1896 | 1898 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 548.2 | 549 | 548.5 | 546 | 549 | 346.8 | 347 | 347 | 344 | 345 | 505 | 504 | 903.5 | 902.5 | 1798 | 1799 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446.3 | 449.5 | 445 | 446 | 449.5 | 294.6 | 296 | 296 | 295 | 298 | 503.7 | 502 | 903.8 | 902 | 1798.5 | 1799.5 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 553.8 | 549 | 548 | 547.5 | 549 | 354.2 | 355 | 355 | 356 | 354 | 504 | 503 | 903.3 | 902.5 | 1898.5 | 1901 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 445.6 | 449.6 | 448.5 | 446.5 | 449.6 | 295.8 | 300 | 296 | 302 | 295 | 298.5 | 299.5 | 903.1 | 900 | 1499 | 1498.5 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 453.8 | 452 | 452.5 | 456 | 452 | 301.6 | 305.5 | 305.5 | 302 | 300.5 | 298.5 | 298.5 | 903 | 902 | 1796.2 | 1801 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 547.5 | 543 | 545 | 544 | 543 | 345.2 | 349.5 | 349.5 | 351 | 348.5 | 298.7 | 299.5 | 903.5 | 902.5 | 1796.5 | 1802.5 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 结 论 | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 直径符合 半径差符合 |  | 2项不符合 |  |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.5 | 599.6 | 400.2 | 698.9 | 6.85 | 1800.3 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550.2 | 500.5 | 451.2 | 900.2 | 6.67 | 1900.8 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550.5 | 501.2 | 349.8 | 899.2 | 6.89 | 1800.3 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450.4 | 499.2 | 300.4 | 900.6 | 6.72 | 1800.5 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 450.2 | 499.5 | 300.5 | 900.1 | 6.67 | 1399.6 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.8 | 450.2 | 400.4 | 699.8 | 6.87 | 1649.2 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550.8 | 499.8 | 350.2 | 900.2 | 6.99 | 1900.4 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 449.7 | 299.8 | 300.4 | 900.2 | 6.78 | 1500.4 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550.1 | 650.4 | 399.9 | 700.4 | 6.88 | 1350.8 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450.3 | 300.2 | 299.2 | 899.2 | 6.98 | 1799.8 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550.4 | 299.2 | 349.8 | 899 | 6.77 | 1799.4 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 599.7 | 399.8 | 6.67 |
| 应急窗平板-b | 1399.2 | 349.8 | 6.45 |

试验报告8

试验地点：广州市从化区城郊街道光辉村第二经济社

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人员：杨秀彬、吕文东

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  | 下圆柱直径 |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  | 上高 |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 554 | 552 | 551 | 551 | 552 | 446 | 446.5 | 446 | 449 | 445 | 502 | 501 | 894 | 899 | 1900 | 1899 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 545 | 544 | 543 | 543.5 | 544 | 346 | 349 | 346 | 340 | 342 | 506 | 504 | 896 | 897 | 1792 | 1799 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446 | 449 | 449.5 | 448 | 449 | 295 | 296 | 295 | 294 | 296 | 504 | 503 | 900 | 900 | 1802 | 1801 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 554 | 552 | 553.5 | 551.5 | 552 | 354 | 351 | 354 | 352 | 354 | 503 | 502 | 896 | 897 | 1895 | 1899 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 446 | 449 | 452 | 449.5 | 449 | 295 | 296 | 295 | 298 | 299 | 302 | 300 | 897 | 898 | 1494 | 1496 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 453 | 456 | 457 | 455 | 456 | 302 | 300 | 302 | 299 | 300 | 301 | 300 | 896 | 899 | 1796 | 1799 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 544 | 549 | 553 | 552 | 549 | 347 | 349 | 347 | 354 | 347 | 304 | 301 | 898 | 900 | 1798 | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 结 论 | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 直径符合 半径差符合 |  | 1项不符合 |  |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 551 | 600 | 400 | 703 | 6 | 1798 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 | 501 | 450 | 898 | 6 | 1900 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 | 498 | 350 | 902 | 6 | 1799 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 | 499 | 300 | 901 | 6 | 1799 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 450 | 498 | 300 | 900 | 6 | 1399 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 551 | 452 | 400 | 700 | 6 | 1648 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550 | 501 | 350 | 900 | 6 | 1898 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 | 301 | 300 | 900 | 6 | 1500 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550 | 650 | 400 | 698 | 6 | 1349 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 | 300 | 300 | 898 | 6 | 1800 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 | 302 | 350 | 901 | 6 | 1799 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 598 | 400 | 6 |
| 应急窗平板-b | 1400 | 350 | 6 |

试验报告9

试验地点：广州市从化区城郊街道光辉村第二经济社

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人员：杨秀彬、吕文东

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  | 下圆柱直径 |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  | 上高 |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 545.5 | 549 | 549 | 551 | 545 | 446.5 | 449 | 448 | 452 | 449 | 500.8 | 500 | 901.8 | 901 | 1896 | 1899 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 545.5 | 548.5 | 548.5 | 549.5 | 549 | 346.5 | 347 | 345 | 349 | 347 | 500.8 | 501 | 901.8 | 900.5 | 1798.8 | 1799.2 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446.5 | 442 | 442 | 442 | 441 | 295.7 | 296 | 294 | 295.5 | 296 | 499.2 | 501 | 902.8 | 901.5 | 1798.5 | 1795.5 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 553.6 | 552 | 552 | 551.5 | 552.5 | 354.1 | 358 | 357 | 357.5 | 358 | 502.8 | 501.5 | 904 | 902 | 1899.7 | 1899 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 445.8 | 449 | 449 | 447.5 | 448 | 295.8 | 298 | 299 | 299.5 | 298 | 299.9 | 300 | 903.5 | 901.5 | 1496.5 | 1500 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 453.5 | 450.5 | 450.5 | 452 | 451.5 | 302.5 | 301 | 300 | 302 | 301 | 296.5 | 299 | 904.5 | 902.5 | 1795 | 1798 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 548.4 | 550 | 550 | 553 | 551 | 346.8 | 349 | 348 | 348.7 | 349 | 300.4 | 300.2 | 902.8 | 902 | 1796.8 | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 结 论 | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.1 | 599.5 | 399.8 | 699.7 | 6.49 | 1799.8 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 549.9 | 499.5 | 450.2 | 899.8 | 6.64 | 1899.6 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 549.9 | 500.2 | 349.8 | 899.8 | 6.43 | 1799.5 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450.2 | 499.6 | 299.9 | 899.5 | 6.48 | 1799.4 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 449.9 | 499.9 | 300.1 | 899.9 | 6.52 | 1399.8 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 549.9 | 450.2 | 399.9 | 699.8 | 6.46 | 1649.9 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 549.9 | 500 | 349.9 | 899.8 | 6.47 | 1900.1 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450.2 | 299.9 | 299.8 | 899.8 | 6.59 | 1499.8 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 549.9 | 649.8 | 399.9 | 700 | 6.45 | 1349.8 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 449.9 | 301 | 299.8 | 899.7 | 6.55 | 1799.7 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 549.9 | 299.5 | 350 | 899.6 | 6.46 | 1799.8 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 599.5 | 399.4 | 6.55 |
| 应急窗平板-b | 1399.5 | 350 | 6.46 |

试验报告10

试验地点：广州市从化区城郊街道光辉村第二经济社

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人员：杨秀彬、吕文东

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  | 下圆柱直径 |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  | 上高 |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 554 | 552 | 551.5 | 552 | 552 | 446 | 446 | 446 | 448 | 447 | 498 | 499 | 901 | 900 | 1898 | 1900 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 547 | 549 | 548.5 | 547 | 549 | 346 | 346.5 | 346 | 349 | 348 | 503 | 502 | 905 | 903 | 1798 | 1799 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 454 | 449 | 449.5 | 450.5 | 449 | 295 | 296 | 295 | 298 | 296 | 502 | 501 | 903 | 902 | 1797 | 1798.5 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 554 | 554.5 | 553.5 | 552.5 | 554.5 | 353 | 355 | 353 | 355 | 356 | 502 | 501.5 | 903 | 902 | 1900 | 1899 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 446 | 449 | 448.5 | 448 | 449 | 296 | 294 | 296 | 295 | 297 | 302 | 301 | 903 | 900 | 1499 | 1499.5 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 454 | 456 | 455 | 452 | 456 | 302 | 301 | 302 | 300 | 301 | 302 | 300 | 904 | 904.5 | 1796 | 1799 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 548 | 549 | 548.5 | 546 | 549 | 347 | 349 | 347 | 348 | 349 | 300 | 300 | 903 | 902.5 | 1798 | 1799 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 结 论 | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 551 | 601 | 401 | 700 | 6.79 | 1801 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 551 | 501 | 451 | 900 | 6.8 | 1901 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 551 | 500 | 351 | 900 | 6.72 | 1800 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 451 | 501 | 301 | 900 | 6.76 | 1801 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 451 | 501 | 301 | 900 | 6.78 | 1401 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 551 | 451 | 401 | 700 | 6.68 | 1650 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 551 | 501 | 351 | 900 | 6.71 | 1900 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 451 | 301 | 301 | 900 | 6.69 | 1500 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 551 | 651 | 401 | 700 | 6.75 | 1351 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 451 | 301 | 301 | 900 | 6.69 | 1801 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 551 | 300 | 351 | 900 | 6.75 | 1801 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 1400 | 351 | 6.73 |
| 应急窗平板-b | 600 | 401 | 6.72 |

试验报告11

试验地点：广州市从化区城郊街道光辉村第二经济社

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人员：杨秀彬、吕文东

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  | 下圆柱直径 |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  | 上高 |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 553.8 | 552 | 551.5 | 552 | 552 | 446.2 | 449 | 446.2 | 451 | 449 | 501.2 | 501 | 901.8 | 902 | 1895.2 | 1899 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 544.9 | 549 | 552 | 550 | 549 | 345.6 | 346 | 345.6 | 346.5 | 348 | 504.5 | 504 | 902.5 | 900.4 | 1801.5 | 1800.5 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 447 | 449 | 448.5 | 449.5 | 449 | 295 | 296 | 295 | 296 | 296 | 501.5 | 501.5 | 903.8 | 902.5 | 1798.5 | 1800 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 553.5 | 551 | 551.5 | 552 | 551 | 354.2 | 346.5 | 354.2 | 354.5 | 346.5 | 501.5 | 500 | 903.8 | 900 | 1896.9 | 1900 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 445.7 | 449.5 | 452.5 | 452 | 449.5 | 295.8 | 298 | 295.8 | 295.5 | 297.5 | 299.8 | 299 | 904.5 | 902 | 1498.8 | 1500.1 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 453.5 | 454 | 450 | 458 | 454 | 302.4 | 301.5 | 302.4 | 302.4 | 301.5 | 298.5 | 299.5 | 903.8 | 901 | 1795 | 1796 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 547.5 | 549 | 547 | 548 | 549 | 346.5 | 349 | 346.5 | 346.8 | 346.5 | 294.8 | 295.5 | 903.5 | 902.5 | 1799.5 | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 结 论 | 直径符合 半径差符合 |  | 1项不符合 |  |  | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.3 | 600.6 | 400.4 | 700.3 | 6.53 | 1800.3 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 549.7 | 500.7 | 450.1 | 899.7 | 6.61 | 1899.9 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 549.9 | 500.3 | 350 | 900.3 | 6.51 | 1800.1 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450.4 | 500.2 | 299.9 | 900.3 | 6.49 | 1800.2 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 450 | 499.9 | 300.1 | 900.3 | 6.58 | 1400.2 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.2 | 449.9 | 400.1 | 699.8 | 6.57 | 1650.1 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550.1 | 500.3 | 350 | 899.4 | 6.52 | 1899.8 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450 | 300.5 | 299.9 | 899.8 | 6.58 | 1499.5 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 549.9 | 650.1 | 399.8 | 700.3 | 6.53 | 1350.4 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450 | 300.3 | 300.1 | 899.5 | 6.65 | 1800.2 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550.2 | 300.5 | 350.2 | 899.1 | 6.55 | 1800.4 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 599.5 | 400.3 | 6.51 |
| 应急窗平板-b | 1399.9 | 349.8 | 6.51 |

试验报告12

试验地点：广州市从化区城郊街道光辉村第二经济社

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人员：杨秀彬、吕文东

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  | 下圆柱直径 |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  | 上高 |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 553.5 | 552 | 551.5 | 552 | 552 | 445.5 | 449 | 448.5 | 451 | 449 | 498.5 | 500 | 899.7 | 900 | 1896 | 1899 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 548.2 | 549 | 548.5 | 551.5 | 549 | 346.8 | 348.5 | 349 | 348 | 348.5 | 505 | 501 | 903.5 | 903 | 1798.8 | 1799.5 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446.3 | 449 | 448 | 447 | 449 | 294.6 | 296.5 | 301 | 297.5 | 296.5 | 503.7 | 502 | 903.8 | 901 | 1798.5 | 1800 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 553.8 | 552 | 551.5 | 498 | 552 | 345.2 | 348 | 349 | 350 | 348 | 504 | 502 | 903.3 | 902 | 1899.5 | 1901 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 445.6 | 449 | 450 | 447 | 449 | 295.8 | 296 | 297 | 298 | 296 | 299.3 | 299 | 903.1 | 902 | 1500.4 | 1500 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 453.8 | 452 | 449 | 451 | 452 | 301.6 | 300 | 301 | 302 | 300 | 298.5 | 299 | 903 | 901 | 1796.2 | 1798 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 547.5 | 549.5 | 548.5 | 550 | 549.5 | 345.2 | 349.5 | 348.5 | 347.5 | 349.5 | 298.7 | 299 | 903.5 | 902 | 1796.5 | 1799 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 结 论 | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.5 | 599.6 | 400.2 | 698.9 | 6.85 | 1800 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550.2 | 500.5 | 451.2 | 900.2 | 6.67 | 1900.8 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550.5 | 501.2 | 349.8 | 899.2 | 6.89 | 1800.3 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450.4 | 499.2 | 300.4 | 900.6 | 6.72 | 1800.5 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 450.2 | 499.5 | 300.5 | 900.1 | 6.67 | 1399.6 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.8 | 450.2 | 400.4 | 699.8 | 6.87 | 1649.2 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550.8 | 499.8 | 350.2 | 900.2 | 6.99 | 1900.4 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 449.7 | 299.8 | 300.4 | 900.2 | 6.78 | 1500.4 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550.1 | 650.4 | 399.9 | 700.4 | 6.88 | 1350.8 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450.3 | 300.2 | 299.2 | 899.2 | 6.98 | 1799.8 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550.4 | 299.2 | 349.8 | 899 | 6.77 | 1799.4 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 599.7 | 399.8 | 6.45 |
| 应急窗平板-b | 1399.2 | 349.8 | 6.67 |

试验报告13

试验地点：广州市从化区城郊街道光辉村第二经济社

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人员：杨秀彬、吕文东

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  | 下圆柱直径 |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  | 上高 |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 553.5 | 552 | 552 | 551.5 | 551 | 445.5 | 448 | 447 | 448 | 446 | 498.5 | 499 | 899.7 | 901 | 1896 | 1900 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 548.2 | 549.5 | 549.5 | 548.5 | 548 | 346.8 | 342 | 348.5 | 348 | 347 | 505 | 501 | 903.5 | 902 | 1798.8 | 1799 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446.3 | 448 | 448 | 445 | 447 | 294.6 | 295 | 296 | 294.5 | 295 | 503.7 | 502 | 903.8 | 902 | 1798.5 | 1898 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 553.8 | 552 | 552 | 551.5 | 550.5 | 354.2 | 349 | 356 | 354 | 354 | 504 | 504 | 903.3 | 900 | 1899.5 | 1901 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 445.6 | 449 | 449 | 448.5 | 447 | 295.8 | 295 | 296.5 | 296 | 296 | 299.3 | 300 | 903.1 | 901 | 1500.4 | 1500 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 453.8 | 452 | 452 | 456 | 456 | 301.6 | 300.5 | 301.5 | 299 | 302 | 298.5 | 302 | 903 | 901 | 1796.2 | 1997 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 547.5 | 549 | 549 | 547.5 | 548 | 345.2 | 349.5 | 347 | 348 | 345 | 298.7 | 302 | 903.5 | 902 | 1796.5 | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 结 论 | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.5 | 599.6 | 400.2 | 698.9 | 6.85 | 1800.3 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550.2 | 500.5 | 451.2 | 900.2 | 6.67 | 1900.8 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550.5 | 501.2 | 349.8 | 899.2 | 6.87 | 1800.3 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450.4 | 499.2 | 300.4 | 900.6 | 6.72 | 1800.5 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 450.2 | 499.5 | 300.5 | 900.1 | 6.67 | 1399.6 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.8 | 450.2 | 400.4 | 699.8 | 6.87 | 1649.2 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 550.8 | 499.8 | 350.2 | 900.2 | 6.99 | 1900.4 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 449.7 | 299.8 | 300.4 | 900.2 | 6.78 | 1500.4 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550.1 | 650.4 | 399.9 | 700.4 | 6.88 | 1350.8 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450.3 | 300.2 | 299.2 | 899.2 | 6.98 | 1799.8 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550.4 | 299.2 | 349.8 | 899 | 6.77 | 1799.4 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 599.7 | 399.8 | 6.45 |
| 应急窗平板-b | 1399.2 | 349.8 | 6.67 |

试验报告14

试验地点：广州市从化区城郊街道光辉村第二经济社

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人员：杨秀彬、吕文东

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  | 下圆柱直径 |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  | 上高 |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 553.5 | 552 | 553.5 | 552 | 552.5 | 445.5 | 446.5 | 448 | 447.5 | 446 | 497.5 | 498 | 903 | 902 | 1896.5 | 1900 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 545.4 | 547 | 545.4 | 545.5 | 546.5 | 345.7 | 348 | 349 | 348.5 | 346 | 502.5 | 501 | 903 | 902 | 1795.5 | 1798 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446.9 | 449.5 | 446.9 | 447 | 449.5 | 295.4 | 296 | 294 | 295 | 295 | 499 | 500 | 903 | 902 | 1797.5 | 1800 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 554 | 559 | 554 | 556 | 552 | 353.8 | 356 | 352 | 351.5 | 354 | 499 | 500 | 904.5 | 906 | 1895.5 | 1901 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 446.1 | 449 | 446.1 | 448.5 | 448 | 296.2 | 299 | 292 | 294 | 296 | 304.5 | 301 | 903.2 | 907 | 1496 | 1501 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 453.3 | 452 | 453.3 | 456.5 | 452 | 303.7 | 301 | 301 | 300 | 304 | 299.5 | 300 | 905 | 907 | 1796.8 | 1804 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 547.3 | 544.5 | 547.3 | 549 | 545 | 347.8 | 349 | 349 | 347 | 348 | 301 | 300 | 904.1 | 905 | 1799 | 1805 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 结 论 | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 549.8 | 600.5 | 400 | 699.5 | 6.5 | 1799.6 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 550 | 500.3 | 449.9 | 899.9 | 6.44 | 1899.7 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 550 | 500.1 | 350.1 | 899.6 | 6.52 | 1799.7 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450 | 500.3 | 300 | 900.2 | 6.54 | 1800 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 449.8 | 499.8 | 300 | 900 | 6.48 | 1399.8 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.2 | 450.3 | 400 | 699.6 | 6.52 | 1649.8 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 549.8 | 500.5 | 349.9 | 899.7 | 6.49 | 1899.8 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 449.9 | 299.6 | 300.2 | 899.8 | 6.5 | 1499.4 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 550.2 | 649.9 | 400.1 | 699.8 | 6.5 | 1349.7 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 450.2 | 299.6 | 300.1 | 900.2 | 6.5 | 1799.8 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 550 | 300.3 | 350 | 899.8 | 6.82 | 1799.7 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 600 | 399.9 | 6.48 |
| 应急窗平板-b | 1399.8 | 350.1 | 6.5 |

试验报告 15

试验地点：广州市从化区城郊街道光辉村第二经济社

计量器具名称：客车乘客通道、引道测量装置

型号/编号：TC

生产厂家：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人单位：广州市腾畅交通科技有限公司

试验人员：杨秀彬、吕文东

单位：mm

| 通道引道圆柱体式测量装置检验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 上圆柱直径 |  | 上圆柱不同截面的直径 |  |  | 下圆柱直径 |  | 下圆柱不同截面的直径 |  |  | 上高 |  | 下高 |  | 总高 |  |
| 单层Ⅰ级客车通道主测量装置 | 553.4 | 551.5 | 552.1 | 551.5 | 553.4 | 445.8 | 446 | 445.8 | 440 | 446.5 | 506.2 | 499 | 904 | 902 | 1896 | 1900 |
| 单层Ⅱ级客车通道主测量装置 | 545.5 | 546 | 542 | 543.5 | 545.5 | 346.5 | 348 | 346.5 | 348 | 347 | 500.8 | 502 | 901.8 | 899 | 1798.8 | 1802 |
| 单层Ⅲ级客车通道主测量装置 | 446.5 | 444.5 | 448 | 449 | 446.5 | 295.7 | 301 | 295.7 | 298.5 | 299 | 499.2 | 503 | 902.8 | 902 | 1798.5 | 1804 |
| 单层A级客车通道主测量装置 | 553.6 | 552.5 | 552.4 | 551 | 553.6 | 354.1 | 355 | 354.1 | 356.5 | 355.4 | 502.8 | 504 | 904 | 900 | 1899.7 | 1900 |
| 单层 B级客车通道主测量装置、专用校车校车Ⅰ型通道测量装置 | 445.8 | 446.5 | 444 | 449.5 | 445.8 | 295.8 | 398 | 295.8 | 296 | 296.5 | 299.9 | 302 | 903.5 | 901 | 1496.5 | 1501 |
| 专用校车Ⅱ型通道测量装置 | 453.5 | 453 | 452.5 | 454.5 | 453.5 | 302.5 | 300 | 302.5 | 299.5 | 302 | 296.5 | 298 | 904.5 | 902 | 1795 | 1802 |
| 专用校车Ⅲ型通道测量装置 | 548.4 | 549 | 549.5 | 550 | 548.4 | 346.8 | 348 | 346.8 | 359 | 345 | 300.4 | 300 | 902.8 | 904 | 1796.8 | 1800 |
| 误 差(MPE) | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | 直径+2.5% 半径差5mm |  | 3mm |  |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  | ±1.5 % |  |
| 结 论 | 直径符合 半径差符合 |  | 符合 |  |  | 直径符合 半径差符合 |  | 2项不符合 |  |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  |

单位：mm

| 通道引道垂直平板测量装置测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 平板上宽度 | 上高度 | 平板下宽度 | 下高度 | 厚度 | 总高度 | 侧边直线度 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-2 | 550.1 | 599.5 | 399.8 | 699.7 | 6.49 | 1799.8 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板-3-Ⅰ | 549.9 | 499.5 | 450.2 | 899.8 | 6.64 | 1899.6 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅱ | 549.9 | 500.2 | 349.8 | 899.8 | 6.43 | 1799.5 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车乘客门引道垂直平板3-Ⅲ | 450.2 | 499.6 | 299.9 | 899.5 | 6.48 | 1799.4 | 0 |
| ⅠⅡ Ⅲ级客车通道辅助测量装置（垂直平板） | 449.9 | 499.9 | 300.1 | 899.9 | 6.52 | 1399.8 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板-2 | 549.9 | 450.2 | 399.9 | 699.8 | 6.46 | 1649.9 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-A级 | 549.9 | 500 | 349.9 | 899.8 | 6.47 | 1900.1 | 0 |
| A、B级客车乘客门引道垂直平板3-B级、专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅰ型 | 450.2 | 299.9 | 299.8 | 899.8 | 6.59 | 1499.8 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板1 | 549.9 | 649.8 | 399.9 | 700 | 6.45 | 1349.8 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅱ型 | 449.9 | 301 | 299.8 | 899.7 | 6.55 | 1799.7 | 0 |
| 专用校车乘客门引道垂直平板2-Ⅲ型 | 549.9 | 299.5 | 350 | 899.6 | 6.46 | 1799.8 | 0 |
| 误 差(MPE) | +1.5 % | ±1.5 % | +1.5 % | ±1.5 % | (7~20)mm | ±1.5 % | 3mm |
| 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 |

单位：mm

| 应急窗平板测量数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| 应急窗平板-a | 599.5 | 399.4 | 6.46 |
| 应急窗平板-b | 1399.5 | 350 | 6.55 |