实验报告

校准装置一

名称：多功能发动机转速测量仪校准装置

型号：ZH-Z/M6000

厂家：/

1.功能描述

具备点烟器模拟端口、点火高压模拟线、振动发生器、音频振动发生器。具备检测口（计量口）。

在电信号模式下，有高压点火脉冲模式、点烟器点后信号脉冲模式、点烟器充电信号脉冲模式三种模式。

在振动模式下，有振动模式、音频振动模式两种模式。

- 实验结果

2.1电信号模式/检测口

不论选择哪种电信号校准方式，包括高压点火脉冲式、点烟器点火脉冲式、点烟器充电脉冲式，在发动机缸数和转速设置数值相同时，在检测口（计量口）处均测得相同的方波脉冲信号，峰-峰值在3.5V左右，频率与转速存在确定的对应关系，在发动机设置为4缸4冲程时，频率值=转速值/30。

500r/min                        1000r/min

3000r/min                        6000r/min

将检测数据列入下表：

| 转速标称值（r/min） | 频率实测值（Hz） |
| --- | --- |
| 500 | 16.6665 |
| 1000 | 33.3332 |
| 2000 | 66.6661 |
| 3000 | 99.9928 |
| 6000 | 199.975 |

2.2高压点火脉冲式

仪器通过高压包产生高压，对火花塞进行高压点火，在高压模拟线中产生高压点火脉冲信号。

将仪器设置为4缸4冲程模式，以下检测均在此模式下进行。使用感应线圈（转速夹）采集高压模拟线中的脉冲信号，使用示波器对点火高压模拟线中的点火脉冲信号进行校准分析：

500r/min                        1000r/min

3000r/min                        6000r/min

从仪器测量原理知，高压点火脉冲信号频率值=转速值/30。

将各校准点数据列入下表：

| 转速标称值（r/min） | 频率标称值（Hz） | 频率实测值（Hz） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 16.67 | 16.668 | 0.00 |
| 1000 | 33.33 | 33.34 | -0.03 |
| 2000 | 66.67 | 66.66 | 0.02 |
| 3000 | 100.00 | 99.99 | 0.01 |
| 6000 | 200.00 | 200.01 | -0.01 |

2.3点烟器点火信号脉冲模式、点烟器充电信号脉冲模式

点烟器点火信号脉冲模式与点烟器充电脉冲模式相比，在点烟器模拟端口的输出信号不同。

点烟器点火信号脉冲模式下，点烟器模拟端口的输出信号包含两个部分：12V直流电压、模拟高压点火线圈产生的脉冲干扰信号（点火信号）。通过仪器设置，可对点火信号幅值进行调整，峰峰值最大可达约200毫伏。

点烟器充电脉冲模式模式下，点烟器模拟端口的输出信号包含三个部分：12V直流电压、模拟发电机电桥整流后的脉动信号（充电信号），模拟高压点火线圈产生的脉冲干扰信号（点火信号）。通过仪器设置，可分别对充电信号、点火信号的幅值进行调整，充电信号幅值几十到几百毫伏、点火信号的调整幅度同点火信号脉冲模式。

2.3.1点烟器点火信号脉冲模式

使用示波器、频率计对点烟模拟端口的输出信号进行校准分析。为便于分析，可对信号幅值进行合理设置。

500r/min                        1000r/min

3000r/min                        6000r/min

从仪器测量原理知，高压点火脉冲信号频率值=转速值/30。

将各校准点数据列入下表：

| 转速标称值（r/min） | 频率标称值（Hz） | 频率实测值（Hz） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 16.67 | 16.6664 | 0.00 |
| 1000 | 33.33 | 33.3333 | 0.00 |
| 2000 | 66.67 | 66.666 | 0.00 |
| 3000 | 100.00 | 99.9839 | 0.02 |
| 6000 | 200.00 | 199.972 | 0.01 |

使用频率计同样可对该信号的频率进行准确测量。

2.3.2点烟器充电信号脉冲模式

此模式下，点烟器输出信号中包含了充电脉冲信号、点火脉冲信号，对两种信号分别进行检测分析。首先，使用示波器、频率计对充电脉冲信号进行分析。

500r/min                        1000r/min

3000r/min                        6000r/min

将各校准点数据列入下表：

| 转速标称值（r/min） | 频率实测值（Hz） | 比例系数 | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 666.643 | 1.33329 | / |
| 1000 | 1333.31 | 1.33331 |  |
| 2000 | 2666.6 | 1.3333 |  |
| 3000 | 3999.94 | 1.33331 |  |
| 6000 | 7999.87 | 1.33331 |  |

使用频率计同样可对该信号的频率进行准确测量。

我们知道，安装于汽车上的发动机在运行过程中，发动机曲轴通过皮带带动发电机工作，产生的电信号经过滤波整形后给蓄电池充电或车载电器进行供电。在电路中产生的充电信号频率与发动机转速成固定的比例关系，该比例系数未知。由于发动机转速与点火脉冲信号成已知的比例关系（如四缸四冲程发动机比例为30），在怠速状态时发动机转速测量仪通过测量点火脉冲信号和充电脉冲信号，即可确定充电脉冲信号与转速的比例关系，从而在后续测量中实现通过测量充电脉冲信号频率即可确定发动机转速。发动机转速测量仪校准装置正是通过模拟这种充电信号与点火信号叠加的状态，从而实现对转速测量仪的校准。在对校准装置充电脉冲信号进行校准时，引入“比例系数”概念。通过比较各转速点与最低转速点比例系数差值，来定量判断充电信号频率准确性。

在点烟器充电信号脉冲模式下，调整校准装置输出信号幅值，使用示波器、频率计对点火信号进行检测分析。过程与结果可参见2.3.1。

2.4振动模式

2.4.1振动

发动机的振动频率与发动机转速存在对应关系，在四缸四冲程模式下，振动频率=转速/30。校准装置模拟产生不同转速工况下发动机振动信号，我们采用加速度计套组、频率计、示波器对振动信号进行校准分析：

500r/min                        1000r/min

3000r/min                        6000r/min

使用频率计同样可对该信号的频率进行准确测量。

将各校准点数据列入下表：

| 转速标称值（r/min） | 振动频率标称值（Hz） | 频率实测值（Hz） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 16.67 | 16.6344 | 0.21 |
| 1000 | 33.33 | 33.3300 | 0.00 |
| 2000 | 66.67 | 66.664 | 0.01 |
| 3000 | 100.00 | 100.001 | 0.00 |
| 6000 | 200.00 | 200.001 | 0.00 |

2.4.2音频振动

1）振动

目前市面有一种发动机转速测量仪（如浙江浙大鸣泉科技有限公司生产的MQZ-5型），通过采集分析发动机缸体受到的冲击信号与伴随发出的声音信号，实现对发动机转速的测量。对这类转速测量仪，采用单纯的正弦振动信号无法对其进行校准。在音频振动模式下，校准装置可连续发出短脉冲冲击信号、同时发出声音信号，模拟发动机单缸状态下发出的振动信号与声信号。此时振动频率=转速/120,声信号频率=转速/120。

采用加速度计套组、示波器、动态信号分析仪对振动信号进行校准分析：

500r/min                        1000r/min

3000r/min                        6000r/min

将各校准点数据列入下表：

| 转速标称值（r/min） | 振动频率标称值（Hz） | 频率实测值（Hz） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 4.167 | 4.167 | 0.00 |
| 1000 | 8.333 | 8.334 | -0.02 |
| 2000 | 16.667 | 16.668 | -0.01 |
| 3000 | 25.000 | 25.00 | 0.00 |
| 6000 | 50.000 | 50.01 | -0.02 |

2）声音

采用声分析仪（工作标准传声器、放大器、动态信号分析仪）对声音信号进行校准分析，采用在时域上按波形记录时长计算频率的方式测得信号频率值。

500r/min

1000r/min

4000r/min

6000r/min

将各校准点数据列入下表：

| 转速标称值（r/min） | 振动频率标称值（Hz） | 频率实测值（Hz） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 4.167 | 4.163 | 0.10 |
| 1000 | 8.333 | 8.333 | 0.00 |
| 2000 | 16.667 | 16.667 | 0.00 |
| 3000 | 25.000 | 25.000 | 0.00 |
| 4000 | 33.333 | 33.343 | -0.03 |
| 5000 | 41.667 | 41.666 | 0.00 |
| 6000 | 50.000 | 50.00 | 0.00 |

校准装置二

名称：机动车发动机转速测量仪校准装置

型号：ZSJZ-05

生产厂家：/

具备点火信号、充电信号、高压点火线圈、喷油振动、振动、爆震、音效等几种校准模式。

可开展电压脉动式、低频振动式、发动机爆震式、汽油点火式、柴油喷油式（类型名称为企业自命名）发动机转速测量仪的校准。

一、点火信号

通过示波器观察，点火信号波形比较规整，有明显的闭合角（初级线圈通电时间），幅值约800mV（中档）。在四缸四冲程设置下，记录频率计测得的各转速校准点对应的频率值，列入下表。

| 转速标称值（r/min） | 频率标称值（Hz） | 频率实测值（Hz） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 16.667 | 16.668 | 0.01 |
| 1000 | 33.333 | 33.333 | 0.00 |
| 1500 | 50.000 | 50.002 | 0.00 |
| 2000 | 66.667 | 66.663 | 0.01 |
| 3000 | 100.00 | 100.004 | 0.00 |
| 4000 | 133.33 | 133.335 | 0.00 |
| 5000 | 166.67 | 166.667 | 0.00 |
| 6000 | 200.00 | 200.006 | 0.00 |

二、充电信号

充电信号为接近正弦波的周期信号，幅值约200mV。该款仪器在转速低于1000r/min时会在充电信号上叠加点火信号，如上图所示。在对各转速点进行校准时，频率计未能正确显示信号频率，通过记录示波器触发频率或在时域上按波形记录时长计算频率等方式测得信号频率值，列入下表。

| 转速标称值（r/min） | 频率实测值（kHz） | 比例系数 | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 750 | 0.9999 | 1.333×10-3 | -0.02 |
| 1000 | 1.3334 | 1.334×10-3 | 0.06 |
| 2000 | 2.6667 | 1.333×10-3 | -0.02 |
| 3000 | 4.0002 | 1.333×10-3 | -0.02 |
| 6000 | 8.0005 | 1.333×10-3 | -0.02 |

三、高压点火脉冲信号

该款仪器在主机后板安装有模拟高压点火线圈，其模拟的是单缸点火。使用示波器探头直接搭在点火线圈上，可对感应到的电压信号进行测量。使用转速夹也可采集到电压的变化。

采用在时域上按波形记录时长计算频率的方式测得信号频率值，列入下表。

| 转速标称值（r/min） | 频率标称值（Hz） | 频率实测值（Hz） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 4.167 | 4.167 | 0.00 |
| 1000 | 8.333 | 8.334 | -0.01 |
| 3000 | 25.000 | 25.000 | 0.00 |
| 6000 | 50.000 | 50.000 | 0.00 |

四、喷油振动信号

该款仪器在主机后板安装有模拟喷油管，能够模拟压燃式式发动机喷油管的振动。采用加速度计套组、示波器、动态信号分析仪可对振动频率进行测量。采用在时域上按波形记录时长计算频率的方式测得信号频率值，列入下表。

| 转速标称值（r/min） | 频率标称值（Hz） | 频率实测值（Hz） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 4.167 | 4.167 | 0.00 |
| 1000 | 8.333 | 8.335 | -0.02 |
| 2000 | 16.667 | 16.670 | -0.02 |
| 3000 | 25.000 | 25.002 | -0.01 |
| 6000 | 50.000 | 50.004 | -0.01 |

五、振动、爆震

该款仪器在振动模式下，振动台可以模拟发动机的缸体振动。在爆震模式下，振动台模拟缸体受到的冲击信号。由于以鸣泉MQZ-5为代表的某类转速测量仪，其分析对象为单缸受到的冲击信号，故振动台模拟的冲击信号作为单缸受到的冲击信号，转速与冲击频率对应关系应按单缸计算。采用加速度计套组、示波器、动态信号分析仪可对振动频率进行测量。采用在时域上按波形记录时长计算频率的方式测得信号频率值，列入下表。

振动模式

| 转速标称值（r/min） | 频率标称值（Hz） | 频率实测值（Hz） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 480 | 16.000 | 16.003 | -0.02 |
| 750 | 25.000 | 25.006 | -0.02 |
| 1500 | 50.000 | 50.008 | -0.02 |
| 3000 | 100.000 | 100.018 | -0.02 |
| 4500 | 150.000 | 150.034 | -0.02 |
| 6000 | 200.000 | 200.034 | -0.02 |

爆震模式

| 转速标称值（r/min） | 频率标称值（Hz） | 频率实测值（Hz） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 480 | 4.000 | 4.000 | 0.00 |
| 750 | 6.250 | 6.251 | -0.02 |
| 1500 | 12.500 | 12.502 | -0.02 |
| 3000 | 25.000 | 25.004 | -0.02 |
| 4500 | 37.500 | 37.510 | -0.03 |
| 6000 | 50.000 | 50.008 | -0.02 |

六、声信号

该款仪器在振动和爆震模式下，可以选择叠加音效。声信号与振动信号同频。采用声分析仪（工作标准传声器、放大器、动态信号分析仪）可对声信号频率进行测量。采用在时域上按波形记录时长计算频率的方式测得信号频率值，列入下表。

| 转速标称值（r/min） | 频率标称值（Hz） | 频率实测值（Hz） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 16.667 | 16.65 | 0.10 |
| 1000 | 33.333 | 33.37 | -0.11 |
| 2000 | 66.667 | 66.65 | 0.03 |
| 3000 | 100.00 | 99.91 | 0.09 |
| 6000 | 200.00 | 199.8 | 0.10 |

爆震模式下，由于冲击自身发出了声音，其声音信号与冲击信号同频。亦可采用声分析仪（工作标准传声器、放大器、动态信号分析仪）可对该声音信号进行测量。