机动车发动机转速测量仪校准装置转速示值误差

测量结果不确定度评定

1点火模式

1.1测量模型

在点火信号模式下，对机动车发动机转速测量仪校准装置（以下简称校准装置）转速示值误差测量结果进行不确定度评定。将校准装置的点火信号输出端与数字示波器、频率计按要求连接，对可以设置发动机缸数和冲程数的校准装置，选择四缸四冲程设置。将转速值设为3000r/min,计算得到对应的点火信号频率值。

f0=300030Hz=100Hz

式中：f0— 点火信号标称频率，Hz。

当校准装置输出稳定转速后，读取频率计示值，按下式计算校准装置示值误差。

δ=f0f−1=100f−1

式中：δ — 校准装置点火信号示值误差；

f — 频率计测得的频率值，Hz。

由不确定度传播律：

u2δ=c2×u2f

式中：c=−100f2单位：1/Hz。

1.2输入量的标准不确定度评定

（1）A类标准不确定度评定

测量结果重复性引入的标准不确定度分量，为A类标准不确定度分量。

当校准装置输出稳定在3000 r/min后，读取频率计示值。等精度重复测量10次，测得数据：100.0030 Hz、100.0029Hz、100.0033Hz、100.0032Hz、100.0034Hz、100.0035Hz、100.0035Hz、100.0030 Hz、100.0032Hz、100.0031Hz，平均值为100.0032Hz。

单次实验标准差按下式计算

sf=i=110fi−f10−1=0.0002Hz

实际校准时，测量1次，则A类标准不确定度分量可表示为

uAf=0.0002Hz

（2）B类标准不确定度评定

频率计频率示值误差引入的标准不确定度分量，为B类标准不确定度分量。

频率计最大允许示值误差不超过±0.01%，按均匀分布考虑，则示值误差引入的标准不确定度分量可表示为

uBf=100.0032×0.01%3Hz=0.0058Hz

频率计测得值不确定度uf由以上两个分量合成得到

uf=uA2f+uB2f=0.00022+0.00582Hz=0.0058Hz

1.3  不确定度分量汇总表

| 序号 | 符号 |  | 来源 | 数值 |  | 灵敏系数ci | ci×uxi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uf | uAf | 测量结果重复性 | 0.0058Hz | 0.0002Hz | −100f2 | 5.8×10-5 |
| 2 |  | uBf | 频率计频率示值误差 |  | 0.0058Hz |  |  |

注：计算中f为测量平均值100.0032Hz。

1.4  合成标准不确定度

ucδ=c2×u2f=5.8×10-5

1.5  扩展不确定度

取包含因子k=2

U=k×ucδ=2×5.8×10−5=1.2×10−4

6  测量不确定度的报告

由上述分析得到：

点火模式下校准装置转速示值误差的相对扩展不确定度为：

U=1.2×10−4，k=2

2振动模式

2.1测量模型

在振动信号模式下，对校准装置转速示值误差测量结果进行不确定度评定。将加速度计安装在振动台中心位置，将加速度计套组与数字示波器、动态信号分析仪按要求连接。对可以设置发动机缸数和冲程数的校准装置，选择四缸四冲程设置。将转速值设为3000r/min,计算得到对应的点火信号频率值。

f0=300030Hz=100Hz

式中：f0— 振动信号标称频率，Hz。

当校准装置输出稳定转速后，读取动态信号分析仪频率示值，按下式计算校准装置示值误差。

δ=f0f−1=100f−1

式中：δ — 校准装置转速示值误差；

f — 动态信号分析仪测得的频率值，Hz。

由不确定度传播律：

u2δ=c2×u2f

式中：c=−100f2单位：1/Hz。

2.2输入量的标准不确定度评定

（1）A类标准不确定度评定

测量结果重复性引入的标准不确定度分量，为A类标准不确定度分量。

当校准装置输出稳定在3000 r/min后，读取动态信号分析仪频率示值。等精度重复测量10次，测得数据：100.02 Hz、100.03Hz、100.02Hz、100.02Hz、100.03Hz、100.02Hz、100.02Hz、100.03 Hz、100.02Hz、100.02Hz，平均值为100.02Hz。

单次实验标准差按下式计算

sf=i=110fi−f10−1=0.005Hz

实际校准时，测量1次，则A类标准不确定度分量可表示为

uAf=0.005Hz

（2）B类标准不确定度评定

动态信号分析仪频率示值误差引入的标准不确定度分量，为B类标准不确定度分量。

动态信号分析仪最大允许示值误差不超过±0.015%，按均匀分布考虑，则示值误差引入的标准不确定度分量可表示为

uBf=100.02×0.015%3Hz=0.009Hz

动态信号分析仪测得值不确定度uf由以上两个分量合成得到

uf=uA2f+uB2f=0.0052+0.0092Hz=0.01Hz

2.3  不确定度分量汇总表

| 序号 | 符号 |  | 来源 | 数值 |  | 灵敏系数ci | ci×uxi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uf | uAf | 测量结果重复性 | 0.01Hz | 0.005Hz | −100f2 | 1×10-4 |
| 2 |  | uBf | 动态信号分析仪 频率示值误差 |  | 0.009Hz |  |  |

注：计算中f为测量平均值100.02Hz。

2.4  合成标准不确定度

ucδ=c2×u2f=1×10-4

2.5  扩展不确定度

取包含因子k=2

U=k×ucδ=2×1×10−4=2×10−4

2.6  测量不确定度的报告

由上述分析得到：

振动模式下校准装置转速示值误差的扩展不确定度为：

U=2×10−4，k=2