ICS 17.120.10； 75.180.30

N 12

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX-202X

液体测量系统用体积管

Pipe Provers for Measuring Systems of Liquids

（征求意见稿）

意见请 返回： 15937165977@126.com

（2022年7月 18日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部

目  次

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语定义和符号	1

3.1 术语定义	1

3.2 符号	2

4 原理与结构分类	3

4.1 原理	3

4.2 分类	3

4.3 结构	6

5 设计与安装	8

5.1 设计要求	8

5.2 安装要求	11

6 技术要求	12

6.1 工作条件	12

6.2 外观	13

6.3 电气安全	13

6.4 密封性	13

6.5 漏失量	13

6.6 计量性能	13

6.7 流量稳定度	14

6.8 量值验证	14

7 试验方法	14

7.1 外观	14

7.2 电气安全	14

7.3 密封性	15

7.4 漏失量	15

7.5 计量性能	16

7.6 流量稳定度	16

7.7 量值验证	16

8 检验规则	16

8.1 检验分类	16

8.2 出厂检验	16

8.3 型式检验	17

9 标志包装和贮存运输	17

9.1 标志	17

9.2 使用说明书	18

9.3 包装及标志	18

9.4 运输	18

9.5 贮存	18

附　录　A （规范性附录）体积管标准体积的校准	19

附　录　B （资料性附录）体积管测量系统示例	25

附　录　C （规范性附录）体积管测量控制软件	27

附　录　D （资料性附录）用体积管检测流量计的通用要求	31

附　录　E （规范性附录） 校准体积管的测量不确定度评估示例	33

附　录　F （资料性附录） 用体积管测量流量计的不确定度评估示例	37

附　录　G (资料性附录)  流量量值的验证	41

附　录　H (资料性附录) 柱塞式体积管的圆度	42

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件参考了国际法制计量组织OIML国际文件D36：2020《液体测量系统检定和校准用体积管》，补充了生产制造、安装使用和测量不确定度评估的内容等有关内容，使得标准具有可操作性和实用性。侧重点在于使用体积管测量系统的通用要求以及测试程序。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会（SAC/TC 124）归口。

本文件负责起草单位： 。

本文件参加起草单位：       。

本文件主要起草人：    。

本文件为首次发布。

引  言

体积管液体流量标准装置是液体流量的检定和校准的典型标准装置之一，处于国家量值传递和溯源体系的中间环节，对液体流量量值传递起到承上启下的作用，在国内的计量技术机构、校准实验室、流量仪表的制造商、食品和石油化工、水务等行业有广泛的应用。特别是油品贸易交接环节，体积管对液体流量量值的统一起到了关键的作用。

体积管主要作用是测量液体的体积或流量。既可作为实验室的流量标准装置，也可实现在线检定或校准流量计。和其他测量装置相比，具有准确度高、重复性好、稳定可靠、在生产或校准流程上实现不中断流程的连续测量等优点。体积管广泛用于液体流量计的校准或检定。

为了加强计量标准的管理，规范体积管在校准和检定中的使用，保障国家计量单位制的统一和量值传递的一致性、准确性、可靠性，提出制定本文件。标准中对体积管的类型和结构、用于校准测量系统时的一般要求和检测程序作了规定，可为计量监督管理提供公正准确的检定、校准数据或结果提供保证；为体积管生产企业提供校准规范；为技术监督部门提供计量校准和使用的统一标准；为计量院所或实验室、流量计生产企业等部门提供体积管使用规范。本文件对于体积管和流量计生产企业正确使用、推进体积管的技术进步具有重要的指导意义。本文件能有效推动和统一体积管的使用方法，促进行业持续、健康发展。

液体测量系统用体积管

范围

本文件规定了体积管流量标准装置（以下简称体积管）的术语定义和符号、原理和结构分类、设计与安装、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装和运输贮存等要求。

本文件适用于液体流量测量系统的标准型体积管生产和检验，包括了活塞和柱塞式等体积管。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB 3836.1  爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 13384   机电产品包装通用技术条件

GB/T 9109.2-2014 石油和液体石油产品动态计量 第2部分:流量计安装技术要求

GB/T 9109.3-2014 石油和液体石油产品动态计量 第3部分:体积管安装技术要求

GB/T 17286.2-2016/ISO 7278-2:1988 液体烃动态测量-体积计量检定系统-第2部分: 体积管

GB/T 17288-2009/ISO 2714:1980  液态烃体积测量  容积式流量计计量系统

GB/T 25480-2010  仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法

GB/T 27418-2017 测量不确定度评定和表示

GB/T 50065 交流电气装置的接地设计规范

JJF 1004-2004  流量计量名词术语及定义

OIML D 36：2020  液体测量系统检定和校准用体积管 （Pipe provers for verification and calibration of measuring systems for liquids）

OIML R117-1:2019 非水液体的动态测量系统，第1部分: 计量和技术要求

OIML R117-2:2019 非水液体的动态测量系统，第2部分: 计量控制和性能试验

术语定义和符号

术语定义

JJF 1004-2004 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

标准体积 （base volume）

置换器在体积管内一个完整行程运行位移对应标准计量段所置换出的体积。

注：标准体积等于标准计量段对应的容积，该容积是修正到标准条件（20℃和101325Pa）下的容积。

标准计量段（calibrated  section）

体积管中规定置换器运行一个行程对应标准体积的管段，由具有固定横截面积的管体(或缸体)、置换器和检测开关组成定义的体积管中的标准计量部分。

管体(或缸体)（pipe prover body）

由横截面为圆形的管段组成的环形管道或直形管道。

置换器（displacer）

由液体驱动并沿着标准容积段移动、具有密封隔离作用、与检测介质一起运动的弹性球体或者活塞，能置换出两个检测开关之间液体。置换器具有与管壁紧密接触的弹性密封面，以防止液体的漏失。

检测开关 （detector）

用于准确检测置换器位置的接触式（如机械）或非接触式（如光学）检测传感器，并给测量系统发出响应电信号，又称探测器。

注：在某些体积管中通常采用悬臂机械检测开关。动作杠杆由置换器推动，并驱动安装在管壁外部的电气开关。主动活塞式体积管可采用光栅尺、编码器等传输脉冲信号，该脉冲信号与置换器的位移成线性比例。

最大流量  （maximum flow rate ）

- 体积管在测量范围内，可达到最短测量时间且满足计量性能要求的流量。

最小流量  （minimum flow rate ）

- 体积管在测量范围内，可达到最长测量时间且满足计量性能要求的流量。

符号

使用的符号及计量单位见表1。计量单位应采用国家法定计量单位。

单位与符号

| 符号 | 名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 管道的直径 | mm |  |
| Vs | 标准体积 | m3； L |  |
| qmax | 最大流量 | m3/h；L/min |  |
| qmin | 最小流量 | m3/h；L/min |  |
| pmax | 最大工作压力 | kPa |  |
| Pb | 标准大气压力 | kPa | Pb＝101.325kPa |
| Pg | 工作介质的绝对压力 | kPa |  |
| vmax | 最大流速 | m/s |  |
| vmin | 最小流速 | m/s |  |
| tg；Tg | 工作介质温度 | ℃；K | Tg＝tg＋273.15 |
| tm | 环境温度 | ℃ |  |

原理与结构分类

原理

体积管是利用标准管道或标准缸体进行测量的液体流量标准装置，用于液体流量的检定或校准。测量过程是由置换器(通常是球体或活塞)通过标准计量管段，在运行时间内驱动感应检测开关来完成，通过标准体积与被测流量计示值相比较，得到被测流量计的示值误差。流体流量可由置换器在检测开关之间的运行时间和标准体积来确定，标准容积应进行温度和压力修正得到实际的测量体积。以下是常见体积管类型，其他类型的体积管可以参考。

分类

    - 单向型

单向体积管的特点是置换器始终沿单方向移动，触发驱动标准计量段的检测开关(如图1所示)。测量体积是置换器的一个行程中置换的液体体积。

- 典型的单向体积管示意图

    - 双向型

双向体积管的特点是置换器沿正行程移动通过标准计量段，再沿反行程通过同一标准计量段(如图2和3所示)。一对或两对独立的检测开关记录置换器的运动。测量的体积是置换器正反行程上置换的液体体积之和。

- 典型的双向直型活塞体积管示意图

- 典型的双向 U 型体积管示意图

    - 小体积型

小体积体积管（如活塞式和柱塞式体积管）的特点是置换器通过管体或缸体的标准计量段比较短(如图4和5所示)，。标准计量段的体积通常比常规体积管（单向型和双向型）较小。需要使用高精度的检测开关和脉冲内插法来实现重复性和高准确性。

- 典型内置阀门的小型体积管示意图

- 典型的外置阀式小型体积管示意图

    - 全行程型

全行程型体积管一般采用静态启停法(如图6所示) 。标准体积是置换器单方向一个完整行程置换出液体的体积。置换器可以在标准计量段内往返运行。全行程式体积管装置可以用于检定或校准液化石油气加气机(图7所示)。

- 典型的全行程式体积管示意图

- 用体积管校准LPG加气机示意图

结构

    - 一般要求

体积管的设计与选择应符合GB/T 9109.3-2014《石油和液体石油产品动态计量 第3部分:体积管安装技术要求》的规定。为了正确计量和控制，测量控制系统应能采集相关的测量数据，体积管应满足以下的要求。

体积管标准体积为标准状态（20℃、101325Pa）下的体积。

体积管的校准方法有三种: 水置换法（分为称重法和容积法）、标准表法和尺寸法。参见附录A。

体积管标准容积值的计算，水置换法需将每次校准测得的水体积换算到标准状态下的体积，体积管标定装置按照等级设计需要具备的功能。

体积管安装调试正常应校准后使用，并按照有关规定的定期重新校准。如果体积管在维修或改装后(例如更换检测开关、管道内部重新涂覆层、拆卸重新安装后)，应重新校准体积管。

    - 材料和制造

      - 制造材料应符合体积管安装使用场所的压力及其他标准的要求，所选管段、配件和弯头等，其内部应光滑。

      - 体积管的制造应符合设计规范的技术要求，保证管段连接的同轴度；焊接工艺应该满足密封性要求，标准计量段部分应保证管段直线连接，连接处应保证平滑无台阶。标准计量段的内壁焊缝应打磨光滑，要求管体的内壁光滑，置换器运行平稳，满足体积管的测量不确定度和重复性等计量性能。

      - 体积管接液部分的材料和压力等级要适应测量系统和试验液体介质的要求。

      - 如果检测介质的润滑性能较差（如汽油或LPG液化石油气等介质，见附录B），应采用内部涂覆或者其他工艺处理，增加润滑性。

    - 生产和工艺装配的要求

      - 标准计量段和预运行段

体积管的标准计量段和预运行段是置换器需要形成可靠密封并平稳运行的管道。组成标准计量段和预运行段的直管、弯管等的内腔应是等径圆形管道，不圆度公差不应超过0.5%，不应有凸凹不平、划痕和裂纹等缺陷；组成标准计量段的每件管件在长度和结构应便于内壁的机械加工（喷砂或研磨）或涂覆等处理过程。

标准计量段和预运行段应采用无缝成型钢管（包括弯头）并避免不必要的焊缝。

标准计量段和预运行段上采用的连接法兰应是配对加工的，可采用凸凹法兰或采用销钉定位，应保证法兰的同轴度。法兰与法兰密封面环隙不得大于2 mm，法兰和管道应保证同轴。法兰之间可采用O型密封圈密封，体积管安装连接的法兰应把O型密封圈压入到密封槽内，法兰与法兰的密封面完全接触，保证标准计量段的容积不变。

      - 管段要求

体积管管段的内外表面光滑无锈。管内壁可按使用需求涂覆光滑、耐磨和耐油或耐腐蚀性的涂料，涂层与管壁要有较强的结合力，并且表面均匀、不得有皱纹、脱皮、瘤疤等缺陷。管道应耐压，充分满足测量系统的压力要求。外表面根据安装使用环境或用户要求可做喷涂处理。

    - 置换器

体积管通常使用球体（或活塞、圆柱体）作为置换器。球体置换器应采用与所使用的流体介质相适应的弹性材料制成，球体直径应与体积管内径有一定的过盈配合，一般球形置换器的过盈量约为2%～4%，DN150 以上的球体宜作充液处理。过大的球体直径不但会加速球体的磨损，而且造成球体运行的不均匀，影响体积管性能。球体置换器一般用耐油、耐磨、受温度影响小，并具有一定弹性的材料制造。置换器表面光滑无凸凹、麻点、夹层、飞边、毛刺等缺陷。

设计与安装

设计要求

    - 基本要求

体积管的型式和通径应根据被测流量计的类型及使用场所确定。体积管的最大设计流量应覆盖被测流量计的流量范围。体积管及其相关的附件应适合被测介质的流量检测，适应被测介质流量、压力、温度的变化，满足现场安装和使用环境的需求。

    - 体积管的管体

为保证计量标准管段、直管、弯管、法兰及预行程管的制造质量对体积管整体硬件的可靠性，体积管应选用厚壁管加工，可选用碳钢或不锈钢等材质，材质的选用要适合液体介质的使用要求。根据所选材质对管段内壁做适合的工艺处理，使置换器在管段中顺畅运行并保持密封性能。

体积管的结构宜避免产生气体积聚，在管路最高点应设置排气阀门，要求能判断是否已排空体积管内积聚的气体。正常运行时体积管任何部位均不应泄漏。

    - 置换器

活塞形置换器的过盈量及制造要求应按制造厂有关规定。活塞体积管的活塞与缸体内壁应采用弹性密封圈，密封圈内应有刚性材料制成的支撑件。密封球体或活塞的设计直径应以不与缸体内壁产生过度摩擦为宜。

置换器在标准计量段中工作流量范围内运行时应平稳顺畅、无爬行抖动现象。

    - 控制阀门

体积管系统中使用的阀门不得泄漏。制造商应提供检验阀门是否泄漏的方法措施。自控阀门应灵活可靠，满足检测要求。

    - 防冲击设计

体积管在设计最大流量运行时，置换器运行应无冲击地停止在行程的终点。

    - 流速设计

为了避免体积管的机械损伤，避免损坏置换器和检测开关，保持运行压力稳定，置换器应设计最大运行速度。单向体积管的置换器最大运行速度典型设计值一般不超过3 m/s；双向球式体积管的置换器最大运行速度典型设计值一般宜低于3 m/s；活塞式体积管的置换器最大运行速度典型设计值一般不超过1.5 m/s。

置换器设计的最小速度应保证置换器运行平稳。当体积管试验介质的润滑性较差时，应适当提高体积管的流量，避免置换器出现间歇性跳动或爬行现象，影响体积管的计量性能。在最小流量下，发球腔应保证置换器能平稳顺畅地导入标准容积段。

注1：一般地在计量段体积下以一次测量的最短时间为30 s可作为体积管的最大流量。活塞式体积管在计量段体积下以一次测量的最短时间为10 s可作为体积管的最大流量。

注2：一般地标准型体积管在计量段体积下以一次测量的最长时间为1800 s可作为体积管的最小流量。活塞式体积管在计量段体积下以一次测量的最长时间为900 s可作为体积管的最小流量。

    - 温度测量

体积管的进口和出口处应安装适当测量范围的温度传感器。测温设备感应元件外部应安装温度套管(用于保护温度传感器的管状配件)并应浸没在流体中适合深度，以便能够准确地测量流体温度。温度传感器的测量不确定度应优于0.2℃(含)（k=2）。

    - 压力测量

体积管应使用适当测量范围的压力传感器测量体积管内压力。压力传感器的测量不确定度应优于0.2%(含)（k=2）（或优于0.2级）。

    - 检测开关（探测器）

检测开关应满足体积管重复性要求，信号灵敏可靠传输到控制系统，准确控制换向器，完成体积管的校准；能启动和停止电子计数器准确记录被测流量计的脉冲信号，以完成流量计的检测。

在体积管标准管段管壁上开孔安装的检测开关，安装孔直径应小于置换器密封面宽度。

检测开关的机械传动部件应运动灵活，无卡阻，经过水压试验或密封性试验；检查电气部分正常发讯无滞后；机械触头应和安装孔同轴无偏心，且和标准计量段中心线垂直，安装后的检测开关应检查机械灵活性。确保触发的稳定性和复位可靠。

对于活塞式体积管，两检测开关之间应安装有温度膨胀系数较小的限位装置，以防止体积管工作过程中，因温度变化影响标准容积。

检测开关应具有封印措施，在下一次校准体积管之前，不能拆卸检测开关。否则，需要对体积管重新进行校准。

当测量介质是油品时，检测开关应具备防爆性能，根据不同的使用环境选择防爆等级。

    - 排气阀及相关管道

在体积管系统最顶部应安装排气阀，以确保气体从置换器“划扫”不到的死区排出。确保管道、体积管和被检测（校准）的仪表设备保持完全充满液体。应为液体排放和从体积管排放蒸汽提供必要设备。如果用水置换法或标准表法校准体积管，应提供合适必要的连接设施和接口。

    - 夹装表功能（可选）

如果体积管包含被测流量计工作台，应具备夹装流量计的功能。夹表装置密封材料宜采用丁腈橡胶或者其他抗压耐腐蚀、密封性好的材质，夹持后密封垫不得凸入流体管道内。夹表的压力大小依据被测流量计需求而定，夹表装置不能损坏被测流量计或者划伤被测流量计壳体。对于速度式流量计应满足其前后直管段的要求。

    - 管线过滤器

使用中的流量计在检测前一般应进行清洗，应保证无脏污杂质，体积管装置上宜安装有过滤装置（一般要求40目～80目），避免杂物进入体积管。以确保体积管的内壁清洁、光滑、无积垢。

    - 配套仪表外协件

体积管配套的测量仪表应有有效的检定或校准证书，应满足整套体积管的不确定度要求。体积管中所使用的外协件、配套外购件都应附有合格证。安装时，前、后直管段中轴线应同轴且水平一致，无弯曲和倾斜等现象。宜配备夹表台位上、下游直管段同轴度检测仪器。

    - 减震措施

为了避免体积管的振动而影响被测流量计的检测，体积管应考虑减震的措施，不能存在影响测量的明显振动。

    - 数据处理的不确定度分量

数据采集、信号处理、数据处理及通信所引起的测量不确定度分量应不超过体积管不确定度的1/10。否则，体积管合成标准不确定度应考虑数据采集、信号处理、数据处理及通信的不确定度。

    - 检测和控制系统

      - 检测和控制系统硬件和接口

检测和控制系统由计算机及电气控制设备组成，其硬件和接口应符合下列条件：

- 系统应能按需求实现自动检测和手动检测的选择，预留水置换法标定的接口；

- 计时器（模块）具有频率输出信号和计时器同步测试接口，便于现场检测或取下送检，计时器输出信号频率不小于1kHz；

- 体积管应具备被测流量计输出信号的通用接口，应有接收被测流量计输出的脉冲或模拟电信号自动采样功能，至少包括脉冲频率接口和（4～20）mA电流信号；或者通过光电采样和摄像识别被测流量计的读数，便于被测流量计的采样，使检测系统和被测流量计能同步采样信号，实现自动化检测功能。

      - 检测和控制系统软件

检测和控制系统软件符合下列基本条件：

- 应兼容系统硬件，能够输入、显示并处理检测参数，测试过程应符合相关的国家计量技术规范；

- 测试结果应能够显示、保存和打印，测试记录应符合相关的国家计量技术规范要求；

- 应包含软件版本号、启用日期、设计单位，并且能显示上述内容；

- 应具备安全操作措施（如密码保护、授权权限等），非授权不能更改程序和设置参数。具备传感器的修正系数处理功能。

- 软件界面应显示测试过程中测试状态，宜突出显示关键参数；

- 测试完成后可以自动保存测试记录，防止误操作导致测试数据丢失；

- 宜提供软件算法准确性的验证手段。

系统软件的更多详细要求及示例见附录C。

      - 计时器

控制系统应配有计时器，计时器的分辨力不大于0.001s，应带有信号输出接口，其8小时晶振稳定度优于1×10-6。具有可拆卸计时功能模块和时间间隔测量功能。

安装要求

    - 体积管的安装原则

体积管的安装应符合GB/T9109.3-2014《石油和液体石油产品动态计量 第3部分 体积管安装技术要求》规定，应考虑以下：

- 按照体积管生产厂的使用说明书要求；

- 流量计检测安装参考GB/T 9109.2-2014《石油和液体石油产品动态计量 第2部分:流量计安装技术要求》；

c)	体积管一般宜安装在计量系统下游，工艺管道与体积管间连接的密封件不应突入管道内部；

d)	体积管进出口轴线与相连管道轴线应同心。

      - 移动式体积管

移动式体积管可做成橇装型式安装在车辆上，可运到不同地点对流量计现场校准。移动式体积管配备有与流量计系统在现场快速连接的装置，一般为伸缩软管或符合安全标准的其他装备。流量计现场要预留安装有外接体积管的接口。现场须将流量计信号和在线管线压力、温度变送器的信号集成安装于防爆盒内，供车载移动式体积管采集信号。

      - 在线体积管

在线体积管通过管线、阀门等与流量计连接，固定安装在流量计的工作现场，通常用于流量计组、或单台流量计，按规程或技术规范检定或校准流量计，计算方法见附录D。

      - 离线体积管

离线体积管应固定安装在有液源和泵送设备的场所，对流量计进行离线校准。

    - 体积管的安装

5.2.2.1 体积管安装的所有部件，包括连接管线、阀门和汇管等，应和现场设备规格一致。通入液体后，体积管成为带压系统的一部分。

5.2.2.2 体积管及其辅助设备应配备合适的吊架和支座。进行体积管的安装设计时，对于热胀冷缩、振动、压力波动和其他可能影响安装的不利因素应采取预防措施。

5.2.2.3  体积管的进出口、流量计校准管线的连接处和计量回路处，应安装密封可靠且带检漏装置的阀门，或安装“8”字盲板，这些措施的作用：

a）能保证流量计校准工作的可靠性；

b）将体积管与压力管线隔离开，便于维修或取出置换器；

c）防止清洗体积管或校准体积管时，清洗或校准介质进出流量计量管线。

5.2.2.4  为了保证置换器不经过的死区排出气体，应设置足够的放气和排污接头，放气阀门应安装在管线的最高位置。将排放液体送回系统中或排放到收集点。

5.2.2.5  系统的布线和控制应符合有关规范，零部件应符合安装地点和运行条件所要求的等级。电气控制设备和部件应安装在便于操作和维修的地点。电气部件如电子计数器、控制器、电源和信号电缆等，应严格地按照厂家的说明书进行安装和接地。

5.2.2.6  体积管系统应考虑流体导致的热膨胀，通常应安装自动或手动泄压阀及相应的排液管线和监测泄漏的设备。在远程和就地控制装置之间应合理设置闭锁开关和互锁电路，以防就地操作时出现意外的远程操作。还应安装适当的安全设备和闭锁装置，以防止误操作或未经许可的操作。在体积管校准系统中，应安装紧急手动装置，以便在紧急情况时使用。

5.2.2.7 体积管的入口应安装过滤器，以防止管道中脏物或硬性杂质进入体积管，损坏体积管，影响体积管计量性能。

5.2.2.8  为了便于校准体积管，应考虑预留标定系统的安装位置和相应足够的空间。

    - 背压要求

在正常运行检测压力下，管路系统应有良好的密封性并有背压。

    - 重新安装

如果体积管拆卸或分离后 (例如体积管的分体运输、检测开关的更换或拆装维护等) ，应通过适当的重建和校准，来确保体积管的正确组装和准确计量。

技术要求

工作条件

    - 试验介质

试验介质一般是单相液体，液体应不含气泡。

    - 环境条件

体积管的一般工作环境条件应符合下列要求：

- 温度：-10℃～+50℃；

- 相对湿度：5%～90%；

- 大气压力：76kPa～116kPa；

- 无强磁场干扰和无强烈振动影响。

    - 防爆性能

对于使用在易燃易爆场所的体积管，体积管系统电气部分应作防爆设计，进行防爆检测取得相应的防爆合格证后方可使用。电控系统中安装在有爆炸危险场所的开关、电磁阀、变送器均应符合GB3836的规定。

外观

体积管系统外观应符合下列要求:

- 整体布局完整、结构合理、试验管路的连接可靠、牢固。

- 体积管的结构焊接件焊缝均匀平整，不得有气孔、夹渣、未焊透、未熔合、裂纹、凹坑、焊瘤等缺陷。

- 结构件表面应有良好的处理，表面应色泽均匀，不得有毛刺、裂纹、刻痕、起皮、锈蚀等现象。

- 紧固件、连接件无松动、脱落现象。

- 工作台架与被测流量计的安装应满足水平性或垂直性的要求。

- 控制线与信号线、动力线分开布线。排线整齐，线号清晰。

- 体积管明显位置应有清晰、永久性标识和铭牌，内容应齐全、完整。

- 所有管段（不锈钢管材除外）外表面应涂防护漆。涂层均匀、不得有流痕、露底等缺陷。

电气安全

体积管应设置安装独立的保护地和仪表地。接地电阻不大于4Ω；绝缘电阻应大于0.5MΩ。电气安全及接地要求应符合GB50065《交流电气装置的接地设计规范》中的相关规定要求。

密封性

在公称压力下持续10 min，体积管各连接处和焊缝均无泄漏，密封性合格。

密封性试验中应检查当体积管工作时，应关闭的阀门和起阀门作用的置换球的密封性能。

漏失量

漏失量试验是检查置换器在计量段内运行时与管壁之间的密封性能。如渗漏量小于体积管标准体积的0.006%，则漏失量试验合格。

计量性能

    - 准确度等级和技术要求

在利用体积管对流量计进行型式评价试验或日常校准、检定工作中，确保测量结果扩展不确定度应优于测试中所要求的最大允许误差(MPE)的可接受准则。扩展不确定度和可接受准则应遵循GB/T27418的要求。扩展不确定度应使用适当的置信系数(k)来确定，通常等于2(k=2)。

体积管的准确度等级一般分为0.05级、0.1级和0.2级，对应测量不确定度、重复性、流量稳定度、温度控制技术要求应符合表2的要求。必要时，同一套体积管可按照不同的流量范围相应评估后给出不同的不确定度或者准确度等级。

准确度等级和技术要求

| 体积管准确度等级 | 体积管不确定度 Urel (k=2) | 重复性 | 介质温度变化（单次测试） ℃ | 流量稳定度？ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.5 | ≤0.05% |
| 0.1 | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.5 | ≤0.1% |
| 0.2 | ≤0.2% | ≤0.1% | ≤1.0 | ≤0.2% |
| 注：保留准确度等级是为了延续传统和行业习惯，可以只给出不确定度 |  |  |  |  |

    - 标准体积

体积管的标准体积应满足表2相应的技术要求，按照附录A进行校准。

    - 重复性

体积管的重复性应满足表2要求。

流量稳定度

体积管的流量稳定度应优于其对应的扩展不确定度。

检测体积管的流量稳定度。对每条检测台位分别在最大流量和最小下进行检测，取其中流量稳定度的最大值作为该台位流量稳定度。取所有台位的最大值作为体积管的流量稳定度。

量值验证

流量是动态的导出量，必要时可做量值验证（类似测量审核），保证流量计量量值准确统一。

试验方法

外观

采用目测检验，外观应符合6.2的要求。

电气安全

检查体积管独立的保护地和仪表地。使用欧姆表检测接地电阻不大于4Ω；绝缘电阻应大于0.5MΩ。

密封性

在公称压力下持续10min，若体积管各连接处和焊缝均无泄漏，则该项检查合格。

当阀门的一端加水压试压，放空另一端，并观察是否有水漏出，如无泄漏，则密封性合格。

    - 检查体积管各连接处的密封性

在公称压力下持续10 min，若体积管各连接处无渗漏，则密封性合格。

    - 检查体积管工作时的密封性

关闭的阀门和起阀门作用的置换器的密封性能。检验方法：当阀门的一端加水试压，放空另一端，并观察是否有水漏出，如无泄漏，则密封性合格。

    - 对不同体积管的密封性试验

      - 三球无阀式密封性

检查置换器在体积管内起阀门作用时的密封性。对已组装好的体积管，检测介质将置换器推入工作段，把进口压力和出口压力降至进出口最大压力差的2倍，打开泄压阀，将2个置换器之间的水全部放空，持续3 min观察并记录泄压阀是否漏水，若无渗漏则密封性合格。

      - 双向一球一阀式密封性

检查四通阀的密封性能。在阀门进出口施加最大压力下，打开四通换向阀检漏口的阀门，将存水全部放出，持续3 min观察有无水从阀门中漏出，若无泄漏，则密封性合格。

      - 单向一球一阀式密封性

检查密封转换机构的密封性能。观察监视阀栓与阀座之间密封性能的压力仪表，若无渗漏，则压力仪表的示值高于体积管的进出口压力。或打开检漏口的阀门，持续3 min观察有无液体漏出，若无渗漏，则密封性能合格。

      - 活塞式密封性

检查旁通阀的密封性能。对于有检漏装置的体积管，应观察检漏装置的密封状态，持续3 min如无泄露，则密封性能合格。

漏失量

球式体积管漏失量试验方法：拆下分离体或带检测开关的短节，在体积管的末端接上挡球网，将置换器前计量段内的存水排尽、吹干。确认无存水的情况下进行试验。启动水泵，排除置换器后的空气，使水推动置换器运行，当置换器停在挡球网前时，测量出置换器前的水容积，若不超过体积管标准体积的0.006%，则试验合格并认为漏失量可以忽略。

活塞式体积管漏失量试验目的是在检测流量下检查活塞在计量段内运行时，活塞与管壁之间的密封性能。对有检漏设备的活塞，应监视活塞检漏设备，如无异常现象，活塞与管壁之间的密封性能合格。对没有检漏设备的活塞，需进行活塞漏失量试验，拆下体积管的封头，使活塞停在计量段的某一位置上，擦干活塞前的缸体，在活塞后注液加压至体积管的公称压力，同时使活塞保持不动，观察并收集由活塞与管壁之间渗漏出的水量，若不超过体积管标准体积的0.006%，则试验合格并认为漏失量可以忽略。

计量性能

    - 体积管标准体积的校准

体积管标准体积的校准方法和重复性见附录A。

    - 测量不确定度评估

按照附录E计算评估体积管的扩展不确定度，应满足6.6条款的要求。参照附录F计算评估用体积管测量流量计的扩展不确定度。

流量稳定度

一次累计时间内连续测量n（n≥10）次流量，（i=1，2，…，n； n≥10），计算其平均值，

（1）

则流量稳定度为：

(2)

检测体积管的流量稳定度。每个试验点的测量时间一般不少于60 s。

量值验证

体积管的标准容积校准后，必要时可做量值验证（类似测量审核）,具体要求见附录G。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

体积管应经制造商质量检验部门检验合格后，并附有产品合格证书方能出厂。出厂检验项目见表3。

生产过程的检验要控制，如体积管的计量段的加工检验等。柱塞式体积管要求柱体光滑、圆度误差应满足附录H的要求。

型式检验

有下列情况之一时应进行型式检验：

  - 新产品或老产品转型生产的定型、鉴定；

  - 正式生产后,产品结构、材料、工艺有较大改变，影响产品性能时；

  - 国家行政管理部门提出型式检验的要求时；

  - 产品长期停产后恢复生产时。

型式检验项目见表3。

检验项目及顺序

| 序号 | 检验项目 | 型式检验 | 出厂检验 | 技术要求章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外观 | ● | ● | 6.2 | 7.1 |
|  | 电气安全 | ● | / | 6.3 | 7.2 |
|  | 密封性 | ● | / | 6.4 | 7.3 |
|  | 漏失量 | ● | ● | 6.5 | 7.4 |
|  | 计量性能 | ● | / | 6.6 | 7.5 |
|  | 流量稳定度 | ● | / | 6.7 | 7.6 |
|  | 量值验证 | ● | / | 6.8 | 7.7 |
| 注：●为必检项目， /为不检项目。 |  |  |  |  |  |

标志包装和贮存运输

标志

体积管外壳上明显处应有指示被测液体流动方向的流向标志。

体积管应有铭牌，铭牌上一般应至少包含以下内容：

- 制造厂名称、商标；

- 产品名称及型号；

- 公称通径和公称压力；

- 准确度等级（或测量不确定度）；

- 流量范围；

- 介质温度范围；

- 设计的标准容积；

- 防爆型在铭牌上有Ex标志，铭牌上应有防爆等级和防爆编号；（适用时）

- 供电电源；

- 制造日期和出厂编号。

使用说明书

使用说明书至少应有下列内容：

a）	工作原理和结构；

b）	设备性能和特点；

c）	具体操作使用方法； 安全使用注意事项；

d）	维护保养方法以及注意事项，常见故障原因及排除。

包装及标志

在体积管包装材料的外表面上应有包装储运图标志、制造商、地址、联系方式等信息，储运图标志应符合GB/T 191的规定。

体积管的包装应符合GB/T 13384中的相关规定要求。将装箱单、安装使用说明书，以及产品合格证等随机文件放置于体积管包装箱中。

体积管的连接螺纹或法兰的密封面应采取适当的保护措施。

运输

体积管采用保护措施，按规定进行运输，在运输中不得改变其应有的状态，并须加以遮盖。

贮存

体积管产品宜存放在环境温度为-10℃～+55℃，相对湿度不超过90%。

储存地点应保持干燥、通风。不存在腐蚀、易燃、易爆等物品。

----------------------------------------------------------------------------------

（规范性附录）体积管标准体积的校准

  - 试验要求

A1.1  环境条件要求

体积管的校准环境条件一般要求：

a)	温度：5℃～40℃，温度波动小于2℃；

b)	相对湿度：5%～90%；

c)	大气压力：76kPa～116kPa。

A1.2  介质要求

水置换容积法一般用洁净水对体积管标准体积校准，水质应清洁、无气泡、杂质等。

为使校准过程中液体温度保持相对恒定，应使用循环水，并要求有足够的水量，水量应该不少于体积管设计容积的2～3倍。

  - 水置换法试验

水置换法分为称重法和容积法。

水置换称重法分单向和双向两种检测方式。小体积管也是同样具有单向和双向结构。

容积法分标准金属量器上灌（正充）法和下灌（反充）法。

用水置换法校准体积管，需要标准金属量器(容积法)或天平(称重法)来确定体积管的标准体积。为了产生连续且均匀的流量，可以使用图A.1和A.2所示的连接结构，将体积管的标准计量段中的水置换到金属量器中，以称重法或容积法测量该体积。

校准前，应彻底冲洗体积管，目测从体积管出来的水没有漂浮油花或其他杂质、脏物等。对于单向体积管取位移器在2个检测开关之间1次运行所置换水的体积量确定。对于双向体积管取位移器在2个检测开关之间2个方向上，所置换水的体积量之和确定。

- 水置换容积法

- 水置换容积法校准装置及设备

水置换容积法校准装置及设备如图A.1所示。体积管的入口直接与水泵相连，出口与校准装置相连，可在体积管的上游安装消气器和过滤器等附加设备。根据体积管的设计置换体积，选用一台或几台标准金属量器组合，并记录标准金属量器置换次数。一般选用二等标准金属量器，用于测量余量（小于1/10的总量）的量器，其允许误差不大于±0.1%。

- 试验前准备工作

（1）将体积管接入水置换容积法校准装置。

（2）按体积管设计体积计算选定并配备适当的标准金属量器。

（3）排气过程：启动水泵，向体积管注水，打开各个排气阀，使水经体积管、换向器和标准金属量器流回水池，进行一段时间的水循环，确认排气阀已无气体排出时，关闭排气阀。

（4）在进行水循环过程中，测量体积管入口、出口、标准器处及水池的水温，确认整个水循环系统的水温恒定时，方可进行校准。

（5）对容积法水标定系统，应按规定湿润标准金属量器，使标准金属量器处于准备工作状态。

（6）用调节阀调节并确定置换器通过检测开关时的流量。调节阀的开度在置换器触发检测开关前保持不变，置换球在检测开关之间运行时，可适当调节阀开度，增大流量。一次校准时间应以满足所用量器能连续倒换及由换向器行程差引起的误差可以忽略为原则，一般不低于5分钟。

- 试验方法

水置换容积法体积校准包括确定计量段的标准体积值和重复性。

（1) 启动标定系统，使置换器运行，换向器将水流导向旁通侧。

（2）当置换器按确定的流量触发检测开关D1时，控制系统启动换向器将水流从旁通侧换至标准金属量器侧，开始置换水的累积计量。

（3）当置换器触发检测开关D1时，读取体积管出口处的压力值，作为该次校准的平均压力，读取体积管进、出口处的温度，取平均值作为该次校准的平均温度。

（4）置换器在检测开关D1 、D2之间运行时，可适当调节加大流量。当置换器触发检测开关D2时，同时将水流切换至旁通侧，完成一次校准。

校准要求：

（1）一次校准过程中，水温的变化应不超过1℃。

（2）按以上校准步骤连续校准，校准次数应不少于3次。

- 体积管标准体积计算

（1）以水为介质，用标准金属量器校准体积管时，标准体积是将测得水的体积换算到标准状态（20 ℃，101325 Pa）下的体积。

（2）不带测量杆的体积管容积法计算体积的温度、压力换算公式：

(A.1)

式中：  Vps——体积管在标准状态下置换出的标准体积，m3；

——标准金属量器示值，m3；

——分别为标准金属量器材质的、水和体积管材质的体膨胀系数（1/℃）；

——分别为标准金属量器和体积管的壁温（℃）；

——体积管内液体的表压力（Pa）；

D  ——体积管的公称内径（m）；

E  ——体积管材质的弹性模数（Pa）；

——体积管的壁厚（m）；

——水的压缩系数（1/ Pa）。

取多次测量的平均值作为体积管的标准体积。

（3）带测量杆的体积管容积法计算标准体积的温度、压力换算公式：

-----(A.2)

式中：——体积管材质的线膨胀系数（1/℃）；

——测量杆材质的线膨胀系数（1/℃）。

（4）对于活塞式体积管，由于活塞的一端有测量杆，致使活塞在移动相同距离的情况下，不同运行方向上所置换出来的水的体积不相等，因此，对活塞式体积管应根据校准流量计的需要校准体积管的上游体积或下游体积。

图A.1 体积管标定系统示意图（水置换法）

- 水置换称重法

称重系统的最大允许误差应不大于±0.02%。密度计的最大允许误差应不大于±0.01%。

用于测量标准金属量器或称量容器中水温的温度计，其量程应为（0～50）℃，分度值为0.1℃。

测量体积管进出口处表压力的压力计，其准确度应优于0.4级。

试验步骤参考水置换容积法，最后采用称重法确定体积。

体积管称重法计算标准体积的温度、压力换算公式：

(A.3)

式中：M ——校准条件下秤的示值（kg）；

——校准条件下水的密度（kg/m3）；

=0.00106                     （A.4）

式中：ε—— 空气浮力修正系数

——空气密度（kg/m3）；

——校准时衡器的标准砝码密度，（kg/m3）

图A.2  全行程式体积管的校准(水置换称重法)

  - 标准表法

标准流量计要求

首先标准流量计应经过溯源；使用标准流量计对被校准的体积管进行校准。有必要使用参考标准来保证校准前后标准表的性能是稳定的。可以使用另一个经校准后的体积管作为参考标准。标准表法的典型布置如图A.3所示。但这种方法不适用于小体积型体积管。

图A.3    体积管的校准(标准表法)

试验前准备工作

（1）根据体积管的设计置换体积，选择标准流量计。按要求将体积管与标准流量计串联起来。

（2）进行一段时间的预运行，使体积管、标准流量计中的液体温度达到恒定，并排除气体。

（3）检查装置的各个连接管件应无泄漏现象。

（4）检查标准流量计脉冲计数器是否由体积管的检测开关控制。

（5）将流量调到标准流量计确定仪表系数时的流量进行定点标定。

试验步骤

（1）使流量计的脉冲计数器复零。

（2）驱动置换器，当触发检测开关D1时，脉冲计数器开始计数。并读取并记录温度、压力值。

（3）当置换器触发检测开关D2时，脉冲计数器终止计数，读取并记录标准流量计的累积脉冲数，完成一次校准。

（4）要求在一次校准过程中，介质温度的变化应不超过1℃。

（5）按以上校准步骤进行连续校准，校准次数应不少于6次。

按下列公式计算体积管在标准条件下的标准体积：

(A.5)

式中：  Vps——体积管在标准状态下的标准体积，（m3）；

——标准流量计的累积脉冲数；

k ——标准流量计的仪表系数（1/m3）；

——分别为液体和体积管材质的体膨胀系数（1/℃）；

——为液体的压缩系数（1/ kPa）；

——标准流量计处和体积管内液体的温度（℃）；

——标准流量计处和体积管内液体的压力（kPa）；

D  ——体积管的公称内径（m）；

E  ——体积管材质的弹性模数（kPa）；

——体积管的壁厚（m）；

  - 体积管标准体积的确定

取多次测量的平均值作为体积管的标准体积。

(A.6)

式中：——第i次检测体积管的标准体积，（m3）；

n ——校准次数。

重复性

标准误差公式：

（A.7）

取极限相对误差为体积管的重复性：

（A.8）

式中：——置信度为95%的t分布系数；

k = n-1 ——自由度。

尺寸法

基于体积管标准计量段的尺寸测量，一般适合于制造商出厂检验。这些典型尺寸测量是通过评估体积管缸体的标准计量段内长度和内径的有效值、平均值来进行的。该方法降低了活塞式体积管和其它直管式体积管的测量不确定度。

但是尺寸测量法仅是标定了体积管的静态体积，对于动态流量测量有一定局限性。

（资料性附录）体积管测量系统示例

本附录描述体积管使用测试的典型示例。

  - 液体燃料测量系统试验

图B.1和图B.2显示了体积管和液体燃料测量系统连接在一起的两种典型的装置。这些系统的基本测试步骤如下:

（1）进行充分的预运行。

（2）将置换器定位在起始位置，复位脉冲计数器和间隔计时器。

（3）启动置换器，当启动检测器时确保脉冲计数器和间隔计时器同时启动。

（4）在计数脉冲的同时，读取并记录体积管和测量系统的温度和压力。

（5）检查末端检测器启动时脉冲计数器和间隔计时器是否停止。

（6）读取和记录脉冲计数器和间隔计时器的显示结果。

液化石油气压力测量系统试验步骤

图B.2所示是利用体积管测试液化石油气的压力测量系统典型的装置。如有需要，应使用适当的装置，确保液化石油气在体积管内保持液相状态。 基本测试程序应与第 B. 1条所述的程序相同。

液化石油气加气机试验步骤

图B.3所示为使用全行程式的体积管来校准液化石油气加气机典型装置。

基本测试步骤如下:

（1）水平定位体积管，并靠近加气机(使管道尽可能短)。

（2）将加气机的出口枪连接到体积管的入口。

（3）放置流量分流阀，启动流量循环。 充分净化气体，并进行初步运行。 通过观察镜检查气泡是否存在。

（4）将置换器定位在起始位置，并重置置换器的显示。

（5）开始置换运动。

（6）读取和记录流动过程中液体的温度、压力和流量。

（7）当置换器达到行程终点时，读取并记录置换器上显示的体积。

- 用体积管校准油罐间的管道计量系统

- 用体积管校准汽车油罐车计量系统

- 用体积管校准LPG管道计量系统

（规范性附录）体积管测量控制软件

  - 一般功能要求

体积管标准装置控制软件系统宜至少具备以下信息参数和功能模块：

- 能显示控制系统软件的版本号、启用日期、设计单位；

- 体积管参数输入与显示；

- 被测仪表信息输入与显示；

- 压力、温度自动采集系统；

- 流量控制系统；

- 被测仪表累积流量检测；

- 检测结果自动计算功能；

- 系统自测、错误提示功能；

- 显示、保存、打印检测记录；

- 应兼容系统硬件，能够输入、显示并处理检测参数，测试过程应符合相关的国家计量技术规范；

- 应具备安全操作措施（如密码保护、授权权限等），非授权不能更改程序和设置参数。具备传感器的修正系数处理功能；

- 软件界面应显示测试过程中测试状态，宜突出显示关键参数；

- 查看历史记录。

  - 控制系统结构示意图

## 控制系统结构示意图如图F-1所示。

图F-1   控制系统结构示意图

  - 模块化软件框图示例

## 模块化软件框图示例如图F-2所示。

图F-2 模块化软件框图示例

  - 应用软件的验证方法

应用软件的通用验证方法：

- 登录管理，至少包括：

- 用户管理：可增加或删减用户。

- 权限管理：可针对不同用户分配不同的权限，按权限级别可进行不同的操作。

- 密码管理：可修改用户的登录密码。

- 设备参数设置，至少包括：

- 参数设置：可设置体积管的标准体积、管径、壁厚、弹性模量、体胀系数、介质膨胀系数、介质压缩系数等。

- 变送器量程设置：可设置温度、压力等变送器的量程范围。

- 修正参数设置：可分别设置介质密度和变送器的修正系数。

- 系统参数设置，至少包括：

- 检测参数设置：可设置被测仪表的类别、流量计的信号输出方式（脉冲、电流或无发讯），测试的点数、次数、回数和测试时间等。

- 信息参数设置：可设置被测仪表的名称、规格型号、制造单位、委托单位、出厂编号、流量范围、准确度等级、脉冲当量、测试依据、有效期、环境信息等参数。

- 自动参数设置：可设置自动检测时每点的测试次数、测试回数、测试时间、稳定时间等参数。

- 数据采集，至少包括：

- 通信参数设置：可设置通信接口相关的参数，包括串行接口的参数设置、网络接口的IP地址和端口号等参数。

- 数据采集控制：可通过配置控制模块采集控制装置的设备，包括采集被测仪表的脉冲电流信号、测试时间、温度压力、体积管检测开关等信号，控制阀门开关、体积管动作、泵运转等。

- 实时数据展示：采集的实时数据展示到软件主界面上，包括温度压力、体积管置换器位置、测试时间、测试状态、被测仪表的脉冲和电流信号值、阀门的工作状态、泵的状态等。

- 测试控制，至少包括：

- 开始测试：可分别选择单次测试和自动测试来完成测试过程。

- 结束测试：测试过程中可随时中断测试过程。

- 计算结果：正常测试结束后，依据相关的国家计量技术规范要求进行计算，并给出计算结果。

- 测试数据，至少包括：

- 测试数据查看：对测试数据进行查看。

- 测试数据保存：对测试数据进行保存，可允许对保存的文件名进行二次修改。

- 测试数据打印：可打印测试数据内容。

- 模拟计算：输入测试时间、体积管处温度压力、被测仪表处温度压力、被测仪表脉冲数（或电流值），能自动根据输入的参数计算出被测仪表处的介质密度、标准质量、标准体积、标准流量、被测仪表的误差或系数等结果，用以验证软件计算模块数学模型和算法的正确性。

- 数据查询，至少包括：

- 历史数据查询：对已经保存的测试数据进行查询查看，查询时，对输入的关键词支持模糊查询。

- 历史数据打印：对查询到的测试数据进行打印。

- 装置测试，至少包括：

- 计时器测试：通过计时器同步测试接口连接标准计时器对计时器进行测试，可设定测试时间，可对测试数据进行记录和打印。

- 流量稳定度测试：可设定测试时间，可对测试数据进行记录和打印。

- 水标测试：可控制体积管动作，配合水标系统对体积管标准体积进行标定，依据相关的国家计量技术规范要求计算出体积管的标准体积。

对以上软件实现的功能进行逐一验证，包括易用性、可靠性、安全性、采集和计算数据准确性等。

（资料性附录）用体积管检测流量计的通用要求

  - 试验液体要求

使用体积管对流量计进行校准或检测时，应使用体积管铭牌(或说明书)上标示的液体，或流动特性在标示液体的流动特性范围内的液体进行测试。应遵守关于液体处理的安全和环境措施要求。

  - 体积管标准体积

应确保体积管标准体积与体积管的分辨力相适应匹配。如果体积管配备的脉冲发生器不能为标准体积产生足够的脉冲数，则可采用符合 GB/T 17286.3《液态烃动态测量 体积计量流量计检定系统(第3部分):脉冲插入技术》的脉冲内插法。

  - 温度测量

应使用适当的温度测量变换器，以确保对液体体积进行温度修正。应安装在体积管的适当位置。建议使用不确定度优于0.2℃（k=2）的温度测量装置。温度测量装置应有校准证书。

  - 压力测量

应使用适当的压力传感器，以确保对液体体积进行压力修正。压力传感器应安装在体积管的适当位置，准确测量液体的压力。压力传感器应有校准证书。

  - 电子设备检查

应检查电子设备，包括检测开关、脉冲发生器和脉冲计数器，以确保正常运行。

  - 预备运行

在实际检测/校准运行之前，应进行足够的预运行，以确保彻底消除体积管和相关管道中可能含有的气体，并确保液体温度稳定和均匀。应检查体积管密封性，以确保不存在泄漏。

  - 试验流量点

用以检测/校准的试验次数及流量范围，已在适用的体积管相关标准中列明。

  - 试验次数

特定流量下进行的试验次数在相应体积管的标准中已规定。 一般来说，为了确保体积管的良好重复性，以及校准或检定每个结果是否满足最大允许误差(MPE)的要求，运行次数应不少于2次。

  - 误差计算

体积管的误差可以根据GB/T 9109.2-2014《石油和液体石油产品动态计量 第2部分:流量计安装技术要求》确定的仪表系数计算，也可以直接使用以下忽略二阶项的公式计算。

E=E'+Eα+Eβ+Eγ+Eδ                    (1)

E'=(Vlm-VB/VB]×100                    (2)

Eα=α×(tlp-tlm)×100                     (3)

Eβ=β×(ts-tlp)×100                      (4)

Eγ=γ×(plm-plp)×100                     (5)

Eδ=-δ×plp×100                        (6)

其中：E 是体积管的计量误差，% ；

E' 是未经修正的误差，%；

Eα 是测试液的温度修正，%；

Eβ 是体积管的温度修正，%；

Eγ  是测试液的压力修正，%；

Eδ 是体积管的压力修正，%；

Vlm 是被检仪器的示值，L；

VB 是体积管的基本体积，L；

Tlm 是被检仪器处液体温度，℃；

Tlp 是体积管处液体温度，℃；

Ts 是体积管处的参考温度，℃；

Plp 是体积管中液体的表压，kPa；

Plm 是仪表中液体的表压，kPa；

α 是测试液体由于温度而产生的膨胀系数，℃-1 ；

β 是体积管由于温度而产生的膨胀系数，℃-1 ；

γ 是测试液体的压缩系数， kPa-1；

δ 是体积管的压缩系数， kPa-1；

注: 该4个系数可按下列方法确定:

α 参考 OIML R63或ISO 91-1相应石油产品要求；参考 ISO 8222中水的要求；

β 低碳钢33×10-6℃-1，不锈钢51×10-6℃-1；

γ 参考 ISO 4267-2中的系数 Cpl (5.4) :

δ 参考 iso 4267-2中的 Cps (5.3)；

为了得到更精确的结果，可以在不忽略二阶项的情况下使用下列方程。

(7)

（规范性附录）
校准体积管的测量不确定度评估示例

  - 概述

体积管的标准计量段体积可采用水置换容积方法校准体积管。对于开式金属量器容积法标定体积管，利用置换水的方式来标定体积管。以常用的标准金属量器校准体积管体积的测量不确定度示例。

  - 数学模型

以标准金属量器对体积管的标准体积值校准为例分析不确定度。

1、以水为介质，用标准金属量器校准体积管时的体积计算公式：

（E-1）

式中: ——体积管在标准状态下置换出的标准体积，L；

——标准金属量器的示值，L；

,,——分别为标准金属量器、水和体积管的体胀系数，1/℃；

,——分别为标准金属量器和体积管的壁温，℃；

——体积管内液体的表压力，Pa；

——体积管的公称内径，m；

——体积管材质的弹性模量，Pa；

——体积管的壁厚，m；

——水的压缩系数，1/Pa。

取多次测量的平均值作为体积管的标准体积。

2、校准时读取体积管的出口处压力值，作为该次校准体积管的平均压力。读取体积管的进、出口处温度值，作为该次校准体积管的平均温度值。按校准程序连续校准6次。根据测出的温度、压力得到体积管在标准状态（温度为20℃、表压力为0Pa）下的体积值，表E-1为该次校准体积管的校准记录。

表E-1　体积管的校准记录

| 序号 | （L） | （℃） | （℃） | （Pa） | （L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5471.502 | 12.4 | 12.4 | 319000 | 5471.644 |
| 2 | 5471.722 | 12.9 | 12.9 | 311000 | 5471.874 |
| 3 | 5471.356 | 13.3 | 13.3 | 323000 | 5471.499 |
| 4 | 5471.798 | 13.6 | 13.6 | 323000 | 5471.935 |
| 5 | 5471.165 | 14.0 | 14.0 | 311000 | 5471.293 |
| 6 | 5471.050 | 14.2 | 14.1 | 311000 | 5471.085 |
| 平均体积值 5471.555L ur(V)=0.0055% |  |  |  |  |  |

3. 体积管标准不确定度的分析

体积管的不确定度分量列于表E-2。

表E-2  测量不确定度一览表

| 序号 | 符号 | 来 源 | 输入量的标准不确定度ur（xi）(%) | 灵敏系数 cr（xi） | ¦ ci（xi）¦ ur（xi）(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 标准金属量器 | 0.014 | 1 | 0.014 |
| 2 |  | 体积管重复性 | 0.0061 | 1 | 0.006 |
| 3 |  | 漏失量 | 0.0035 | 1 | 0.004 |
| 4 |  | 标准金属量器体胀系数 | 5.8 | 3.3×10-4 | 0.002 |
| 5 |  | 水的体胀系数 | 15 | 4×10-5 | 0.001 |
| 6 |  | 体积管体胀系数 | 12 | 3.7×10-4 | 0.004 |
| 7 |  | 标准金属量器壁温 | 0.58 | -3.3×10-3 | 0.002 |
| 8 |  | 体积管壁温 | 0.58 | 3.4×10-3 | 0.002 |
| 9 |  | 液体压力 | 0.58 | -2.1×10-4 | 0.000 |
| 10 |  | 体积管的公称内径 | 0.17 | -5.0×10-5 | 0.000 |
| 11 |  | 体积管弹性模量 | 5.8 | 5.0×10-5 | 0.000 |
| 12 |  | 体积管的壁厚 | 2.9 | 5.0×10-5 | 0.000 |
| 13 |  | 水的压缩系数 | 5.8 | -1.6×10-4 | 0.001 |
| 合成标准不确定度：；扩展不确定度：0.034%；k=2 |  |  |  |  |  |

(1) 标准金属量器的不确定度

标准金属量器的不确定度可直接由所给准确度等级的允许误差并按均匀分布分析。允许误差为±0.025%工作量器的标准不确定度为

，

(2) 体积管重复性

把体积管标准体积多次校准的相对标准偏差作为体积管的重复性

ur(V)=0.0055%，

(3) 体积管漏失量的不确定度

在工作压力下，当置换器在标准体积段运行时，应保证置换器与体积管内壁之间有良好的密封性能。置换器后的液体超越置换器而流出到置换器前面的量不能大于体积管容积的0.006%（即1m3体积最大漏失60mL）。按均匀分布，则B类相对标准不确定度

，

(4) 标准金属量器体胀系数的不确定度

设标准金属量器体胀系数℃-1，不确定度，  矩形分布，则。标准金属量器内水温在（10～30）℃内变化， ℃，按最大值考虑，则

(5) 水体胀系数的不确定度

水的体胀系数℃-1，不确定度，矩形分布，则。设一次试验水温变化小于0.2℃，则

(6) 体积管体胀系数的不确定度

体积管体胀系数℃-1，不确定度，矩形分布，则。体积管内水温在（10～30）℃内变化, ℃，按最大值考虑，则

(7) 标准金属量器壁温的不确定度

设标准金属量器壁温℃，壁温不确定度℃，矩形分布，则，℃-1，℃-1 ，则

(8) 体积管壁温的不确定度

设体积管壁温℃，壁温不确定度℃，矩形分布，则，℃-1，℃-1，则

(9) 液体压力的不确定度

液体表压力Pa，其测量不确定度,矩形分布，

则：，mm,Pa ,mm, Pa-1。

(10) 体积管公称内径的不确定度：

体积管的公称内径mm,设,矩形分布,则：,Pa ,Pa,。

(11) 体积管弹性模量的不确定度：

设,矩形分布，则，Pa，，Pa，

(12) 体积管壁厚的不确定度：

设，矩形分布, 则,Pa, , Pa , mm，则

(13) 水的压缩系数的不确定度

水的压缩系数Pa-1，设,矩形分布，则：,Pa，

(14) 体积管合成标准不确定度

根据以上分析计算，装置的合成标准不确定度，扩展不确定度为，。

（资料性附录）
用体积管测量流量计的不确定度评估示例

  - 概述

流量计的检定或校准以体积管流量标准装置为标准器，使流体连续通过被测流量计和标准器，通过比较相同时间内流过流量计和标准器的体积量，确定被测流量计的示值误差。

  - 建立测量模型、列出不确定度传播率

2.1 建立测量模型

按照体积管内液体实际体积公式和液体容积式流量计示值误差计算公式，校准液体容积式流量计时采用的计算公式为：

式中  N——置换器在两个检测开关之间运行时被测流量计发出的脉冲数；

K——被测流量计的仪表系数，L-1；

V——体积管内液体的实际体积，L；

β——校准用液体在校准条件下的体膨胀系数，1/℃；

t——被测流量计处液体的温度，℃；

ts——体积管中液体的温度，；

к——校准用液体在校准条件下的压缩系数，1/Pa；

p ——被测流量计处液体的表压，Pa；

ps——体积管内液体的表压，Pa；

2.2 不确定度传播率

3 标准不确定度来源及评定

用体积管流量标准装置对一台DN80的腰轮流量计进行校准，介质为混合油，其膨胀系数℃-1，MPa， ℃，校准结果为。

3.1标准器的标准不确定度

标准器的扩展不确定度，其标准不确定度：

3.2被测流量计脉冲计数的标准不确定度

在校准过程中采集到流量计脉冲数不低于10000个，体积管装置配套的脉冲采集系统受到信号波形的制约，存在着采集脉冲数量±1个误差。此项因素导致的标准不确定度按单次测量中最小脉冲数10000个的情况估计，按矩形分布，其标准不确定度：

3.3校准用液体膨胀系数的标准不确定度

液体膨胀系数不确定度为25%，按矩形分布，并且试验数据表明t-ts的值最大为0.1℃，其标准不确定度：

3.4被测流量计处液体温度测量带来的标准不确定度

校准证书给出，温度计℃，k=2，按照平均液体温度50℃计算，其标准不确定度：

3.5体积管处液体温度测量带来的测量不确定度

与同理可得：

3.6液体压缩系数的标准不确定度

液体压缩系数的不确定度为10%，按矩形分布，并且试验数据表明p-ps的值最大为0.1MPa，其标准不确定度：

3.7被测流量计处压力测量带来的标准不确定度

体积管的压力值采用压力表测量，准确度等级为0.1级，测量范围（0～2.5）MPa，即最大误差为0.0025 MPa，取测量压力2 MPa，按矩形分布，其标准不确定度：

3.8体积管处压力测量带来的标准不确定度

与同理可得：

3.9重复性的标准不确定度

被测流量计的重复性为0.024%，由单次测量得到，因此其标准不确定度：

4 合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度分量一览表

| 序号 | 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 输入量的标准不确定度% | 灵敏系数 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 标准器 | 0.025 | -1 | 0.025 |
| 2 |  | 脉冲计数 | 0.006 | 1 | 0.006 |
| 3 |  | 液体膨胀系数 | 14.44 | -0.00012 | 0.001 |
| 4 |  | 流量计处温度 | 0.1 | -0.06 | 0.006 |
| 5 |  | 体积管处温度 | 0.1 | -0.06 | 0.006 |
| 6 |  | 液体压缩系数 | 5.78 | 0.0000795 | 0.00046 |
| 7 |  | 流量计处压力 | 0.07 | 0.00159 | 0.00011 |
| 8 |  | 体积管处压力 | 0.07 | 0.00159 | 0.00011 |
| 9 |  | 重复性 | 0.014 | 1 | 0.014 |

4.2 合成标准不确定度的计算

各标准不确定度分量互不相关，故按公式，合成标准不确定度为：

=0.030%

5 扩展不确定度的评定

取，则相对扩展不确定度为

6 不确定度报告

被测流量计的示值误差为，其相对扩展不确定度：

(资料性附录)  流量量值的验证

由于体积管标准装置的量值是导出量，无法直接通过某个稳定可靠的实物量具进行量值传递。对体积管的各个分量（标准体积、温度和压力传感器等）分别进行校准，现场安装整套体积管、调试完成后，选择量值稳定、重复性较好的标准表作为传递标准进行流量量值的验证。使国家流量基准（原级）、省级流量标准（标准级）、地方和使用单位（工作级）的标准量值通过传递标准表链接，实现上下级流量量值溯源和一致性。

根据体积管的流量范围选取传递标准表（可选稳定性和重复性好的流量计，如刮板流量计、涡轮或超声流量计等）进行流量校准。应定期核查传递标准液体流量计的稳定性和重复性。

若被校准体积管的测量结果为ylab，测量不确定度为Ulab(k=2)，应满足

ylab-yref≤Ulab2+Uref2                                          G.1

式中：

yref——上一级体积管的测量结果。

Uref —— 上一级体积管的测量结果的不确定度(k=2)；%

如果测量结果满足公式（K.1），则被校准体积管的流量量值得到验证。

不满足的做不符合处理。查找原因直至满足要求。

(资料性附录) 柱塞式体积管的圆度

- 圆度是包容同一横剖面实际轮廓且半径差为最小的两同心圆间的半径之差，即最大包容圆直径与最小包容圆直径之差。圆度误差是圆的形状偏离几何圆的程度。一般使用最小区域法测量圆度误差。

- 柱塞圆度误差应满足表H-1要求。

- 表H-1    柱塞圆度误差最大值（参考典型值）

| 序号 | 柱塞外径 mm | 圆度误差 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.05% | 0.1% | 0.2% |
| 1 | 50～100 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| 2 | 100～200 | 0.7 | 1.0 | 1.2 |
| 3 | 200～400 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 400～500 | 1.4 | 2.0 | 2.4 |
| 5 | 500～600 | 1.8 | 2.5 | 3.1 |
| 6 | 600～800 | 2.0 | 3.0 | 3.7 |

圆度测量方法通常有：回转轴法、三点法、两点法、投影法和坐标法等。

_________________________________