OIML证书试验附加要求（ANR）-OIML R46 有功电能表

编写说明

一、编写背景和编写目的

自2018年1月1日起，OIML（国际法制计量组织）开始实施了新的OIML-CS证书互认制度。OIML-CS旨在全球范围内统一计量器具和（或）模块的法制计量要求，同时推动这些要求被一致地理解和执行，成员国们最大可能地采纳和使用相关OIML国际建议的要求。然而，由于制度、历史和经济等原因，有些国家/经济体的法制计量体系在采纳OIML国际建议的基础上，可能还存在一些附加的要求。因此，OIML-CS提出了本国附加要求（Additional National Requirement，ANR）的概念。这些要求特指那些没有包含在OIML国际建议中，但是本国签发型式评价批准所必须的要求。在成员国用证机构签署声明，表明接受相关A 类或B 类OIML证书和OIML型式评价报告时，可以同时说明其所在国可能与相关OIML国际建议不同的本国附加要求。

中国是电能表的生产和使用大国，电能表作为三大民用计量仪表之一，是列入国家重点管理计量器具和强制检定计量器具目录。中国作为OIML成员国之一，为实现检测报告国际互认、降低电能表贸易门槛，充分采纳了电能表国际建议OIML R46的内容，并在2019年发布了本国的型式评价大纲JJF1245系列规范。目前，SAMR正在向OIML申请成为电能表的用证机构，以进一步实现OIML-CS证书互认。由于JJF1245系列规范与OIML R46仍有一些差异，亟需起草ANR来申明进入我国市场需要增加的试验附加要求，推进OIMLR46证书在我国的使用。

二、主要依据和编写原则

本规范的编写方式是将本国开展型式评价试验的要求与OIML证书试验的要求进行比较，将其中差异的部分纳入ANR。其主要依据为中国的安装式电能表型式评价大纲和电能表国际建议。具体为：

JJF 1245系列大纲：

JJF 1245.1-2019安装式交流电能表型式评价大纲 有功电能表

JJF 1245.2-2019安装式交流电能表型式评价大纲 软件要求

JJF 1245.3-2019安装式交流电能表型式评价大纲 无功电能表

JJF 1245.4-2019安装式交流电能表型式评价大纲 特殊要求和安全要求

JJF 1245.5-2019安装式交流电能表型式评价大纲 功能要求

以及电能表国际建议：

OIML R46-1/-2：2012 Active electrical energy meters. Part 1: Metrological and technical requirements; Part 2: Metrological controls and performance tests

OIML R46-3：2013 Active electrical energy meters. Part 3: Test report format.

两者的主要区别如下：

1、在框架结构上：

OIML R46是根据国际建议的起草规则编写的，有两个文件，第一个文件OIML R46-1/-2包含两个部分，第一个部分为“计量和技术要求”，包括“范围”、“术语和定义”、“计量要求”三个章节，第二部分为“计量控制和试验”，包括“型式评价”、“试验程序”、“型式批准的试验程序”、“型式评价和型式批准”、“检定”等五个章节。第二个文件OIML R46-3是“型式评价的记录格式”。

JJF 1245共有五份文件，每份文件都是根据型评大纲的编写规则JJF1016起草的。以JJF 1245.1-2019为例，它包括了“范围”、“引用文件”、“术语”、“概述”、“法制管理要求”、“计量和技术要求”、“型式评价项目表”、“申请单位应提交的技术资料和试验样机”、“型式评价的条件和方法”、“型式评价记录格式”等九个章节。

因为编写框架的不同，不能逐章逐条进行比较。本次ANR的编写，不受两者编写框架的约束，把差异的重点放在与试验项目相关的技术要求和试验方法等内容。具体而言，即重点将OIML R46-1/-2 中“计量要求”和“型式批准的试验程序”两个章节与JJF1245中“法制管理要求”、“计量和技术要求”以及“型式评价的条件和方法”的三个章节进行比较。

2、在内容上：

(1)  OIML R46的适用对象为有功电能表，而JJF1245的适用对象为所有安装式交流电能表，包含了有功电能表、无功电能表和有功无功组合的电能表。从ANR的使用角度讲，ANR主要用于进口到国内的计量器具，因为产品的OIML的证书不完全覆盖国内型评大纲的要求，需要增加ANR要求的试验项目方能换成国内的CPA（型式批准）证书。无功电能表本身无法获取OIML证书，不存在这种应用场景；而有功无功组合的电能表，需要增加所有无功部分的试验，增加的试验项目与所有的型式评价项目基本一致，ANR失去了意义。这两类具有无功计量功能的电能表需要按照进口计量器具的管理要求申请国内的CPA证。因此，本次ANR的编写，适用对象与OIML R46保持一致，仅针对有功电能表，不含与无功相关的内容。

(2)  OIML R46的内容仅包含有功电能表的计量和技术要求，JJF1245的分成五个文件，除上述无功相关的部分不纳入比较外，“有功电能表”、“软件要求”、“特殊要求和安全要求”、“功能要求”四个部分均与有功电能表相关，其中JJF 1245.5是对电能表功能的要求，这部分并不是要求电能表必须具备文件要求的所有功能，而是对具有“多费率”、“需量测量”、“事件记录”等某一类功能的电能表的要求，型式评价的实施方式则是由企业进行声明，当声明具有满足要求的这类功能，则在型式评价时进行试验验证。因此，JJF1245.5是可选要求，非必须要求。因此，本次ANR的编写，不含与该文件功能部分有关的内容。

(3)  除去无功和功能，将JJF1245.1“有功电能表”、JJF1245.2“软件要求”、JJF1245.4“特殊要求和安全要求”与OIML R46进行比较，其差异部分作为ANR的内容。JJF1245-2019是按照“以国际建议IR46为框架、结合国家标准的内容”的总体原则进行修订的。其中，JJF1245.1“有功电能表”、JJF1245.2“软件要求”两份文件完整对应了OIML R46的技术要求和试验方法中的各个条目，因为考虑到了“软件要求”区别于一般性能试验的特殊性，将OIML R46 3.6条款“计量性能保护”单列，形成JJF1245.2独立的文件；JJF1245.1“有功电能表”、JJF1245.2“软件要求”尽管条目与OIML R46对应，因为结合国家标准的编写方式，在内容上仍然有所差异，国家标准基本是按照OIML R46、IEC标准和电力行业标准并采用“就高不就低”的原则编写，同样的试验项目，只要IEC标准高于OIML R46的要求，大纲均采用了更高的要求，这些要求即作为与OIML R46差异的部分纳入ANR；JJF1245.4“特殊要求和安全要求”则是将OIML R46未包含、但在国家标准中包含的试验项目的技术要求和试验方法另外单列作为一份文件，目的是便于通过OIML体系进行国际互认时更加清晰方便，在本次ANR编写中全部属于OIML R46未覆盖的内容而增加的部分。

三、主要内容

按照上述编写原则，ANR的主要内容即为JJF1245.1“有功电能表”、JJF1245.2“软件要求”、JJF1245.4“特殊要求和安全要求”与OIML R46的差异部分。在形式上为了方便比较和阅读，本次编写借鉴了WELMEC发布的对照表CT-003“Corresponding Tables Active electrical energy	meters OIML R46 2012-MID 2014/32/EU Annex V(MI-003)” 的方式， 以表格化的形式给出，并按照性质的不同，将内容分为两张表格，分别为“OIML R 46 -2012与JJF 1245.1-2019、JJF1245.2-2019差异一览表”以及“基于JJF 1245.4-2019特殊要求和安全要求需增加的试验项目表”。

在“OIML R 46 -2012与JJF 1245.1-2019、JJF1245.2-2019差异一览表”中，按照进口制造商的视角，以OIML R46的内容作为比较的参考点，将OIML R46中第三章“计量要求”和第六章“型式批准的试验程序”的内容逐一罗列出来，给出JJF1245.1和JJF1245.2中与之对应的部分，并给出比较情况说明以及是否覆盖的结论。“结论”包括“覆盖”、“部分覆盖”和“未覆盖”的结论。其中“覆盖”是指R46与JJF1245一致或兼容，不作为ANR；“部分覆盖”是 R46具有该试验项目，但未完全包含JJF1245的要求，将作为ANR列入；“未覆盖”是指R46不具有该试验项目或与JJF1245要求不兼容，将作为ANR列入。主要包括：

(1) 测量单位、额定工作条件。在JJF1245.1中与之对应的是“法制管理要求”中5.1条款的内容和“计量和技术要求”中6.1条款的内容。在“额定工作条件”中JJF1245.1将OIML R46的要求做了进一步明确，增加型式评价的可操作性，不作为ANR。

(2) 准确度要求。是OIML R46最重要的主体部分。在JJF1245.1中与之对应的是技术要求的6.2条款和试验方法的9.2、9.3、9.4条款。包括了初始固有误差、自热、起动、潜动、仪表常数等参比条件下的基本试验项目，温度系数、负载不平衡、电压改变等17个影响量试验项目，以及外部工频磁场干扰、静电放电、电快速顺便脉冲群等21个干扰试验项目。这些试验项目中，电压不平衡、电流电路中的间谐波、逆相序等JJF1245.1与OIML R46完全一致，不作为ANR；自热、起动、温度影响等试验项目在技术要求上一致，仅在OIML R46的基础上对试验程序做了细化，也不作为ANR；而技术要求发生变化，或试验方法明显有差异、严酷程度更高的试验项目则作为ANR，这些项目包括：初始固有误差、潜动、电快速瞬变脉冲群、浪涌、脉冲电压、高温、低温、恒定湿热、交变湿热、防水、耐久性试验等，共计11个试验项目。

(3) 分时和多费率仪表的要求。在JJF1245.1中与之对应的是技术要求的6.3和试验方法的9.5条款。OIML R46仅给出了试验要求，但没有给出试验方法，JJF1245.1给出了参照了IEC的相关标准给出了试验方法，属于方法细化，不作为ANR。

(4) 仪表标识。在JJF1245.1中与之对应的5.3条款。JJF1245.1较OIML R46增加仪表名称、产品标准、绝缘防护等级、增加辅助电源（如有）的标称电压和工作范围以及标称频率等要求，作为ANR。

(5) 计量性能保护（软件要求）。在大纲中与之对应的是JJF1245.2整份文件。OIML R46给出了软件标识、预防误操作、防止欺诈、参数保护、仪表和子组件的分离、软件部分的分离、数据存储和通信、维护和升级等8个方面的技术要求，在试验方法则按照不同要求采用了AD（文档检查和设计验证）或VFTSw（软件特性功能测试验证）的验证方法，没有给出具体的验证程序。JJF1245.2技术要求上完全采用了OIML R46的要求，在试验方法上除了给出上述两种验证方法外，参照WELMEC 7.2 的内容进行了细化，在多个要求中给出了验证实例。这部分均属于方法细化，不作为ANR。

(6) 适用性。包括了显示和测试输出的要求，在JJF1245.1中与之对应的是6.5条款。JJF1245.1较OIML R46增加了为了测试需要时的显示分辨力以及多费率电能表时钟测试输出的要求，这些要求的目的仅为方便测试，不作为ANR。

在“基于JJF 1245.4-2019特殊要求和安全要求需增加的试验项目表”中，按照JJF1245.4罗列了试验项目，给出了JJF1245.4对应的条款号和技术要求，该表内容均为OIML R46“未覆盖”的内容，全部作为ANR。

这些内容包括：重复性、变差要求、负载电流升降变差等３个准确度要求试验项目；传导差模干扰电流试验、辅助电源电压改变试验、负载电流快速改变试验等３个影响量试验项目；外部工频磁场（无负载条件）试验、振铃波试验、直流电压暂降和短时中断试验等３个干扰试验项目；功率消耗；无线电干扰抑制试验；以及机械危险的防护、弹簧锤试验、保护连接措施、防火焰蔓延、仪表温度限值及耐热、间隙和爬电距离、电压电路的试验、交流电压试验等８个安全要求相关的试验项目。

四、编写过程

1、2020年7月，上海市计量测试技术研究院参照WELMEC发布的对照表CT-003“Corresponding Tables Active electrical energy	meters OIML R46 2012-MID 2014/32/EU Annex V(MI-003)”，起草了“基于JJF 1245与OIML R 46的电能表型式评价比较表”，按照CT-003的方式，以JJF 1245大纲为条目，将试验项目逐一列出，并分别给出JJF1245以及OIML R46的技术要求和试验方法条款号，概况了两者比较的情况，给出“覆盖”、“部分覆盖”、“未覆盖”和“不相关”的结论。在该版本中JJF1245.1和JJF1245.2内容绝大多数是覆盖项，JJF1245.3的内容整体作为不相关，JJF1245.4的内容作为未覆盖，JJF1245.5的内容作为部分覆盖和不相关。

2、2020年8月，中国计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院、浙江省计量科学研究院成立了技术讨论组，针对上海院的初稿进行讨论，并由大纲主要起草单位浙江省计量科学研究院对“比较情况说明”进行了细化。在后续的讨论中，对结论部分进行了较大的篇幅的修改，JJF1245.1和JJF1245.2中较初稿给出了不少“部分覆盖”的项目，JJF1245.3无功部分被认为是“未覆盖”。此外，按照OIML官网“Utilizer Declaration Template”的格式要求，编写第6部分“Additional national requirements specified by the Utilizer”的表格，即ANR，该表格概括地说明了ANR的要求和参考文件，如下列表格所示，将“基于JJF 1245与OIML R 46的电能表型式评价比较表”作为附件。该ANR同时给出了中文和英文版本。

| 计量器具种类 | 要求 | 要求及适用的试验程序 参考文件 |
| --- | --- | --- |
| 电能表 | 计量和技术要求 | 附加要求详见：JJF1245-2019与OIML R46对照表 参考文件： JJF 1245.1-2019 《安装式交流电能表型式评价大纲 有功电能表》 JJF 1245.2-2019 《安装式交流电能表型式评价大纲 软件要求》 |
| 电能表 | 无功电能的要求 | 仅适用于具有无功电能计量功能的电能表 参考文件： JJF 1245.3-2019 《安装式交流电能表型式评价大纲 无功电能表》 |
| 电能表 | 特殊要求和安全要求 | 所有电能表的附加要求 参考文件： JJF 1245.4-2019 《安装式交流电能表型式评价大纲 特殊要求和安全要求》 |
| 电能表 | 功能要求 | 仅适用于声明了具有电能计量以外的其它功能的电能表 参考文件： JJF 1245.5-2019 《安装式交流电能表型式评价大纲 功能要求》 |

3、2020年12月，技术讨论组重点讨论了JJF1245.3无功部分和JJF1245.5功能部分作为ANR的必要性，决定作为不相关的内容将两部分删除。此外，作为参考文件的表格应与ANR表格所列内容保持对应关系，将覆盖和不相关的内容删去。因此，将“基于JJF 1245与OIML R 46的电能表型式评价比较表”修改为“OIML R46中国附加要求（ANR）试验项目表”，表格直截了当地给出了作为ANR的试验项目，给出了的JJF1245具体的技术要求作为附加要求，并给出了原因说明。该文档为中英文双语版。2020年12月25至2021年1月5日期间，该表格由电磁技术委员会分发给国内5省级计量技术机构、国家电网和南方电网以及10家生产企业共计17家单位征求意见，浙江省计量科学研究院按照汇总的意见对表格进行了修改，由电磁技术委员在2021年1月8日将表格和国内征求意见情况说明呈报给了国家市场监管总局计量司。

4、2021年7月~2021年10月，JJF1245大纲起草组浙江省计量科学研究院、江苏省计量科学研究院、中国电力科学研究院有限公司分别对各自起草的部分进行翻译，将大纲翻译成英文，统一汇总给中国计量科学研究院。该文件可作为ANR的参考文件供其他国家翻阅使用。

5、2021年12月，经过国内专家的讨论，建议将ANR列入国家计量技术规范。由全国法制计量管理计量技术委员会进行申报和归口管理，开始了立项申请，并成立起草小组，浙江省计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院、中国计量科学研究院为主要起草单位，中国电力科学研究院有限公司、江苏省计量科学研究院作为参加起草单位，市场监管总局计量司审查通过并正式立项。

6、2022年1月，经过会议讨论，认为有必要重新罗列OIML R46和JJF1245的内容进行全面细致的比较，以备进一步广泛征求意见来确定ANR的内容。起草组按照要求对“基于JJF 1245与OIML R 46的电能表型式评价比较表”重新梳理并形成了“OIML R 46 -2012与JJF 1245-2019差异说明”，以ANR的使用方进口制造商的视角，以OIML R46的内容作为比较的参考点，给出JJF1245中与之对应的部分，对技术要求和试验方法不同之处给与标注，并给出详细的情况比较说明；对于OIML R46未覆盖的部分，则直接给出具体的技术要求。

浙江省计量科学研究院

2022年4月4日