国家计量技术法规

《耐电压测试仪校验仪校准规范》

不确定度评定报告

山东省计量科学研究院

A 交流电流（标准源法）

A.1 概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：50%；

测量标准：TD1860多功能标准源；

被测对象：JK2005型耐电压测试仪校验装置；

测量方法：采用标准源法，用多功能标准源输出交流10mA电流，记录被校校验仪示值。

A.2 测量模型

设IN为多功能标准源的输出标准值，IX为被校校验仪的示值，由使用说明书可知，对于多功能标准源和被校校验仪，在标准条件下，温度、湿度、输入零电流、输入阻抗等带来的影响可忽略，由此得到：

= IX -IN	(A.1)

考虑到被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，测量模型成为：

= IX -IN+δIX	(A.2)

式中：

——被校校验仪的交流电流示值误差，mA；

IX——被校校验仪的示值，mA；

IN——多功能标准源的输出标准值，mA；

δIX——被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，mA。

A.3标准不确定度评定

A.3.1被校校验仪测量重复性引入的标准不确定度u1

多功能标准源输出交流电流10mA，选择被校校验仪合适的量程，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表A.1。

表A.1重复性测量数据

| 次数 | xi/ mA |
| --- | --- |
| 1 | 10.005 |
| 2 | 10.004 |
| 3 | 10.003 |
| 4 | 10.003 |
| 5 | 10.001 |
| 6 | 10.006 |
| 7 | 10.004 |
| 8 | 10.005 |
| 9 | 10.005 |
| 10 | 10.004 |

测量结果的平均值：x=110i=110xi= 10.004 mA

单次测量值的实验标准偏差：s=≈0.00141mA

则u1= 0.00141mA

A.3.2由多功能标准源准确度引入的标准不确定度u2

多功能标准源经上级计量机构量值传递合格，其10mA点最大允许误差为±0.009mA，其半宽度a=0.009mA，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，则

u2=ak=0.0093mA≈0.0052mA

A.3.3由被校校验仪的分辨力引入的标准不确定度u3

被校校验仪在交流电流10mA点的分辨力为0.001mA，在±0.0005 mA区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u3=ak=0.00053mA≈0.00029mA

A.4合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表A.2。

表A.2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 概率分布 | ui的值(mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性 | A类 | 正态 | 0.00141 |
| u2 | 多功能标准源的准确度 | B类 | 均匀 | 0.0052 |
| u3 | 被校校验仪的 分辨力 | B类 | 均匀 | 0.00029 |

考虑到被校校验仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

uc=u12+u22 =0.001412+0.00522mA ≈ 0.0054mA

A.5扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到交流电流10mA点的扩展不确定度为：

U=2×0.0054 mA = 0.0108 mA≈ 0.011 mA，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：Urel= 0.11%，k=2。

B直流电流（标准源法）

B.1 概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：50%；

测量标准：TD1860多功能标准源；

被测对象：JK2005型耐电压测试仪校验装置；

测量方法：采用标准源法，用多功能标准源输出直流10mA电流，记录被校校验仪示值。

B.2 测量模型

设IN为多功能标准源的输出标准值，IX为被校校验仪的示值，由使用说明书可知，对于多功能标准源和被校校验仪，在标准条件下，温度、湿度、输入零电流、输入阻抗等带来的影响可忽略，由此得到：

= IX -IN	(B.1)

考虑到被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，测量模型成为：

= IX -IN+δIX	(B.2)

式中：

——被校校验仪的直流电流示值误差，mA；

IX——被校校验仪的示值，mA；

IN——多功能标准源的输出标准值，mA；

δIX——被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，mA。

B.3标准不确定度评定

B.3.1被校校验仪测量重复性引入的标准不确定度u1

多功能标准源输出直流电流10mA，选择被校校验仪合适的量程，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表B.1。

表B.1重复性测量数据

| 次数 | xi/ mA |
| --- | --- |
| 1 | 10.001 |
| 2 | 10.002 |
| 3 | 10.006 |
| 4 | 10.002 |
| 5 | 10.002 |
| 6 | 10.003 |
| 7 | 10.004 |
| 8 | 10.005 |
| 9 | 10.003 |
| 10 | 10.002 |

测量结果的平均值：x=110i=110xi= 10.003 mA

单次测量值的实验标准偏差：s=≈0.00156mA

则u1= 0.00156mA

B.3.2由多功能标准源准确度引入的标准不确定度u2

多功能标准源经上级计量机构量值传递合格，其10mA点最大允许误差为±0.002mA，其半宽度a=0.002mA，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，则

u2=ak=0.0023mA≈0.0012mA

B.3.3由被校校验仪的分辨力引入的标准不确定度u3

被校校验仪在直流电流10mA点的分辨力为0.001mA，在±0.0005 mA区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u3=ak=0.00053mA≈0.00029mA

B.4合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表B.2。

表B.2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 概率分布 | ui的值(mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性 | A类 | 正态 | 0.00156 |
| u2 | 多功能标准源的准确度 | B类 | 均匀 | 0.0012 |
| u3 | 被校校验仪的 分辨力 | B类 | 均匀 | 0.00029 |

考虑到被校校验仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

uc=u12+u22 =0.001562+0.00122mA ≈ 0.002mA

B.5扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到直流电流10mA点的扩展不确定度为：

U=2×0.002 mA = 0.004 mA，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：Urel= 0.04%，k=2。

C交流电流（标准表法）

C.1 概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：50%；

测量标准：TD1860多功能标准源，34410数字多用表；

被测对象：JK2005型耐电压测试仪校验装置；

测量方法：采用标准表法，用多功能标准源输出交流10mA电流，34410数字多用表串联在测量回路中，记录数字多用表示值及被校校验仪示值。

C.2 测量模型

设IN为34410数字多用表读数值为标准值，IX为被校校验仪的示值，由使用说明书可知，对于数字多用表和被校校验仪，在标准条件下，温度、湿度、输入零电流、输入阻抗等带来的影响可忽略，由此得到：

= IX -IN	(C.1)

考虑到被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，测量模型成为：

= IX -IN+δIX	(C.2)

式中：

——被校校验仪的交流电流示值误差，mA；

IX——被校校验仪的示值，mA；

IN——数字多用表的实际值，mA；

δIX——被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，mA。

C.3标准不确定度评定

C.3.1被校校验仪测量重复性引入的标准不确定度u1

调节多功能标准源输出，直至数字多用表显示的交流电流为10mA，选择被校校验仪合适的量程，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表C.1。

表C.1重复性测量数据

| 次数 | xi/ mA |
| --- | --- |
| 1 | 10.002 |
| 2 | 10.003 |
| 3 | 10.005 |
| 4 | 10.003 |
| 5 | 10.002 |
| 6 | 10.004 |
| 7 | 10.006 |
| 8 | 10.001 |
| 9 | 10.002 |
| 10 | 10.001 |

测量结果的平均值：x=110i=110xi= 10.003 mA

单次测量值的实验标准偏差：s=≈0.00158mA

则u1= 0.00158mA

C.3.2由数字多用表准确度引入的标准不确定度u2

多功能标准源经上级计量机构量值传递合格，其10mA点最大允许误差为±0.014mA，其半宽度a=0.014mA，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，则

u2=ak=0.0143mA≈0.0081mA

C.3.3由被校校验仪的分辨力引入的标准不确定度u3

被校校验仪在交流电流10mA点的分辨力为0.001mA，在±0.0005 mA区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u3=ak=0.00053mA≈0.00029mA

C.4合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表C.2。

表C.2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 概率分布 | ui的值(mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性 | A类 | 正态 | 0.00158 |
| u2 | 多功能标准源的准确度 | B类 | 均匀 | 0.0081 |
| u3 | 被校校验仪的 分辨力 | B类 | 均匀 | 0.00029 |

考虑到被校校验仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

uc=u12+u22 =0.001562+0.00122mA ≈ 0.0082mA

C.5扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到交流电流10mA点的扩展不确定度为：

U=2×0.0082mA = 0.016 mA，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：Urel= 0.16%，k=2。

D直流电流（标准表法）

D.1 概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：50%；

测量标准：TD1860多功能标准源，34410数字多用表；

被测对象：JK2005型耐电压测试仪校验装置；

测量方法：采用标准表法，用多功能标准源输出直流10mA电流，34410数字多用表串联在测量回路中，记录数字多用表示值及被校校验仪示值。

D.2 测量模型

设IN为34410数字多用表读数值为标准值，IX为被校校验仪的示值，由使用说明书可知，对于数字多用表和被校校验仪，在标准条件下，温度、湿度、输入零电流、输入阻抗等带来的影响可忽略，由此得到：

= IX -IN	(D.1)

考虑到被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，测量模型成为：

= IX -IN+δIX	(D.2)

式中：

——被校校验仪的直流电流示值误差，mA；

IX——被校校验仪的示值，mA；

IN——数字多用表的实际值，mA；

δIX——被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，mA。

D.3标准不确定度评定

D.3.1被校校验仪测量重复性引入的标准不确定度u1

调节多功能标准源输出，直至数字多用表显示的直流电流为10mA，选择被校校验仪合适的量程，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表D.1。

表D.1重复性测量数据

| 次数 | xi/ mA |
| --- | --- |
| 1 | 10.003 |
| 2 | 10.004 |
| 3 | 10.003 |
| 4 | 10.004 |
| 5 | 10.003 |
| 6 | 10.004 |
| 7 | 10.001 |
| 8 | 10.001 |
| 9 | 10.002 |
| 10 | 10.002 |

测量结果的平均值：x=110i=110xi= 10.003 mA

单次测量值的实验标准偏差：s=≈0.0011mA

则u1= 0.0011mA

D.3.2由数字多用表准确度引入的标准不确定度u2

多功能标准源经上级计量机构量值传递合格，其10mA点最大允许误差为±0.007mA，其半宽度a=0.002mA，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，则

u2=ak=0.0073mA≈0.004mA

D.3.3由被校校验仪的分辨力引入的标准不确定度u3

被校校验仪在直流电流10mA点的分辨力为0.001mA，在±0.0005 mA区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u3=ak=0.00053mA≈0.00029mA

D.4合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表D.2。

表D.2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 概率分布 | ui的值(mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性 | A类 | 正态 | 0.0011 |
| u2 | 多功能标准源的准确度 | B类 | 均匀 | 0.004 |
| u3 | 被校校验仪的 分辨力 | B类 | 均匀 | 0.00029 |

考虑到被校校验仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

uc=u12+u22 =0.001562+0.00122mA ≈ 0.0041mA

D.5扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到直流电流10mA点的扩展不确定度为：

U=2×0.0041mA = 0.008 mA，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：Urel= 0.08%，k=2。

E交流电流（标准电压表、标准电阻法）

E.1 概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：50%；

测量标准：34410数字多用表，二等BZ3型100Ω标准电阻；

被测对象：JK2005型耐电压测试仪校验装置；

测量方法：采用标准电阻、数字多用表法，34410数字多用表串联在测量回路中，校验外电流回路接50 kΩ限流电阻，调节用交流电源的输出，待数字多用表显示10mA交流电流，记录数字多用表示值及被校校验仪示值。

E.2 测量模型

设VN为34410数字多用表电压读数值，IX为被校校验仪的示值，由使用说明书可知，对于数字多用表和被校校验仪，在标准条件下，温度、湿度、输入零电流、输入阻抗等带来的影响可忽略，由此得到：

= IX -VNR	(E.1)

考虑到被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，测量模型成为：

= IX -VNR+δIX	(E.2)

式中：

——被校校验仪的交流电流示值误差，mA；

IX——被校校验仪的示值，mA；

VN——数字多用表的电压实际值，mV；

R——标准电子的阻值，Ω；

δIX——被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，mA。

E.3标准不确定度评定

E.3.1被校校验仪测量重复性引入的标准不确定度u1

按前述方法接好线路，调节交流电源输出，直至数字多用表显示的交流电流为1000mV，选择被校校验仪合适的量程，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表E.1。

表E.1重复性测量数据

| 次数 | xi/ mA |
| --- | --- |
| 1 | 10.006 |
| 2 | 10.005 |
| 3 | 10.006 |
| 4 | 10.005 |
| 5 | 10.004 |
| 6 | 10.001 |
| 7 | 10.002 |
| 8 | 10.006 |
| 9 | 10.005 |
| 10 | 10.001 |

测量结果的平均值：x=110i=110xi= 10.004 mA

单次测量值的实验标准偏差：s=≈0.0019mA

则u1= 0.0019mA

E.3.2由数字多用表准确度引入的标准不确定度u2

多功能标准源经上级计量机构量值传递合格，其1V点最大允许误差为±0.0015V，其半宽度a=0.0015V，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，则

u2=ak=0.0153mA≈8.66×10-4V

由于二等标准电阻的阻值准确的为优于1×10-5，此处作为线性处理，将数字多用表的交流电压的引入不确定直接引入最终分量即：8.66×10-4V/100Ω=8.66×10-3mA

E.3.3由被校校验仪的分辨力引入的标准不确定度u3

被校校验仪在交流电流10mA点的分辨力为0.001mA，在±0.0005 mA区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u3=ak=0.00053mA≈0.00029mA

E.4合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表E.2。

表E.2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 概率分布 | ui的值(mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性 | A类 | 正态 | 0.0019 |
| u2 | 多功能标准源的准确度 | B类 | 均匀 | 8.66×10-3 |
| u3 | 被校校验仪的 分辨力 | B类 | 均匀 | 0.00029 |

考虑到被校校验仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

uc=u12+u22 =0.00192+0.008662mA ≈ 0.0087mA

E.5扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到交流电流10mA点的扩展不确定度为：

U=2×0.0087mA = 0.018 mA，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：Urel= 0.18%，k=2。

F直流电流（标准电压表、标准电阻法）

F.1 概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：50%；

测量标准：34410数字多用表，二等BZ3型100Ω标准电阻；

被测对象：JK2005型耐电压测试仪校验装置；

测量方法：采用标准电阻、数字多用表法，34410数字多用表串联在测量回路中，校验外电流回路接50 kΩ限流电阻，调节用直流电源的输出，待数字多用表显示10mA直流电流，记录数字多用表示值及被校校验仪示值。

F.2 测量模型

设VN为34410数字多用表电压读数值，IX为被校校验仪的示值，由使用说明书可知，对于数字多用表和被校校验仪，在标准条件下，温度、湿度、输入零电流、输入阻抗等带来的影响可忽略，由此得到：

= IX -VNR	(F.1)

考虑到被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，测量模型成为：

= IX -VNR+δIX	(F.2)

式中：

——被校校验仪的直流电流示值误差，mA；

IX——被校校验仪的示值，mA；

VN——数字多用表的电压实际值，mV；

R——标准电子的阻值，Ω；

δIX——被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，mA。

F.3标准不确定度评定

F.3.1被校校验仪测量重复性引入的标准不确定度u1

按前述方法接好线路，调节直流电源输出，直至数字多用表显示的直流电流为1000mV，选择被校校验仪合适的量程，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表F.1。

表F.1重复性测量数据

| 次数 | xi/ mA |
| --- | --- |
| 1 | 10.001 |
| 2 | 10.002 |
| 3 | 10.004 |
| 4 | 10.002 |
| 5 | 10.001 |
| 6 | 10.003 |
| 7 | 10.005 |
| 8 | 10.001 |
| 9 | 10.002 |
| 10 | 10.001 |

测量结果的平均值：x=110i=110xi= 10.002 mA

单次测量值的实验标准偏差：s=≈0.0013mA

则u1= 0.0013mA

F.3.2由数字多用表准确度引入的标准不确定度u2

多功能标准源经上级计量机构量值传递合格，其1V点最大允许误差为±0.0001V，其半宽度a=0.0001V，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，则

u2=ak=0.0073mA≈5.77×10-5V

由于二等标准电阻的阻值准确的为优于1×10-5，此处作为线性处理，将数字多用表的直流电压的引入不确定直接引入最终分量即：5.77×10-5V/100Ω=5.77×10-4mA

F.3.3由被校校验仪的分辨力引入的标准不确定度u3

被校校验仪在直流电流10mA点的分辨力为0.001mA，在±0.0005 mA区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u3=ak=0.00053mA≈0.00029mA

F.4合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表F.2。

表F.2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 概率分布 | ui的值(mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性 | A类 | 正态 | 0.0013 |
| u2 | 多功能标准源的准确度 | B类 | 均匀 | 5.77×10-4 |
| u3 | 被校校验仪的 分辨力 | B类 | 均匀 | 0.00029 |

考虑到被校校验仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

uc=u12+u22 =0.00132+0.00062mA ≈ 0.0014mA

F.5扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到直流电流10mA点的扩展不确定度为：

U=2×0.0014mA = 0.003 mA，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：Urel= 0.03%，k=2。

G交流电压（分压器法）

G.1 概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：50%；

测量标准：交流高压发生器、HJB-35G1型电压互感器、3458A型数字多用表；

被测对象：JK2005型耐电压测试仪校验装置；

测量方法：采用分压器法，将被校校验仪和电压互感器并联，用交流高压发生器输出10kV电压，记录被校校验仪和数字多用表示值。

G.2 测量模型

设UN为数字多用表电压显示值，K为电压互感器变比，UX为被校校验仪的示值，由使用说明书可知，对于数字多用表、电压互感器和被校校验仪，在标准条件下，温度、湿度、输入零电流、输入阻抗等带来的影响可忽略，由此得到：

= UX-KUN	(G.1)

考虑到被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，测量模型成为：

= UX-KUN+δUX	(G.2)

式中：

——被校校验仪的交流电压示值误差，kV；

UX——被校校验仪的示值，kV；

K——电压互感器变比；

UN——数字多用表示值，V；

δUX-——被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，kV。

G.3标准不确定度评定

G.3.1由被校校验仪测量重复性引入的相对标准不确定度u1rel

交流高压发生器输出交流电压10kV，选择被校校验仪合适的量程，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表G.1。

表G.1重复性测量数据

| 次数 | xi/ kV |
| --- | --- |
| 1 | 10.001 |
| 2 | 10.004 |
| 3 | 10.003 |
| 4 | 10.003 |
| 5 | 10.001 |
| 6 | 10.004 |
| 7 | 10.004 |
| 8 | 10.005 |
| 9 | 10.003 |
| 10 | 10.002 |

测量结果的平均值：x=110i=110xi= 10.003kV

单次测量值的实验标准偏差：s=≈0.00133kV

则u1rel= 0.0133%

G.3.2由电压互感器准确度引入的相对标准不确定度u2rel

电压互感器经上级计量机构量值传递合格，其准确度等级为0.02级，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，则

u2rel=0.02%3≈0.0116%

G.3.3由数字多用表准确度引入的相对标准不确定度u3rel

数字多用表经上级计量机构量值传递合格，该测量点最大允许误差为±0.03%，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，则

u3rel=0.03%3≈0.0173%

G.3.4由被校校验仪的分辨力引入的相对标准不确定度u4rel

被校校验仪在交流电压10kV点的分辨力为0.001kV，在±0.0005 kV区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此分辨力引入的相对标准不确定度u4rel：

u4=ak=0.00053kV≈0.00029kV

换算成相对不确定度为：u4rel=0.0029%

G.4合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表G.2。

表G.2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 概率分布 | uirel的值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1rel | 重复性 | A类 | 正态 | 0.0133% |
| u2rel | 电压互感器的稳定性 | B类 | 均匀 | 0.0116% |
| u3rel | 数字多用表的准确度 | B类 | 均匀 | 0.0173% |
| u4rel | 被校校验仪的 分辨力 | B类 | 均匀 | 0.0029% |

考虑到被校校验仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

ucrel=u1rel2+u2rel2+u3rel2 ≈ 0.025%

G.5扩展不确定度

Urel=k·ucrel，取k=2，由此得到交流电压10kV点的扩展不确定度为：

Urel=2×0.025% = 0.05% ，k=2。

换算至绝对扩展不确定度为：U= 0.005kV，k=2。

H直流电压（分压器法）

H.1 概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：50%；

测量标准：直流高压发生器、RVD-30型直流电阻分压器、3458A型数字多用表；

被测对象：JK2005型耐电压测试仪校验装置；

测量方法：采用分压器法，将被校校验仪和直流电阻分压器并联，用直流高压发生器输出10kV电压，记录被校校验仪和数字多用表示值。

H.2 测量模型

设UN为数字多用表电压显示值，K为电压互感器变比，UX为被校校验仪的示值，由使用说明书可知，对于数字多用表、电压互感器和被校校验仪，在标准条件下，温度、湿度、输入零电流、输入阻抗等带来的影响可忽略，由此得到：

= UX-KUN	(H.1)

考虑到被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，测量模型成为：

= UX-KUN+δUX	(H.2)

式中：

——被校校验仪的直流电压示值误差，kV；

UX——被校校验仪的示值，kV；

K——分压器分压比；

UN——数字多用表示值，V；

δUX-——被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，kV。

H.3标准不确定度评定

H.3.1由被校校验仪测量重复性引入的相对标准不确定度u1rel

直流高压发生器输出直流电压10kV，选择被校校验仪合适的量程，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表H.1。

表H.1重复性测量数据

| 次数 | xi/ kV |
| --- | --- |
| 1 | 10.003 |
| 2 | 10.002 |
| 3 | 10.003 |
| 4 | 10.004 |
| 5 | 10.001 |
| 6 | 10.005 |
| 7 | 10.003 |
| 8 | 10.005 |
| 9 | 10.002 |
| 10 | 10.001 |

测量结果的平均值：x=110i=110xi= 10.003kV

单次测量值的实验标准偏差：s=≈0.00138kV

则u1rel= 0.0138%

H.3.2由电压互感器准确度引入的相对标准不确定度u2rel

电压互感器经上级计量机构量值传递合格，其准确度等级为0.05级，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，则

u2rel=0.05%3≈0.0289%

H.3.3由数字多用表准确度引入的相对标准不确定度u3rel

数字多用表经上级计量机构量值传递合格，该测量点最大允许误差为±0.009%，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，则

u3rel=0.009%3≈0.0052%

H.3.4由被校校验仪的分辨力引入的相对标准不确定度u4rel

被校校验仪在直流电压10kV点的分辨力为0.001kV，在±0.0005 kV区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此分辨力引入的相对标准不确定度u4rel：

u4=ak=0.00053kV≈0.00029kV

换算成相对不确定度为：u4rel=0.0029%

H.4合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表H.2。

表H.2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 概率分布 | uirel的值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1rel | 重复性 | A类 | 正态 | 0.0138% |
| u2rel | 电压互感器的稳定性 | B类 | 均匀 | 0.0289% |
| u3rel | 数字多用表的准确度 | B类 | 均匀 | 0.0052% |
| u4rel | 被校校验仪的 分辨力 | B类 | 均匀 | 0.0029% |

考虑到被校校验仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

ucrel=u1rel2+u2rel2+u3rel2 ≈ 0.032%

H.5扩展不确定度

Urel=k·ucrel，取k=2，由此得到直流电压10kV点的扩展不确定度为：

Urel=2×0.032% = 0.07% ，k=2。

换算至绝对扩展不确定度为：U= 0.007kV，k=2。

I交流电压（标准源法）

I.1 概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：50%；

测量标准：TD1860多功能标准源；

被测对象：JK2005型耐电压测试仪校验装置；

测量方法：采用标准源法，用多功能标准源输出交流1kv电流，记录被校校验仪示值。

I.2 测量模型

设VN为多功能标准源的输出交流电压标准值，VX为被校校验仪的交流电压示值，由使用说明书可知，对于多功能标准源和被校校验仪，在标准条件下，温度、湿度、输入零电流、输入阻抗等带来的影响可忽略，由此得到：

= VX -VN	(I.1)

考虑到被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，测量模型成为：

= VX -VN+δVX	(I.2)

式中：

——被校校验仪的交流电压示值误差，kV；

VX——被校校验仪的示值，kV；

VN——多功能标准源的输出交流电压标准值，kV；

δVX——被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，kV。

I.3标准不确定度评定

I.3.1被校校验仪测量重复性引入的标准不确定度u1

多功能标准源输出交流电流1kV，选择被校校验仪合适的量程，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表I.1。

表I.1重复性测量数据

| 次数 | xi/ kV |
| --- | --- |
| 1 | 1.0006 |
| 2 | 1.0005 |
| 3 | 1.0004 |
| 4 | 1.0003 |
| 5 | 1.0002 |
| 6 | 1.0003 |
| 7 | 1.0002 |
| 8 | 1.0001 |
| 9 | 1.0003 |
| 10 | 1.0004 |

测量结果的平均值：x=110i=110xi= 1.0003kV

单次测量值的实验标准偏差：s=≈0.00015kV

则u1= 0.00015kV

I.3.2由多功能标准源准确度引入的标准不确定度u2

多功能标准源经上级计量机构量值传递合格，其1kV点最大允许误差为±0.0005kV，其半宽度a=0.0005kV，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，则

u2=ak=0.00053kV≈0.00029kV

I.3.3由被校校验仪的分辨力引入的标准不确定度u3

被校校验仪在交流电流1kV点的分辨力为0.0001kV，在±0.00005 kV区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u3=ak=0.000053mA≈0.000029 kV

I.4合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表I.2。

表I.2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 概率分布 | ui的值(kV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性 | A类 | 正态 | 0.00015 |
| u2 | 多功能标准源的准确度 | B类 | 均匀 | 0.00029 |
| u3 | 被校校验仪的 分辨力 | B类 | 均匀 | 0.000029 |

考虑到被校校验仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

uc=u12+u22 =0.000152+0.000292 kV ≈ 0.00032 kV

I.5扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到交流电流1 kV点的扩展不确定度为：

U=2×0.00032kV = 0.0007kV，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：Urel= 0.07%，k=2。

J直流电压（标准源法）

J.1 概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：50%；

测量标准：TD1860多功能标准源；

被测对象：JK2005型耐电压测试仪校验装置；

测量方法：采用标准源法，用多功能标准源输出直流1kv电流，记录被校校验仪示值。

J.2 测量模型

设VN为多功能标准源的输出直流电压标准值，VX为被校校验仪的直流电压示值，由使用说明书可知，对于多功能标准源和被校校验仪，在标准条件下，温度、湿度、输入零电流、输入阻抗等带来的影响可忽略，由此得到：

= VX -VN	(J.1)

考虑到被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，测量模型成为：

= VX -VN+δVX	(J.2)

式中：

——被校校验仪的直流电压示值误差，kV；

VX——被校校验仪的示值，kV；

VN——多功能标准源的输出直流电压标准值，kV；

δVX——被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，kV。

J.3标准不确定度评定

J.3.1被校校验仪测量重复性引入的标准不确定度u1

多功能标准源输出直流电流1kV，选择被校校验仪合适的量程，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表J.1。

表J.1重复性测量数据

| 次数 | xi/ kV |
| --- | --- |
| 1 | 1.0002 |
| 2 | 1.0004 |
| 3 | 1.0001 |
| 4 | 1.0004 |
| 5 | 1.0003 |
| 6 | 1.0002 |
| 7 | 1.0005 |
| 8 | 1.0002 |
| 9 | 1.0003 |
| 10 | 1.0002 |

测量结果的平均值：x=110i=110xi= 1.0003kV

单次测量值的实验标准偏差：s=≈0.00013kV

则u1= 0.00013kV

J.3.2由多功能标准源准确度引入的标准不确定度u2

多功能标准源经上级计量机构量值传递合格，其1kV点最大允许误差为±0.0002kV，其半宽度a=0.0002kV，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，则

u2=ak=0.00023kV≈0.00012kV

J.3.3由被校校验仪的分辨力引入的标准不确定度u3

被校校验仪在直流电流1kV点的分辨力为0.0001kV，在±0.00005 kV区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u3=ak=0.000053mA≈0.000029 kV

J.4合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表J.2。

表J.2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 概率分布 | ui的值(kV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性 | A类 | 正态 | 0.00013 |
| u2 | 多功能标准源的准确度 | B类 | 均匀 | 0.00012 |
| u3 | 被校校验仪的 分辨力 | B类 | 均匀 | 0.000029 |

考虑到被校校验仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

uc=u12+u22 =0.000132+0.000122 kV ≈ 0.00018 kV

J.5扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到直流电流1 kV点的扩展不确定度为：

U=2×0.00018kV = 0.0004kV，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：Urel= 0.04%，k=2。

K电压持续（保持）时间

K.1 概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：50%；

测量标准：DPO7254数字示波器、P6015高压衰减器、耐压测试仪；

被测对象：JK2005型耐电压测试仪校验装置；

测量方法：把耐压测试仪电压输出端连接到被校校验仪和高压衰减器输入端，高压衰减器二次端与数字示波器连接，设定耐压测试仪保持时间后输出电压，记录数字示波器和被校校验仪时间示值。

K.2 测量模型

设TN为数字示波器显示时间标准值，TX为被校校验仪的示值，由使用说明书可知，对于数字示波器和被校校验仪，在标准条件下，温度、湿度、输入零电流、输入阻抗等带来的影响可忽略，由此得到：

= TX-TN	(K.1)

考虑到被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，测量模型成为：

= TX-TN+δTX	(K.2)

式中：

——被校校验仪的时间示值误差，s；

TX-——被校校验仪的示值，s；

TN——数字示波器的显示时间标准值，s；

δTX——被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，s。

K.3标准不确定度评定

K.3.1被校校验仪测量重复性引入的标准不确定度u1

耐压测试仪设定时间为10s，选择被校校验仪合适的量程，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表K.1。

表K.1重复性测量数据

| 次数 | xi/ s |
| --- | --- |
| 1 | 10.01 |
| 2 | 10.01 |
| 3 | 10.01 |
| 4 | 10.01 |
| 5 | 10.02 |
| 6 | 10.01 |
| 7 | 10.02 |
| 8 | 10.01 |
| 9 | 10.01 |
| 10 | 10.01 |

测量结果的平均值：x=110i=110xi= 10.012s

单次测量值的实验标准偏差：s=≈0.0042s

则u1= 0.0042s

K.3.2由数字示波器准确度引入的标准不确定度u2

数字示波器经上级计量机构量值传递合格，其在10s点最大允许误差为±0.01s，其半宽度a=0.01s，在区间内认为服从均匀分布，包含因子k=3，则

u2=ak=0.013s≈0.0058s

K.3.3由被校校验仪的分辨力引入的标准不确定度u3

被校校验仪在时间10s点的分辨力为0.01s，在±0.005 s区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u3=ak=0.0053s≈0.0029s

K.4合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表K.2。

表K.2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 概率分布 | ui的值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性 | A类 | 正态 | 0.0042 |
| u2 | 数字示波器的准确度 | B类 | 均匀 | 0.0058 |
| u3 | 被校校验仪的 分辨力 | B类 | 均匀 | 0.0029 |

考虑到被校校验仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

uc=u12+u22 =0.00422+0.00582s ≈ 0.0071s

K.5扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到时间10s点的扩展不确定度为：

U=2×0.0071s≈ 0.02s，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：Urel= 0.2%，k=2。

L交流电压失真度（标准源法）

L.1 概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：50%；

测量标准：FLUKE6105标准电能功率源；

被测对象：JK2005型耐电压测试仪校验装置；

测量方法：采用FLUKE6105标准电能功率源，用标准电能功率源基波电压1kV,施加在校验仪的高压测量端，调节谐波电压输出至5%，记录被校校验仪示值。

L.2 测量模型

设DN为多功能标准源的交流电压失真度标准值，DX为被校校验仪的交流电压失真度示值，由使用说明书可知，对于标准电能功率源和被校校验仪，在标准条件下，温度、湿度、输入零电流、输入阻抗等带来的影响可忽略，由此得到：

= DX -DN	(L.1)

考虑到被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，测量模型成为：

= DX -DN+δDX	(L.2)

式中：

——被校校验仪的直流电压示值误差，%；

DX——被校校验仪的示值，%；

DN——多功能标准源的交流电压失真度标准值，%；

δDX——被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，%。

L.3标准不确定度评定

L.3.1被校校验仪测量重复性引入的标准不确定度u1

采用FLUKE6105标准电能功率源，用标准电能功率源输出基波电压1kV,施加在校验仪的高压测量端，调节谐波输出至5%，记录被校校验仪示值。，选择被校校验仪合适的量程，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表L.1。

表L.1重复性测量数据

| 次数 | xi/ %（绝对值） |
| --- | --- |
| 1 | 5.02 |
| 2 | 5.06 |
| 3 | 5.02 |
| 4 | 5.11 |
| 5 | 5.04 |
| 6 | 5.03 |
| 7 | 5.04 |
| 8 | 5.06 |
| 9 | 5.03 |
| 10 | 5.06 |

测量结果的平均值：x=110i=110xi= 5.047%

单次测量值的实验标准偏差：s=≈0.028%

则u1= 0.028%

L.3.2由标准电能功率源准确度引入的标准不确定度u2

多功能标准源经上级计量机构量值传递合格，其电压谐波最大允许误差为±0.005%（绝对值），其半宽度a=0.005%，在区间内认为服从正态分布，包含因子k=2，则

u2=ak=0.0052%≈0.0025%

L.3.3由被校校验仪的分辨力引入的标准不确定度u3

被校校验仪在分辨力为0.01%（绝对值），在±0.005%区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u3=ak=0.0053mA≈0.0029%

L.4合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表L.2。

表L.2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 概率分布 | ui的值(%绝对值) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性 | A类 | 正态 | 0.028 |
| u2 | 多功能标准源的准确度 | B类 | 正态 | 0.0025 |
| u3 | 被校校验仪的 分辨力 | B类 | 均匀 | 0.0029 |

考虑到被校校验仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

uc=u12+u22 =0.0282+0.00292 kV ≈ 0.03%

L.5扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到交流电压失真度5%点的扩展不确定度为：

U=2×0.03% = 0.06%，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：Urel= 1.2%，k=2。

M交流电压失真度（标准源法）

M.1 概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：50%；

测量标准：DKLN-1型谐波源；

被测对象：JK2005型耐电压测试仪校验装置；

测量方法：采用DKLN-1型谐波源，用DKLN-1型谐波源输出电压5V,施加在校验仪的失真度测量端口，调节谐波电压输出至5%，记录被校校验仪示值。

M.2 测量模型

设DN为谐波源的交流电压失真度标准值，DX为被校校验仪的交流电压失真度示值，由使用说明书可知，对于谐波源和被校校验仪，在标准条件下，温度、湿度、输入零电流、输入阻抗等带来的影响可忽略，由此得到：

= DX -DN	(M.1)

考虑到被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，测量模型成为：

= DX -DN+δDX	(M.2)

式中：

——被校校验仪的直流电压示值误差，%；

DX——被校校验仪的示值，%；

DN——谐波源的交流电压失真度标准值，%；

δDX——被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，%。

M.3标准不确定度评定

M.3.1被校校验仪测量重复性引入的标准不确定度u1

采用DKLN-1型谐波源，用谐波源输出基波电压5 V,施加在校验仪的高压测量端，调节谐波输出至5%，记录被校校验仪示值。，选择被校校验仪合适的量程，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表M.1。

表M.1重复性测量数据

| 次数 | xi/ %（绝对值） |
| --- | --- |
| 1 | 5.03 |
| 2 | 5.05 |
| 3 | 5.02 |
| 4 | 5.08 |
| 5 | 5.04 |
| 6 | 5.01 |
| 7 | 5.06 |
| 8 | 5.02 |
| 9 | 5.09 |
| 10 | 5.03 |

测量结果的平均值：x=110i=110xi= 5.043%

单次测量值的实验标准偏差：s=≈0.027%

则u1= 0.027%

M.3.2由标准电能功率源准确度引入的标准不确定度u2

多功能标准源经上级计量机构量值传递合格，其电压谐波最大允许误差为±0.05%（绝对值），其半宽度a=0.05%，在区间内认为服从正态分布，包含因子k=2，则

u2=ak=0.0052%≈0.025%

M.3.3由被校校验仪的分辨力引入的标准不确定度u3

被校校验仪在分辨力为0.01%（绝对值），在±0.005%区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u3=ak=0.0053mA≈0.0029%

M.4合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表M.2。

表M.2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 概率分布 | ui的值(%绝对值) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性 | A类 | 正态 | 0.027 |
| u2 | 多功能标准源的准确度 | B类 | 正态 | 0.025 |
| u3 | 被校校验仪的 分辨力 | B类 | 均匀 | 0.0029 |

考虑到被校校验仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

uc=u12+u22 =0.0272+0.0252 kV ≈ 0.04%

M.5扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到交流电压失真度5%点的扩展不确定度为：

U=2×0.03% = 0.08%，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：Urel= 1.6%，k=2。

N直流电压纹波系数（标准源法）

N.1 概述

环境条件：温度20.5℃，相对湿度：50%；

测量标准：AN61502 直流电压源；

被测对象：JK2005型耐电压测试仪校验装置；

测量方法：采用AN61502直流电压源，用AN61502 直流电压源输出直流电压300V,施加在校验仪的高压测量端口，调节交流电压分量至15V，此时的纹波系数为5%，记录被校校验仪示值。

N.2 测量模型

设DDCW,N为直流电压源的纹波系数标准值，DDCW,X为被校校验仪的纹波系数示值，由使用说明书可知，对于直流电压源和被校校验仪，在标准条件下，温度、湿度、输入零电流、输入阻抗等带来的影响可忽略，由此得到：

= DDCW,X-DDCW,N	(N.1)

考虑到被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，测量模型成为：

= DDCW,X-DDCW,N+δDDCW,X	(N.2)

式中：

——被校校验仪的纹波系数示值误差，%；

DDCW,X——被校校验仪的示值，%；

DDCW,N——直流电压源的纹波系数标准值，%；

δDDCW,X——被校校验仪的分辨力对测量结果的影响，%。

N.3标准不确定度评定

N.3.1被校校验仪测量重复性引入的标准不确定度u1

采用直流电压源，用直流电压源输出直流电压300 V,施加在校验仪的高压测量端，调节交流分量输出至5%，记录被校校验仪示值。，选择被校校验仪合适的量程，在相同环境条件下，重复测量10次，获得数据如表N.1。

表N.1重复性测量数据

| 次数 | xi/ %（绝对值） |
| --- | --- |
| 1 | 5.12 |
| 2 | 5.06 |
| 3 | 5.12 |
| 4 | 5.08 |
| 5 | 5.08 |
| 6 | 5.07 |
| 7 | 5.04 |
| 8 | 5.03 |
| 9 | 5.12 |
| 10 | 5.11 |

测量结果的平均值：x=110i=110xi= 5.083%

单次测量值的实验标准偏差：s=≈0.034%

则u1= 0.034%

N.3.2由直流电压源准确度引入的标准不确定度u2

多直流电压源经上级计量机构量值传递合格，其电压谐波最大允许误差为±0.1%（绝对值），其半宽度a=0.1%，在区间内认为服从正态分布，包含因子k=2，则

u2=ak=0.12%≈0.05%

N.3.3由被校校验仪的分辨力引入的标准不确定度u3

被校校验仪在分辨力为0.01%（绝对值），在±0.005%区间内为均匀分布，包含因子k=3，因此：

u3=ak=0.0053mA≈0.0029%

N.4合成标准不确定度

不确定度分量的汇总见表N.2。

表N.2不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 概率分布 | ui的值(%绝对值) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性 | A类 | 正态 | 0.034 |
| u2 | 多功能标准源的准确度 | B类 | 正态 | 0.05 |
| u3 | 被校校验仪的 分辨力 | B类 | 均匀 | 0.0029 |

考虑到被校校验仪读数的重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则：

uc=u12+u22 =0.0342+0.052 kV ≈ 0.06%

N.5扩展不确定度

U=k·uc，取k=2，由此得到纹波系数5%点的扩展不确定度为：

U=2×0.06% = 0.12%，k=2。

换算至相对扩展不确定度为：Urel= 2.4%，k=2。