国家计量技术规范《直流电桥、电阻箱自动检测装置校准规范》

验证试验报告

浙江省计量科学研究院

2022年6月

国家计量技术规范《直流电桥、电阻箱自动检测装置校准规范》

验证试验报告

- 试验目的

选取电桥、电阻箱自动检测装置作为试验对象，按标准中规定的主要项目进行试验，验证该标准条款的正确性和可行性。

- 试验方法

采用《电桥、电阻箱自动检测装置校准规范》进行性能试验。

- 试验时间

# 2022年6月20日~21日。

- 试验地点

# 浙江省计量科学研究院信息与电磁计量研究所213室

- 试验人员

# 浙江省计量科学研究院陈习权、林婷

- 试验过程

6.1 环境条件

环境温度：20.0℃；湿度：55%RH

6.2 测量所用标准装置及辅助试验设备

标准装置及辅助设备的主要技术参数如表1所示：

表1 标准装置及辅助设备的主要技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准电阻 | BZ20/ BZ3 | 9只（10-3Ω~105Ω） 一等 |
| 2 | 标准电阻 | BZ20/ BZ3 | 9只（10-3Ω~105Ω） 一等 |
| 3 | 直流比较仪电桥 | QJ55 | 比例最大允许误差 ±1×10-6 |

6.3 试验项目

试验项目如下表2。

表2 验证试验项目

| 序号 | 试验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观和通电检查 |
| 2 | 1:1比例误差 |
| 3 | 非线性误差(缺少设备，未做试验) |
| 4 | 电阻示值误差的验证 |

6.4 试验回路

# 见试验数据附录。

6.5试验数据

# 见试验数据附录。

- 试验结论

通过试验，验证了电桥、电阻箱自动检测装置校准规范相应条款制定是可靠的、准确的，能够实现对此类产品技术性能的质量把控。

附录1：试验数据一

1.样品信息及试验条件

样品名称:全自动直流电阻校验装置；

型号: RT9616；编号：920；

制造厂：上海兰斯汀仪表研究所；

电阻测量范围：10-3Ω~105Ω

比例最大允许误差：±（3~6）×10-6

试验回路如图1所示，试验回路实物图如图2所示。

图1 试验连线示意图

图2试验连线实物图

2.外观和通电检查

被检仪器的标志应符合要求，具有产品名称、型号、产品编号、制造厂/商标信息。

通电后仪器正常启动运作，数字显示面板字迹清晰、亮度均匀、无重叠字，无缺笔划现象等影响读数的缺陷。

3. 比例误差：

| 标称值（Ω） | 测量次数 | RN:RX 状态 | RX:RN 状态 | 比例误差δ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 1 | 0.9999475 | 1.0000523 | 平均 | 0.99999999 |
|  | 2 | 0.9999480 | 1.0000524 | -0.01 | ×10-6 |
|  | 3 | 0.9999474 | 1.0000522 | 不确定度Urel（k=2） 2.0×10-6 |  |
|  | 4 | 0.9999485 | 1.0000516 |  |  |
| 104 | 1 | 1.0000070 | 0.9999932 | 平均 | 1.00000010 |
|  | 2 | 1.0000067 | 0.9999936 | 0.10 | ×10-6 |
|  | 3 | 1.0000061 | 0.9999940 | 不确定度Urel（k=2） 1.0×10-6 |  |
|  | 4 | 1.0000060 | 0.9999942 |  |  |
| 103 | 1 | 0.9999669 | 1.0000329 | 平均 | 1.00000000 |
|  | 2 | 0.9999669 | 1.0000328 | 0.00 | ×10-6 |
|  | 3 | 0.9999675 | 1.0000326 | 不确定度Urel（k=2） 1.0×10-6 |  |
|  | 4 | 0.9999675 | 1.0000327 |  |  |
| 102 | 1 | 1.0001078 | 0.9998927 | 平均 | 0.99999996 |
|  | 2 | 1.0001077 | 0.9998921 | -0.04 | ×10-6 |
|  | 3 | 1.0001078 | 0.9998923 | 不确定度Urel（k=2） 1.0×10-6 |  |
|  | 4 | 1.0001075 | 0.9998918 |  |  |
| 101 | 1 | 1.0000657 | 0.9999339 | 平均 | 0.99999981 |
|  | 2 | 1.0000659 | 0.9999336 | -0.19 | ×10-6 |
|  | 3 | 1.0000660 | 0.9999336 | 不确定度Urel（k=2） 1.0×10-6 |  |
|  | 4 | 1.0000660 | 0.9999338 |  |  |
| 100 | 1 | 0.9999856 | 1.0000154 | 平均 | 1.00000007 |
|  | 2 | 0.9999849 | 1.0000146 | 0.07 | ×10-6 |
|  | 3 | 0.9999856 | 1.0000140 | 不确定度Urel（k=2） 1.0×10-6 |  |
|  | 4 | 0.9999861 | 1.0000145 |  |  |
| 10-1 | 1 | 0.9999371 | 1.0000618 | 平均 | 0.9999999 |
|  | 2 | 0.9999367 | 1.0000614 | -0.10 | ×10-6 |
|  | 3 | 0.9999370 | 1.0000625 | 不确定度Urel（k=2） 1.0×10-6 |  |
|  | 4 | 0.9999386 | 1.0000638 |  |  |
| 10-2 | 1 | 0.9999320 | 1.0000669 | 平均 | 0.99999964 |
|  | 2 | 0.9999274 | 1.0000697 | -0.36 | ×10-6 |
|  | 3 | 0.9999300 | 1.0000705 | 不确定度Urel（k=2） 2.0×10-6 |  |
|  | 4 | 0.9999337 | 1.0000670 |  |  |
| 10-3 | 1 | 1.0000320 | 0. 9999732 | 平均 | 1.00000116 |
|  | 2 | 1.0000221 | 0. 9999704 | 1.16 | ×10-6 |
|  | 3 | 1.0000408 | 0. 9999766 | 不确定度Urel（k=2） 2.0×10-6 |  |
|  | 4 | 1.0000280 | 0. 9999662 |  |  |

4、非线性误差：（因本实验室缺少相应的过渡电阻和专用电阻，本项暂未试验）

100kΩ量程

| 20kΩ:100kΩ | 50kΩ:100kΩ | 20kΩ:50kΩ | 测量电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | 100μA |
| 线性度 | / |  |  |

1kΩ量程

| 0.2 kΩ:1kΩ | 0.5 kΩ:1kΩ | 0.2kΩ:0.5kΩ | 测量电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | 1mA |
| 线性度 | / |  |  |

10Ω量程

| 2Ω:10Ω | 5Ω:10Ω | 2Ω:5Ω | 测量电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | 10mA |
| 线性度 | / |  |  |

5、电阻测量误差验证

| 标称比例 | 测量值Ω | 实际值Ω | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Ω:10Ω | 1.000074 | 0.999955 | 0.012% |
| 0.1Ω:10Ω | 0.0999911 | 0.0999973 | -0.006% |
| 0.01Ω:10Ω | 0.00999899 | 0.01000017 | -0.012% |
| 0.001Ω:10Ω | 0.0009997978 | 0.0010000020 | -0.020% |

6.备注及说明

此电阻测量装置为外接标准电阻型测量原理，故在比例误差采用换位法计算得到。

附录2：试验数据二

1.样品信息及试验条件

样品名称:直流电桥电阻箱电位差计智能检定系统；

型号: DZ-2000；编号：20031008 ；

制造厂：江西东华计量测试研究所；

电阻测量范围：10-3Ω~105Ω

测量不确定度：（5~10）×10-6

试验回路如图3所示，试验回路实物图如图4所示。

图3试验连线示意图

图4试验连线实物图

2.外观和通电检查

被检仪器的标志应符合要求，具有产品名称、型号、产品编号、制造厂/商标信息。

通电后仪器正常启动运作，数字显示面板字迹清晰、亮度均匀、无重叠字，无缺笔划现象等影响读数的缺陷。

3. 比例误差：

| 标称比例 | X1（Ω） | X2（Ω） | K0 | 误差 | 测量电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10kΩ：10kΩ | 10000.00 | 9999.85 | 1.000012 | 3.0×10-6 | 1mA |
| 1kΩ：1kΩ | 999.981 | 1000.030 | 0.999948 | 3.0×10-6 | 1mA |
| 100Ω：100Ω | 100.0075 | 99.9955 | 1.000119 | 1.0×10-6 | 10mA |
| 10Ω：10Ω | 9.99996 | 9.99930 | 1.000064 | 2.0×10-6 | 100mA |

4、量程内线性度：（因本实验室缺少相应的过渡电阻和专用电阻，本项暂未试验）

100kΩ量程

| 20kΩ | 50kΩ | 100kΩ | 20kΩ：100kΩ | 50kΩ：100kΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |
| 线性度 | / |  |  |  |

1kΩ量程

| 0.2kΩ | 0.5kΩ | 1kΩ | 0.2kΩ：1kΩ | 0.5kΩ：1kΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |
| 线性度 | / |  |  |  |

10Ω量程

| 2Ω | 5Ω | 10Ω | 2Ω：10Ω | 5Ω：10Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |
| 线性度 | / |  |  |  |

- 跨量程线性度

| 标称比例 | 测量值Ω | 实际值Ω | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Ω:10Ω | 0.999975 | 0.999955 | 0.002% |
| 0.1Ω:10Ω | 0.0999765 | 0.0999973 | -0.02% |
| 0.01Ω:10Ω | 0.00999015 | 0.01000017 | -0.10% |
| 0.001Ω:10Ω | 0.00099771 | 0.001000002 | -0.23% |

6.备注及说明

此电阻测量装置内阻标准电阻型测量原理，内置电阻值不可更换，测量100kΩ及以下电阻值为恒流模式，1:1比例K0及线性度比例的标准值由直流比较仪电桥QJ55标定给出。

测量高电阻值100kΩ以上电阻值为恒压模式，恒定电压10V。