国家计量技术规范《直流电桥、电阻箱自动检测装置校准规范》

验证试验报告

辽宁省计量科学研究院

2022年7月

国家计量技术规范《直流电桥、电阻箱自动检测装置校准规范》

验证试验报告

- 试验目的

选取电桥、电阻箱自动检测装置作为试验对象，按标准中规定的主要项目进行试验，验证该标准条款的正确性和可行性。

- 试验方法

采用《电桥、电阻箱自动检测装置校准规范》进行性能试验。

- 试验时间

# 2022年7月10日。

- 试验地点

# 辽宁省计量科学研究院电学所203室

- 试验人员

# 辽宁省计量科学研究院梁国鼎、李颂扬

- 试验过程

6.1 环境条件

环境温度：19.9℃；湿度：48%RH

6.2 测量所用标准装置及辅助试验设备

标准装置及辅助设备的主要技术参数如表1所示：

表1 标准装置及辅助设备的主要技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准电阻 | BZ20 | 9只（1mΩ~100kΩ） 一等 |
| 2 | 标准电阻 | BZ20 | 9只（1mΩ~100kΩ） 一等 |
| 3 | 宽范围电阻箱 | 16505 | 1mΩ~10MΩ 0.01级 |
| 4 | 宽范围电阻箱 | 16505 | 1mΩ~10MΩ 0.01级 |
| 5 | 标准电阻 | 9334A | 13只（1mΩ~10MΩ） 年稳定性＜10×10-6 温度系数＜1.5×10-6/℃ |
| 6 | 直流比较仪电桥 | QJ55 | 比例最大允许误差 ±1×10-6 |

6.3 试验项目

试验项目如下表2。

表2 验证试验项目

| 序号 | 试验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观和通电检查 |
| 2 | 量程内1:1比例误差 |
| 3 | 非线性误差 |
| 4 | 电阻示值误差的验证 |

6.4 试验回路

见试验数据附录。

6.5试验数据

# 见试验数据附录。

- 试验结论

通过试验，验证了电桥、电阻箱自动检测装置校准规范相应条款制定是可靠的、准确的，能够实现对此类产品技术性能的质量把控。

附录1：试验数据一

1.样品信息及试验条件

样品名称: 全自动直流电阻校验装置；

型号: RT-9606；编号：94/95；

制造厂：上海兰斯汀仪表研究所；

电阻测量范围：10-3Ω~105Ω

比例最大允许误差：±（3~6）×10-6

试验回路如图1所示，试验回路实物图如图2所示。

图1 试验连线示意图

图2试验连线实物图

2.外观和通电检查

被检仪器的标志应符合要求，具有产品名称、型号、产品编号、制造厂/商标信息。

通电后仪器正常启动运作，数字显示面板字迹清晰、亮度均匀、无重叠字，无缺笔划现象等影响读数的缺陷。

3. 量程内1:1比例误差：换位法

| 标称比例 | K1 | K2 | 误差 | U k=2 | 测量电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100kΩ：100kΩ | 1.0000021 | 0.9999941 | -1.9×10-6 | 9×10-7 | 100μA |
| 10kΩ：10kΩ | 1.0000118 | 0.9999844 | -1.9×10-6 | 9×10-7 | 1mA |
| 1kΩ：1kΩ | 0.9999976 | 0.9999992 | -1.6×10-6 | 9×10-7 | 1mA |
| 100Ω：100Ω | 1.0000024 | 0.9999968 | -0.4×10-6 | 9×10-7 | 10mA |
| 10Ω：10Ω | 0.9999927 | 1.0000059 | -0.7×10-6 | 9×10-7 | 10mA |
| 1Ω：1Ω | 0.9999985 | 0.9999985 | -1.5×10-6 | 9×10-7 | 100mA |
| 0.1Ω：0.1Ω | 0.9999884 | 1.0000076 | -2.0×10-6 | 9×10-7 | 0.3A |
| 0.01Ω：0.01Ω | 1.0000128 | 0.9999924 | 2.6×10-6 | 9×10-7 | 1A |
| 0.001Ω：0.001Ω | 1.0000136 | 0.9999820 | -2.2×10-6 | 9×10-7 | 5A |

4、非线性误差：换位法

100kΩ量程

| KT1 50kΩ:100kΩ | KT2 20kΩ:100kΩ | KT3 20kΩ:50kΩ | 测量电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5000313 | 0.1999983 | 0.3999706 | 100μA |
| 非线性误差 | 1.0×10-6 |  |  |
| U k=2 | 5×10-7 |  |  |

1kΩ量程

| KT1 0.5 kΩ:1kΩ | KT2 0.2 kΩ:1kΩ | KT3 0.2kΩ:0.5kΩ | 测量电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4999874 | 0.2000215 | 0.4000539 | 1mA |
| 非线性误差 | -0.8×10-6 |  |  |
| U k=2 | 5×10-7 |  |  |

10Ω量程

| KT1 5Ω:10Ω | KT2 2Ω:10Ω | KT3 2Ω:5Ω | 测量电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5000463 | 0.2000187 | 0.3999993 | 10mA |
| 非线性误差 | 1.1×10-6 |  |  |
| U k=2 | 5×10-7 |  |  |

5、电阻测量误差

| 标称值 | 实际值Ω | 测量值Ω | 误差 | Urel k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Ω | 0.9999588 | 0.99991 | -0.005% | 0.002% |
| 0.1Ω | 0.09999888 | 0.09994 | -0.06% | 0.02% |
| 0.01Ω | 0.009999918 | 0.00999 | -0.10% | 0.2% |
| 0.001Ω | 0.0010000084 | 0.000995 | -0.5% | 0.2% |

6.备注及说明

此电阻测量装置为外接标准电阻型测量原理，故在比例误差采用换位法计算得到。

附录2：试验数据二

1.样品信息及试验条件

样品名称: 标准电阻测量装置；

型号: TH0730；编号： 2210501491 ；

制造厂：长沙天恒测控技术有限公司；

电阻测量范围：10-3Ω~105Ω

测量不确定度：（10~30）×10-6

试验回路如图3所示，试验回路实物图如图4所示。

图3 试验连线示意图

图4试验连线实物图

2.外观和通电检查

被检仪器的标志应符合要求，具有产品名称、型号、产品编号、制造厂/商标信息。

通电后仪器正常启动运作，数字显示面板字迹清晰、亮度均匀、无重叠字，无缺笔划现象等影响读数的缺陷。

3、非线性误差：比例标准法

100kΩ量程

| R1 100kΩ | R2 50kΩ | R3 20kΩ | RN2 50kΩ：100kΩ | RN3 20kΩ：100kΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99992.60Ω | 49998.84Ω | 19998.76Ω | 0.5000244 | 0.2000009 |
| 非线性误差 | 1.5×10-6 |  |  |  |
| U k=2 | 2.4×10-6 |  |  |  |

1kΩ量程

| R1 1kΩ | R2 0.5kΩ | R3 0.2kΩ | RN2 0.5kΩ：1kΩ | RN3 0.2kΩ：1kΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000.0092Ω | 500.0181Ω | 200.0122Ω | 0.5000147 | 0.2000111 |
| 非线性误差 | - 1.2×10-6 |  |  |  |
| U k=2 | 2.4×10-6 |  |  |  |

10Ω量程

| R1 10Ω | R2 5Ω | R3 2Ω | RN2 5Ω：10Ω | RN3 2Ω：10Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.000122 | 5.000461Ω | 1.999728Ω | 0.5000420 | 0.1999745 |
| 非线性误差 | - 4.2×10-6 |  |  |  |
| U k=2 | 2.4×10-6 |  |  |  |

4. 电阻测量误差

| 标称值 | 实际值Ω | 测量值Ω | 误差 | Urel k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100kΩ | 100002.87 | 100003.25 | 0.00038% | 3.5×10-6 |
| 10kΩ | 9999.853 | 9999.823 | -0.00030% | 3.5×10-6 |
| 1kΩ | 1000.0386 | 1000.0401 | 0.00015% | 3.5×10-6 |
| 100Ω | 99.99572 | 99.99613 | 0.00041% | 3.5×10-6 |
| 10Ω | 10.000690 | 10.00074 | 0.00050% | 3.5×10-6 |
| 1Ω | 0.9999548 | 0.9999498 | -0.00050% | 1.5×10-6 |
| 0.1Ω | 0.09999888 | 0.09999957 | 0.00069% | 3.5×10-6 |
| 0.01Ω | 0.009999918 | 0.009999832 | -0.00086% | 5×10-6 |
| 0.001Ω | 0.0010000084 | 0.0009999972 | -0.0011% | 9×10-6 |

5.备注及说明

此电阻测量装置内阻标准电阻型测量原理，内置电阻值不可更换。

附录3：试验数据三

1.样品信息及试验条件

样品名称: 直流电桥电阻箱智能检定系统；

型号: DZ-2000b；编号： 436 ；

制造厂：东华计量测试研究院；

电阻测量范围：10-3Ω~107Ω

测量不确定度：（5~10）×10-6

试验回路如图5所示，试验回路实物图如图6所示。

图5 试验连线示意图

图6试验连线实物图

2.外观和通电检查

被检仪器的标志应符合要求，具有产品名称、型号、产品编号、制造厂/商标信息。

通电后仪器正常启动运作，数字显示面板字迹清晰、亮度均匀、无重叠字，无缺笔划现象等影响读数的缺陷。

3、非线性误差：比例标准法

100kΩ量程

| R1 100kΩ | R2 50kΩ | R3 20kΩ | RN2 50kΩ：100kΩ | RN3 20kΩ：100kΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99993.28Ω | 49999.17Ω | 19998.45Ω | 0.5000246 | 0.1999967 |
| 非线性误差 | 1.2×10-6 |  |  |  |
| U k=2 | 2.4×10-6 |  |  |  |

1kΩ量程

| R1 1kΩ | R2 0.5kΩ | R2 0.2kΩ | RN2 0.5kΩ：1kΩ | RN3 0.2kΩ：1kΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000.0076Ω | 500.0088Ω | 200.0083Ω | 0.5000032 | 0.2000040 |
| 非线性误差 | 2.8×10-6 |  |  |  |
| U k=2 | 2.4×10-6 |  |  |  |

10Ω量程

| R1 10Ω | R2 5Ω | R2 2Ω | RN2 5Ω：10Ω | RN3 2Ω：10Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.000089 | 5.000506Ω | 1.999746Ω | 0.5000436 | 0.1999771 |
| 非线性误差 | -4.3×10-6 |  |  |  |
| U k=2 | 2.4×10-6 |  |  |  |

4、电阻测量误差

| 标称值 | 实际值Ω | 测量值Ω | 误差 | Urel k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10MΩ | 10000003 | 9999203 | -0.008% | 9×10-6 |
| 1MΩ | 999995.8 | 999946 | -0.005% | 9×10-6 |
| 100kΩ | 100002.87 | 100003.17 | 0.00030% | 3.5×10-6 |
| 10kΩ | 9999.853 | 9999.839 | -0.00014% | 3.5×10-6 |
| 1kΩ | 1000.0386 | 1000.0357 | -0.00029% | 3.5×10-6 |
| 100Ω | 99.99572 | 99.99597 | 0.00025% | 3.5×10-6 |
| 10Ω | 10.000690 | 10.000652 | -0.00038% | 3.5×10-6 |
| 1Ω | 0.9999588 | 0.99991 | -0.004% | 1.5×10-6 |
| 0.1Ω | 0.09999888 | 0.10001 | 0.01% | 3.5×10-6 |
| 0.01Ω | 0.009999918 | 0.010014 | 0.14% | 5×10-6 |
| 0.001Ω | 0.0010000084 | 0.0010055 | 0.55% | 9×10-6 |

6.备注及说明

此电阻测量装置内阻标准电阻型测量原理，内置电阻值不可更换。