国家计量技术规范《直流电桥、电阻箱自动检测装置校准规范》

不确定度评定

辽宁省计量科学研究院

# 2022年3月

# 直流电桥、电阻箱自动检测装置换位法校准量程内1:1比例误差

# 不确定度评定示例

1 概述

1.1  测量依据:依据本规范的方法对换位法量程内1:1比例误差测量不确定度进行评定。

1.2  计量标准器如表A1所示:

表1计量标准器

| 序号 | 设备名称 | 技术性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准电阻 | （10-3～105）Ω 一等 |

1.3  环境条件:温度20.0℃，相对湿度:51%。

2 建立测量模型，列出不确定度传播率:

2.1  建立测量模型:

量程内1:1比例误差测量模型如下:

式中:

δN—量程内1:1比例误差；

K1—RN1接入RS端，RN2接入RX端，自动检测装置测量获得的比例值；

K2—RN1接入RX端，RN2接入RS端，自动检测装置测量获得的比例值。

—表示测量过程中随机因素的影响。

2.2不确定度传播率:

灵敏系数:

3 标准不确定度评定

3.1  以测量10kΩ: 10kΩ为例，随机因素影响即测量重复性引入的不确定度分量u1，用标准不确定度A类评定。

记录10次测量数据:

|  |  |  | k |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0000220 | 0.9999760 | -1.0×10-6 | -1.1×10-6 |
| 1.0000219 | 0.9999761 | -1.0×10-6 |  |
| 1.0000220 | 0.9999760 | -1.0×10-6 |  |
| 1.0000219 | 0.9999760 | -1.1×10-6 |  |
| 1.0000219 | 0.9999760 | -1.1×10-6 |  |
| 1.0000219 | 0.9999760 | -1.1×10-6 |  |
| 1.0000219 | 0.9999760 | -1.1×10-6 |  |
| 1.0000219 | 0.9999762 | -1.1×10-6 |  |
| 1.0000219 | 0.9999760 | -1.0×10-6 |  |
| 1.0000219 | 0.9999763 | -0.9×10-6 |  |

其重复性根据贝塞尔公式得到:

0.07 ×10-6                   (A6)

3.2  由于比例值、不使用标准电阻的证书值，仅考虑其短期稳定性即可，考虑到温度系数随温度波动带来的影响及电阻本身的短期稳定性，认定其服从矩形分布，其半区间为0.5×10-6，用标准不确定度B类评定:

A.4 标准不确定度汇总表

标准不确定度汇总表见表A2。

表A2标准不确定度汇总表

| 标准不确定度 分量来源 | 标准 不确定度值 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- |
| 比例值带来的不确定度 | 0.41×10-6 | 0.5 |
| 比例值带来的不确定度 | 0.41×10-6 | 0.5 |
| 测量重复性 | 0.07×10-6 | 1 |

A.5 合成标准不确定度

考虑K1，K2短时间内由同一设备测量得到，认为两次测量具有强相关性，相关系数认作1，合成标准不确定度:

0.42×10-6

A.6 扩展不确定度

扩展不确定度:

2×0.42×10-6=0.84×10-6≈9×10-7  k=2

# 直流电桥、电阻箱自动检测装置电阻测量误差

不确定度评定示例

1、概述:

1.1、测量依据：依据本规范方法对电阻测量误差进行不确定度评定

1.2 计量标准器如表A1所示:

表1计量标准器

| 序号 | 设备名称 | 技术性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准电阻 | （10-3～105）Ω 一等 |

1.3  环境条件:温度20.0℃，相对湿度:48%。

2 测量模型

2.1将标准电阻接入自动检测装置的Rx端，装置测量电阻的结果为xx，标准电阻的证书值为xN，则电阻测量误差可表示为：

Δ＝xx－xN

式中：Δ－电阻测量的误差，Ω；

xx－装置测量电阻的结果，Ω；

xN－标准器示值，Ω；

2.2不确定度传播律：

依照公式：

由式（1）得到：

2.3灵敏系数

，

3 标准不确定度的评定

3.1.1由被检读数的重复性引入的标准不确定度分量u(x1)

用A类标准不确定度评定。以测量10kΩ电阻为例，读取被检装置10次的读数，如表所示。

| 序号 | 读数（kΩ） | 序号 | 读数（kΩ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.000263 | 6 | 10.000265 |
| 2 | 10.000263 | 7 | 10.000267 |
| 3 | 10.000264 | 8 | 10.000267 |
| 4 | 10.000263 | 9 | 10.000263 |
| 5 | 10.000265 | 10 | 10.000263 |

测量的平均值=10.0000264kΩ

单次测量标准偏差=1.7×10-6kΩ

3.2由被检表的分辨率引入的标准不确定度分量u(xx2)

用B类标准不确定度评定，被检表在示值为 10kΩ 时的分辨率为1μΩ，设为均匀分布，置信因子k＝，按半宽计算：

u(xx2)=0.5×10-6kΩ/=2.9×10-7kΩ

3.3由标准电阻年稳定性引入的标准不确定度u(xN1)

用B类标准不确定度评定，由标准器历年证书可得，标准器在10kΩ年稳定性不大于3×10-6输出 , 设为均匀分布，置信因子k＝，按半宽计算：

u(xN1)= 3×10-5kΩ/=1.7×10-5kΩ

3.4由标准器传递引入的标准不确定度分量u(xN2)

用B类标准不确定度评定，由直流比较仪电桥标定给出，在标准器10 kΩ时，其扩展不确定度：1.5×10-6，它按置信因子k＝3，按半宽计算：

u(xN2)=3×10-6×10 kΩ/2=0.5×10-5kΩ

4、主要标准不确定度汇总表

| 不确定度来源（） |  | 概率分布 | 灵敏系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检读数重复性xx1 | 1 | 正态分布 | 1 | 1.7×10-6kΩ |
| 被检读数分辨力xx2 |  | 均匀分布 | -1 | 2.9×10-7kΩ |
| 标准器的年稳定性xN1 |  | 均匀分布 | 1 | 1.7×10-5kΩ |
| 标准器传递xN2 | 2 | 正态分布 | 1 | 0.5×10-5kΩ |

5合成标准不确定度

合成标准不确定度uc的计算

以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：=1.7×10-5 kΩ

6. 扩展不确定度的确定

6.1扩展不确定度的计算uc

取k=2,扩展不确定度U=k·uc =2×1.7×10-5kΩ=3.4×10-5kΩ

# 直流电桥、电阻箱自动检测装置比例标准法校准非线性误差

# 不确定度评定示例

1 概述

1.1  测量依据:依据本规范的比例标准法方法校准非线性误差进行测量不确定度进行评定。

1.2  计量标准器如表A1所示:

表1计量标准器

| 序号 | 设备名称 | 技术性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准电阻 | （10-3～105）Ω 一等 |
| 2 | 直流比较仪电桥 | 比例MPE：±（1～2）×10-6 |

1.3  环境条件:温度20.0℃，相对湿度:52%。

2 建立测量模型，列出不确定度传播率:

2.1  建立测量模型:

根据规范中的方法，误差取电阻测量比值与实际比值的绝对值大者，故测量模型如下:

式中:

δN—非线性误差；

r1—自动检测装置测量电阻R1的电阻值测量结果，Ω；

r2—自动检测装置测量电阻R2的电阻值测量结果，Ω；

KN—比较仪电桥测量R2/ R1获得的比例实际值；

—表示测量过程中随机因素的影响。

2.2不确定度传播率:

灵敏系数:

3 标准不确定度评定

3.1  以测量R2：R1（5kΩ: 10kΩ）为例，随机因素影响即测量重复性引入的不确定度分量u1，用标准不确定度A类评定。

记录10次测量数据:

| r2（kΩ） | r1（kΩ） | 设Kx 为r2/ r1 |
| --- | --- | --- |
| 5.000105 | 9.999762 | 0.5000224 |
| 5.000097 | 9.999758 | 0.5000218 |
| 5.000101 | 9.999761 | 0.5000221 |
| 5.000096 | 9.999759 | 0.5000217 |
| 5.000103 | 9.999753 | 0.5000227 |
| 5.000102 | 9.999754 | 0.5000225 |
| 5.000096 | 9.999763 | 0.5000215 |
| 5.000098 | 9.999768 | 0.5000214 |
| 5.000097 | 9.999752 | 0.5000221 |
| 5.000104 | 9.999754 | 0.5000227 |

其重复性根据贝塞尔公式得到:

5 ×10-7                   (A6)

3.2  由比较仪电桥测量得到R2：R1（5kΩ: 10kΩ）的比例实际值KN引入的不确定度，认定其服从均匀分布，用标准不确定度B类评定:

由于测量时间短，温度波动小，故忽略温度对电阻比例值的影响，

由比较仪电桥测量5kΩ: 10kΩ比例值的最大允许误差为2×10-6

A.4 标准不确定度汇总表

标准不确定度汇总表见表A2。

表A2标准不确定度汇总表

| 标准不确定度 分量来源 | 标准 不确定度值 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- |
| 比例值带来的不确定度 | 1.12×10-6 | 1 |
| 测量重复性 | 5×10-7 | 1 |

A.5 合成标准不确定度

合成标准不确定度:

1.2×10-6

A.6 扩展不确定度

扩展不确定度:

2×1.2×10-6=2.4×10-6  k=2