审定意见1

| 序号 | 是否采纳 | 修改内容/不采纳原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 按修改建议修改（错字修改） |
| 2 | 是 | 按修改建议修改（错字修改） |
| 3 | 是 | 按修改建议修改（错字修改） |
| 4 | 是 | 按修改建议修改（使文字叙述通顺） |
| 5 | 是 | 表头改为“0.0003级最大允许误差”和“0.001级最大允许误差” |
| 6 | 是 | 按修改建议修改（错字修改） |
| 7 | 是 | 按修改建议修改 |

审定意见2

| 序号 | 是否采纳 | 修改内容/不采纳原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 按修改建议修改（字体修改） |
| 2 | 是 | 按修改建议修改，将“检测装置如图1”改为“检测装置原理框图如图1” |
| 3 | 否 | 根据不确定度及环境要求要求，若α=10×10-6/℃，则温度变化0.1℃下，电阻变化引入的不确定度过大，所以要求α≤5×10-6/℃ |
| 4 | 是 | 改为“按操作说明获得电阻比例值K1” |
| 5 | 是 | 统一改为“比例值” |
| 6 | 是 | 改为“10Ω” |
| 7 | 是 | 改为“采用四舍五入及偶数法则进行数据修约” |
| 8 | 是 | 按修改建议修改（字母符号改为一致） |

审定意见3

| 序号 | 是否采纳 | 修改内容/不采纳原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 按修改建议修改，改为“量程内1:1比例误差” |
| 2 | 是 | 按修改建议修改，改为“量程内1:1比例误差” |
| 3 | 是 | 规范中删除此方法 |
| 4 | 是 | 按修改建议修改（符号修改一致） |
| 5 | 是 | 改为“过渡电阻” |
| 6 | 是 | 改为“过渡电阻” |
| 7 | 是 | 改为“实际值” |
| 8 | 是 | 按修改建议修改 |
| 9 | 是 | 按修改建议修改 |
| 10 | 是 | 按修改建议修改，不确定度传播率公式中考虑了相关性 |
| 11 | 是 | 按修改建议修改 |
| 12 | 是 | 按修改建议修改，改为均匀分布 |
| 13 | 是 | 按修改建议修改，不确定度传播率公式中考虑了相关性 |
| 14 | 是 | 按修改建议修改 |
| 15 | 是 | 按修改建议修改，标注改为“K1，K2” |
| 16 | 是 | 按修改建议修改，附录中的顺序与正文中的顺序一致 |
| 17 | 是 | 按修改建议修改 |
| 18 | 是 | - 称谓改为一致 - 非线性误差按照电压量程10V，1V，100mV做的，规范原文中有叙述 |
| 19 | 是 | 按修改建议修改 |
| 20 | 是 | 按修改建议修改 |
| 21 | 是 | 按修改建议修改，增加不确定度报告 |