双钳相位伏安表校准原始记录

委托单位  新疆维吾尔族自治区计量测试研究院  列入证书号

仪器名称   宽范围双钳伏安测量仪     型号  Cigwa 2156  出厂编号 101151

准确度等级     /             测量范围            /

生产厂家    天水中长电子科技有限公司

校准技术依据   JJF***-2022《钳形相位伏安表校准规范》

标准仪器: 多功能电测仪表检定装置  型号/规格：  CL3021     编号   2012213

测量范围:  (0~700)V; (0~30)A 准确度等级：  0.05级       证书编号 EP21230281

有效日期   2022  年 05  月05 日   温度  21.2  ℃  湿度   30   %RH

校准日期  2021  年 11 月 26 日 校准员        核验员

地点：综合楼308室

- 交流电压测量(单位：V)

| 实际值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U1 | U2 |  |
| 57.7 | 57.67 | 57.65 | 0.1% |
| 100 | 99.95 | 99.85 | 0.1% |
| 220 | 219.54 | 219.58 | 0.1% |
| 380 | 379.18 | 379.22 | 0.1% |

- 交流电流测量 ACI （单位：A）

| 实际值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | I2 |  |
| 100.0 | 101.74mA | 100.19mA | 0.1% |
| 190.0 | 188.1 | 188.7 | 0.1% |
| 0.200 | 198.0 | 198.7 | 0.1% |
| 1.000 | 991.5 | 994.6 | 0.1% |
| 1.900 | 1.884A | 1.890A | 0.1% |
| 2.00 | 1.983 | 1.990 | 0.1% |
| 5.00 | 4.957 | 4.976 | 0.1% |
| 10.00 | 9.922 | 9.957 | 0.1% |

三、输入相间角测量(单位:°)

| 标准值 |  | 0.0 | 60.0 | 300.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值 | I1I2（C） | 359.9 | 59.9 | 299.9 |
|  | I1U2（2） | 0.1 | 60.1 | 300.0 |
|  | U1U2（U） | 0.1 | 60.1 | 300.1 |
|  | U1I2（1） | 0.1 | 60.1 | 300.1 |
| U (k＝2) |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

双钳相位伏安表校准原始记录

委托单位  新疆维吾尔族自治区计量测试研究院  列入证书号

仪器名称   全自动双钳数字相位伏安表   型号  YC2000E  出厂编号 053007

准确度等级     /             测量范围            /

生产厂家  广州市羊城科技实业有限公司上海分公司

校准技术依据         JJF***-2022《钳形相位伏安表校准规范》

标准仪器: 多功能电测仪表检定装置  型号/规格：  CL3021     编号   2012213

测量范围:  (0~700)V; (0~30)A 准确度等级：  0.05级       证书编号 EV21230281

有效日期   2022  年 05  月 05 日  温度  21.2  ℃  湿度 30  %RH

校准日期     2022   年 01 月 26 日 校准员       核验员

地点：综合楼308室

- 交流电压测量(单位：V)

| 实际值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U1 | U2 |  |
| 57.7 | 57.78 | 57.74 | 0.1% |
| 100 | 100.0 | 100.1 | 0.1% |
| 220 | 220.1 | 220.1 | 0.1% |
| 380 | 380.3 | 380.1 | 0.1% |

- 交流电流测量 ACI  （单位：A）

| 实际值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I1（C1） | I2（C2） |  |
| 100.0 | 99.1mA | 99.4mA | 0.1% |
| 190.0 | 188.1 | 188.7 | 0.1% |
| 0.200 | 198.0 | 198.7 | 0.1% |
| 1.000 | 991.5 | 994.6 | 0.1% |
| 1.900 | 1.884A | 1.890A | 0.1% |
| 2.00 | 1.983 | 1.990 | 0.1% |
| 5.00 | 4.957 | 4.976 | 0.1% |
| 10.00 | 9.922 | 9.957 | 0.1% |

三、输入相间角测量(单位:°)

| 标准值 |  | 0.0 | 60.0 | 300.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值 | I1I2（C） | 0.2 | 60.2 | 300.2 |
|  | I1U2（2） | 0.1 | 60.1 | 300.1 |
|  | U1U2（U） | 0.1 | 60.1 | 300.1 |
|  | U1I2（1） | 0.1 | 60.1 | 300.1 |
| U (k＝2) |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

校准原始记录

委托单位  新疆维吾尔自治区计量测试研究院  列入证书号

仪器名称 三相钳形多功能相位伏安表  型号  S503B+  出厂编号 2018080515

准确度等级     /             测量范围            /

生产厂家  咸享国际（杭州）电气制造有限公司

校准技术依据     JJF***-2022《钳形相位伏安表校准规范》

标准仪器: 多功能电测仪表检定装置  型号/规格：  CL3021     编号   2012213

测量范围:  (0~700)V; (0~30)A 准确度等级：  0.05级       证书编号 EV21230281

有效日期   2022  年 05  月 05 日    温度  23  ℃  湿度  20   %RH

检测日期 2022 年 01 月 28 日 检测员      核验员     校验地址：综合楼308室

一、交流电压测量 (单位：V)

| 标准值 |  | 57.70 | 100.0 | 220.0 | 380.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显 示 值 | Ⅰ | 57.696 | 100.024 | 220.137 | 380.521 |
|  | Ⅱ | 57.715 | 100.079 | 220.183 | 380.438 |
|  | Ⅲ | 57.677 | 100.062 | 220.098 | 380.358 |
| Urel , k = 2 |  | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |

二、交流电流测量(单位：A)

| 标准值 |  | 0.5000 | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 5.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显 示 值 | Ⅰ | 0.5003 | 1.0026 | 2.0060 | 3.0080 | 4.0122 | 5.0149 |
|  | Ⅱ | 0.4986 | 0.9981 | 1.9962 | 2.9944 | 3.9926 | 4.9936 |
|  | Ⅲ | 0.5011 | 1.0017 | 2.0043 | 3.0070 | 4.0096 | 5.0122 |
| Urel , k = 2 |  | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |

三、相位角测量(单位:°)

| 标准值 |  | 0 | 60 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值 | Ⅰ | 359.9 | 59.8 | 299.8 |
|  | Ⅱ | 359.9 | 59.9 | 299.9 |
|  | Ⅲ | 0.0 | 60.0 | 300.0 |
| U , k = 2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

四、输入相间角测量(单位:°)

| 标准值 |  | a-b | b-c | c-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 显 示 值 | φ(U) | 119.9 | 120.0 | 120.0 |
|  | φ(I) | 120.3 | 119.7 | 119.8 |
| U , k = 2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

校准原始记录

委托单位  新疆维吾尔自治区计量测试研究院  列入证书号

仪器名称 三相钳形多功能相位伏安表  型号  GD-3000B  出厂编号 G20180916440

准确度等级     /             测量范围            /

生产厂家  武汉国电西高电气有限公司

校准技术依据     JJF***-2022《钳形相位伏安表校准规范》

标准仪器: 多功能电测仪表检定装置  型号/规格：  CL3021     编号   2012213

测量范围:  (0~700)V; (0~30)A 准确度等级：  0.05级       证书编号 EV21230281

有效日期   2022  年 05  月 05 日    温度  23  ℃  湿度  20   %RH

检测日期 2021 年 11 月 28 日 检测员      核验员     校验地址：综合楼308室

一、交流电压测量 (单位：V)

| 标准值 |  | 57.70 | 100.0 | 220.0 | 380.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显 示 值 | Ⅰ | 57.72 | 99.95 | 219.92 | 379.49 |
|  | Ⅱ | 57.72 | 99.99 | 219.92 | 379.53 |
|  | Ⅲ | 57.74 | 99.98 | 219.95 | 379.32 |
| Urel , k = 2 |  | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |

二、交流电流测量(单位：A)

| 标准值 |  | 0.5000 | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 5.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显 示 值 | Ⅰ | 0.4912 | 0.9831 | 1.9621 | 2.9453 | 3.9271 | 4.9101 |
|  | Ⅱ | 0.4965 | 0.9928 | 1.9791 | 2.9807 | 3.9741 | 4.9683 |
|  | Ⅲ | 0.4745 | 0.9504 | 1.9049 | 2.9587 | 3.9114 | 4.7944 |
| Urel , k = 2 |  | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |

三、相位角测量(单位:°)

| 标准值 |  | 0 | 60 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值 | Ⅰ | 359.1 | 58.4 | 298.4 |
|  | Ⅱ | 359.7 | 59.7 | 299.8 |
|  | Ⅲ | 355.1 | 55.0 | 295.1 |
| U , k = 2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

四、输入相间角测量(单位:°)

| 标准值 |  | a-b | b-c | a-c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120.0 | 120.0 | 240.0 |
| 显 示 值 | φ(U) | 119.9 | 120.0 | 239.9 |
|  | φ(I) | 121.6 | 115.2 | 236.6 |
| U , k = 2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

双钳相位伏安表校准原始记录

委托单位  新疆维吾尔族自治区计量测试研究院  列入证书号

仪器名称   手持式双钳数字相位伏安表     型号  ML12B  出厂编号 B290762

准确度等级     /             测量范围            /

生产厂家    天水中长电子科技有限责任公司

校准技术依据    JJF***-2022《钳形相位伏安表校准规范》

标准仪器: 多功能电测仪表检定装置  型号/规格：  CL3021 编号   2012213

测量范围:  (0~700)V; (0~30)A 准确度等级：  0.05级证书编号 EP21230281

有效日期   2022  年 05  月05 日   温度  21.2  ℃  湿度   30   %RH

校准日期  2022  年 03 月 30 日 校准员        核验员

地点：综合楼308室

- 交流电压测量(单位：V)

| 量程 | 标准值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 | U2 |  |
| 200V | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 0.1% |
|  | 100.0 | 100.0 | 100.3 | 0.1% |
|  | 190.0 | 190.7 | 190.7 | 0.1% |
| 500V | 200 | 198 | 198 | 0.1% |
|  | 300 | 299 | 300 | 0.1% |
|  | 500 | 502 | 503 | 0.1% |

二、交流电流测量 ACI（单位：A）

| 量程 | 标准值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1 | I2 |  |
| 200mA | 20.0mA | 20.1mA | 20.1mA | 0.1% |
|  | 100.0 | 101.6 | 101.5 | 0.1% |
|  | 190.0 | 193.3 | 193.4 | 0.1% |
| 2A | 0.200A | 0.202A | 0.202A | 0.1% |
|  | 1.000 | 1.016 | 1.015 | 0.1% |
|  | 1.900 | 1.934 | 1.932 | 0.1% |
| 10A | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 0.1% |
|  | 5.00 | 4.97 | 4.96 | 0.1% |
|  | 10.00 | 9.96 | 9.96 | 0.1% |

三、输入相间角测量(单位:°)

| 标准值 |  | 0 | 60 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值 | I1I2 | 360 | 61 | 301 |
|  | I1U2 | 360 | 60 | 300 |
|  | U1U2 | 360 | 61 | 300 |
|  | U1I2 | 360 | 60 | 299 |
| U (k＝2) |  | 1 | 1 | 1 |

双钳相位伏安表校准原始记录

委托单位  新疆维吾尔族自治区计量测试研究院  列入证书号

仪器名称   数字双钳相位伏安表     型号  VICTOR 4000  出厂编号 091118819

准确度等级     /             测量范围            /

生产厂家    深圳市胜利高电子科技有限公司

校准技术依据    JJF***-2022《钳形相位伏安表校准规范》

标准仪器: 多功能电测仪表检定装置  型号/规格：  CL3021  编号   2012213

测量范围:  (0~700)V; (0~30)A 准确度等级：  0.05级  证书编号 EP21230281

有效日期   2022  年 05  月05 日   温度  21.2  ℃  湿度   30   %RH

校准日期  2022  年 01 月 26　日 校准员        核验员

地点：综合楼308室

- 交流电压测量(单位：V)

| 量程 | 标准值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 | U2 |  |
| 20V | 19.00 | 18.96 | 18.94 | 0.1% |
| 200V | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 0.1% |
|  | 100.0 | 100.1 | 100.3 | 0.1% |
|  | 190.0 | 190.2 | 190.2 | 0.1% |
| 500V | 200 | 198 | 198 | 0.1% |
|  | 300 | 299 | 300 | 0.1% |
|  | 500 | 501 | 500 | 0.1% |

- 交流电流测量 ACI  （单位：A）

| 量程 | 标准值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1 | I2 |  |
| 200mA | 100.0mA | 100.1mA | 100.1mA | 0.1% |
|  | 190.0 | 192.5 | 192.4 | 0.1% |
| 2A | 0.200A | 0.202A | 0.202A | 0.1% |
|  | 1.000 | 1.016 | 1.015 | 0.1% |
|  | 1.900 | 1.903 | 1.902 | 0.1% |
| 10A | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 0.1% |
|  | 5.00 | 4.97 | 4.96 | 0.1% |
|  | 10.00 | 9.96 | 9.96 | 0.1% |

三、输入相间角测量(单位:°)

| 标准值 |  | 0 | 60 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值 | I1I2 | 360 | 61 | 301 |
|  | I1U2 | 360 | 60 | 300 |
|  | U1U2 | 360 | 61 | 300 |
|  | U1I2 | 360 | 60 | 299 |
| U (k＝2) |  | 1 | 1 | 1 |

双钳相位伏安表校准原始记录

委托单位  新疆维吾尔族自治区计量测试研究院  列入证书号

仪器名称   数字双钳相位伏安表型号  VICTOR 4000  出厂编号 993927193

准确度等级     /             测量范围            /

生产厂家    深圳市胜利高电子科技有限公司

校准技术依据    JJF***-2022《钳形相位伏安表校准规范》

标准仪器: 多功能电测仪表检定装置  型号/规格：  CL3021 编号   2012213

测量范围:  (0~700)V; (0~30)A 准确度等级：  0.05级  证书编号 EP21230281

有效日期   2022  年 05  月05 日   温度  21.2  ℃  湿度   30   %RH

校准日期  2022  年 01 月 26　日 校准员        核验员

地点：综合楼308室

- 交流电压测量(单位：V)

| 量程 | 标准值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 | U2 |  |
| 20V | 19.00 | 18.97 | 18.98 | 0.1% |
| 200V | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 0.1% |
|  | 100.0 | 100.2 | 100.3 | 0.1% |
|  | 190.0 | 190.1 | 190.2 | 0.1% |
| 500V | 200 | 199 | 198 | 0.1% |
|  | 300 | 299 | 300 | 0.1% |
|  | 500 | 500 | 499 | 0.1% |

- 交流电流测量 ACI  （单位：A）

| 量程 | 标准值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1 | I2 |  |
| 200mA | 100.0mA | 100.1mA | 100.1mA | 0.1% |
|  | 190.0 | 190.4 | 190.3 | 0.1% |
| 2A | 0.200A | 0.202A | 0.202A | 0.1% |
|  | 1.000 | 1.015 | 1.015 | 0.1% |
|  | 1.900 | 1.903 | 1.903 | 0.1% |
| 10A | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 0.1% |
|  | 5.00 | 4.98 | 4.97 | 0.1% |
|  | 10.00 | 9.96 | 9.96 | 0.1% |

三、输入相间角测量(单位:°)

| 标准值 |  | 0 | 60 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值 | I1I2 | 360 | 60 | 300 |
|  | I1U2 | 360 | 60 | 300 |
|  | U1U2 | 360 | 60 | 300 |
|  | U1I2 | 360 | 60 | 300 |
| U (k＝2) |  | 1 | 1 | 1 |

双钳相位伏安表校准原始记录

委托单位  新疆维吾尔族自治区计量测试研究院  列入证书号

仪器名称   数字双钳相位伏安表型号  VICTOR 4000  出厂编号 091118839

准确度等级     /             测量范围            /

生产厂家    深圳市胜利高电子科技有限公司

校准技术依据    JJF***-2022《钳形相位伏安表校准规范》

标准仪器: 多功能电测仪表检定装置  型号/规格：  CL3021 编号   2012213

测量范围:  (0~700)V; (0~30)A 准确度等级：  0.05级证书编号 EP21230281

有效日期   2022  年 05  月05 日   温度  21.2  ℃  湿度   30   %RH

校准日期  2022  年 01 月 26　日 校准员        核验员

地点：综合楼308室

- 交流电压测量(单位：V)

| 量程 | 标准值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 | U2 |  |
| 20V | 19.00 | 18.98 | 18.98 | 0.1% |
| 200V | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 0.1% |
|  | 100.0 | 100.1 | 100.2 | 0.1% |
|  | 190.0 | 190.0 | 190.2 | 0.1% |
| 500V | 200 | 200 | 199 | 0.1% |
|  | 300 | 300 | 300 | 0.1% |
|  | 500 | 500 | 499 | 0.1% |

- 交流电流测量 ACI  （单位：A）

| 量程 | 标准值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1 | I2 |  |
| 200mA | 100.0mA | 100.1mA | 100.1mA | 0.1% |
|  | 190.0 | 190.4 | 190.3 | 0.1% |
| 2A | 0.200A | 0.202A | 0.202A | 0.1% |
|  | 1.000 | 1.015 | 1.015 | 0.1% |
|  | 1.900 | 1.903 | 1.903 | 0.1% |
| 10A | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 0.1% |
|  | 5.00 | 4.98 | 4.97 | 0.1% |
|  | 10.00 | 9.96 | 9.96 | 0.1% |

三、输入相间角测量(单位:°)

| 标准值 |  | 0 | 60 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值 | I1I2 | 1 | 61 | 301 |
|  | I1U2 | 360 | 60 | 300 |
|  | U1U2 | 1 | 61 | 300 |
|  | U1I2 | 360 | 60 | 300 |
| U (k＝2) |  | 1 | 1 | 1 |

双钳相位伏安表校准原始记录

委托单位  新疆维吾尔族自治区计量测试研究院  列入证书号

仪器名称   数字双钳相位伏安表型号  SY2000E  出厂编号 21265

准确度等级     /             测量范围            /

生产厂家    西安双英科技有限公司

校准技术依据    JJF***-2022《钳形相位伏安表校准规范》

标准仪器: 多功能电测仪表检定装置  型号/规格：  CL3021 编号   2012213

测量范围:  (0~700)V; (0~30)A 准确度等级：  0.05级证书编号 EP21230281

有效日期   2022  年 05  月05 日   温度  21.2  ℃  湿度   30   %RH

校准日期  2022  年 02 月 09 日 校准员        核验员

地点：综合楼308室

- 交流电压测量(单位：V)

| 实际值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U1 | U2 |  |
| 57.7 | 57.6 | 57.6 | 0.1% |
| 100 | 99.9 | 99.9 | 0.1% |
| 220 | 220 | 220 | 0.1% |
| 380 | 379 | 380 | 0.1% |

- 交流电流测量 ACI（单位：A）

| 实际值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | I2 |  |
| 100.0 | 99.9mA | 99.9mA | 0.1% |
| 190.0 | 189.9 | 189.8 | 0.1% |
| 0.200 | 0.200 | 0.199 | 0.1% |
| 1.000 | 0.999 | 0.998 | 0.1% |
| 1.900 | 1.899 | 1.899 | 0.1% |
| 2.00 | 2.01 | 2.00 | 0.1% |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.1% |
| 10.00 | 9.99 | 9.98 | 0.1% |

三、输入相间角测量(单位:°)

| 标准值 |  | 0.0 | 60.0 | 300.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值 | I1I2（C） | 359.8 | 59.8 | 299.8 |
| U (k＝2) |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

双钳相位伏安表校准原始记录

委托单位  新疆维吾尔族自治区计量测试研究院  列入证书号

仪器名称   数字双钳相位伏安表     型号  SMG2000B  出厂编号 110229

准确度等级     /             测量范围            /

生产厂家    武汉华意电力科技有限公司

校准技术依据    JJF***-2022《钳形相位伏安表校准规范》

标准仪器: 多功能电测仪表检定装置  型号/规格：  CL3021 编号   2012213

测量范围:  (0~700)V; (0~30)A 准确度等级：  0.05级证书编号 EP21230281

有效日期   2022  年 05  月05 日   温度  21.2  ℃  湿度   30   %RH

校准日期  2022  年 02 月 25　日 校准员        核验员

地点：综合楼308室

- 交流电压测量(单位：V)

| 量程 | 标准值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 | U2 |  |
| 20V | 19.0V | 18.54 | 18.59 | 0.1% |
| 200V | 20.0 | 19.6 | 19.6 | 0.1% |
|  | 100.0 | 97.8 | 98.0 | 0.1% |
|  | 190.0 | 185.8 | 186.2 | 0.1% |
| 500V | 200 | 196 | 197 | 0.1% |
|  | 300 | 294 | 295 | 0.1% |
|  | 500 | 490 | 492 | 0.1% |

- 交流电流测量 ACI  （单位：A）

| 量程 | 标准值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1 | I2 |  |
| 200mA | 100.0 | 99.2mA | 99.3mA | 0.1% |
|  | 190.0 | 188.7 | 188.6 | 0.1% |
| 2A | 0.200A | 0.201A | 0.201A | 0.1% |
|  | 1.000 | 1.006 | 1.005 | 0.1% |
|  | 1.900 | 1.910 | 1.912 | 0.1% |
| 10A | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 0.1% |
|  | 5.00 | 4.94 | 4.95 | 0.1% |
|  | 10.00 | 9.88 | 9.91 | 0.1% |

三、输入相间角测量(单位:°)

| 标准值 |  | 0 | 60 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值 | I1I2 | 1 | 61 | 302 |
|  | I1U2 | 0 | 56 | 304 |
|  | U1U2 | 1 | 61 | 302 |
|  | U1I2 | 1 | 59 | 302 |
| U (k＝2) |  | 1 | 1 | 1 |

双钳相位伏安表校准原始记录

委托单位  新疆维吾尔族自治区计量测试研究院  列入证书号

仪器名称   数字双钳相位伏安表     型号  SMG2000B  出厂编号 11348

生产厂家    武汉华意电力科技有限公司

校准技术依据    JJF***-2022《钳形相位伏安表校准规范》

标准仪器: 多功能电测仪表检定装置  型号/规格：  CL3021 编号   2012213

测量范围:  (0~700)V; (0~30)A 准确度等级：  0.05级证书编号 EP21230281

有效日期   2022  年 05  月05 日   温度  21.2  ℃  湿度   30   %RH

校准日期  2022  年 03 月 31　日 校准员        核验员

地点：综合楼308室

- 交流电压测量(单位：V)

| 量程 | 标准值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 | U2 |  |
| 20V | 19.0V | 18.9 | 18.9 | 0.1% |
| 200V | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 0.1% |
|  | 100.0 | 99.6 | 99.6 | 0.1% |
|  | 190.0 | 189.2 | 189.2 | 0.1% |
| 500V | 200 | 200 | 200 | 0.1% |
|  | 300 | 300 | 300 | 0.1% |
|  | 500 | 499 | 499 | 0.1% |

- 交流电流测量 ACI  （单位：A）

| 量程 | 标准值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1 | I2 |  |
| 200mA | 20.0mA | 19.9mA | 19.9mA | 0.1% |
|  | 100.0 | 99.4 | 99.6 | 0.1% |
|  | 190.0 | 188.9 | 189.2 | 0.1% |
| 2A | 0.200A | 0.199A | 0.199A | 0.1% |
|  | 1.000 | 0.995 | 0.996 | 0.1% |
|  | 1.900 | 1.891 | 1.893 | 0.1% |
| 10A | 2.00 | 1.98 | 1.99 | 0.1% |
|  | 5.00 | 4.97 | 4.97 | 0.1% |
|  | 10.00 | 9.93 | 9.95 | 0.1% |

三、输入相间角测量(单位:°)

| 标准值 |  | 0 | 60 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值 | I1I2 | 2 | 61 | 300 |
|  | I1U2 | 354 | 55 | 295 |
|  | U1U2 | 2 | 61 | 300 |
|  | U1I2 | 7 | 67 | 306 |
| U (k＝2) |  | 1 | 1 | 1 |

双钳相位伏安表校准原始记录

委托单位  新疆维吾尔族自治区计量测试研究院  列入证书号

仪器名称   数字双钳相位伏安表     型号  SY2000E  出厂编号 20223

准确度等级     /             测量范围            /

生产厂家    西安双英科技有限公司

校准技术依据   JJF***-2022《钳形相位伏安表校准规范》

标准仪器: 多功能电测仪表检定装置  型号/规格：  CL3021 编号   2012213

测量范围:  (0~700)V; (0~30)A 准确度等级：  0.05级证书编号 EP21230281

有效日期   2022  年 05  月05 日   温度  21.2  ℃  湿度   38   %RH

校准日期  2022  年 03 月 31　日 校准员        核验员

地点：综合楼308室

- 交流电压测量(单位：V)

| 量程 | 标准值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 | U2 |  |
| 20V | 19.0V | 19.76 | 19.77 | 0.1% |
| 200V | 20.0 | 20.79 | 20.81 | 0.1% |
|  | 100.0 | 104.1 | 104.1 | 0.1% |
|  | 190.0 | 197.8 | 197.9 | 0.1% |
| 500V | 200 | 208 | 208 | 0.1% |
|  | 300 | 312 | 312 | 0.1% |

- 交流电流测量 ACI  （单位：A）

| 量程 | 标准值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1 | I2 |  |
| 200mA | 20.0mA | 20.7mA | 20.6mA | 0.1% |
|  | 100.0 | 104.0 | 103.6 | 0.1% |
|  | 190.0 | 197.7 | 197.0 | 0.1% |
| 2A | 0.200A | 0.208A | 0.207A | 0.1% |
|  | 1.000 | 1.040 | 1.036 | 0.1% |
|  | 1.900 | 1.977 | 1.968 | 0.1% |
| 10A | 2.00 | 2.08 | 2.07 | 0.1% |
|  | 5.00 | 5.21 | 5.19 | 0.1% |
|  | 10.00 | 10.42 | 10.37 | 0.1% |

三、输入相间角测量(单位:°)

| 标准值 |  | 0 | 60 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值 | I1I2 | 359.9 | 59.8 | 300.0 |
| U (k＝2) |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

双钳相位伏安表校准原始记录

委托单位  新疆维吾尔族自治区计量测试研究院  列入证书号

仪器名称   数字双钳相位伏安表     型号  SY2000E  出厂编号 20727#

准确度等级     /             测量范围            /

生产厂家    西安双英科技有限公司

校准技术依据    JJF***-2022《钳形相位伏安表校准规范》

标准仪器: 多功能电测仪表检定装置  型号/规格：  CL3021 编号   2012213

测量范围:  (0~700)V; (0~30)A 准确度等级：  0.05级证书编号 EP21230281

有效日期   2022  年 05  月05 日   温度  21.2  ℃  湿度   38   %RH

校准日期  2022  年 03 月 11 日 校准员        核验员

地点：综合楼308室

- 交流电压测量(单位：V)

| 量程 | 标准值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 | U2 |  |
| 20V | 19.0V | 18.93 | 19.03 | 0.1% |
| 200V | 20.0 | 19.9 | 20.0 | 0.1% |
|  | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 0.1% |
|  | 190.0 | 189.8 | 189.9 | 0.1% |
| 500V | 200 | 200 | 200 | 0.1% |
|  | 300 | 300 | 300 | 0.1% |
|  | 500 | 500 | 500 | 0.1% |

- 交流电流测量 ACI（单位：A）

| 量程 | 标准值 | 显示值 |  | Urel(k＝2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1 | I2 |  |
|  | 100.0 | 100.0mA | 99.7mA | 0.1% |
|  | 190.0 | 189.9 | 189.4 | 0.1% |
| 2A | 0.200A | 0.200A | 0.200A | 0.1% |
|  | 1.000 | 0.999 | 0.997 | 0.1% |
|  | 1.900 | 1.897 | 1.894 | 0.1% |
| 10A | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 0.1% |
|  | 5.00 | 4.99 | 4.98 | 0.1% |
|  | 10.00 | 9.99 | 9.96 | 0.1% |

三、输入相间角测量(单位:°)

| 标准值 |  | 0.0 | 60.0 | 300.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值 | I1I2 | 359.5 | 59.5 | 299.6 |
| U (k＝2) |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

校准原始记录

委托单位  新疆维吾尔自治区计量测试研究院  列入证书号

仪器名称 智能三相钳形相位伏安表  型号  AT3121  出厂编号 2018037009

准确度等级     /             测量范围            /

生产厂家  常州爱特科技股份有限公司

校准技术依据     JJF***-2022《钳形相位伏安表校准规范》

标准仪器: 多功能电测仪表检定装置  型号/规格：  CL3021编号   2012213

测量范围:  (0~700)V; (0~30)A 准确度等级：  0.05级证书编号 EV21230281

有效日期   2022  年 05  月 05 日    温度  23  ℃  湿度  20   %RH

检测日期 2021 年 12 月 13 日 检测员      核验员     校验地址：综合楼308室

一、交流电压测量 (单位：V)

| 标准值 |  | 57.70 | 100.0 | 220.0 | 380.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显 示 值 | Ⅰ | 57.68 | 100.0 | 220.1 | 380.3 |
|  | Ⅱ | 57.78 | 100.1 | 220.1 | 380.4 |
|  | Ⅲ | 57.71 | 100.0 | 220.1 | 380.2 |
| Urel , k = 2 |  | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |

二、交流电流测量(单位：A)

| 标准值 |  | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显 示 值 | Ⅰ | 1.000 | 1.999 | 3.999 | 5.999 | 7.999 | 10.00 |
|  | Ⅱ | 1.000 | 2.000 | 3.999 | 5.999 | 8.000 | 10.00 |
|  | Ⅲ | 1.000 | 2.000 | 4.003 | 5.999 | 8.003 | 10.00 |
| Urel , k = 2 |  | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |

三、相位角测量(单位:°)

| 标准值 |  | 0 | 60 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值 | Ⅰ | 359.9 | 60.0 | 299.9 |
|  | Ⅱ | 0.1 | 60.1 | 300.0 |
|  | Ⅲ | 0.0 | 60.0 | 300.0 |
| U , k = 2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

四、输入相间角测量(单位:°)

| 标准值 |  | a-b | b-c | c-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| 显 示 值 | φ(U) | 119.9 | 120.1 | 120.0 |
|  | φ(I) | 119.9 | 120.0 | 119.9 |
| U , k = 2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |