钳形相位伏安表测量不确定度评定

1  概述

1.1 环境条件：（20±5）℃；相对湿度：≤75%RH；

1.2 测量标准：多功能电测产品检定装置；量程：交流电压（0.1～700）V， 交流电流(10mA～30)A，相位（0～360）°；最大允许误差：±0.05%。

1.3  被校对象：钳形相位伏安表

1.4  测量过程：采用比较法测量被校钳形相位伏安表的示值误差。将可调标准源与被校钳形相位伏安表直接连接，由可调标准源输出值给被检测量仪，在钳形相位伏安表上读得相应的读数，与标准源输出示值相减，其差值即为钳形相位伏安表的示值误差。

1.5  评定结果的使用：符合上述条件的测量结果，一般可直接使用本不确定度的评定方法。

2  建立测量模型

2.1测量模型=

式中：——相位伏安表的示值误差，V或A、°；

——相位伏安表显示值，V或A、°；

——标准源的输出实际值，V或A、°。

2.2 灵敏系数：

数学模型 =

灵敏系数  C1==1         C2= =-1

2.3  传播律：因各输入量彼此独立不相关，所以

3  输入量的标准不确定度评定及其相应自由度

3.1输入量的标准不确定度的评定：

输入量的标准不确定度的来源主要是由被校相位伏安表的测量重复性以及被校仪器分辨力引起的不确定度分量。

不确定度分项采用A类方法评定。选择交流电压U1为100V，交流电流I1为1A，相位U1I160°校准点，在相同温湿度，各参数重复性条件下连续独立测量10次，测量数据见表1

表1  测量重复性及其引入的标准不确定度分量

| 测量次数 | U1100V测量结果 （单位：V） | I11A测量结果 (单位：A) | U1I160°测量结果 (单位：°) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.1 | 1.001 | 60.1 |
| 2 | 100.0 | 1.000 | 60.2 |
| 3 | 100.0 | 1.000 | 60.0 |
| 4 | 100.1 | 1.001 | 60.0 |
| 5 | 100.1 | 1.000 | 60.1 |
| 6 | 100.0 | 1.000 | 60.2 |
| 7 | 100.0 | 1.001 | 60.0 |
| 8 | 100.1 | 1.000 | 60.0 |
| 9 | 100.0 | 1.001 | 60.1 |
| 10 | 100.0 | 1.000 | 60.1 |
| 标准偏差 | 0.05164 | 0.000516 | 0.078881 |
|  | 0.05164 | 0.000516 | 0.078881 |

根据贝塞尔公式计算出标准偏差：

由于在实际工作中取单次测量结果作为最终结果，故标准不确定度分量

（）

不确定度分量采用B类方法评定，钳形相位伏安表在100V量程下的分辨力为0.1V，1A量程下分辨力为0.001A，60°分辨力为0.1°，则相应区间半宽及不确定度分量见表2，其概率分布为均匀分布，包含因子，则

表2 分辨力引入的不确定度分量

| 参数 | U1100V校准点 （单位：V） | I11A校准点 (单位：A) | U1I160°校准点 (单位：°) |
| --- | --- | --- | --- |
| 分辨力 | 0.1 | 0.001 | 0.1 |
| 区间半宽 | 0.05 | 0.0005 | 0.05 |
|  | 0.0289 | 0.000289 | 0.0289 |

为了避免重复，由钳形相位伏安表引入的不确定度分量选择和两值较大者，见表4

3.2  输入量的标准不确定度的评定

输入量的不确定度来源主要是由标准源不准引起的不确定度，采用B类方法进行评定。标准源制造厂说明书给出其交流电压最大允许误差MPE=±0.05%。测量100V时MPE=±（0.05%×100）V=±0.05V，区间半宽为0.05V，交流电流1A最大允许误差MPE=±（0.05%×1）A=±0.0005A，区间半宽为0.0005A，相位最大允许误差MPE=±0.1º。区间半宽为0.1º，其概率分布为均匀分布，包含因子，标准不确定度见表3

表3 标准源引入的不确定度分量

| 参数 | U1100V校准点 （单位：V） | I11A校准点 (单位：A) | U1I160°校准点 (单位：°) |
| --- | --- | --- | --- |
| 区间半宽 | 0.05 | 0.0005 | 0.1 |
|  | 0.0289 | 0.000289 | 0.058 |

4 标准不确定度汇总

表4  标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | U1100V （单位：V） | I11A (单位：A) | U1I160° (单位：°) | 概率 分布 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 0.05164 | 0.000516 | 0.078881 | 正态 | 1 |
|  | 分辨力 | 0.0289 | 0.0000289 | 0.0289 | 均匀 | 1 |
|  | 标准器 | 0.0289 | 0.000289 | 0.058 | 均匀 | -1 |

注：测量重复性带来的不确定度较大，所以选择测量重复性引入的不确定度作为被校仪器引入的不确定度分量。

5  合成标准不确定度的评定

由2.3条可得到

6  扩展不确定度的评定

取,则，，各校准点的扩展不确定度见表5。

表5 扩展不确定度

| 校准点 | 合成标准不确定度 | 包含因子 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 100V | 0.0592V | 2 | 0.1V |
| I1 1A | 0.00059A | 2 | 0.001A |
| U1I1 60° | 0.098° | 2 | 0.2° |