《电子螺旋秤》校准规范

试验验证报告

《电子螺旋秤校准规范》起草小组

2022年7月

# 《电子螺旋秤》校准规范试验验证报告

- 目的

# 通过对有代表性的计量器具进行试验的方法，验证所制定的《电子螺旋秤》校准规范的科学性、合理性和可行性。

# 2、验证方法

# 在规程修订过程中，修订小组做了大量的试验，为规范的制定积累了充足的试验数据和经验，使规范得以顺利制定完成。现在，规范已基本制定完毕，为验证其科学性、合理性和可行性，选取市场占有率较有代表性的生产企业，分别选取了定速和变速的电子螺旋秤，依据制定的校准规范逐条进行试验，并依据规范附录所提供的校准记录格式出具记录（见附录）。

# 3、试验数据分析

# 1、对规范中第5条计量特性、第6条的校准条件进行了逐条检查。

# 通过检查认为，规范所规定的计量特性要求能够涵盖电子螺旋秤的技术要求，校准条件内容完整、充分，且容易满足。

# 2、按照规范程要求对计量特性进行了逐项校准，被检秤完全符合要求。

# 通过计量特性校准认为，规范所规定的校准方法完整、充分，能够保证对秤的各项计量性能的校准。通过校准后，能够有效对秤的计量数据溯源。规程中第七条规定的校准方法严谨可靠，且充分考虑了被检秤的特性，具有较强的可操作性。

# 4、试验验证结论

# 经验证，本规范所规定的计量特性、校准条件、校准项目和校准方法能够符合电子螺旋秤的校准要求，各项要求充分、合理，检定方法严谨、可行，规范具备了科学性、合理性和可行性，能够对电子螺旋秤有效溯源。

# 《电子螺旋秤》校准规范起草小组

# 2022-7-22

# 附录C电子螺旋秤校准记录格式（1）

### 证书编号：

| 送校单位名称 |  | 赛摩智能科技集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  | 电子螺旋秤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  | F65-20t |  |  |  | 出厂编号 |  | SM0202007 |  |
| 生产厂家 |  | 赛摩智能科技集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  | JJFXXXX-202X《电子螺旋秤校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计分度值 |  | 0.1kg |  |  |  | 最大流量Qmax |  | 20t/h |  |
| 速度V |  | 0.03～0.05m/s （变速） |  |  |  | 最小流量Qmin |  | 4t/h |  |
| 温度 | 15℃ |  | 湿度 |  | 55% |  | 校准地点 |  | 徐州 |
| 校准人员 |  | 胡杰 |  | 核验人员 |  | 何福胜 |  |  |  |
| 校准日期 |  | 2022年 5 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |

校准用计量器具信息

| 计量标准装置 | 名称 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准砝码 | 100g-500g，M1等级 | 20200723-0267 | 2022年7月22日 |
|  | 数字指示秤 | Max=3t，d=1kg | 01030822-006 | 2022年9月9日 |

校准用物料：石英砂

零点累计误差

| 试验编号 | 螺旋转动圈数 | 持续时间（s） | 初始示值I1 (kg) | 最终示值I2 (kg) | 差值I2-I1 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 180 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 90 | 180 | 0 | 0.3 | 0.3 |

给料流量示值误差

| 试验组 | 控制衡器的 载荷P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量 （ t/h） | 误差I-P （kg） | 相对误差 % | U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1996.6 | 2002.7 | 20 | 6.1 | 0.31 | 0.08% |
| 2 | 1997.8 | 2004.5 | 16 | 6.7 | 0.34 | 0.07% |
| 3 | 1996.3 | 2003.6 | 12 | 7.3 | 0.37 | 0.07% |
| 4 | 1998.1 | 2006.7 | 4 | 8.6 | 0.43 | 0.07% |
| 5 | 1995.3 | 2004.7 | 20（速度变化） | 9.4 | 0.47 | 0.07% |
| 6 | 1973.1 | 1980.6 | 16（速度变化） | 7.5 | 0.38 | 0.10% |
| 7 | 1955.9 | 1963.8 | 12（速度变化） | 7.9 | 0.40 | 0.08% |
| 8 | 1941.5 | 1950.8 | 4（速度变化） | 9.3 | 0.48 | 0.08% |

重复性

| 试验组 | 控制衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1992.7 | 2001.3 | 20 | 8.6 | 1.7 | 0.58 |
| 2 | 1996.4 | 2004.1 | 20 | 7.7 |  |  |
| 3 | 1989.7 | 1999.1 | 20 | 9.4 |  |  |

| 试验组 | 控制衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1998.2 | 2005.4 | 16 | 7.2 | 1.0 | 0.34 |
| 2 | 1997.9 | 2006.1 | 16 | 8.2 |  |  |
| 3 | 1998.6 | 2006.2 | 16 | 7.6 |  |  |

| 试验组 | 控制衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1983.2 | 1992.6 | 12 | 9.4 | 1.1 | 0.38 |
| 2 | 1990.1 | 1998.4 | 12 | 8.3 |  |  |
| 3 | 1986.5 | 1995.2 | 12 | 8.7 |  |  |

| 试验组 | 控制衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1982.1 | 1991.4 | 4 | 9.3 | 1.1 | 0.38 |
| 2 | 1987.6 | 1995.9 | 4 | 8.3 |  |  |
| 3 | 1981.4 | 1990.8 | 4 | 9.4 |  |  |

变速（每种给料流量下速度在0.03～0.05m/s之间变化）

| 试验组 | 控制衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1999.3 | 2009.1 | 20 | 9.8 | 0.9 | 0.31 |
| 2 | 1992.8 | 2001.7 | 20 | 8.9 |  |  |
| 3 | 1989.9 | 1999.2 | 20 | 9.3 |  |  |
| 4 | 1972.1 | 1980.6 | 16 | 8.5 | 2.4 | 0.82 |
| 5 | 1969.3 | 1975.4 | 16 | 6.1 |  |  |
| 6 | 1968.7 | 1976.3 | 16 | 7.6 |  |  |
| 7 | 1955.2 | 1963.4 | 12 | 8.2 | 1.7 | 0.58 |
| 8 | 1958.1 | 1967.5 | 12 | 9.4 |  |  |
| 9 | 1953.7 | 1961.4 | 12 | 7.7 |  |  |
| 10 | 1944.3 | 1952.1 | 4 | 7.8 | 1.7 | 0.58 |
| 11 | 1941.4 | 1950.9 | 4 | 9.5 |  |  |
| 12 | 1940.9 | 1950.1 | 4 | 9.2 |  |  |

# 附录C电子螺旋秤校准记录格式（2）

### 证书编号：

| 送校单位名称 |  | 赛摩智能科技集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  | 电子螺旋秤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  | F65-10t |  |  |  | 出厂编号 |  | SM0202039 |  |
| 生产厂家 |  | 赛摩智能科技集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  | JJFXXXX-202X《电子螺旋秤校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计分度值 |  | 0.1kg |  |  |  | 最大流量Qmax |  | 10t/h |  |
| 速度V |  | 0.04m/s（定速） |  |  |  | 最小流量Qmin |  | 2t/h |  |
| 温度 | 17℃ |  | 湿度 |  | 50% |  | 校准地点 |  | 徐州 |
| 校准人员 |  | 胡杰 |  | 核验人员 |  | 何福胜 |  |  |  |
| 校准日期 |  | 2022年 5 月 27 日 |  |  |  |  |  |  |  |

校准用计量器具信息

| 计量标准装置 | 名称 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准砝码 | 100g-500g，M1等级 | 20200723-0267 | 2022年7月22日 |
|  | 数字指示秤 | Max=3t，d=1kg | 01030822-006 | 2022年9月9日 |

校准用物料：石英砂

零点累计误差

| 试验编号 | 螺旋转动圈数 | 持续时间（s） | 初始示值I1 (kg) | 最终示值I2 (kg) | 差值I2-I1 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72 | 180 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 2 | 72 | 180 | 0 | 0.3 | 0.3 |

给料流量示值误差

| 试验组 | 控制衡器的 载荷P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量 （ t/h） | 误差I-P （kg） | 相对误差 % | U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1993.2 | 2002.4 | 10 | 9.2 | 0.46 | 0.12% |
| 2 | 1995.6 | 2003.9 | 8 | 8.3 | 0.42 | 0.08% |
| 3 | 1992.1 | 2001.2 | 6 | 9.1 | 0.46 | 0.09% |
| 4 | 1998.6 | 2006.1 | 2 | 7.5 | 0.38 | 0.10% |

重复性

| 试验组 | 控制衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1992.3 | 2001.1 | 10 | 8.8 | 3.0 | 1.02 |
| 2 | 1990.4 | 1996.2 | 10 | 5.8 |  |  |
| 3 | 1993.4 | 2001.2 | 10 | 7.8 |  |  |

| 试验组 | 控制衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1996.7 | 2005.9 | 8 | 9.2 | 1.5 | 0.51 |
| 2 | 1996.1 | 2004.2 | 8 | 8.1 |  |  |
| 3 | 1997.2 | 2006.8 | 8 | 9.6 |  |  |

| 试验组 | 控制衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1989.6 | 1998.3 | 6 | 8.7 | 1.9 | 0.65 |
| 2 | 1988.2 | 1995.7 | 6 | 7.5 |  |  |
| 3 | 1989.7 | 1999.1 | 6 | 9.4 |  |  |

| 试验组 | 控制衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1988.1 | 1997.3 | 2 | 9.2 | 2.3 | 0.79 |
| 2 | 1981.4 | 1991.3 | 2 | 9.9 |  |  |
| 3 | 1982.7 | 1990.3 | 2 | 7.6 |  |  |

# 附录C电子螺旋秤校准记录格式（3）

### 证书编号：

| 送校单位名称 |  | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  | 电子螺旋秤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  | ICS-T-Ф 300*1500-10T |  |  |  | 出厂编号 |  | SN210805013 |  |
| 生产厂家 |  | 长沙华飞自动化设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  | JJFXXXX-202X《电子螺旋秤校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计分度值 |  | 0.1kg |  |  |  | 最大流量Qmax |  | 10t/h |  |
| 速度V |  | 0.04m/s（定速） |  |  |  | 最小流量Qmin |  | 2t/h |  |
| 温度 | 26.5℃ |  | 湿度 |  | 56% |  | 校准地点 |  | 湘潭 |
| 校准人员 |  | 罗检民 |  | 核验人员 |  | 贺华 |  |  |  |
| 校准日期 |  | 2022 年 6 月 16 日 |  |  |  |  |  |  |  |

校准用计量器具信息

| 计量标准装置 | 名称 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准砝码 | 2kg-10kg，M1等级 | TJF202108-00067 | 2022.08.30 |
|  | 数字指示秤 | Max=3t，d=1kg | TJF202108-00066 | 2022.08.30 |

校准用物料：

零点累计误差

| 试验编号 | 螺旋转动圈数 | 持续时间（s） | 初始示值I1 (kg) | 最终示值I2 (kg) | 差值I2-I1 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 75 | 180 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |

给料流量示值误差

| 试验组 | 标准衡器的 示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量 （ t/h） | 误差I-P （kg） | 相对误差 (%） | U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1500.2 | 1505.6 | 10 | 5.4 | 0.36 | 0.08% |
| 2 | 1499.5 | 1504.3 | 8 | 4.8 | 0.32 | 0.08% |
| 3 | 1495.3 | 1501.5 | 5 | 6.2 | 0.41 | 0.08% |
| 4 | 1522.6 | 1528.2 | 2 | 5.6 | 0.37 | 0.08% |

重复性

| 试验组 | 标准衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1495.8 | 1500.6 | 10 | 4.8 | 0.6 | 0.20 |
| 2 | 1497.0 | 1501.5 | 10 | 4.5 |  |  |
| 3 | 1495.2 | 1500.3 | 10 | 5.1 |  |  |

| 试验组 | 标准衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1496.3 | 1500.9 | 8 | 4.6 | 0.3 | 0.10 |
| 2 | 1495.5 | 1500.4 | 8 | 4.9 |  |  |
| 3 | 1496.8 | 1501.4 | 8 | 4.6 |  |  |

| 试验组 | 标准衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1495.9 | 1500.8 | 5 | 4.9 | 0.6 | 0.20 |
| 2 | 1497.7 | 1502.0 | 5 | 4.3 |  |  |
| 3 | 1496.5 | 1501.2 | 5 | 4.7 |  |  |

| 试验组 | 标准衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1495.3 | 1500.1 | 2 | 4.8 | 0.8 | 0.27 |
| 2 | 1496.7 | 1502.3 | 2 | 5.6 |  |  |
| 3 | 1495.6 | 1501.0 | 2 | 5.4 |  |  |

# 附录C电子螺旋秤校准记录格式（4）

### 证书编号：

| 送校单位名称 |  | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  | 电子螺旋秤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  | ICS-T-Ф 300*1200-10T |  |  |  | 出厂编号 |  | SN211203002 |  |
| 生产厂家 |  | 长沙华飞自动化设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  | JJFXXXX-202X《电子螺旋秤校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计分度值 |  | 0.1kg |  |  |  | 最大流量Qmax |  | 15t/h |  |
| 速度V |  | 0.08m/s（定速） |  |  |  | 最小流量Qmin |  | 3t/h |  |
| 温度 | 26℃ |  | 湿度 |  | 55% |  | 校准地点 |  | 昆明 |
| 校准人员 |  | 吴雍 |  | 核验人员 |  | 徐光荣 |  |  |  |
| 校准日期 |  | 2022 年 5 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |

校准用计量器具信息

| 计量标准装置 | 名称 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准砝码 | 5kg-7000kg，M1等级 | 722000228 | 2023.02.22 |
|  | 标准砝码 | 50mg-5kg，M1等级 | 722000032 | 2023.01.16 |
|  | 数字指示秤 | Max=3t，d=1kg | 822034437 | 2023.05.05 |

校准用物料：

零点累计误差

| 试验编号 | 螺旋转动圈数 | 持续时间（s） | 初始示值I1 (kg) | 最终示值I2 (kg) | 差值I2-I1 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 156 | 187.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 2 | 156 | 187.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

给料流量示值误差

| 试验组 | 标准衡器的 示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量 （ t/h） | 误差I-P （kg） | 相对误差 (%） | U(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1500.3 | 1504.5 | 15 | 4.2 | 0.28 | 0.09% |
| 2 | 1499.4 | 1504.0 | 12 | 4.6 | 0.31 | 0.09% |
| 3 | 1495.7 | 1501.2 | 9 | 5.5 | 0.37 | 0.08% |
| 4 | 1502.5 | 1508.6 | 3 | 6.1 | 0.41 | 0.08% |

重复性

| 试验组 | 标准衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1495.2 | 1500.7 | 15 | 5.5 | 0.9 | 0.31 |
| 2 | 1496.5 | 1501.1 | 15 | 4.6 |  |  |
| 3 | 1495.9 | 1500.8 | 15 | 4.9 |  |  |

| 试验组 | 标准衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1495.0 | 1500.3 | 12 | 5.3 | 0.8 | 0.27 |
| 2 | 1496.2 | 1500.9 | 12 | 4.7 |  |  |
| 3 | 1495.9 | 1500.4 | 12 | 4.5 |  |  |

| 试验组 | 标准衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1495.3 | 1500.2 | 9 | 4.9 | 0.5 | 0.17 |
| 2 | 1495.5 | 1500.1 | 9 | 4.6 |  |  |
| 3 | 1496.0 | 1500.4 | 9 | 4.4 |  |  |

| 试验组 | 标准衡器的示值P（kg） | 螺旋秤累计示值I（kg） | 给料流量（ t/h） | 误差I-P （kg） | 差值（kg） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1495.2 | 1500.6 | 3 | 5.4 | 0.7 | 0.24 |
| 2 | 1496.1 | 1500.8 | 3 | 4.7 |  |  |
| 3 | 1495.9 | 1500.7 | 3 | 4.8 |  |  |