- 测量不确定度评定示例

1概述

1.1测量标准：M2等级标准砝码，测量范围为1 g～500 g。

1.2测量对象：末秤量50 g，最大秤量250 g；分度值d1=1 g，d2=2 g。

1.3测量条件：温度25℃，相对湿度50％。

1.4测量依据：《戥秤校准规范》

2数学模型

（1）

式中：

E——戥秤的示值误差，g；

I——戥秤的示值，g；

L——试验载荷标准砝码的质量，g；

因为公式（1）中I和L相互独立，由不确定度传播率，用方和根的方法给出戥秤示值误差的合成不确定度为

（2）

式中：、

公式（2）简化为：

（3）

3输入量的标准不确定度评定

3.1 戥秤示值引入的不确定度

戥秤示值影响量包含灵敏度、稳定平衡、人员读数和重复性引起的不确定度。

3.1.1灵敏度引起的不确定度

（4）

式中：i=1，2；

表4 灵敏度引起的不确定度

| 测量点/g | d/g | /g |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0.06 |
| 25 | 1 | 0.06 |
| 50（末秤量） | 1 | 0.06 |
| 50（首秤量） | 2 | 0.06 |
| 125 | 2 | 0.12 |
| 250 | 2 | 0.12 |

如灵敏度不符合要求，则该项不确定度增大，按实际情况计算。

3.1.2稳定平衡引起的不确定度

（5）

式中：i=1，2；

表5 稳定平衡引起的不确定度

| 测量点/g | d/g | /g |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0.06 |
| 25 | 1 | 0.06 |
| 50（末秤量） | 1 | 0.06 |
| 50（首秤量） | 2 | 0.06 |
| 125 | 2 | 0.12 |
| 250 | 2 | 0.12 |

如稳定平衡不符合要求，则该项不确定度增大，按实际情况计算。

3.1.3人员读数引起的不确定度

人员读数受悬线影响，在悬线宽度不大于1个分度值的刻度宽情况下，其引起的影响量通常不超过0.2di，按均匀分布考虑，则：

（A.5）

式中：i=1，2；

表6 人员读数引起的不确定度

| 测量点/g | d/g | /g |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0.06 |
| 25 | 1 | 0.06 |
| 50（末秤量） | 1 | 0.06 |
| 50（首秤量） | 2 | 0.06 |
| 125 | 2 | 0.12 |
| 250 | 2 | 0.12 |

如悬线宽度大于1个分度值的刻度宽，则该项不确定度增大，按实际情况计算。

3.1.4重复性引起的不确定度

重复性测量使用50 g砝码连续测量3次，示值为：50.0 g、50.0 g、49.8g。

（7）

重复性测量使用200 g砝码连续测量3次，示值为：201.0 g、201.0 g、201.5g。

（8）

3.1.5戥秤示值引入的合成标准不确定度

（9）

表7 戥秤示值引入的合成标准不确定度

| 测量点/g | /g | /g | /g | /g | /g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.10 |
| 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.10 |
| 50（末秤量） | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.10 |
| 50（首秤量） | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.30 | 0.20 |
| 125 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.30 | 0.20 |
| 250 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.30 | 0.20 |

3.2标准砝码引入的不确定度

（10）

式中：——标准砝码的最大允许误差。

表8 戥秤示值引入的合成标准不确定度

| 测量点/g | MPE/g | /g |
| --- | --- | --- |
| 0 | / | / |
| 25 | 0.013 | 0.008 |
| 50（末秤量） | 0.010 | 0.006 |
| 50（首秤量） | 0.010 | 0.006 |
| 125 | 0.029 | 0.017 |
| 250 | 0.040 | 0.023 |

4合成标准不确定度

（11）

表9 合成标准不确定度表

| 测量点/g | /g | /g | /g |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | / | 0.10 | 0.10 |
| 25 | 0.008 | 0.10 | 0.10 |
| 50（末秤量） | 0.006 | 0.10 | 0.10 |
| 50（首秤量） | 0.006 | 0.20 | 0.20 |
| 125 | 0.017 | 0.20 | 0.20 |
| 250 | 0.023 | 0.20 | 0.20 |

5  扩展不确定度

，k=2                      （12）

表10 扩展不确定度表

| 测量点/g | /g | UE（k=2）/g |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.10 | 0.2 |
| 25 | 0.10 | 0.2 |
| 50（末秤量） | 0.10 | 0.2 |
| 50（首秤量） | 0.20 | 0.4 |
| 125 | 0.20 | 0.4 |
| 250 | 0.20 | 0.4 |

6 校准结果与表示

表11 示值误差校准结果表

| 测量点/g | /g | UE（k=2）/g |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 | 0.2 |
| 25 | 0.1 | 0.2 |
| 50（末秤量） | 0.1 | 0.2 |
| 50（首秤量） | 0.1 | 0.4 |
| 125 | 0.5 | 0.4 |
| 250 | 1.0 | 0.4 |