附件三

戥秤试验报告

《戥秤校准规范》起草小组

2022年03月03日

目录

1.验证目的	2

2.试验依据	2

3.环境条件	2

4.试验用标准器	2

5.试验记录	2

6.试验结论	2

附录 校准记录	3

戥秤校准试验验证报告

- 验证目的

为了验证戥秤所制定的技术指标和试验方法是否适用、科学、合理。

- 试验依据

本规范征求意见稿

- 环境条件

环境温度： 18 ℃

相对湿度：58%RH

其它条件：校准时没有影响校准结果的强风、振动及其他干扰源。

- 试验用标准器

（1）砝码

准确度等级：M2等级

型号：100 mg~5 kg

- （2）校准用具

专用校准支架，可将戥秤固定悬挂。

- 试验记录

详见记录1~9

- 试验结论

以上试验包括了本规范的主要内容，试验数据具有一定的代表性和说服力，能够证明准规范规定的技术指标、校准方法和校准过程适用、科学、合理，满足对戥秤的校准要求。

附录 校准记录

- 戥秤校准记录1

| 委托单位 | 戥秤校准规范编写组 |  |  |  | 环境: 温度:18℃，湿度：58%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检仪器 | 型号规格 | 100g/500g |  | 制造单位 | 浙江 |  |
|  | 出厂编号 | 01 |  | 分度值 | 2g/5g |  |
|  | 测量范围 | 零点钮：（0~100）g 最大秤量钮：（100~500）g |  |  |  |  |
| 主标准器 | 仪器名称 | M2等级砝码 | 测量范围 |  |  | 100 mg~5 kg |
|  | 出厂编号 | 91.92 | 准确度等级 |  |  | M2等级 |
|  | 证书编号 | HQ821032866 | 证书有效期 |  |  | 2022年03月09日 |
| 校准依据 | 《戥秤校准规范》 |  | 校准地点 |  |  | 西安计量院衡器实验室 |

1 校准前检查：    符合要求

2 灵敏度

| 零点纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |

3 稳定平衡

| 零点纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |

4 示值误差(计量单位：g )

| 标准载荷 | 测量点 | 示值 | 示值误差E | 扩展不确定度UE（k= 2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 50 | 50 | 49.8 | -0.2 | 0.4 |
| 100 | 100 | 100.2 | 0.2 | 0.4 |
| 100 | 100* | 99.5 | -0.5 | 1.0 |
| 250 | 250 | 250.0 | 0.0 | 1.0 |
| 500 | 500 | 500.5 | 0.5 | 1.0 |

5 重复性(计量单位：g )

测量点：100 g

| 示值 | 100.2 | 100.2 | 100.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.2 |  |  |

测量点：500 g

| 示值 | 499.5 | 500.0 | 500.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.5 |  |  |

- 戥秤校准记录2

| 委托单位 | 戥秤校准规范编写组 |  |  |  | 环境: 温度:18℃，湿度：58%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检仪器 | 型号规格 | 100g/500g |  | 制造单位 | 浙江 |  |
|  | 出厂编号 | 02 |  | 分度值 | 2g/5g |  |
|  | 测量范围 | 零点钮：（0~100）g 最大秤量钮：（100~500）g |  |  |  |  |
| 主标准器 | 仪器名称 | M2等级砝码 | 测量范围 |  |  | 100 mg~5 kg |
|  | 出厂编号 | 91.92 | 准确度等级 |  |  | M2等级 |
|  | 证书编号 | HQ821032866 | 证书有效期 |  |  | 2022年03月09日 |
| 校准依据 | 《戥秤校准规范》 |  | 校准地点 |  |  | 西安计量院衡器实验室 |

1 校准前检查：    符合要求

2 灵敏度

| 零点纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |

3 稳定平衡

| 零点纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |

4 示值误差(计量单位：g )

| 标准载荷 | 测量点 | 示值 | 示值误差E | 扩展不确定度UE（k= 2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 50 | 50 | 50.0 | 0.0 | 0.4 |
| 100 | 100 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
| 100 | 100* | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
| 250 | 250 | 250.5 | -0.5 | 1.0 |
| 500 | 500 | 500.0 | 0.0 | 1.0 |

5 重复性(计量单位：g )

测量点：100 g

| 示值 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.0 |  |  |

测量点：500 g

| 示值 | 500.0 | 500.0 | 500.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.5 |  |  |

- 戥秤校准记录3

| 委托单位 | 戥秤校准规范编写组 |  |  |  | 环境: 温度:18℃，湿度：58%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检仪器 | 型号规格 | 100g/500g |  | 制造单位 | 浙江 |  |
|  | 出厂编号 | 03 |  | 分度值 | 2g/5g |  |
|  | 测量范围 | 零点钮：（0~100）g 最大秤量钮：（100~500）g |  |  |  |  |
| 主标准器 | 仪器名称 | M2等级砝码 | 测量范围 |  |  | 100 mg~5 kg |
|  | 出厂编号 | 91.92 | 准确度等级 |  |  | M2等级 |
|  | 证书编号 | HQ821032866 | 证书有效期 |  |  | 2022年03月09日 |
| 校准依据 | 《戥秤校准规范》 |  | 校准地点 |  |  | 西安计量院衡器实验室 |

1 校准前检查：    符合要求

2 灵敏度

| 零点纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |

3 稳定平衡

| 零点纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |

4 示值误差(计量单位：g )

| 标准载荷 | 测量点 | 示值 | 示值误差E | 扩展不确定度UE（k= 2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 50 | 50 | 49.8 | -0.2 | 0.4 |
| 100 | 100 | 99.2 | -0.8 | 0.4 |
| 100 | 100* | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
| 250 | 250 | 250.0 | 0.0 | 1.0 |
| 500 | 500 | 499.5 | -0.5 | 1.0 |

5 重复性(计量单位：g )

测量点：100 g

| 示值 | 99.0 | 99.2 | 99.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.2 |  |  |

测量点：500 g

| 示值 | 499.5 | 500.0 | 500.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.5 |  |  |

- 戥秤校准记录4

| 委托单位 | 戥秤校准规范编写组 |  |  |  | 环境: 温度:18℃，湿度：58%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检仪器 | 型号规格 | 50g/250g |  | 制造单位 | 浙江 |  |
|  | 出厂编号 | 01 |  | 分度值 | 1g/2g |  |
|  | 测量范围 | 零点钮：（0~100）g 最大秤量钮：（100~500）g |  |  |  |  |
| 主标准器 | 仪器名称 | M2等级砝码 | 测量范围 |  |  | 100 mg~5 kg |
|  | 出厂编号 | 91.92 | 准确度等级 |  |  | M2等级 |
|  | 证书编号 | HQ821032866 | 证书有效期 |  |  | 2022年03月09日 |
| 校准依据 | 《戥秤校准规范》 |  | 校准地点 |  |  | 西安计量院衡器实验室 |

1 校准前检查：    符合要求

2 灵敏度

| 零点纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |

3 稳定平衡

| 零点纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |

4 示值误差(计量单位：g )

| 标准载荷 | 测量点 | 示值 | 示值误差E | 扩展不确定度UE（k= 2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 25 | 25 | 25.1 | 0.1 | 0.2 |
| 50 | 50 | 50.0 | 0.0 | 0.2 |
| 50 | 50* | 50.0 | 0.0 | 0.4 |
| 125 | 125 | 125.0 | 0.0 | 0.4 |
| 250 | 250 | 250.0 | 0.0 | 0.4 |

5 重复性(计量单位：g )

测量点：50 g

| 示值 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.0 |  |  |

测量点：200 g

| 示值 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.0 |  |  |

- 戥秤校准记录5

| 委托单位 | 戥秤校准规范编写组 |  |  |  | 环境: 温度:18℃，湿度：58%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检仪器 | 型号规格 | 50g/250g |  | 制造单位 | 浙江 |  |
|  | 出厂编号 | 02 |  | 分度值 | 1g/2g |  |
|  | 测量范围 | 零点钮：（0~50）g 最大秤量钮：（50~250）g |  |  |  |  |
| 主标准器 | 仪器名称 | M2等级砝码 | 测量范围 |  |  | 100 mg~5 kg |
|  | 出厂编号 | 91.92 | 准确度等级 |  |  | M2等级 |
|  | 证书编号 | HQ821032866 | 证书有效期 |  |  | 2022年03月09日 |
| 校准依据 | 《戥秤校准规范》 |  | 校准地点 |  |  | 西安计量院衡器实验室 |

1 校准前检查：    符合要求

2 灵敏度

| 零点纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |

3 稳定平衡

| 零点纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |

4 示值误差(计量单位：g )

| 标准载荷 | 测量点 | 示值 | 示值误差E | 扩展不确定度UE（k= 2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 25 | 25 | 25.1 | 0.1 | 0.2 |
| 50 | 50 | 50.0 | 0.0 | 0.2 |
| 50 | 50* | 50.0 | 0.0 | 0.4 |
| 125 | 125 | 125.0 | 0.0 | 0.4 |
| 250 | 250 | 250.0 | 0.0 | 0.4 |

5 重复性(计量单位：g )

测量点：50 g

| 示值 | 50.0 | 50.0 | 50.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.1 |  |  |

测量点：200 g

| 示值 | 200.0 | 200.0 | 200.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.2 |  |  |

- 戥秤校准记录6

| 委托单位 | 戥秤校准规范编写组 |  |  |  | 环境: 温度:18℃，湿度：58%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检仪器 | 型号规格 | 50g/250g |  | 制造单位 | 浙江 |  |
|  | 出厂编号 | 03 |  | 分度值 | 1g/2g |  |
|  | 测量范围 | 零点钮：（0~50）g 最大秤量钮：（50~250）g |  |  |  |  |
| 主标准器 | 仪器名称 | M2等级砝码 | 测量范围 |  |  | 100 mg~5 kg |
|  | 出厂编号 | 91.92 | 准确度等级 |  |  | M2等级 |
|  | 证书编号 | HQ821032866 | 证书有效期 |  |  | 2022年03月09日 |
| 校准依据 | 《戥秤校准规范》 |  | 校准地点 |  |  | 西安计量院衡器实验室 |

1 校准前检查：    符合要求

2 灵敏度

| 零点纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |

3 稳定平衡

| 零点纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |

4 示值误差(计量单位：g )

| 标准载荷 | 测量点 | 示值 | 示值误差E | 扩展不确定度UE（k= 2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 25 | 25 | 25.2 | 0.2 | 0.2 |
| 50 | 50 | 49.0 | -1.0 | 0.2 |
| 50 | 50* | 50.0 | 0.0 | 0.4 |
| 125 | 125 | 124.8 | -0.2 | 0.4 |
| 250 | 250 | 250.2 | 0.2 | 0.4 |

5 重复性(计量单位：g )

测量点：50 g

| 示值 | 49.0 | 49.1 | 49.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.1 |  |  |

测量点：200 g

| 示值 | 200.2 | 200.2 | 200.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.2 |  |  |

- 戥秤校准记录7

| 委托单位 | 戥秤校准规范编写组 |  |  |  | 环境: 温度:18℃，湿度：58%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检仪器 | 型号规格 | 30g/100g |  | 制造单位 | 浙江 |  |
|  | 出厂编号 | 01 |  | 分度值 | 0.5g/1g |  |
|  | 测量范围 | 零点钮：（0~30）g 最大秤量钮：（30~100）g |  |  |  |  |
| 主标准器 | 仪器名称 | M2等级砝码 | 测量范围 |  |  | 100 mg~5 kg |
|  | 出厂编号 | 91.92 | 准确度等级 |  |  | M2等级 |
|  | 证书编号 | HQ821032866 | 证书有效期 |  |  | 2022年03月09日 |
| 校准依据 | 《戥秤校准规范》 |  | 校准地点 |  |  | 西安计量院衡器实验室 |

1 校准前检查：    符合要求

2 灵敏度

| 零点纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |

3 稳定平衡

| 零点纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |

4 示值误差(计量单位：g )

| 标准载荷 | 测量点 | 示值 | 示值误差E | 扩展不确定度UE（k= 2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 |
| 15 | 15 | 15.05 | 0.05 | 0.1 |
| 30 | 30 | 30.00 | 0.00 | 0.1 |
| 30 | 30* | 30.1 | 0.1 | 0.2 |
| 50 | 50 | 49.9 | -0.1 | 0.2 |
| 100 | 100 | 99.9 | -0.1 | 0.2 |

5 重复性(计量单位：g )

测量点：50 g

| 示值 | 30.00 | 30.00 | 30.05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.05 |  |  |

测量点：200 g

| 示值 | 99.9 | 99.8 | 99.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.2 |  |  |

- 戥秤校准记录8

| 委托单位 | 戥秤校准规范编写组 |  |  |  | 环境: 温度:18℃，湿度：58%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检仪器 | 型号规格 | 30g/100g |  | 制造单位 | 浙江 |  |
|  | 出厂编号 | 02 |  | 分度值 | 0.5g/1g |  |
|  | 测量范围 | 零点钮：（0~30）g 最大秤量钮：（30~100）g |  |  |  |  |
| 主标准器 | 仪器名称 | M2等级砝码 | 测量范围 |  |  | 100 mg~5 kg |
|  | 出厂编号 | 91.92 | 准确度等级 |  |  | M2等级 |
|  | 证书编号 | HQ821032866 | 证书有效期 |  |  | 2022年03月09日 |
| 校准依据 | 《戥秤校准规范》 |  | 校准地点 |  |  | 西安计量院衡器实验室 |

1 校准前检查：    符合要求

2 灵敏度

| 零点纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |

3 稳定平衡

| 零点纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |

4 示值误差(计量单位：g )

| 标准载荷 | 测量点 | 示值 | 示值误差E | 扩展不确定度UE（k= 2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 |
| 15 | 15 | 15.00 | 0.00 | 0.1 |
| 30 | 30 | 30.00 | 0.00 | 0.1 |
| 30 | 30* | 30.0 | 0.0 | 0.2 |
| 50 | 50 | 50.2 | 0.2 | 0.2 |
| 100 | 100 | 100.2 | 0.2 | 0.2 |

5 重复性(计量单位：g )

测量点：50 g

| 示值 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.00 |  |  |

测量点：200 g

| 示值 | 100.2 | 100.2 | 100.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.1 |  |  |

- 戥秤校准记录9

| 委托单位 | 戥秤校准规范编写组 |  |  |  | 环境: 温度:18℃，湿度：58%RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检仪器 | 型号规格 | 30g/100g |  | 制造单位 | 浙江 |  |
|  | 出厂编号 | 03 |  | 分度值 | 0.5g/1g |  |
|  | 测量范围 | 零点钮：（0~30）g 最大秤量钮：（30~100）g |  |  |  |  |
| 主标准器 | 仪器名称 | M2等级砝码 | 测量范围 |  |  | 100 mg~5 kg |
|  | 出厂编号 | 91.92 | 准确度等级 |  |  | M2等级 |
|  | 证书编号 | HQ821032866 | 证书有效期 |  |  | 2022年03月09日 |
| 校准依据 | 《戥秤校准规范》 |  | 校准地点 |  |  | 西安计量院衡器实验室 |

1 校准前检查：    符合要求

2 灵敏度

| 零点纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 不小于该纽支点到秤杆末端距离的1/30 符合 不符合 □ |

3 稳定平衡

| 零点纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |
| --- | --- |
| 最大秤量纽 | 恢复平衡位置 符合 不符合 □ |

4 示值误差(计量单位：g )

| 标准载荷 | 测量点 | 示值 | 示值误差E | 扩展不确定度UE（k= 2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 |
| 15 | 15 | 15.05 | 0.05 | 0.1 |
| 30 | 30 | 30.00 | 0.00 | 0.1 |
| 30 | 30* | 30.0 | 0.0 | 0.2 |
| 50 | 50 | 50.1 | 0.1 | 0.2 |
| 100 | 100 | 100.0 | 0.0 | 0.2 |

5 重复性(计量单位：g )

测量点：50 g

| 示值 | 30.00 | 30.00 | 30.05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.05 |  |  |

测量点：200 g

| 示值 | 100.0 | 100.1 | 100.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 0.1 |  |  |