中华人民共和国国家计量技术规范

JJF1463-202*

无源互调测试仪校准规范

Calibration Specification for Passive Intermodulation Analyzers

（征求意见稿）

××××－××－××　发布                     ××××－××－×× 实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

JJF1463-202* 代替

JJF 1463-2014

JJF1463-202* 代替

JJF 1463-2014

无源互调测试仪校准规范

Calibration Specification for Passive Intermodulation Analyzers

Specification of Calibration

无源互调测试仪校准规范

Calibration Specification for Passive Intermodulation Analyzers

Specification of Calibration

______________________________________________________

归  口 单 位：全国无线电计量技术委员会

主要起草单位：上海市计量测试技术研究院

中国计量科学研究院

中国科学院上海高等研究院

参加起草单位：镇江市澳华测控技术有限公司

中国信息通信研究院

江苏省计量科学研究院

本规范由全国无线电计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

xxx    （上海市计量测试技术研究院）

xxx    （中国计量科学研究院）

xxx    （中国科学院上海高等研究院）

参加起草人：

xxx    （镇江市澳华测控技术有限公司）

xxx    （上海市计量测试技术研究院）

xxx    （中国信息通信研究院）

xxx   （江苏省计量科学研究院）

目  录

| 引言 |  | …………………………………………………………………………………….…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 范围 |  |  | …………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 |
| 2 | 引用文件 |  |  |  |  | ……………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 |
| 3 | 术语和计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………… |  |  | # 1 |
| 4 | 概述 |  |  | ……………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 |
| 5 | 计量特性 |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  | # 1 |
| 5.1 | 输出频率 |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  | # 1 |
| 5.2 | 输出功率 |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  | # 1 |
| 5.3 | 无源互调测量 |  |  |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  | # 2 |
| 6 | 校准条件 |  |  |  | ………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 |
| 6.1 | 环境条件 |  |  |  | ………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 |
| 6.2 | 校准用设备 |  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  | # 2 |
| 7 | 校准项目和校准方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……………………………………………………………… | # 3 |
| 7.1 | 外观及工作正常性检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……………………………………………………………… | # 3 |
| 7.2 | 输出频率 |  |  |  |  |  | ……………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  | # 3 |
| 7.3 | 输出功率 |  |  |  |  |  | ……………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  | # 4 |
| 7.4 | 接收机平均底噪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………………… |  |  |  | # 6 |
| 7.5 | 剩余无源互调 |  |  |  |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………………… |  |  |  |  | # 6 |
| 7.6 | 无源互调测量 |  |  |  |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………………… |  |  |  |  | # 6 |
| 8 | 校准结果 |  |  |  |  |  |  | ……………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  | # 7 |
| 9 | 复校时间间隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………………… |  |  |  | # 8 |
| 附录A |  |  | 原始记录格式 |  |  |  |  |  |  |  |  | ……………………………………………………………………… |  |  | # 9 |
| 附录B |  |  | 校准证书内页格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……………………………………………………………… |  | # 14 |
| 附录C |  |  | 不确定度评定实例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……………………………………………………………… |  | # 18 |

# 引    言

本校准规范的编制依据：《JJF 1071-2010国家计量校准规范编写规则》，《GB/T 21021-2021/IEC 62037-1:2012 无源射频和微波元器件的互调电平测量 第一部分：一般要求和测量方法》。

本规范是《JJF 1463-2014无源互调测试仪校准规范》的修订。与JJF 1463-2014相比，主要变化如下：

──频率上限从3.5GHz扩展至6GHz；

──输出功率上限从48dBm扩展至49dBm；

──输出频率最大允许误差从±5×10-6修改为±1×10-6；

──输出功率最大允许误差从±0.35dB修订为±0.30dB；

──无源互调测量阶数从3阶扩展至多阶。

──修订了以下参数名称：将传输无源互调修订为正向无源互调、反射无源互调修订为反向无源互调、反射剩余无源互调修订为剩余反向无源互调、传输剩余无源互调修订为剩余正向无源互调。

本规范历次版本发布情况：

── JJF 1463-2014。

无源互调测试仪校准规范

1范围

本校准规范适用于频率范围为700MHz~6GHz的无源互调测试仪的校准，其他无源互调测试仪的校准可以参照本规范执行。

2引用文件

GB/T 21021-2021无源射频和微波元器件的互调电平测量 第一部分：一般要求和测量方法。

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3术语和计量单位

3.1无源互调

无源互调是由多种未知的特性、位置和状态的非线性所导致的，例如金属间的接触、材料的选择、腐蚀产物、污渍等。

4概述

无源互调测试仪主要由2台高功率信号源、2台传输滤波器、1台合路器和双工器、接收滤波器、负载和接收机等组成。通常无源互调测试仪具有两个测试端口，其中之一为反向端口，用于测量器件的反向互调；另一个为正向端口，用于测量器件的正向互调。

无源互调是数字通信中无源大功率器件的一个重要参数，无源互调是两个或者以上的信号经过无源器件比如合路器、耦合腔、天线、馈线、定向耦合器等所产生的互调分量。无源互调分为2阶、3阶、5阶、7阶、9阶等，但主要是3阶无源互调影响最大。无源互调包括反向无源互调和正向无源互调。

5 计量特性

# 5.1  输出频率

# 范围：700MHz～6GHz

# 最大允许误差： ±1×10-6

# 5.2 输出功率

# 范围：（20～49）dBm

# 最大允许误差：±0.30dB

# 5.3 无源互调测量

# 电平范围：-70dBm~-122dBm（700MHz～6GHz）

# 最大允许误差：±1dB/（-70~-120）dBm

# 5.4 接收机平均底噪：小于-140dBm。

# 5.5 剩余无源互调（输入功率2×43dBm）

# 剩余反向无源互调：小于-122dBm

# 剩余正向无源互调：小于-120dBm

# 注：以上技术指标不作合格性判别，仅提供参考。

6 校准条件

# 6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：23℃±5℃

6.1.2 相对湿度：20%～80%

6.1.3 电源电压及频率：220（1±10%）V、（50±1）Hz

6.1.4周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

- 6.2  校准用设备

6.2.1 功率计

频率范围：10MHz～6GHz

连续波功率测量范围：-60dBm～20dBm

参考功率测量最大允许误差：±2%

功率测量线性：±3%

6.2.2 频率计

频率范围：10Hz～6GHz

频率最大允许误差：±1×10-7

6.2.3 信号发生器

输出频率范围：10MHz～6GHz

输出频率最大允许误差：±1×10-7

输出功率范围：（-130～0）dBm

输出功率最大允许误差：±1.0dB

6.2.4 频谱分析仪

频率范围：10kHz～6GHz

内部时基频率最大允许误差：±1×10-7

电平测量范围：（-130～30）dBm

6.2.5 测量接收机

频率范围100kHz～6GHz

电平测量范围：（-127～10）dBm

电平测量最大允许误差：±（0.13dB+0.005dB/10dB×读数）

6.2.6 衰减器

频率范围：500MHz～6GHz

最大允许输入功率：100W

衰减值：30dB

衰减溯源不确定度：优于0.10dB（k=2）

电压驻波比：小于1.2

6.2.7 低无源互调电缆

频率范围：700MHz～6GHz

无源互调测量值：小于-123dBm（输入功率2×43dBm）

7 校准项目和校准方法

校准项目见表2。

表2 校准项目表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 输出频率 |
| 3 | 输出功率 |
| 4 | 无源互调测量 |
| 5 | 接收机平均底噪 |
| 6 | 剩余无源互调 |

- 7.1 外观及工作正常性检查

7.1.1 无源互调测试仪应有说明书及全部配套附件。

7.1.2 无源互调测试仪各开关、按键等应安装牢固，调节正常。仪器不应有影响电气性能的机械损伤。仪器反向端和正向端的射频接头端面应无损伤、无松动、接口螺纹纹路正常、内外芯无污损、内芯之间接触面良好。将结果记录于附录A表A.1中。

7.1.3 校准之前，仪器应按照仪器说明书要求预热。

- 7.2  输出频率

7.2.1 两个信号发生器输出可以单独打开及关闭。

a）仪器连接如图1所示。

频率计

频率计

衰减器

衰减器

正向端

无源互调

测试仪

反向端

正向端

无源互调

测试仪

反向端

图1 输出频率校准框图（两个信号发生器输出可以单独打开及关闭）

b）将无源互调测试仪的输出使用低无源互调测试电缆连接到衰减器，衰减器的输出连接到频率计。

c）无源互调测试仪设定为点频工作模式，两个信号发生器输出功率偏置（offset）设置为0dB。

d）无源互调测试仪第一个信号发生器输出功率设定为30dBm，频率为其频率下限f1；第二个信号发生器不输出信号。

e）合理设置频率计的频率分辨力，读取频率计指示值并记录于附录A表A.2中。

f）改变第一个信号发生器输出频率，其余不变，读取频率计的数值，直至其频率上限f2。

g）无源互调测试仪第二个信号发生器输出功率设定为30dBm，频率为其频率下限f3；第一个信号发生器不输出信号。

h）合理设置频率计频率分辨力，读取频率计指示值，并记录于附录A表A.2中。

i）改变第二个信号发生器输出频率，其余不变，读取频率计指示值，直至达到频率上限f4。

7.2.2 两个信号发生器的输出不可以单独打开及关闭。

a）仪器连接如图2所示。

频谱分析仪

频谱分析仪

衰减器

衰减器

正向端

无源互调

测试仪

反向端

正向端

无源互调

测试仪

反向端

图2输出频率校准框图（两个信号发生器输出不可以单独打开及关闭）

b）将无源互调测试仪的输出使用低无源互调测试电缆连接到衰减器，衰减器的输出连接至频谱分析仪。

c）设定无源互调测试仪两个信号发生器的输出功率均为30dBm，两个信号发生器输出功率偏置（offset）设置为0dB，第一个信号发生器的频率设定为其频率下限f1，第二个信号发生器的频率设定为其频率下限f3。

d）频谱分析仪的中心频率先设定为f1，扫描宽度为10kHz，参考电平为20dBm，其余自动，如频谱分析仪具有频率计数（counter）测量功能，则用频率计数功能测量信号频率；如果该频谱分析仪不具有频率计数功能，则使用频率读数功能测量该信号频率；读取频谱分析仪的频率测量结果并记录于附录A表A.2中；再设定频谱分析仪的中心频率为f3，其余设置不变，测量信号频率，并记录于附录A表A.2中。

e）设定无源互调测试仪第一个信号发生器输出频率为其频率上限f2，第二个信号发生器的输出频率为其频率上限f4。

f）依次设定频谱分析仪的中心频率为f2及f4，其余不变，测量信号频率，并记录于附录A表A.2中。

- 7.3 输出功率

7.3.1 两个信号发生器输出可以单独打开及关闭。

a）仪器连接如图3所示。

功率计

功率计

衰减器

衰减器

正向端

无源互调

测试仪

反向端

正向端

无源互调

测试仪

反向端

图3 输出功率校准框图（两个信号发生器输出可以单独打开及关闭）

b）将无源互调测试仪的输出使用低无源互调测试电缆连接到衰减器，将衰减器的输出接至功率计。

c）无源互调测试仪设定为点频工作模式，两个信号发生器输出功率偏置（offset）设置为0dB；关闭第二个信号发生器输出；设定第一个信号发生器的频率为其频率下限f1，设定输出功率为20dBm或最小值。

d）根据测试功率的频率设定功率计的校准因子，读取功率计的指示值P（dBm），并记录于附录A表A.3中。

根据式（1）计算输出功率：

Ps=P+A                         （1）

式（1）中：

Ps—输出功率，dBm；

P—功率计读数，dBm；

A—衰减器衰减值，dB。

e）改变无源互调测试仪第一个信号发生器输出功率值，重复步骤3）～4），直至最高输出功率。

f）改变第一个信号发生器的输出频率，重复步骤3）～5）。

g）关闭第一个信号发生器输出；设定第二个信号发生器的频率为f3，设定输出功率为20dBm或最小值。

h）根据测试功率的频率设定功率计的校准因子，读取功率计的指示值P（dBm），并记录于附录A表A.3中，根据式（1）计算输出功率。

i）改变无源互调测试仪第二个信号发生器输出功率值，重复步骤g）～h），直至最高输出功率。

j）改变第二个信号发生器的输出频率，重复步骤g）～i）。

7.3.2 两个信号发生器输出不可以单独打开及关闭。

首先使用信号发生器和测量接收机对频谱分析仪f1、f2、f3和f4频率点处的电平测量准确度进行校准。校准时，设定频谱分析仪扫描宽度为10kHz，参考电平为20dBm，其余自动；得出其以上频率点处的电平测量修正值C（dB）。

a）仪器连接如图2所示。

b）无源互调测试仪设定为点频工作模式，设定无源互调测试仪的两个信号发生器的输出功率为20dBm或最小值，两个信号发生器输出功率偏置（offset）设置为0dB，第一个信号发生器的输出频率为f1，第二个信号发生器的输出频率为f3。

c）将无源互调测试仪的输出使用低无源互调测试电缆连接到衰减器，衰减器的输出连接至频谱分析仪，设定频谱分析仪的中心频率为f1，其余设定与前面频谱分析仪电平测量准确度校准时的设定一致，使用频谱分析仪的峰值（peak）测量功能，读取频谱分析仪功率测量值，并记录于附录A表A.4中。

使用式（2）计算输出功率：

Ps=P+A+C                  （2）

式（2）中：

Ps——输出功率，dBm；

P——频谱分析仪功率测量值，dBm；

A——衰减器衰减值，dB；

C——频谱分析仪电平测量修正值。

d）根据附录A表A.4中的功率值改变无源互调测试仪的第一个信号发生器的输出功率，读取频谱分析仪功率测量值，记录于附录A表A.4中，并使用式（2）计算输出功率，直至功率最大值。

e）将频谱分析仪的中心频率设定为f3，其余设定与前面频谱分析仪电平测量校准时的设定一致，使用频谱分析仪的峰值（peak）测量功能，读取频谱分析仪功率测量值，并记录于附录A表A.4中。

f）根据附录A表A.4中的功率值改变无源互调测试仪的第二个信号发生器的输出功率，读取频谱分析仪功率测量值，并记录于附录A表A.4中，并使用式（2）计算输出功率，直至功率最大值。

g）设定无源互调测试仪第一个信号发生器输出频率为f2，第二个信号发生器的输出频率为f4，设定输出功率为20dBm或最小输出值。

h）设定频谱分析仪的中心频率为f2，其他不变，读取频谱分析仪功率测量值，记录于附录A表A.4中，并使用式（2）计算输出功率。

i）根据附录A表A.4中的功率值改变无源互调测试仪的第一个信号发生器的输出功率，读取频谱分析仪功率测量值，并记录于附录A表A.4中，并使用式（2）计算输出功率，直至功率最大值。

j）根据附录A表A.4中的功率值改变无源互调测试仪的第二个信号发生器的输出功率，设定频谱分析仪的中心频率为f4，其他不变，读取频谱分析仪功率测量值，并记录于附录A表A.4中，并使用式（2）计算输出功率，直至功率最大值。

- 7.4  无源互调测量

7.4.1  反向无源互调测量

a）仪表连接如图4所示，将信号发生器的输出经衰减器连接至无源互调测试仪的反向端。

b）无源互调测试仪设定为点频工作模式，选择反向无源互调测量。

c）关闭两路信号的输出，设定无源互调测试第一个信号发生器频率为f1，设定第二个信号发生器的频率为f4，选择需要测量的互调阶数，使所产生的无源互调频率范围位于其接收频率范围的最低端fL。

信号发生器

信号发生器

衰减器

衰减器

正向端

无源互调

测试仪

反向端

正向端

无源互调

测试仪

反向端

图4反向无源互调测量校准框图

d）设定信号发生器的输出频率为fL。

e）调整信号发生器输出功率，使衰减器的输出端输出功率为-70dBm。

f）从无源互调测试仪中读取无源互调测试值（dBm），将结果记录于附录A表A.5中。

g）按附录A表A.5的标准值调整信号发生器的输出功率，记录测量结果。

h）改变无源互调测试仪第一个信号发生器的输出频率，同时改变无源互调测试仪第二个信号发生的输出频率，使其产生的无源互调频率为接收机所能测量的上限频率fH。

i）改变信号发生器的输出频率至无源互调测试仪的频率上限fH，重复步骤e）～g）。

7.4.2 正向无源互调测量

a）仪表连接如图5所示，将信号发生器的输出信号经衰减器接至无源互调测试仪的传输端。

b）无源互调测试仪设定为点频工作模式，选择正向无源互调测量。

衰减器

衰减器

信号发生器

信号发生器

正向端

无源互调

测试仪

反向端

正向端

无源互调

测试仪

反向端

图5正向无源互调测量校准框图

c）重复7.4.1的步骤3）～9）。

7.5 接收机平均底噪

a）仪器连接如图6所示。

本机无源互调匹配负载

本机无源互调匹配负载

正向端

无源互调

测试仪

反向端

正向端

无源互调

测试仪

反向端

图6 接收机平均底噪校准框图

b）无源互调测试仪设定为扫频模式，关闭两路输出信号的输出，设定无源互调测试仪第一个信号发生器频率为f1，设定第二个信号发生器的频率为f4，选择所需要的无源互调阶数。

c）从无源互调测试仪上读取接收机平均底噪（dBm），将结果记录于附录A表A.6中。

- 7.6剩余无源互调

7.6.1 剩余反向无源互调

1）仪器连接如图6所示。

2）无源互调测试仪设定为扫频模式，设定无源互调测试仪第一个信号发生器频率为f1、第二个信号发生器的频率为f4，设定两路信号的输出功率均为厂家规定的功率值（典型值为43dBm），选择需要测量的无源互调阶数，打开两路信号的输出。

3）从无源互调测试仪上读取剩余反向无源互调（dBc），并将结果记录于附录A表A.7中。

7.6.2 剩余正向无源互调

1）仪器连接如图7所示。

正向端

无源互调

测试仪

反向端

正向端

无源互调

测试仪

反向端

图7剩余正向无源互调校准框图

2）无源互调测试仪设定为扫频模式，设定无源互调测试仪第一个信号发生器频率为f1、第二个信号发生器的频率为f4，设定两路信号的输出功率均为厂家规定的功率值（典型值为43dBm），选择需要测量的无源互调阶数，打开两路信号的输出。

3）从无源互调测试仪上读取剩余正向无源互调（dBc），并将结果记录于附录A表A.7中。

# 8 校准结果

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的说明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9 复校时间间隔

复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定，推荐为1年。

附录A

# 原始记录表格

表A.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |

表A.2输出频率

| 信号发生器 | 标称值/ MHz | 实测值/ MHz | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | f1 |  |  |
|  | f2 |  |  |
| 2 | f3 |  |  |
|  | f4 |  |  |

表A.3 输出功率（两个信号发生器可以单独打开及关闭）

| 信号发生器 | 频率/ MHz | 标称值/ dBm | 功率计读数P/dBm | 衰减器衰减值 A/dB | 实测值 Ps/dBm | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | f1 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 33 |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  | 43 |  |  |  |  |
|  |  | 最大值 |  |  |  |  |
|  | f2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 33 |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  | 43 |  |  |  |  |
|  |  | 最大值 |  |  |  |  |
| 2 | f3 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 33 |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  | 43 |  |  |  |  |
|  |  | 最大值 |  |  |  |  |
|  | f4 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 33 |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  | 43 |  |  |  |  |
|  |  | 最大值 |  |  |  |  |

表A.4 输出功率（两个信号发生器不可以单独打开及关闭）

| 信号发生器 | 频率/ MHz | 标称值/ dBm | 频谱分析仪读数P/dBm | 衰减器衰减值A/dB | 频谱分析仪修正值C/dB | 实测值Ps/dBm | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | f1 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大值 |  |  |  |  |  |
|  | f2 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大值 |  |  |  |  |  |
| 2 | f3 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大值 |  |  |  |  |  |
|  | f4 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大值 |  |  |  |  |  |

表A.5 无源互调测量

1）反向无源互调测量

| 频率/ MHz | 标准值/ dBm | 指示值/ dBm | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| fL | -70.00 |  |  |
|  | -80.00 |  |  |
|  | -90.00 |  |  |
|  | -100.00 |  |  |
|  | -110.00 |  |  |
|  | -120.00 |  |  |
|  | -130.00 |  |  |
|  | -140.00 |  |  |
| fH | -70.00 |  |  |
|  | -80.00 |  |  |
|  | -90.00 |  |  |
|  | -100.00 |  |  |
|  | -110.00 |  |  |
|  | -120.00 |  |  |
|  | -130.00 |  |  |
|  | -140.00 |  |  |

2）正向无源互调测量

| 频率/ MHz | 标准值/ dBm | 指示值/ dBm | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| fL | -70.00 |  |  |
|  | -80.00 |  |  |
|  | -90.00 |  |  |
|  | -100.00 |  |  |
|  | -110.00 |  |  |
|  | -120.00 |  |  |
|  | -130.00 |  |  |
|  | -140.00 |  |  |
| fH | -70.00 |  |  |
|  | -80.00 |  |  |
|  | -90.00 |  |  |
|  | -100.00 |  |  |
|  | -110.00 |  |  |
|  | -120.00 |  |  |
|  | -130.00 |  |  |
|  | -140.00 |  |  |

表A.6 接收机平均底噪

| 频率/ MHz | 平均底噪/ dBm | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- |

表A.7 剩余无源互调

| 类型 | 实测值/ dBc | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- |
| 剩余反向无源互调 |  |  |
| 剩余正向无源互调 |  |  |

# 附录B

# 校准证书内页格式

表B.1输出频率

| 信号发生器 | 标称值/ MHz | 实测值/ MHz | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | f1 |  |  |
|  | f2 |  |  |
| 2 | f3 |  |  |
|  | f4 |  |  |

表B.2 输出功率

| 信号发生器 | 频率/ MHz | 标称值/ dBm | 实测值/ dBm | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | f1 | 20 |  |  |
|  |  | 30 |  |  |
|  |  | 33 |  |  |
|  |  | 35 |  |  |
|  |  | 40 |  |  |
|  |  | 41 |  |  |
|  |  | 42 |  |  |
|  |  | 43 |  |  |
|  |  | 最大值 |  |  |
|  | f2 | 20 |  |  |
|  |  | 30 |  |  |
|  |  | 33 |  |  |
|  |  | 35 |  |  |
|  |  | 40 |  |  |
|  |  | 41 |  |  |
|  |  | 42 |  |  |
|  |  | 43 |  |  |
|  |  | 最大值 |  |  |
| 2 | f3 | 20 |  |  |
|  |  | 30 |  |  |
|  |  | 33 |  |  |
|  |  | 35 |  |  |
|  |  | 40 |  |  |
|  |  | 41 |  |  |
|  |  | 42 |  |  |
|  |  | 43 |  |  |
|  |  | 最大值 |  |  |
|  | f4 | 20 |  |  |
|  |  | 30 |  |  |
|  |  | 33 |  |  |
|  |  | 35 |  |  |
|  |  | 40 |  |  |
|  |  | 41 |  |  |
|  |  | 42 |  |  |
|  |  | 43 |  |  |
|  |  | 最大值 |  |  |

表B.3 无源互调测量

1）反向无源互调测量

| 频率/ MHz | 标准值/ dBm | 指示值/ dBm | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| fL | -70.00 |  |  |
|  | -80.00 |  |  |
|  | -90.00 |  |  |
|  | -100.00 |  |  |
|  | -110.00 |  |  |
|  | -120.00 |  |  |
|  | -130.00 |  |  |
|  | -140.00 |  |  |
| fH | -70.00 |  |  |
|  | -80.00 |  |  |
|  | -90.00 |  |  |
|  | -100.00 |  |  |
|  | -110.00 |  |  |
|  | -120.00 |  |  |
|  | -130.00 |  |  |
|  | -140.00 |  |  |

2）正向无源互调测量

| 频率/ MHz | 标准值/ dBm | 指示值/ dBm | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| fL | -70.00 |  |  |
|  | -80.00 |  |  |
|  | -90.00 |  |  |
|  | -100.00 |  |  |
|  | -110.00 |  |  |
|  | -120.00 |  |  |
|  | -130.00 |  |  |
|  | -140.00 |  |  |
| fH | -70.00 |  |  |
|  | -80.00 |  |  |
|  | -90.00 |  |  |
|  | -100.00 |  |  |
|  | -110.00 |  |  |
|  | -120.00 |  |  |
|  | -130.00 |  |  |
|  | -140.00 |  |  |

表B.4 接收机平均底噪

| 频率/ MHz | 平均底噪/ dBm | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- |

表B.5 剩余无源互调

| 类型 | 实测值/ dBc | 不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- |
| 剩余反向无源互调 |  |  |
| 剩余正向无源互调 |  |  |

附录C
主要项目校准结果不确定度评定实例

C.1输出频率测量不确定度（使用频率计）

C.1.1不确定度来源

1）频率计频率测量最大允许误差引入的标准不确定度u1

2）频率计显示分辨力引入的标准不确定度u2

3）测量重复性引入的标准不确定度u3

C.1.2不确定度分析

1）频率计频率测量最大允许误差引入的标准不确定度u1

频率计频率测量最大允许误差为±1×10-7，即a1=1×10-7，设测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布，k=3

标准不确定度 u1=a1/ k=1×10-7/3=5.8×10-8

2）频率计显示分辨力引入的标准不确定度u2

频率计显示分辨力为1×10-10，即a2=5×10-11，设测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布，k=3

标准不确定度

u2= a2/ k=5×10-11/3=2.9×10-11

3）测量重复性引入的标准不确定度u3

进行10次重复性条件测量，得到实验标准差

s=1×10-10

标准不确定度

u3=1×10-10

C.1.3不确定合成

表C.1输出频率测量不确定度分量综合表

| 序号 | 不确定度分量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不确定度来源 | 类型 | 符号及数值 | 分布 | 包含因子 | 标准不确定度符号及数值 |
| 1 | 频率计频率测量最大允许误差 | B | a1=1×10-7 | 均匀 | 3 | u1=5.8×10-8 |
| 2 | 频率计显示分辨力 | B | a2=5×10-11 | 均匀 | 3 | u2=2.9×10-11 |
| 3 | 测量重复性 | A | 1×10-10 | / | / | u3=1×10-10 |

以上各分量之间独立，合成标准不确定度：

uc=i=13ui2=5.8×10-8

C.1.4扩展不确定度

包含因子取k=2，扩展不确定度为：

Urel=k×uc=2×5.8×10-8=1.2×10-7

C.2输出频率测量不确定度（使用频谱分析仪）

C.2.1不确定度来源

1）频谱分析仪频率计功能频率测量最大允许误差引入的标准不确定度u1

2）频谱分析仪频率计功能显示分辨力引入的标准不确定度u2

3）频谱分析仪频率计功能测量重复性引入的标准不确定度u3

C.2.2不确定度分析

1）频谱分析仪频率计功能频率测量最大允许误差引入的标准不确定度u1

频谱分析仪频率计功能频率测量最大允许误差计算公式为：

频率测量最大允许误差=±（频谱分析仪内部时基频率准确度×频率读数+0.1Hz）

假设测量的频率为900MHz，则

频率测量最大允许误差=±（1×10-7×900×106Hz+0.1Hz）=±90.1Hz

换算成相对值表示，对于900MHz频率，得到

a1=90.1Hz/（900×10-7Hz）=1.001×10-7

设测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布，k=3

标准不确定度 u1 = a1/ k=1.001×10-7/3=5.78×10-8

2）频谱分析仪频率计功能显示分辨力引入的标准不确定度u2

频谱分析仪频率计功能显示分辨力为0.1Hz，对应于900MHz的频率其分辨力a2=5.56×10-11，设测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布，k=3

标准不确定度

u2 = a2/ k=5.56×10-10/3=3.21×10-11

3）频谱分析仪频率计功能读数重复性引入的标准不确定度u3

进行10次重复性条件测量，得到实验标准差

s=1.02×10-10

则标准不确定度为：

u3=1.02×10-10

C.2.3不确定合成

表C.2输出频率测量不确定度分量综合表

| 序号 | 不确定度分量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不确定度来源 | 类型 | 符号及数值 | 分布 | 包含因子 | 标准不确定度符号及数值 |
| 1 | 频率测量最大允许误差 | B | a1=1.001×10-7 | 均匀 | 3 | u1=5.78×10-8 |
| 2 | 显示分辨力 | B | a2=5.56×10-11 | 均匀 | 3 | u2=3.21×10-11 |
| 3 | 测量重复性 | A | 1.02×10-10 | / | / | u3=1.02×10-10 |

以上各分量之间独立不相关，

合成标准不确定度：

uc=i=13ui2=5.8×10-8

C.2.4 扩展不确定度

包含因子k=2，扩展不确定度为：

Urel=k×uc=2×5.8×10-8=1.2×10-7

C.3输出功率测量不确定度

根据规范7.3.1中的校准方法，所用标准器为功率计和衰减器。

C.3.1 测量模型

根据规范中给出的校准方法，得到测量模型为

Ps=P+A                                                   （C.1）

式（C.1）中：

Ps—输出功率，dBm；

P—功率计读数，dBm；

A—衰减器衰减值，dB。

C.3.2不确定度来源

经过分析，不确定度来源如下：

1）功率指示器参考功率最大允许误差引入的标准不确定度u1

2）功率传感器校准因子溯源引入的标准不确定度u2

3）功率传感器线性引入的标准不确定度u3

4）无源互调测试仪输出端与衰减器输入端失配引入的标准不确定度u4

5）衰减器输出端与功率传感器输入端失配引入的标准不确定度u5

6）热效应引起的衰减器衰减值改变引入的标准不确定度u6

7）衰减器衰减值溯源引入的标准不确定度u7

8）测量重复性引入的标准不确定度u8

C.3.3不确定度分析

1）功率指示器参考功率最大允许误差引入的标准不确定度u1

功率计参考功率电平最大允许误差为±1%，转化成dB表示为±0.043dB，即a1=0.043dB，设测量值落在该区间内的分布类型为均匀分布，k=，标准不确定度

u1=a1/k=0.025dB

2）功率传感器校准因子溯源引入的标准不确定度u2

根据功率传感器的溯源证书，功率传感器校准因子溯源的扩展不确定度为2.0%（k=2），转换为dB表示为0.086dB，则其标准不确定度

u2=0.086dB/2=0.043dB

3）功率传感器线性引入的标准不确定度u3

功率传感器线性最大允许误差为±3%，转换为dB表示为0.128dB，即a3=0.128dB，设测量值落在该区间内的分布类型为均匀分布，k=，标准不确定度

u3=0.074dB

4）无源互调测试仪输出端与衰减器输入端间失配误差引入的标准不确定度u4

无源互调测试仪输出端电压驻波比≤1.2

衰减器输出端电压驻波比 ≤1.2

失配误差极限用下式估计：

Δp1 =4.34×2×|ΓS1| |ΓU1|

式中，Δp1—失配误差极限值，dB；

ГS1—无源互调测试仪输出端反射系数，无量纲；

ГU1—衰减器输入端反射系数，无量纲。

根据前面给出的技术指标得到：

∣ГS1∣=（1.2-1）/（1.2+1）=0.091

∣ГU1∣=（1.2-1）/（1.2+1）=0.091

Δp1=4.34×2×|ΓS1| |ΓU1|=0.072dB

所以a4=0.072dB，设在该区间内的分布类型为反正弦分布，k=2，得到

u4=a4/k=0.051dB

5）衰减器输出端与功率传感器输入端间失配误差引入的标准不确定度u5

功率传感器输入端电压驻波比≤1.1

衰减器输出端电压驻波比≤1.2

失配误差极限用下式估计：

Δp2 =4.34×2×|ΓS2| |ΓU2|

式中，Δp2—失配误差极限值，dB；

ГS2—衰减器输出端反射系数，无量纲；

ГU2—功率传感器输入端反射系数，无量纲。

根据前面给出的技术指标得到：

∣ГS2∣=（1.2-1）/（1.2+1）=0.091

∣ГU2∣=（1.1-1）/（1.1+1）=0.048

Δp2=4.34×2×|ΓS2| |ΓU2|=0.038dB

所以a5=0.038dB，设在该区间内的分布类型为反正弦分布，k=2。

u5=a5/k=0.027dB

6）热效应引起的衰减器衰减值变化引入的标准不确定度u6

经过实验，热效应引起的大功率衰减器衰减值的变化为0.060dB，假设为均匀分布，k=，标准不确定度

u6=a6/k=0.035dB

7）衰减器衰减值溯源引入的标准不确定度u7

根据衰减器的溯源证书，其溯源的不确定度为0.10dB（k=2）,

因此，u7=0.05dB

8）测量重复性引入的标准不确定度u8

被校无源互调测试仪输出频率为935MHz，输出功率为43dBm，进行10次重复性测量，测量结果如下：

| 测量次数 | 测量值/ dBm |
| --- | --- |
| 1 | 43.16 |
| 2 | 43.14 |
| 3 | 43.12 |
| 4 | 43.14 |
| 5 | 43.16 |
| 6 | 43.10 |
| 7 | 43.11 |
| 8 | 43.12 |
| 9 | 43.15 |
| 10 | 43.16 |

则单次测量结果的实验标准差

s=i=1n(xi-x)2n-1=0.022dB

标准不确定度

u8=0.022dB

C.3.4 不确定度合成

- 不确定度分量综合表

表C.3输出功率测量不确定度分量综合表

| 序号 | 不确定度分量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不确定度来源 | 类型 | 符号及数值/ dB | 分布 | 包含因子 | 标准不确定度符号及数值/ dB |
| 1 | 功率指示器参考功率最大允许误差 | B | a1=0.043 | 均匀 | 3 | u1=0.025 |
| 2 | 功率传感器校准因子溯源 | B | a2=0.086 | 正态 | 2 | u2=0.043 |
| 3 | 功率传感器线性 | B | a3=0.128 | 均匀 | 3 | u3=0.074 |
| 4 | 无源互调测试仪输出端与衰减器输入端间失配 | B | a4=0.072 | 反正弦 | 2 | u4=0.051 |
| 5 | 衰减器输出端与功率传感器输入端间失配 | B | a5=0.038 | 反正弦 | 2 | u5=0.027 |
| 6 | 热效应引起的衰减器衰减值改变 | B | a6=0.060 | 均匀 | 3 | u6=0.035 |
| 7 | 衰减器衰减值溯源 | B | a7=0.010 | 正态 | 2 | u7=0.005 |
| 8 | 测量重复性 | A | / | / | / | u8=0.022 |

2） 合成标准不确定度

以上各分量独立

uc=i=18ui2=0.114dB

C.3.5 扩展不确定度

包含因子取k=2

U=k×uc=2×0.114dB=0.228dB≈0.23dB

C.4  无源互调测量测量不确定度

根据规范7.4中提出的校准方法，所用的标准器为测量接收机。

C.4.1 不确定度来源

1）衰减器输出端功率校准时测量接收机最大允许误差引入的标准不确定度u1

2）功率校准时衰减器输出端与测量接收机功率传感器间失配引入的标准不确定度u2

3）衰减器输出端与被校无源互调测试仪端口间失配引入的标准不确定度u3

4）测量重复性引入的标准不确定度u4

C.4.2 不确定度分析

1）衰减器输出端功率校准时测量接收机最大允许误差引入的标准不确定度u1

根据所用测量接收机的技术指标，在频率范围为 4.2 GHz 至8 GHz，电平范围为 –120 dBm 至+26 dBm时，绝对功率测量的最大允许误差为： ±（0.099 dB + 0.005 dB/ 10 dB 步进×读数）。

在测量功率为-70dBm时，其最大允许误差为

a11=±（0.099 dB+0.005dB×7）=±0.134dB，

假设为均匀分布，k=，标准不确定度

u11=a11/k=0.077dB

在测量功率为-120dBm时，其最大允许误差为

a12=±（0.099 dB+0.005dB×12）=±0.159dB，

假设为均匀分布，k=，标准不确定度

u12=a12/k=0.092dB

2）信号发生器输出功率校准时衰减器输出端与测量接收机功率传感器间失配引入的标准不确定度u2

衰减器输出端口驻波系数为1.2，测量接收机功率传感器驻波系数为1.2，

失配误差极限用下式估计：

Δp3 =4.34×2×|ΓS3| |ΓU3|

式中，Δp3—失配误差极限值，dB；

ГS3—信号发生器输出端口反射系数，无量纲；

ГU3—衰减器输入端反射系数，无量纲。

∣ГS3∣=（1.2-1）/（1.2+1）=0.091

∣ГU3∣=（1.2-1）/（1.2+1）=0.091

Δp3=4.34×2×|ΓS3| |ΓU3|

所以a2=0.072dB，设测量值落在该区间内的概率分布为反正弦分布，k=2。

u2=a2/k=0.051dB

3）衰减器输出端与被校无源互调测试仪间失配引入的标准不确定度u35

30dB衰减器输出端的驻波系数为1.2，无源互调测试仪输入端的驻波系数为1.2。

失配误差极限用下式估计：

Δp4 =4.34×2×|ΓS4| |ΓU4|

式中，Δp4—失配误差极限值，dB；

ГS4—信号发生器输出端口反射系数，无量纲

ГU4—衰减器输入端反射系数，无量纲。

∣ГS4∣=（1.2-1）/（1.2+1）=0.091

∣ГU4∣=（1.2-1）/（1.2+1）=0.091

Δp4=4.34×2×|ΓS4| |ΓU4|

所以a3=0.072dB，设测量值落在该区间内的概率分布为反正弦分布，k=2。

u3=a3/k=0.051dB

4）校准过程的连接及读数重复性引入的标准不确定度u4

设置信号发生器的输出频率为910MHz，调整信号发生器输出，使得测量接收机测量信号发生器外接衰减器后的输出功率为-70.00dBm，将此信号输入至无源互调测试仪的反向端，重复测量10次，测量结果如下：

| 测量次数 | 无源互调测试仪指示值/ dBm |
| --- | --- |
| 1 | -70.1 |
| 2 | -70.2 |
| 3 | -70.2 |
| 4 | -70.1 |
| 5 | -70.2 |
| 6 | -70.1 |
| 7 | -70.1 |
| 8 | -70.2 |
| 9 | -70.2 |
| 10 | -70.2 |

S=i=1n(xi-x)2n-1=0.05dB

即u41=0.05dB

设置信号发生器的输出频率为910MHz，调整信号发生器输出，使得测量接收机测量信号发生器外接衰减器后的输出功率为-120.00dBm，将此信号输入至无源互调测试仪的反向端，重复测量10次，测量结果如下：

| 测量次数 | 无源互调测试仪指示值/ dBm |
| --- | --- |
| 1 | -120.0 |
| 2 | -120.3 |
| 3 | -120.0 |
| 4 | -120.2 |
| 5 | -120.0 |
| 6 | -120.2 |
| 7 | -120.0 |
| 8 | -120.3 |
| 9 | -120.2 |
| 10 | -120.1 |

s=i=1n(xi-x)2n-1=0.13dB

即u42=0.13dB

C.4.3 不确定度合成

1）不确定度分量综合表

表C.4  不确定度分量综合表

| 序号 | 不确定度分量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不确定度来源 | 类型 | 符号及数值/ dB | 分布 | 包含因子 | 标准不确定度符号及数值/ dB |
| 1 | 衰减器输出端功率校准时测量接收机最大允许误差（-70dBm） | B | a11=0.134 | 均匀 | 3 | u11=0.077 |
|  | 衰减器输出端功率校准时测量接收机最大允许误差（-120dBm） | B | a12=0.159 | 均匀 | 3 | u12=0.092 |
| 2 | 功率校准时衰减器输出端与测量接收机功率传感器间失配 | B | a2=0.072 | 反正弦 | 2 | u2=0.051 |
| 3 | 衰减器输出端与被校无源互调测试仪间失配 | B | a3=0.072 | 反正弦 | 2 | u3=0.051 |
| 4 | -70dBm校准过程的连接及读数重复性 | A | / | / | / | u41=0.05 |
|  | -120dBm校准过程的连接及读数重复性 | A | / | / | / | u42=0.13 |

2）不确定度合成

各分量独立不相关

对于-70dBm的电平，标准不确定度

uc=u112+u22+u32+u412=0.12dB

对于-120dBm的电平，标准不确定度为

u3=u122+u22+u32+u422=0.18dB

C.4.4 扩展不确定度

1）包含因子取k=2，对于-70dBm的电平，扩展不确定度

U=0.24dB，取整U=0.3dB。

2）包含因子取k=2，对于-120dBm的电平，扩展不确定度

U=0.36dB，取整U=0.4dB。