《弹簧冲击器冲击能量校准装置校准规范》

试验验证报告

《弹簧冲击器冲击能量校准装置校准规范》起草小组

2022年09月

- 实验目的：

验证《弹簧冲击器冲击能量校准装置校准规范》 的适用性和可行性。

- 实验地点：

验证试验均在实验室完成。

- 环境条件：

实验过程中环境温度均在（23±5）℃， 相对湿度不大于75%，周围无影响校准结果的振动、冲击等干扰源。

四、试验仪器与试验设计 ：

在验证实验中，对市场占有率比较高的广州市智力通机电有限公司生产的ZLT-CD型、广州泓测仪器设备有限公司生产的 CSH型和西安市帅奇电器有限公司生产的SQ-CJ2型弹簧冲击器冲击能量校准装置进行了验证试验。

| 五、校准用设备： 序号 | 标准器名称 | 准确度等级或最大允许误差 | 测量范围 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击能量发生装置 | / | （0～3）J | XZ011001 |
| 2 | 条式水平仪 | 分度值0.02mm/m | / | 830146 |
| 3 | 高度尺 | MPE：±0.04mm | 0～300mm | 1400690 |
| 4 | 钢直尺 | MPE：±0.2mm | 0～1000mm | / |
| 5 | 钢卷尺 | 2级 | 0～5m | / |
| 6 | 校准用冲击元件 | MPE：±2% | 250g | / |
| 7 | 校准用冲击元件 | MPE：±2% | 500g | / |
| 8 | 激光标线仪 | ≤1mm/5m | / | 08746 |

六、试验数据：

6.1  验证用弹簧冲击器冲击能量校准装置

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹簧冲击器冲击能量校准装置 | ZLT-CD | TJ011001 | 广州市智力通机电有限公司 |
| 2 | 弹簧冲击器冲击能量校准装置 | ZLT-CD | CD011403 | 广州市智力通机电有限公司 |
| 3 | 弹簧冲击器冲击能量校准装置 | ZLT-CD | CD011701 | 广州市智力通机电有限公司 |
| 4 | 弹簧冲击器冲击能量校准装置 | ZLT-CD | CD011505 | 广州市智力通机电有限公司 |
| 5 | 弹簧冲击器冲击能量校准装置 | ZLT-CD | CD011501 | 广州市智力通机电有限公司 |
| 6 | 弹簧冲击器冲击能量校准装置 | SQ-CJ2 | SQ-2016121402 | 西安市帅奇电器有限公司 |
| 7 | 弹簧冲击器冲击能量校准装置 | CSH | HT201508282 | 广州泓测仪器设备有限公司 |
| 8 | 弹簧冲击器冲击能量校准装置 | CSH | HT20150428 | 广州泓测仪器设备有限公司 |

6.2校准结果的记录与计算

6.2.1弹簧冲击器冲击能量校准装置原始记录1

弹簧冲击器冲击能量校准装置原始记录

记录编号：

| 送校单位 |  |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 弹簧冲击器冲击能量校准装置 |  | 出厂编号 | TJ011001 |
| 型号规格 | ZLT-CD |  | 制造厂 | 广州市智力通机电有限公司 |
| 本次校准技术依据 |  | JJF XXX- XXX 《弹簧冲击器冲击能量校准装置》 |  |  |

校准地点、环境条件：

| 地点：实验室 | 温度： 20.3 ℃ | 相对湿度： 54 %RH |
| --- | --- | --- |

观察结果、数据及计算处理：

1. 弹簧冲击器冲击能量校准装置水平度在0.2mm/m以内：   ☑ 符合       □不符合

2. 弹簧冲击器冲击能量校准装置示值校准

| 标准冲击能量/J | 测量结果/J |  |  |  |  |  |  | 示值误差/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 重复性 |  |
| 0.20 | 0.200 | 0.205 | 0.200 | 0.195 | 0.205 | 0.20 | 0.010 | 0.00 |
| 0.35 | 0.350 | 0.350 | 0.345 | 0.355 | 0.355 | 0.35 | 0.010 | 0.00 |
| 0.50 | 0.500 | 0.505 | 0.495 | 0.505 | 0.500 | 0.50 | 0.010 | 0.00 |
| 0.70 | 0.705 | 0.705 | 0.715 | 0.710 | 0.705 | 0.71 | 0.010 | 0.01 |
| 1.00 | 1.005 | 1.005 | 1.000 | 1.015 | 1.010 | 1.01 | 0.015 | 0.01 |
| 2.00 | 2.005 | 2.005 | 2.010 | 1.995 | 2.000 | 2.00 | 0.015 | 0.00 |

6.2.2弹簧冲击器冲击能量校准装置原始记录2

弹簧冲击器冲击能量校准装置原始记录

记录编号：

| 送校单位 |  |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 弹簧冲击器冲击能量校准装置 |  | 出厂编号 | CD011403 |
| 型号规格 | ZLT-CD |  | 制造厂 | 广州市智力通机电有限公司 |
| 本次校准技术依据 |  | JJF XXX- XXX 《弹簧冲击器冲击能量校准装置》 |  |  |

校准地点、环境条件：

| 地点：实验室 | 温度： 20.3 ℃ | 相对湿度： 54 %RH |
| --- | --- | --- |

观察结果、数据及计算处理：

1. 弹簧冲击器冲击能量校准装置水平度在0.2mm/m以内：   ☑ 符合       □不符合

2. 弹簧冲击器冲击能量校准装置示值校准

| 标准冲击能量/J | 测量结果/J |  |  |  |  |  |  | 示值误差/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 重复性 |  |
| 0.20 | 0.200 | 0.205 | 0.205 | 0.195 | 0.205 | 0.20 | 0.010 | 0.00 |
| 0.35 | 0.350 | 0.350 | 0.345 | 0.350 | 0.350 | 0.35 | 0.005 | 0.00 |
| 0.50 | 0.500 | 0.500 | 0.495 | 0.505 | 0.500 | 0.50 | 0.010 | 0.00 |
| 0.70 | 0.705 | 0.700 | 0.705 | 0.700 | 0.700 | 0.70 | 0.005 | 0.00 |
| 1.00 | 1.010 | 1.000 | 1.005 | 1.015 | 1.010 | 1.01 | 0.015 | 0.01 |
| 2.00 | 2.000 | 2.000 | 2.005 | 1.995 | 2.005 | 2.00 | 0.010 | 0.00 |

6.2.3弹簧冲击器冲击能量校准装置原始记录3

弹簧冲击器冲击能量校准装置原始记录

记录编号：

| 送校单位 |  |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 弹簧冲击器冲击能量校准装置 |  | 出厂编号 | CD011701 |
| 型号规格 | ZLT-CD |  | 制造厂 | 广州市智力通机电有限公司 |
| 本次校准技术依据 |  | JJF XXX- XXX《弹簧冲击器冲击能量校准装置》 |  |  |

环境条件：

| 地点：实验室 | 温度： 20.5 ℃ | 相对湿度： 55 %RH |
| --- | --- | --- |

观察结果、数据及计算处理：

1. 弹簧冲击器冲击能量校准装置水平度在0.2mm/m以内：   ☑ 符合       □不符合

2. 弹簧冲击器冲击能量校准装置示值校准

| 标准冲击能量/J | 测量结果/J |  |  |  |  |  |  | 示值误差/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 重复性 |  |
| 0.20 | 0.205 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.205 | 0.21 | 0.005 | 0.01 |
| 0.35 | 0.350 | 0.345 | 0.345 | 0.350 | 0.350 | 0.35 | 0.005 | 0.00 |
| 0.50 | 0.500 | 0.495 | 0.500 | 0.505 | 0.500 | 0.50 | 0.010 | 0.00 |
| 0.70 | 0.700 | 0.700 | 0.705 | 0.705 | 0.700 | 0.70 | 0.005 | 0.00 |
| 1.00 | 1.005 | 1.000 | 1.005 | 1.000 | 1.000 | 1.00 | 0.005 | 0.00 |
| 2.00 | 2.010 | 2.010 | 2.005 | 2.015 | 2.005 | 2.01 | 0.010 | 0.01 |

6.2.4弹簧冲击器冲击能量校准装置原始记录4

弹簧冲击器冲击能量校准装置原始记录

记录编号：

| 送校单位 |  |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 弹簧冲击器冲击能量校准装置 |  | 出厂编号 | CD011505 |
| 型号规格 | ZLT-CD |  | 制造厂 | 广州市智力通机电有限公司 |
| 本次校准技术依据 |  | JJF XXX- XXX《弹簧冲击器冲击能量校准装置》 |  |  |

环境条件：

| 地点：实验室 | 温度： 21.1 ℃ | 相对湿度： 54 %RH |
| --- | --- | --- |

观察结果、数据及计算处理：

1. 弹簧冲击器冲击能量校准装置水平度在0.2mm/m以内：   ☑ 符合       □不符合

2. 弹簧冲击器冲击能量校准装置示值校准

| 标准冲击能量/J | 测量结果/J |  |  |  |  |  |  | 示值误差/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 重复性 |  |
| 0.20 | 0.205 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.205 | 0.20 | 0.005 | 0.00 |
| 0.35 | 0.345 | 0.345 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.35 | 0.005 | 0.00 |
| 0.50 | 0.500 | 0.500 | 0.505 | 0.505 | 0.500 | 0.50 | 0.005 | 0.00 |
| 0.70 | 0.705 | 0.700 | 0.705 | 0.700 | 0.700 | 0.70 | 0.005 | 0.00 |
| 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.005 | 1.000 | 1.005 | 1.00 | 0.005 | 0.00 |
| 2.00 | 2.000 | 2.000 | 2.005 | 2.000 | 2.005 | 2.00 | 0.005 | 0.00 |

6.2.5弹簧冲击器冲击能量校准装置原始记录5

弹簧冲击器冲击能量校准装置原始记录

记录编号：

| 送校单位 |  |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 弹簧冲击器冲击能量校准装置 |  | 出厂编号 | CD011501 |
| 型号规格 | ZLT-CD |  | 制造厂 | 广州市智力通机电有限公司 |
| 本次校准技术依据 |  | JJF XXX- XXX 《弹簧冲击器冲击能量校准装置》 |  |  |

环境条件：

| 地点：实验室 | 温度： 20.2 ℃ | 相对湿度： 52 %RH |
| --- | --- | --- |

观察结果、数据及计算处理：

1. 弹簧冲击器冲击能量校准装置水平度在0.2mm/m以内：   ☑ 符合       □不符合

2. 弹簧冲击器冲击能量校准装置示值校准

| 标准冲击能量/J | 测量结果/J |  |  |  |  |  |  | 示值误差/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 重复性 |  |
| 0.20 | 0.205 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.005 | 0.00 |
| 0.35 | 0.355 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.35 | 0.005 | 0.00 |
| 0.50 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.505 | 0.505 | 0.50 | 0.005 | 0.00 |
| 0.70 | 0.700 | 0.700 | 0.705 | 0.700 | 0.700 | 0.70 | 0.005 | 0.00 |
| 1.00 | 1.005 | 1.010 | 1.005 | 1.010 | 1.005 | 1.01 | 0.005 | 0.01 |
| 2.00 | 2.000 | 2.000 | 2.005 | 2.000 | 2.005 | 2.00 | 0.005 | 0.00 |

6.2.6弹簧冲击器冲击能量校准装置原始记录6

弹簧冲击器冲击能量校准装置原始记录

记录编号：

| 送校单位 |  |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 弹簧冲击器冲击能量校准装置 |  | 出厂编号 | SQ-2016121402 |
| 型号规格 | SQ-CJ2 |  | 制造厂 | 西安市帅奇电器有限公司 |
| 本次校准技术依据 |  | JJF XXX- XXX 《弹簧冲击器冲击能量校准装置》 |  |  |

环境条件：

| 地点：实验室 | 温度： 20.7 ℃ | 相对湿度： 56 %RH |
| --- | --- | --- |

观察结果、数据及计算处理：

1. 弹簧冲击器冲击能量校准装置水平度在0.2mm/m以内：   ☑ 符合       □不符合

2. 弹簧冲击器冲击能量校准装置示值校准

| 标准冲击能量/J | 测量结果/J |  |  |  |  |  |  | 示值误差/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 重复性 |  |
| 0.20 | 0.205 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.005 | 0.00 |
| 0.35 | 0.350 | 0.350 | 0.345 | 0.350 | 0.355 | 0.35 | 0.010 | 0.00 |
| 0.50 | 0.500 | 0.495 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.50 | 0.005 | 0.00 |
| 0.70 | 0.710 | 0.705 | 0.710 | 0.715 | 0.705 | 0.71 | 0.010 | 0.01 |
| 1.00 | 1.005 | 1.000 | 1.005 | 1.000 | 1.000 | 1.00 | 0.005 | 0.00 |
| 2.00 | 1.995 | 2.005 | 2.005 | 2.000 | 2.005 | 2.00 | 0.010 | 0.00 |

6.2.7弹簧冲击器冲击能量校准装置原始记录7

弹簧冲击器冲击能量校准装置原始记录

记录编号：

| 送校单位 |  |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 弹簧冲击器冲击能量校准装置 |  | 出厂编号 | HT201508282 |
| 型号规格 | CSH |  | 制造厂 | 广州泓测仪器设备有限公司 |
| 本次校准技术依据 |  | JJF XXX- XXX 《弹簧冲击器冲击能量校准装置》 |  |  |

环境条件：

| 地点：实验室 | 温度： 20.3 ℃ | 相对湿度： 55 %RH |
| --- | --- | --- |

观察结果、数据及计算处理：

1. 弹簧冲击器冲击能量校准装置水平度在0.2mm/m以内：   ☑ 符合       □不符合

2. 弹簧冲击器冲击能量校准装置示值校准

| 标准冲击能量/J | 测量结果/J |  |  |  |  |  |  | 示值误差/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 重复性 |  |
| 0.20 | 0.205 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.005 | 0.00 |
| 0.35 | 0.350 | 0.355 | 0.345 | 0.350 | 0.350 | 0.35 | 0.010 | 0.00 |
| 0.50 | 0.505 | 0.495 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.50 | 0.010 | 0.00 |
| 0.70 | 0.690 | 0.695 | 0.690 | 0.690 | 0.695 | 0.69 | 0.005 | -0.01 |
| 1.00 | 1.005 | 1.000 | 1.005 | 1.000 | 1.000 | 1.00 | 0.005 | 0.00 |
| 2.00 | 1.990 | 1.990 | 1.995 | 1.990 | 1.995 | 1.99 | 0.005 | -0.01 |

6.2.8弹簧冲击器冲击能量校准装置原始记录8

弹簧冲击器冲击能量校准装置原始记录

记录编号：

| 送校单位 |  |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 弹簧冲击器冲击能量校准装置 |  | 出厂编号 | HT20150428 |
| 型号规格 | CSH |  | 制造厂 | 广州泓测仪器设备有限公司 |
| 本次校准技术依据 |  | JJF XXX- XXX 《弹簧冲击器冲击能量校准装置》 |  |  |

环境条件：

| 地点：实验室 | 温度： 20.3 ℃ | 相对湿度： 55 %RH |
| --- | --- | --- |

观察结果、数据及计算处理：

1. 弹簧冲击器冲击能量校准装置水平度在0.2mm/m以内：   ☑ 符合       □不符合

2. 弹簧冲击器冲击能量校准装置示值校准

| 标准冲击能量/J | 测量结果/J |  |  |  |  |  |  | 示值误差/J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 重复性 |  |
| 0.20 | 0.205 | 0.200 | 0.205 | 0.200 | 0.200 | 0.20 | 0.005 | 0.00 |
| 0.35 | 0.350 | 0.355 | 0.345 | 0.350 | 0.350 | 0.35 | 0.010 | 0.00 |
| 0.50 | 0.505 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 0.505 | 0.51 | 0.005 | 0.01 |
| 0.70 | 0.710 | 0.705 | 0.710 | 0.715 | 0.705 | 0.71 | 0.010 | 0.01 |
| 1.00 | 1.005 | 1.010 | 1.005 | 1.015 | 1.010 | 1.01 | 0.010 | 0.01 |
| 2.00 | 2.015 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.015 | 2.01 | 0.005 | 0.01 |

七、 实验结论：

通过上述试验进行了验证，证明制定的《弹簧冲击器冲击能量校准装置校准规范》能够很好的评价和反映出弹簧冲击器冲击能量校准装置的水平度校准和冲击能量示值误差校准，从而实现量值传递，保证弹簧冲击器冲击能量校准装置校准结果准确可靠。