《超短基线水声定位仪校准规范》

试验报告

规范编制组

2022年8月

说 明

根据国家市场监督管理总局文件《市场监管总局办公厅关于国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知》的要求，交通运输部天津水运工程科学研究所组织成立了《超短基线水声定位仪》国家计量校准规范编制组，承担校准规范的制定工作。

本校准规范编制原则是根据国家技术规范JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的主要内容（如计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果的表达式、测量不确定度评价示例等），在试验中使用了英国AAE公司生产的Easytrak型超短基线水声定位仪和英国Sonardyne公司生产的Ranger-2型超短基线水声定位仪。试验对象具有一定的代表性。

编制组提供以下论据（包括试验、比对数据等）证明编写的指标、参数、技术要求、试验方法等内容是否满足校准规范的要求，是否具有可操作性、可执行性和实用性。

目  录

1.试验设备与设施	1

2.试验项目及方法	8

3.试验结果分析	11

1.试验设备与设施

超短基线水声定位仪的试验设备与设施有：

（1）GPS接收机（图1），定位最大允许误差：±9mm，型号：V98，生产单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司。检定证书见图2；

图1 GPS接收机

图2 GPS接收机检定证书

（2）钢卷尺（图3），准确度等级Ⅰ级，型号：5m。检定证书见图4；

图3 钢卷尺

图4 钢卷尺检定证书

（3）声速剖面仪（图5），最大允许误差为±0.2 m/s，型号：SVS1500，生产单位：北京海卓同创科技有限公司。检定证书见图6；

图5 声速剖面仪

图6 声速剖面仪检定证书

（4）多维运行控制机构（图7）：可移动且能够安装超短基线水声定位仪并实现多维度控制。水平转动角度：0° ~ 360°，垂直转动角度：0° ~ 90°，安装有数显倾角仪，角度最大允许误差±0.05°，数显倾角仪校准证书见图8；

图7 多维运行控制机构

图8 数显倾角仪校准证书

（5）无人船（图9），选用上海华测导航技术股份有限公司生产的华微3号无人船，续航时间不低于6h@2m/s，最大航速不低于6m/s，抗风等级：3级；

图9 无人船

（6）原型深水港池（图10）及开阔水域（图11）：原型深水港池要求长度不小于150 m，宽度不小于20 m，深度不小于8 m。开阔水域要求深度不低于20m，直线距离不小于5km，海况不大于1级。

图10 原型深水港池

图11 开阔水域

2.试验项目及方法

选用EasyTrak型（图12）及Ranger-2型（图13）超短基线水声定位仪作为试验样机，按规范中的校准方法开展定位示值误差校准。

图12 EasyTrak型超短基线水声定位仪

图13 Ranger-2型超短基线水声定位仪

2.1定位示值误差

校准原理示意图见图14，校准步骤如下：

1—换能器；2—信标；3—换能器至声信标斜距；4—多维运行控制机构；5—水池边壁。

图14 定位示值误差校准原理示意图

1）主GPS接收机和副GPS接收机连接CORS基站，稳定一段时间后待GPS接收机处于“固定”解状态时将主GPS接收机固定于左侧多维运行控制机构升降杆上方，将副GPS接收机固定于右侧多维运行控制机构升降杆上方；

2）将超短基线换能器安装与左侧多维运行控制机构升降杆下端，且与主GPS接收机处于同一铅垂线上，安装结构示意见图15。同理，将信标固定于右侧多维运行控制机构升降杆下端且与副GPS接收机处于同一铅垂线上；

1—GPS接收机；2—超短基线换能器

图15 多维运行机构升降杆结构示意图

3）使用钢卷尺分别量取GPS接收机原点至换能器基阵中心的垂直距离及GPS接收机原点至信标中心的垂直距离；

4）水平旋转多维运行控制机构横臂90°，然后，缓慢下降升降杆直至换能器基阵入水深度不小于2m且与信标处于同一深度；

5）通过控制软件水平旋转升降杆与换能器连接端的云台，使换能器X轴方向对准信标发射中心，即换能器X轴与信标发射中心的连线平行于水池长边壁；

6）记录两台GPS接收机观测数据、，由GPS接收机测量结果可计算换能器基阵与信标的实际距离，将其作为标准值；

7）通过超短基线水声定位仪数据采集软件记录被检设备X方向测量结果10次，取其平均值作为被检设备测量值，与标准值作差计算示值误差；

8）开动右侧多维运行控制机构，调节换能器与信标的距离，重复步骤6）完成150m内分部均匀的5个校准点X方向定位示值误差校准试验；

9）重复步骤5）~8），完成Y方向与Z方向的定位示值误差校准试验。

3.试验结果分析

3.1 EasyTrak型超短基线水声定位仪校准结果分析

表1为EasyTrak型超短基线水声定位仪X方向校准时被检设备观测数据，分别选取了5m、25m、50m、100m、150m作为校准点，10次测量结果的均值作为最终测量值。表2为该设备X方向定位示值误差校准结果，标准值由两台GPS接收机的平面坐标测量值计算求得。

表1 EasyTrak型超短基线水声定位仪X方向观测数据

| 序号 | 校准点 | 测量值（m） |  |  |  |  | 均值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5m | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 5.09 |
|  |  | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.4 |  |
| 2 | 25m | 26.0 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 26.0 | 25.73 |
|  |  | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.4 | 25.4 |  |
| 3 | 50m | 51.1 | 51.5 | 51.7 | 51.5 | 51.2 | 51.31 |
|  |  | 51.1 | 51.4 | 51.3 | 51.2 | 51.5 |  |
| 4 | 100m | 101.9 | 102.0 | 101.9 | 102.1 | 102.3 | 102.11 |
|  |  | 102.1 | 102.4 | 102.2 | 102.3 | 102.4 |  |
| 5 | 150m | 153.0 | 153.0 | 153.4 | 153.5 | 153.0 | 153.20 |
|  |  | 153.3 | 153.0 | 153.1 | 153.4 | 153.2 |  |

表2 EasyTrak型超短基线水声定位仪X方向校准结果

| 序号 | 标准值 （m） | 测量值（m） | 示值误差（m） | 定位精度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.98 | 5.09 | 0.11 | 2.2 |
| 2 | 25.01 | 25.73 | 0.72 | 2.8 |
| 3 | 50.00 | 51.31 | 1.31 | 2.6 |
| 4 | 99.93 | 102.11 | 2.18 | 2.2 |
| 5 | 149.95 | 153.20 | 3.25 | 2.2 |

表3为EasyTrak型超短基线水声定位仪Y方向校准时被检设备观测数据，分别选取了5m、25m、50m、100m、150m作为校准点，10次测量结果的均值作为最终测量值。表4为该设备Y方向定位示值误差校准结果，标准值由两台GPS接收机的平面坐标测量值计算求得。

表3 EasyTrak型超短基线水声定位仪Y方向观测数据

| 序号 | 校准点 | 测量值（m） |  |  |  |  | 均值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5m | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.13 |
|  |  | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.1 |  |
| 2 | 25m | 25.5 | 25.6 | 26.0 | 25.5 | 25.7 | 25.76 |
|  |  | 25.9 | 25.7 | 26.0 | 26.1 | 26.0 |  |
| 3 | 50m | 51.5 | 51.7 | 51.6 | 51.4 | 51.5 | 51.48 |
|  |  | 51.5 | 51.8 | 51.2 | 51.2 | 51.7 |  |
| 4 | 100m | 102.3 | 102.4 | 102.4 | 102.1 | 102.1 | 102.38 |
|  |  | 102.1 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.3 |  |
| 5 | 150m | 153.4 | 153.6 | 153.0 | 153.5 | 153.1 | 153.35 |
|  |  | 153.3 | 153.3 | 153.5 | 153.1 | 153.3 |  |

表4 EasyTrak型超短基线水声定位仪Y方向校准结果

| 序号 | 标准值 （m） | 测量值（m） | 示值误差（m） | 定位精度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.01 | 5.13 | 0.12 | 2.4 |
| 2 | 25.05 | 25.76 | 0.71 | 2.8 |
| 3 | 50.07 | 51.48 | 1.41 | 2.8 |
| 4 | 100.13 | 102.38 | 2.25 | 2.2 |
| 5 | 149.99 | 153.35 | 3.36 | 2.2 |

表5为EasyTrak型超短基线水声定位仪Z方向校准时被检设备观测数据，分别选取了5m、25m、50m、100m、150m作为校准点，10次测量结果的均值作为最终测量值。表6为该设备Z方向定位示值误差校准结果，标准值由两台GPS接收机的平面坐标测量值计算求得。

表5 EasyTrak型超短基线水声定位仪Z方向观测数据

| 序号 | 校准点 | 测量值（m） |  |  |  |  | 均值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5m | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.12 |
|  |  | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.1 |  |
| 2 | 25m | 26.1 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 25.74 |
|  |  | 25.5 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 26.1 |  |
| 3 | 50m | 51.4 | 51.5 | 51.5 | 51.2 | 51.6 | 51.46 |
|  |  | 51.8 | 51.6 | 51.4 | 51.2 | 51.8 |  |
| 4 | 100m | 102.3 | 102.5 | 102.6 | 102.3 | 102.7 | 102.49 |
|  |  | 102.3 | 102.6 | 102.5 | 102.3 | 102.7 |  |
| 5 | 150m | 153.9 | 154.2 | 153.6 | 153.8 | 153.8 | 153.90 |
|  |  | 154.1 | 153.8 | 154.0 | 154.0 | 153.6 |  |

表6 EasyTrak型超短基线水声定位仪Z方向校准结果

| 序号 | 标准值 （m） | 测量值（m） | 示值误差（m） | 定位精度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.98 | 5.12 | 0.14 | 2.8 |
| 2 | 25.00 | 25.74 | 0.74 | 3.0 |
| 3 | 50.00 | 51.46 | 1.46 | 2.9 |
| 4 | 99.96 | 102.49 | 2.53 | 2.5 |
| 5 | 149.93 | 153.90 | 3.97 | 2.6 |

由表2、表4、表6可知，该设备定位示值误差优于3%R（R表示斜距）。

3.2 Ranger-2型超短基线水声定位仪校准结果分析

表7为Ranger-2型超短基线水声定位仪X方向校准时被检设备观测数据，分别选取了5m、25m、50m、100m、150m作为校准点，10次测量结果的均值作为最终测量值。表8为该设备X方向定位示值误差校准结果，标准值由两台GPS接收机的平面坐标测量值计算求得。

表7 Ranger-2型超短基线水声定位仪X方向观测数据

| 序号 | 校准点 | 测量值（m） |  |  |  |  | 均值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5m | 5.001 | 5.004 | 5.000 | 4.999 | 5.004 | 5.002 |
|  |  | 5.001 | 5.006 | 5.003 | 5.006 | 4.999 |  |
| 2 | 25m | 25.029 | 25.031 | 25.033 | 25.038 | 25.032 | 25.032 |
|  |  | 25.031 | 25.032 | 25.030 | 25.032 | 25.035 |  |
| 3 | 50m | 50.048 | 50.056 | 50.058 | 50.050 | 50.050 | 50.053 |
|  |  | 50.050 | 50.048 | 50.055 | 50.058 | 50.053 |  |
| 4 | 100m | 100.082 | 100.079 | 100.077 | 100.078 | 100.083 | 100.078 |
|  |  | 100.076 | 100.073 | 100.076 | 100.073 | 100.083 |  |
| 5 | 150m | 150.123 | 150.133 | 150.128 | 150.130 | 150.127 | 150.128 |
|  |  | 150.127 | 150.125 | 150.133 | 150.123 | 150.127 |  |

表8 Ranger-2型超短基线水声定位仪X方向校准结果

| 序号 | 标准值 （m） | 测量值（m） | 示值误差（m） | 定位精度（‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.998 | 5.002 | 0.004 | 0.80 |
| 2 | 25.011 | 25.032 | 0.021 | 0.84 |
| 3 | 50.005 | 50.053 | 0.048 | 0.96 |
| 4 | 9.979 | 10.078 | 0.099 | 0.99 |
| 5 | 149.989 | 150.128 | 0.139 | 0.93 |

表9为Ranger-2型超短基线水声定位仪Y方向校准时被检设备观测数据，分别选取了5m、25m、50m、100m、150m作为校准点，10次测量结果的均值作为最终测量值。表10为该设备Y方向定位示值误差校准结果，标准值由两台GPS接收机的平面坐标测量值计算求得。

表9 Ranger-2型超短基线水声定位仪Y方向观测数据

| 序号 | 校准点 | 测量值（m） |  |  |  |  | 均值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5m | 5.006 | 5.011 | 5.003 | 5.007 | 5.001 | 5.005 |
|  |  | 5.008 | 5.002 | 5.002 | 5.003 | 5.008 |  |
| 2 | 25m | 25.027 | 25.020 | 25.022 | 25.020 | 25.021 | 25.023 |
|  |  | 25.023 | 25.024 | 25.024 | 25.021 | 25.023 |  |
| 3 | 50m | 50.054 | 50.054 | 50.049 | 50.046 | 50.046 | 50.049 |
|  |  | 50.049 | 50.049 | 50.045 | 50.047 | 50.047 |  |
| 4 | 100m | 100.104 | 100.099 | 100.100 | 100.100 | 100.103 | 100.102 |
|  |  | 100.102 | 100.097 | 100.101 | 100.107 | 100.103 |  |
| 5 | 150m | 150.145 | 150.138 | 150.139 | 150.147 | 150.148 | 150.144 |
|  |  | 150.143 | 150.143 | 150.140 | 150.147 | 150.145 |  |

表10 Ranger-2型超短基线水声定位仪Y方向校准结果

| 序号 | 标准值 （m） | 测量值（m） | 示值误差（m） | 定位精度（‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.001 | 5.005 | 0.004 | 0.80 |
| 2 | 25.001 | 25.023 | 0.022 | 0.88 |
| 3 | 50.006 | 50.049 | 0.043 | 0.86 |
| 4 | 100.005 | 100.102 | 0.097 | 0.97 |
| 5 | 149.998 | 150.144 | 0.146 | 0.97 |

表11为Ranger-2型超短基线水声定位仪Z方向校准时被检设备观测数据，分别选取了5m、25m、50m、100m、150m作为校准点，10次测量结果的均值作为最终测量值。表12为该设备Z方向定位示值误差校准结果，标准值由两台GPS接收机的平面坐标测量值计算求得。

表11 Ranger-2型超短基线水声定位仪Z方向观测数据

| 序号 | 校准点 | 测量值（m） |  |  |  |  | 均值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5m | 5.004 | 5.008 | 5.000 | 5.001 | 5.009 | 5.004 |
|  |  | 5.000 | 4.999 | 5.003 | 5.004 | 5.008 |  |
| 2 | 25m | 25.021 | 25.026 | 25.021 | 25.019 | 25.027 | 25.024 |
|  |  | 25.027 | 25.025 | 25.028 | 25.025 | 25.024 |  |
| 3 | 50m | 50.054 | 50.046 | 50.049 | 50.052 | 50.054 | 50.050 |
|  |  | 50.049 | 50.045 | 50.052 | 50.048 | 50.052 |  |
| 4 | 100m | 100.096 | 100.097 | 100.093 | 100.095 | 100.091 | 100.094 |
|  |  | 100.100 | 100.091 | 100.091 | 100.099 | 100.091 |  |
| 5 | 150m | 150.151 | 150.148 | 150.151 | 150.151 | 150.151 | 150.149 |
|  |  | 150.144 | 150.150 | 150.146 | 150.149 | 150.146 |  |

表12 Ranger-2型超短基线水声定位仪Z方向校准结果

| 序号 | 标准值 （m） | 测量值（m） | 示值误差（m） | 定位精度（‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.000 | 5.004 | 0.004 | 0.80 |
| 2 | 25.000 | 25.024 | 0.024 | 0.96 |
| 3 | 51.001 | 51.050 | 0.049 | 0.96 |
| 4 | 99.999 | 100.094 | 0.095 | 0.95 |
| 5 | 153.002 | 153.149 | 0.147 | 0.96 |

由表8、表10、表12可知，该设备定位示值误差优于1‰R（R表示斜距）。