JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF -

氧指数测定仪校准规范

Calibration Specification for Oxygen Index Meter

（征求意见稿）

××××-××-××发布           ××××-××-××实施

国家市场监督管理总局  发布

JJF-

氧指数测定仪校准规范

Calibration Specification for Oxygen

Index Meter

归  口 单 位： 全国环境化学计量技术委员会

主要起草单位： 重庆市计量质量检测研究院

贵州省计量测试院

甘肃省计量研究院

参加起草单位： 山东恒量测试科技有限公司

江苏天惠试验机械有限公司

本规范委托全国环境化学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

王耀弘        重庆市计量质量检测研究院

宋海龙        重庆市计量质量检测研究院

闵世俊        贵州省计量测试院

施力予        甘肃省计量研究院

冯  黎        重庆市计量质量检测研究院

参加起草人：

岳宗龙       山东恒量测试科技有限公司

李顺清       江苏天惠试验机械有限公司

目  录

引言…………………………………………………………………………………………（Ⅱ）

1  范围………………………………………………………………………………………（1）

2  概述………………………………………………………………………………………（1）

3  计量特性…………………………………………………………………………………（1）

3.1  气流稳定性……………………………………………………………………………（1）

3.2  流量示值误差…………………………………………………………………………（1）3.3  压力示值误差…………………………………………………………………………（1）

3.4  氧浓度示值误差………………………………………………………………………（1）

3.5  氧指数测量误差………………………………………………………………………（1）

3.6  氧指数测量重复性  …………………………………………………………………（1）

4  校准条件…………………………………………………………………………………（1）

4.1  环境条件………………………………………………………………………………（1）

4.2  校准用计量器具及配套设备…………………………………………………………（2）

5  校准项目和校准方法……………………………………………………………………（2）

5.1  气流稳定性……………………………………………………………………………（2）

5.2  流量示值误差…………………………………………………………………………（2）

5.3  压力示值误差…………………………………………………………………………（3）

5.4  氧浓度示值误差………………………………………………………………………（3）

5.5  氧指数测量误差      ………………………………………………………………（3）

5.6  氧指数测量重复性……………………………………………………………………（4）

6  校准结果表达……………………………………………………………………………（4）

7  复校时间间隔……………………………………………………………………………（5）

附录A  氧指数测定仪校准记录…………………………     …………………………（6）

附录B  证书内页格式………………………………………………………………………（7）

附录C  氧指数测定仪氧指数测量误差的测量不确定度评定示例………………………（8）

引言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范的制定参考了GB/T 2406.1-2008《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分：导则》、GB/T 2406.2-2008《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验等技术法规》、GB/T 5454-1997《纺织品 燃烧性能试验 氧指数法》、GB/T 8924-2005《 纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》、JJG 257-2007《浮子流量计》及JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》等。

本规范为首次发布。

氧指数测定仪校准规

1  范围

本规范适用于基于燃烧法测量原理的氧指数测定仪的校准。

2  概述

氧指数测定仪（以下简称仪器）是指测定纺织品、塑料、纸张等产品在燃烧过程中所需最低氧浓度（体积百分比）的仪器。其工作原理是通过在不同氧浓度中一系列试样的试验，根据其燃烧特性（燃烧时间或损毁长度）测定维持燃烧时的最低氧浓度值（百分含量表示）。氧指数测定仪主要由试样夹、燃烧筒、流量计、气源以及控制系统构成。

3  计量特性

3.1  气流稳定性

气流稳定性不超过5%。

3.2  流量示值误差

流量示值误差不超过±2.5%FS。

3.3  压力示值误差

压力示值误差不超过±2.5%FS。

# 3.4  氧浓度示值误差

氧浓度示值误差不超过±0.5%。

# 3.5  氧指数测量误差

3.5.1 氧指数为20%以下时，氧指数测量最大允许差误不超过±2%。

3.5.2 氧指数为20%~35%时，氧指数测量最大允许差误不超过±4%。

3.5.3 氧指数为35%以上时，氧指数测量最大允许差误不超过±5%。

# 3.6   氧指数测量重复性

氧指数测量重复性不超过3%。

注：以上各项指标不适用于合格性判别，仅作参考。

4  校准条件

# 4.1  环境条件

4.1.1 环境温度：（23±2）℃。

4.1.2 相对湿度：45%~65%。

# 4.2  测量标准及其他设备

4.2.1 标准流量计：测量范围为（1.5～15）L/min，准确度等级不低于1级。

4.2.2 标准压力表：测量范围为（0~0.25）MPa，准确度等级不低于0.5级。

4.2.3 氮中氧气体标准物质：氧浓度约为18%，25%，35%，其定值的相对扩展不确定度不大于1%（k = 2）。

4.2.4 氧指数标准物质，氧指数为35%以下时，其定值的相对扩展不确定度不大于3%（）；氧指数为35%以上时，其定值的相对扩展不确定度不大于4%（）。

5  校准项目和校准方法

# 5.1 气流稳定性

通过连接管将标准流量计串联入气路，具体如图1所示。

图1 标准流量计连接示意图

启动电源，根据操作说明书要求预热仪器。打开气源开关，调节气流总流量约为10L/min，待流量稳定后读取标准流量计示值，每间隔1min重复读数，共读数7次，按公式（1）计算气流稳定性ΔL。

∆L=Lmax−LminL                                 （1）

式中：

∆L——气流稳定性，%；

Lmax——7次读数中的最大值，L/min；

Lmin——7次读数中的最小值，L/min；

L ——7次读数的算术平均值，L/min。

5.2 流量示值误差

按照图1所示，将标准流量计串联入气路。仪器开机，根据操作说明书要求预热仪器。关闭氧气气源，打开氮气气源开关，调节气体总流量至8L/min，待被检流量计读数稳定后重复测量3次，取其算术平均值作为流量测得值，按公式（2）计算流量示值误差。按上述方法，再依次调节气体总流量至10L/min、12L/min，计算流量示值误差。取绝对值最大的∆Q为流量示值误差。

∆Q=Q−QQN                                  （2）

式中：

∆Q——流量示值误差，%FS；

Q——被检流量计3次测量的算术平均值，L/min；

Q——标准流量计示值，L/min；

QN——被检流量计满量程，L/min。

# 5.3 压力示值误差

# 将标准压力表连接至被检仪器，连接示意如图2所示，连接处应密封不漏气。

# 图2 标准压力计连接示意图

# 仪器开机，打开气源，调节气源减压阀至标准压力表示值为0.05MPa，待读数稳定后重复测量3次，取其算术平均值作为压力测得值，按公式（3）计算压力示值误差ΔP。按此方法再依次调节气源减压阀至标准压力表示值为0.1MPa、0.15MPa。取绝对值最大的ΔP为压力示值误差。

∆P=P−PPN                                    （3）

式中：

∆P——压力示值误差，%FS；

P—— 被检压力表3次测量算术平均值，MPa；

P—— 标准压力表示值，MPa；

PN——被检压力表满量程，MPa。

# 5.4 氧浓度示值误差

仪器开机，根据操作说明书要求预热仪器。按照从低浓度点至高浓度点的顺序，在规定流量下将已知浓度的氮中氧气体标准物质通入仪器，待仪器氧浓度示值稳定后读数，每个点重复测量3次，取其算术平均值作为仪器的氧浓度测得值，按公式（4）计算氧浓度示值误差ΔA，取绝对值最大的ΔA为仪器的氧浓度示值误差。

∆A=A−A                                           (4)

式中：

——氧传感器的示值误差，%；

——3次测量的算术平均值，%；

A  ——氧气标准物质参考值，%。

# 5.5 氧指数测量误差

仪器开机，待预热完毕后分别选取氧指数为25%以下、氧指数为25%~35%及氧指数为35%以上的三种标准物质，分别测量其氧指数，重复测量3次，取其算术平均值作为仪器的氧指数测得值，按公式（5）计算仪器的氧指数测量误差ΔOI。

(5)

式中：

——氧指数测量误差，%；

——3次测量的算术平均值，%；

——氧指数标准物质的参考值，%。

# 5.6 氧指数测量重复性

仪器调至正常工作状态后，选取氧指数为20%~35%的标准物质进行连续重复7次测量，按公式（6）计算其测量结果的相对标准偏差，即为氧指数测量重复性。

（6）

式中：

——氧指数测量重复性，%；

——第i次测得值，%；

——7次测量的算术平均值，%。

6  校准结果表达

校准结果应在校准证书或校准报告上反映，校准证书或报告至少包括以下信息：

a)  标题，如“校准证书”或“校准报告”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  送校单位的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

h)  如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及编号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)   校准结果及测量不确定度的说明；

m)  对校准规范的偏离的说明；

n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)  校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

7  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素所决定，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过12个月。如果对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后应对仪器重新校准。

# 附录A

氧指数测定仪校准原始记录格式

送校单位：			       证书编号：			     仪器型号：

仪器编号：			       仪器名称：			     制造厂商：

校准环境温度：           ℃   相对湿度：            校准地点：

校准依据：                           校准用标准装置：

- 气流稳定性

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 稳定性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（L/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 流量示值误差

| 标准流量计示值（L/min） | 被校流量计示值（L/min） |  |  | 平均值（L/min） | 示值误差（%FS） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |

- 压力示值误差

| 标准压力表示值（MPa） | 被校压力表示值（MPa） |  |  | 平均值（MPa） | 示值误差（%FS） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |

- 氧浓度示值误差

| 参考值（%） | 示值（%） |  |  | 平均值（%） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |

- 氧指数测量误差

| 参考值（%） | 测量值（%） |  |  | 平均值（%） | 测量误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |

- 氧指数测量重复性

| 参考值（%） | 测量值（%） |  |  |  |  |  |  | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |

校准员：___________         核验员：___________  日期：_____________

# 附录B

校准证书内页格式

校准结果

1、气流稳定性： 2、流量示值误差： 3、压力示值误差： 4、氧浓度示值误差： 5、氧指数测量误差： 6、氧指数测量重复性： —— 以下空白 ——

# 附录C

氧指数测定仪氧指数测量误差的测量不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 环境条件：符合本校准规范规定的环境条件。

C.1.2 测量标准：PMMA氧指数标准物质，氧指数18.4%，Urel=2%，k=2；软质PVC氧指数标准物质，氧指数23.3%，Urel=3%，k=2；硬质PVC氧指数标准物质，氧指数44.3%，Urel=4%，k=2。

C.1.3 被校对象：氧指数测定仪。

C.1.4 测量方法：按本校准规范对仪器氧指数测量误差进行校准，先用氧指数标准物质对被校仪器进行测试，然后将被校仪器的测试值与标准物质的参考值进行比较，从而计算氧指数测定仪的示值误差。

C.2 测量模型

(C.1)

式中：

∆OI——氧指数测量误差，%；

——3次测量的算术平均值，%；

OIs——氧指数标准物质的参考值，%。

C.3 不确定度来源

C 3.1 氧指数标准物质的定值引入的不确定度。

C 3.2 测量重复性引入的不确定度。

C.4  标准不确定度评定

C 4.1 本示例选用的氧指数标准物质有：PMMA氧指数标准物质，氧指数为18.4%，Urel=2，k=2；软质PVC氧指数标准物质，氧指数23.3%，Urel=3，k=2；硬质PVC氧指数标准物质，氧指数44.3%，Urel=4，k=2。因此氧指数标准物质的定值引入的不确定度按公式（C.2）计算，具体校准点氧指数标准物质的定值引入的不确定度为见表C.1。

(C.2)

表C.1 氧指数标准物质的定值引入的不确定度

| 氧指数标准物质名称 | 氧指数校准点 | 氧指数标准物质的定值引入的不确定度u1 |
| --- | --- | --- |
| PMMA | 18.4% | 0.18% |
| 软质PVC | 23.3% | 0.35% |
| 硬质PVC | 44.3% | 0.88% |

C.4. 2 测量重复性引入的不确定度

根据规范要求，对仪器进行重复性测量7次，其测量结果见表C.2。

表C.2 各校准点重复性测量结果

| 氧指数标准物质名称 | 氧指数校准点（%） | 仪器测量值（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 |
| PMMA | 18.4 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 18.5 |
| 软质PVC | 23.3 | 23.5 | 23.9 | 23.3 | 23.4 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 23.6 |
| 硬质PVC | 44.3 | 44.5 | 45 | 45.2 | 44.6 | 44.6 | 44.7 | 44.4 | 44.7 |

单次测量结果的实验标准偏差按公式（C.3）计算：

(C.3)

规范规定，常规测量时，每一个校准点重复测量3次，则由重复性引入的测量结果不确定度u2按公式（C.4）计算，具体由重复性引入的测量结果不确定度u2见表C.3。

(C.4)

表C.3重复性引入的测量结果不确定度

| 氧指数标准物质名称 | 氧指数校准点 | 重复性引入的测量结果不确定度u2 |
| --- | --- | --- |
| PMMA | 18.4% | 0.15% |
| 软质PVC | 23.3% | 0.22% |
| 硬质PVC | 44.3% | 0.29% |

C.5 合成标准不确定度

根据不确定度传播律，标准物质引入的不确定度与测量重复性引人的不确定度彼此独立不相关，则有合成标准不确定为：

(C.5)

不确定度分量表及合成标准不确定度见表C.2。

表C.2 不确定度汇总表

| 校准点 | 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 合成标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.4% | u1 | 标准物质引入的不确定度 | 0.18% | 0.23% |
|  | u2 | 测量重复性引人的不确定度 | 0.15% |  |
| 23.3% | u1 | 标准物质引入的不确定度 | 0.35% | 0.41% |
|  | u2 | 测量重复性引人的不确定度 | 0.22% |  |
| 44.3% | u1 | 标准物质引入的不确定度 | 0.88% | 0.93% |
|  | u2 | 测量重复性引人的不确定度 | 0.29% |  |

C.6 扩展不确定度

（k = 2）                         (C.6)

氧指数校准点18.4%：U=2×0.23%≈0.5%，k=2；

氧指数校准点23.3%：U=2×0.41%≈0.9%，k=2；

氧指数校准点44.3%：U=2×0.93%≈1.9%，k=2。