氧指数测定仪校准规范

不确定度评定报告

2022年10月

氧指数测定仪氧指数测量误差的测量不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 环境条件：符合本校准规范规定的环境条件。

C.1.2 测量标准：PMMA氧指数标准物质，氧指数18.4%，Urel=2%，k=2；软质PVC氧指数标准物质，氧指数23.3%，Urel=3%，k=2；硬质PVC氧指数标准物质，氧指数44.3%，Urel=4%，k=2。

C.1.3 被校对象：氧指数测定仪。

C.1.4 测量方法：按本校准规范对仪器氧指数测量误差进行校准，先用氧指数标准物质对被校仪器进行测试，然后将被校仪器的测试值与标准物质的参考值进行比较，从而计算氧指数测定仪的示值误差。

C.2 测量模型

(C.1)

式中：

∆OI——氧指数测量误差，%；

——3次测量的算术平均值，%；

OIs——氧指数标准物质的参考值，%。

C.3 不确定度来源

C 3.1 氧指数标准物质的定值引入的不确定度。

C 3.2 测量重复性引入的不确定度。

C.4  标准不确定度评定

C 4.1 本示例选用的氧指数标准物质有：PMMA氧指数标准物质，氧指数为18.4%，Urel=2，k=2；软质PVC氧指数标准物质，氧指数23.3%，Urel=3，k=2；硬质PVC氧指数标准物质，氧指数44.3%，Urel=4，k=2。因此氧指数标准物质的定值引入的不确定度按公式（C.2）计算，具体校准点氧指数标准物质的定值引入的不确定度为见表C.1。

(C.2)

表C.1 氧指数标准物质的定值引入的不确定度

| 氧指数标准物质名称 | 氧指数校准点 | 氧指数标准物质的定值引入的不确定度u1 |
| --- | --- | --- |
| PMMA | 18.4% | 0.18% |
| 软质PVC | 23.3% | 0.35% |
| 硬质PVC | 44.3% | 0.88% |

C.4. 2 测量重复性引入的不确定度

根据规范要求，对仪器进行重复性测量7次，其测量结果见表C.2。

表C.2 各校准点重复性测量结果

| 氧指数标准物质名称 | 氧指数校准点（%） | 仪器测量值（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 |
| PMMA | 18.4 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 18.5 |
| 软质PVC | 23.3 | 23.5 | 23.9 | 23.3 | 23.4 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 23.6 |
| 硬质PVC | 44.3 | 44.5 | 45 | 45.2 | 44.6 | 44.6 | 44.7 | 44.4 | 44.7 |

单次测量结果的实验标准偏差按公式（C.3）计算：

(C.3)

规范规定，常规测量时，每一个校准点重复测量3次，则由重复性引入的测量结果不确定度u2按公式（C.4）计算，具体由重复性引入的测量结果不确定度u2见表C.3。

(C.4)

表C.3重复性引入的测量结果不确定度

| 氧指数标准物质名称 | 氧指数校准点 | 重复性引入的测量结果不确定度u2 |
| --- | --- | --- |
| PMMA | 18.4% | 0.15% |
| 软质PVC | 23.3% | 0.22% |
| 硬质PVC | 44.3% | 0.29% |

C.5 合成标准不确定度

根据不确定度传播律，标准物质引入的不确定度与测量重复性引人的不确定度彼此独立不相关，则有合成标准不确定为：

(C.5)

不确定度分量表及合成标准不确定度见表C.2。

表C.2 不确定度汇总表

| 校准点 | 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 合成标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.4% | u1 | 标准物质引入的不确定度 | 0.18% | 0.23% |
|  | u2 | 测量重复性引人的不确定度 | 0.15% |  |
| 23.3% | u1 | 标准物质引入的不确定度 | 0.35% | 0.41% |
|  | u2 | 测量重复性引人的不确定度 | 0.22% |  |
| 44.3% | u1 | 标准物质引入的不确定度 | 0.88% | 0.93% |
|  | u2 | 测量重复性引人的不确定度 | 0.29% |  |

5 扩展不确定度

（k = 2）                                (C.6)

氧指数校准点18.4%：U=2×0.23%≈0.5%，k=2；

氧指数校准点23.3%：U=2×0.41%≈0.9%，k=2；

氧指数校准点44.3%：U=2×0.93%≈1.9%，k=2。

结论

经验证，上述不确定度评定结果满足量值传递和溯源要求。