# 《安装式交流电能表检定规程》

测量不确定度分析报告

《安装式交流电能表检定规程》编制小组 2022年5月9日

测量不确定度分析报告

- 引言

安装式电能表的检定项目有10项，本报告选其典型的检定项目固有误差进行举例评定。本规程涉及静止式电能表和机电式电能表两类，考虑到测量不确定度分析的充分性，选取静止式D级和A级有功电能表以及机电式A级有功电能表进行分析。

使用的电能表检定装置和被检电能表信息如下：

| 电能表类型 | 检定装置有功测量的准确度等级 | 被检有功电能表准确度等级 |
| --- | --- | --- |
| 静止式电能表 | 三相电能表检定装置 (100～0.1(含))A：±0.01% (0.1~0.05(含))A：±0.02% (0.05A~5mA)：±0.03% | D级 |
|  | 单相电能表检验装置 (0.1~100)A/±0.05% | A级 |
| 机电式电能表 | 三相电能表检验装置 (0.005~100)A/±0.05% | A级 |

- 静止式电能表基本误差的测量不确定度分析

- 数学模型

=n    （公式1）

：被检表基本误差，用相对误差表示；

n：电能表检定装置测得的基本误差实际值，用相对误差表示。

基本误差的测量不确定度来源主要有以下四方面：

在重复性条件下由被测电能表测量重复性引起；电能表检测设备的误差引起；被检电能表误差修约引起；环境温度引起。

根据标准不确定度合成原理，基本误差标准不确定度的计算公式为：

（公式2）

：被检电能表电能基本误差标准不确定度，用相对误差表示；

：重复性引入的标准不确定度分量，用相对误差表示；

：电能表检测设备误差引入的标准不确定度分量，用相对误差表示；

:：被检电能表误差修约引入的标准不确定度分量，用相对误差表示；

：环境温度引入的标准不确定度分量，用相对误差表示。

式中，灵敏系数，，，。

- 标准不确定度评定

分别取如下等级电能表在对应检测装置上进行基本误差测试，在装置的重复性条件下连续独立测量10次。

| 规格/准确度等级 | 检测设备名称/型号 | 电流测量范围/准确度等级 |
| --- | --- | --- |
| 3×220/380V 0.003-0.015（1.2）A D级 | 三相电能表检定装置 | (100～0.1(含))A：±0.01% (0.1～0.05(含))A：±0.02% (0.05A～5mA)：±0.03% |
| 220V 0.25-5(60)A级 | 单相电能表检验装置 | (0.1～100)A/±0.05% |

2.2.1 电能表测量重复性引起的不确定度分量

电能表测量重复性引起的不确定度分量，用A类方法评定。

D级电能表测量10次所得数据如下：

| 3×220/380V 3×1.2A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相别 | cosφ | 基本误差（%）测量10次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值(%) |
| ABC | 1.0 | 0.0304 | 0.0313 | 0.0318 | 0.0315 | 0.031 | 0.0315 | 0.0313 | 0.0307 | 0.0327 | 0.0324 | 0.0315 |
| ABC | 0.5L | 0.031 | 0.0321 | 0.0315 | 0.0327 | 0.031 | 0.0315 | 0.031 | 0.0315 | 0.0327 | 0.0321 | 0.0317 |
| ABC | 0.5C | 0.0274 | 0.0278 | 0.0274 | 0.0281 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.0274 | 0.0285 | 0.0285 | 0.0276 |
| 3×220/380V 3×0.3A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相别 | cosφ/cosθ | 基本误差（%）测量10次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值(%) |
| ABC | 1.0 | 0.0254 | 0.0241 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0243 | 0.0252 | 0.0255 | 0.0254 | 0.0248 | 0.0243 | 0.0248 |
| ABC | 0.5L | 0.0285 | 0.0281 | 0.0271 | 0.0288 | 0.0281 | 0.0288 | 0.0285 | 0.0292 | 0.0281 | 0.0278 | 0.0283 |
| ABC | 0.5C | 0.0197 | 0.0217 | 0.0219 | 0.0204 | 0.0204 | 0.0211 | 0.0219 | 0.0211 | 0.0213 | 0.0215 | 0.0211 |
| A | 1.0 | 0.0172 | 0.0177 | 0.0167 | 0.0177 | 0.0161 | 0.0167 | 0.0161 | 0.0172 | 0.0161 | 0.0177 | 0.0169 |
| A | 0.5L | 0.0198 | 0.0208 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0187 | 0.0187 | 0.0219 | 0.0198 | 0.0187 | 0.0187 | 0.0197 |
| 3×220/380V 3×0.005A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相别 | cosφ | 基本误差（%）测量10次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值(%) |
| ABC | 1.0 | 0.0122 | 0.0004 | 0.0165 | 0.0097 | 0.0125 | 0.0088 | 0.0125 | 0.0086 | 0.0125 | 0.0203 | 0.0114 |
| ABC | 0.5L | 0.0111 | 0.0195 | 0.0085 | 0.0112 | 0.0101 | 0.0072 | 0.0155 | 0.0072 | 0.0011 | 0.0031 | 0.0095 |
| ABC | 0.5C | 0.007 | 0.0112 | 0.0061 | 0.007 | 0.0082 | 0.004 | 0.0046 | 0.0057 | 0.0072 | -0.0015 | 0.0060 |

A级电能表测量10次所得数据如下：

| 220V 60A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相别 | cosφ | 基本误差（%）测量10次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） |
| 单相 | 1.0 | -0.0808 | -0.0865 | -0.0954 | -0.0976 | -0.0954 | -0.1021 | -0.1043 | -0.1087 | -0.1087 | -0.1065 | -0.0986 |
| 单相 | 0.5L | 0.0177 | 0.0088 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.0044 | -0.0088 | -0.0133 | -0.0088 | -0.0013 |
| 单相 | 0.8C | -0.1065 | -0.1065 | -0.1021 | -0.1109 | -0.1021 | -0.1065 | -0.1109 | -0.1154 | -0.1154 | -0.1198 | -0.1096 |
| 220/V 5A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相别 | cosφ | 基本误差（%）测量10次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） |
| 单相 | 1.0 | -0.0248 | -0.0293 | -0.0248 | -0.0248 | -0.0248 | -0.0251 | -0.0231 | -0.0248 | -0.0266 | -0.0239 | -0.0252 |
| 单相 | 0.5L | 0.109 | 0.1023 | 0.0978 | 0.1001 | 0.1045 | 0.1001 | 0.0978 | 0.1023 | 0.1023 | 0.1023 | 0.1018 |
| 单相 | 0.8C | -0.0754 | -0.0732 | -0.0777 | -0.0754 | -0.0799 | -0.0754 | -0.0732 | -0.0754 | -0.0843 | -0.0754 | -0.0765 |
| 220V 0.25A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相别 | cosφ | 基本误差（%）测量10次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（%） |
| 单相 | 1.0 | 0.0845 | 0.1433 | 0.1219 | 0.0934 | 0.0934 | 0.1914 | 0.1629 | 0.1156 | 0.1121 | 0.1388 | 0.1257 |
| 单相 | 0.5L | 0.4231 | 0.3648 | 0.3684 | 0.4204 | 0.3818 | 0.4087 | 0.4536 | 0.3666 | 0.4159 | 0.4365 | 0.4040 |
| 单相 | 0.8C | 0.0907 | 0.088 | 0.0952 | 0.1094 | 0.1067 | 0.0711 | 0.1076 | 0.0498 | 0.064 | 0.0836 | 0.0866 |

单次实验标准差用贝塞尔公式进行计算：S=   （公式3）

基本误差由2(m)次测量的平均值给出，故由重复性引起的测量不确定度分量为：

=Sm=S2               （公式4）

D级电能表由重复性引起的测量不确定度分量

| 3×220/380V 3×1.2A |  |  |
| --- | --- | --- |
| 相别 | cosφ | (%) |
| ABC | 1.0 | 0.0005 |
| ABC | 0.5L | 0.0005 |
| ABC | 0.5C | 0.0004 |
| 3×220/380V 3×0.3A |  |  |
| 相别 | cosφ/cosθ | (%) |
| ABC | 1.0 | 0.0004 |
| ABC | 0.5L | 0.0004 |
| ABC | 0.5C | 0.0005 |
| A | 1.0 | 0.0005 |
| A | 0.5L | 0.0008 |
| 3×220/380V 3×0.005A |  |  |
| 相别 | cosφ | (%) |
| ABC | 1.0 | 0.0037 |
| ABC | 0.5L | 0.0038 |
| ABC | 0.5C | 0.0023 |

A级电能表由重复性引起的测量不确定度分量

| 220V60A |  |  |
| --- | --- | --- |
| 相别 | cosφ | (%) |
| 单相 | 1.0 | 0.0066 |
| 单相 | 0.5L | 0.0064 |
| 单相 | 0.8C | 0.0042 |
| 220/V 5A |  |  |
| 相别 | cosφ | (%) |
| 单相 | 1.0 | 0.0012 |
| 单相 | 0.5L | 0.0023 |
| 单相 | 0.8C | 0.0024 |
| 220V 0.25A |  |  |
| 相别 | cosφ | (%) |
| 单相 | 1.0 | 0.0239 |
| 单相 | 0.5L | 0.0223 |
| 单相 | 0.8C | 0.0141 |

2.2.2 标准不确定度的B类评定

1）电能表检测设备的误差引入的不确定度分量

电能表检测设备的误差引起的不确定度分量，主要是电能表检测设备的测量误差引起的，按照均匀分布k=，则电能表检测设备的测量误差引起的标准不确定度如下表所示：

| 检测设备名称 | 测量范围/准确度等级 | 标准不确定度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三相电能表检定装置 | (100～0.1(含))A：0.01级 | 平衡负载 | 0.006%(cosΦ=1.0、0.5L、0.8C) |
|  |  |  | 0.009%(cosΦ=0.5C) |
|  | (0.1~0.05(含))A：0.02级 |  | 0.012%(cosΦ=1.0、0.5L、0.8C) |
|  |  |  | 0.017%(cosΦ=0.5C) |
|  | (0.05A~5mA)：0.03级 |  | 0.017%(cosΦ=1.0) |
|  |  |  | 0.023%(cosΦ=0.5L、0.8C) |
|  |  |  | 0.029%(cosΦ=0.5C) |
|  | (100～0.1(含))A：0.01级 | 不平衡负载 | 0.006%(cosΦ=1.0) |
|  |  |  | 0.009%(cosΦ=0.5L) |
| 单相电能表检验装置 | (0.1~100)A /0.05级 | 0.029%(cosΦ=1.0) 0.040%(cosΦ=0.5L、0.8C) |  |

- 被检电能表误差修约引起的不确定度分量

对电能表相对误差测量进行数据修约，对于D级电能表检定结果保留2位小数，修约间隔为0.02%，则修约后可能引入的最大误差为±0.02%2，由于修约误差出现概率相等，即满足矩形分布，由修约引入的标准不确定度μγ3=0.02%23=0.006%。A级电能表检定结果保留1位小数，修约间隔为0.2%,由修约引入的标准不确定度为μγ3=0.2%23=0.058%。

- 环境温度引起的电能误差不确定度分量

不同准确度等级电能表的温度影响量，通过以前大量实际检测数据获得，实验室温度控制在±2℃内即变化在4℃之内，温度对测量误差的影响满足矩形分布，则环境温度对各等级电能表的不确定度分量如下：

| 准确度等级 | A级 | D级 |
| --- | --- | --- |
| 功率因数为1 | (0.02%/k×4)/=0.046 | (0.005%/k×4)/=0.012 |
| 功率因数为0.5L(0.8C) | (0.03%/k×4)/=0.070 | (0.01%/k×4)/=0.023 |
| 功率因数为0.5C | / | (0.01%/k×4)/=0.023 |

2.3合成标准不确定度

合成标准不确定度按公式（2）计算如下。

D级电能表合成标准不确定度

| 3×220/380V 3×1.2A | 功率因数 | 标准不确定度(%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相别 | cosφ |  |  |  |  | 合成标准不确定度(%) | 扩展不确定度（k=2） |
| ABC | 1.0 | 0.0005 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 0.03% |
| ABC | 0.5L | 0.0005 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.025 | 0.05% |
| ABC | 0.5C | 0.0004 | 0.009 | 0.006 | 0.023 | 0.025 | 0.05% |
| 3×220/380V 3×0.3A |  |  |  |  |  |  |  |
| 相别 | cosφ/cosθ |  |  |  |  | 合成标准不确定度(%) | 扩展不确定度（k=2） |
| ABC | 1.0 | 0.0004 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 0.03% |
| ABC | 0.5L | 0.0004 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.025 | 0.05% |
| ABC | 0.5C | 0.0005 | 0.009 | 0.006 | 0.023 | 0.025 | 0.05% |
| A | 1.0 | 0.0005 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 0.04% |
| A | 0.5L | 0.0004 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 0.06% |
| 3×220/380V 3×0.005A |  |  |  |  |  |  |  |
| 相别 | cosφ |  |  |  |  | 合成标准不确定度(%) | 扩展不确定度（k=2） |
| ABC | 1.0 | 0.0037 | 0.017 | 0.006 | 0.012 | 0.022 | 0.05% |
| ABC | 0.5L | 0.0038 | 0.023 | 0.006 | 0.023 | 0.033 | 0.07% |
| ABC | 0.5C | 0.0023 | 0.029 | 0.006 | 0.023 | 0.038 | 0.08% |

A级电能表合成标准不确定度

| 220V 60A | 功率因数 |  | 标准不确定度(%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相别 | cosφ |  |  |  |  |  | 合成标准不确定度(%) | 扩展不确定度（k=2） |
| 单相 | 1.0 |  | 0.0066 | 0.029 | 0.058 | 0.046 | 0.080 | 0.16% |
| 单相 | 0.5L |  | 0.0064 | 0.04 | 0.058 | 0.070 | 0.100 | 0.20% |
| 单相 | 0.8C |  | 0.0042 | 0.04 | 0.058 | 0.070 | 0.099 | 0.20% |
| 220/V 5A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相别 | cosφ |  |  |  |  |  | 合成标准不确定度(%) | 扩展不确定度（k=2） |
| 单相 | 1.0 |  | 0.0012 | 0.029 | 0.058 | 0.046 | 0.080 | 0.16% |
| 单相 | 0.5L |  | 0.0023 | 0.04 | 0.058 | 0.070 | 0.099 | 0.20% |
| 单相 | 0.8C |  | 0.0024 | 0.04 | 0.058 | 0.070 | 0.099 | 0.20% |
| 220V 0.25A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相别 | cosφ |  |  |  |  |  | 合成标准不确定度(%) | 扩展不确定度（k=2） |
| 单相 | 1.0 |  | 0.0239 | 0.029 | 0.058 | 0.046 | 0.083 | 0.17% |
| 单相 | 0.5L |  | 0.0223 | 0.04 | 0.058 | 0.070 | 0.102 | 0.20% |
| 单相 | 0.8C |  | 0.0141 | 0.04 | 0.058 | 0.070 | 0.100 | 0.20% |

2.4 扩展不确定度

扩展不确定度是由合成标准不确定度乘以包含因子k=2得到的，对应的包含概率约为95%，具体结果如下表所示：

| 电能表准确度等级 | 负载 | 电流范围 | 功率因数 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D级静止式电能表 | 平衡负载 | (100～0.1)A | cosΦ=1.0 | Urel=0.03% |
|  |  | (100～0.1)A | cosΦ=0.5L,0.5C | Urel=0.05% |
|  |  | (0.1～0.005)A | cosΦ=1.0,0.5L,0.5C | Urel=0.08% |
|  | 不平衡负载 | (100～0.1)A | cosΦ=1.0 | Urel=0.05% |
|  |  | (100～0.1)A | cosΦ=0.5L | Urel=0.10% |
| A级静止式单相电能表 | 平衡负载 | (100～0.1)A | cosΦ=1.0 | Urel=0.20% |
|  |  | (100～0.1)A | cosΦ=0.5L,0.8C | Urel=0.20% |

- 机电式电能表基本误差的测量不确定度分析

3.1数学模型

=n    （公式5）

：被检机电式电能表基本误差，用相对误差表示；

n：电能表检定装置测得的基本误差实际值，用相对误差表示。

3.2 测量不确定度来源

基本误差的测量不确定度来源主要有以下五方面：

在重复性条件下由被测机械式电能表测量重复性引起；电能表检测设备的误差引起；被检电能表误差修约引起；环境温度引起；安装位置引起。

根据标准不确定度合成原理，基本误差标准不确定度的计算公式为：

μcy=c12μ2γ1+c22μ2γ2+c32μ2γ3+c42μ2(γ4)   （公式6）

：被检机械式电能表电能基本误差标准不确定度，用相对误差表示；

：重复性引入的标准不确定度分量，用相对误差表示；

：电能表检测设备误差引入的标准不确定度分量，用相对误差表示；

:：被检机械式电能表误差修约引入的标准不确定度分量，用相对误差表示；

：环境温度引入的标准不确定度分量，用相对误差表示。

式中，灵敏系数，，，。

3.3 标准不确定度评定

分别取如下等级电能表在对应检测装置上进行基本误差测试，在装置的重复性条件下连续独立测量10次。

| 规格/准确度等级 | 检测设备名称 | 电流测量范围/准确度等级 |
| --- | --- | --- |
| 3×220/380V 0.1-10(80)A, A级 | 三相电能表检验装置 | (0.005~100)A/±0.05% |

3.3.1 电能表测量重复性引起的不确定度分量

电能表测量重复性引起的不确定度分量，用A类方法评定。

A级机电式电能表测量10次所得数据如下：

| 3×220/380V 3×80A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相别 | cosφ | 基本误差（%）测量10次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值(%) |
| ABC | 1.0 | -0.318 | -0.338 | -0.331 | -0.311 | -0.305 | -0.331 | -0.338 | -0.331 | -0.344 | -0.325 | -0.327 |
| ABC | 0.5L | 0.373 | 0.440 | 0.346 | 0.379 | 0.373 | 0.346 | 0.427 | 0.360 | 0.434 | 0.415 | 0.389 |
| ABC | 0.8C | -0.674 | -0.588 | -0.662 | -0.654 | -0.602 | -0.628 | -0.662 | -0.700 | -0.694 | -0.614 | -0.648 |
| 3×220/380V 3×10A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相别 | cosφ/cosθ | 基本误差（%）测量10次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值(%) |
| ABC | 1.0 | -0.051 | -0.012 | -0.088 | -0.082 | -0.013 | -0.028 | -0.059 | -0.012 | -0.013 | -0.079 | -0.044 |
| ABC | 0.5L | 0.418 | 0.364 | 0.402 | 0.343 | 0.346 | 0.317 | 0.308 | 0.300 | 0.355 | 0.308 | 0.346 |
| ABC | 0.8C | -0.401 | -0.343 | -0.386 | -0.389 | -0.328 | -0.386 | -0.361 | -0.378 | -0.392 | -0.349 | -0.371 |
| A | 1.0 | -0.752 | -0.762 | -0.785 | -0.772 | -0.788 | -0.765 | -0.801 | -0.770 | -0.775 | -0.785 | -0.776 |
| A | 0.5L | -0.567 | -0.608 | -0.666 | -0.564 | -0.582 | -0.558 | -0.550 | -0.601 | -0.572 | -0.598 | -0.587 |
| 3×220/380V 3×0.1A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相别 | cosφ | 基本误差（%）测量10次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值(%) |
| ABC | 1.0 | -0.105 | -0.122 | -0.138 | -0.123 | -0.134 | -0.138 | -0.138 | -0.141 | -0.128 | -0.131 | -0.130 |
| ABC | 0.5L | 0.079 | 0.051 | 0.027 | 0.010 | -0.004 | -0.036 | -0.076 | -0.065 | -0.056 | -0.080 | -0.015 |
| ABC | 0.8C | -0.416 | -0.415 | -0.440 | -0.440 | -0.410 | -0.399 | -0.401 | -0.411 | -0.411 | -0.401 | -0.414 |

单次实验标准差用贝塞尔公式进行计算：S=    （公式7）

基本误差由2(m)次测量的平均值给出，故由重复性引起的测量不确定度分量为：

=Sm=S2                （公式8）

通过公式7计算得到A级电能表测量重复性引起的不确定度分量：

| 3×220/380V 3×80A |  |  |
| --- | --- | --- |
| 相别 | cosφ | (%) |
| ABC | 1.0 | 0.0088 |
| ABC | 0.5L | 0.0257 |
| ABC | 0.8C | 0.0271 |
| 3×220/380V 3×10A |  |  |
| 相别 | cosφ/cosθ | (%) |
| ABC | 1.0 | 0.0225 |
| ABC | 0.5L | 0.0284 |
| ABC | 0.8C | 0.0173 |
| A | 1.0 | 0.0102 |
| A | 0.5L | 0.0240 |
| 3×220/380V 3×0.1A |  |  |
| 相别 | cosφ | (%) |
| ABC | 1.0 | 0.0077 |
| ABC | 0.5L | 0.0396 |
| ABC | 0.8C | 0.0104 |

3.3.2 标准不确定度的B类评定

1）电能表检测设备的误差引入的不确定度分量

电能表检测设备的误差引起的不确定度分量，主要是电能表检测设备的测量误差引起的，按照均匀分布k=，则电能表检测设备的测量误差引起的标准不确定度如下表所示：

| 检测设备名称/型号 | 测量范围 | 标准不确定度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三相电能表检验装置 | (0.005~100)A /0.05级 | 平衡负载 | 0.029%(cosΦ=1.0) |
|  |  |  | 0.040%(cosΦ=0.5L、0.8C) |
|  |  | 不平衡负载 | 0.035%(cosΦ=1.0) |
|  |  |  | 0.046%(cosΦ=0.5L) |

- 被检电能表误差修约引起的不确定度分量

对电能表相对误差测量进行数据修约， A级电能表检定结果保留1位小数，修约间隔为0.2%,由修约引入的标准不确定度为μγ3=0.2%23=0.058%。

- 环境温度引起的电能误差不确定度分量

不同准确度等级电能表的温度影响量，通过以前大量实际检测数据获得，实验室温度控制在±2℃内即变化在4℃之内，温度对测量误差的影响满足矩形分布，则环境温度对各等级电能表的不确定度分量如下：

| 准确度等级 | A(%) |
| --- | --- |
| 功率因数为1 | (0.05%/k×4)/=0.115% |
| 功率因数为0.5L(0.8C) | (0.10%/k×4)/=0.231% |

3.4 合成标准不确定度

合成标准不确定度按公式（5）计算如下:

| 3×220/380V 3×80A | 功率因数 | 标准不确定度(%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相别 | cosφ |  |  |  |  | 合成标准不确定度(%) | 扩展不确定度（k=2） |
| ABC | 1.0 | 0.0088 | 0.029 | 0.058 | 0.115 | 0.13 | 0.30 |
| ABC | 0.5L | 0.0257 | 0.04 | 0.058 | 0.231 | 0.24 | 0.50 |
| ABC | 0.8C | 0.0271 | 0.04 | 0.058 | 0.231 | 0.24 | 0.50 |
| 3×220/380V 3×10A |  |  |  |  |  |  |  |
| 相别 | cosφ/cosθ |  |  |  |  | 合成标准不确定度(%) | 扩展不确定度（k=2） |
| ABC | 1.0 | 0.0225 | 0.029 | 0.058 | 0.115 | 0.13 | 0.30 |
| ABC | 0.5L | 0.0284 | 0.04 | 0.058 | 0.231 | 0.24 | 0.50 |
| ABC | 0.8C | 0.0173 | 0.04 | 0.058 | 0.231 | 0.24 | 0.50 |
| A | 1.0 | 0.0102 | 0.035 | 0.058 | 0.115 | 0.13 | 0.30 |
| A | 0.5L | 0.0240 | 0.046 | 0.058 | 0.231 | 0.24 | 0.50 |
| 3×220/380V 3×0.1A |  |  |  |  |  |  |  |
| 相别 | cosφ |  |  |  |  | 合成标准不确定度(%) | 扩展不确定度（k=2） |
| ABC | 1.0 | 0.0077 | 0.029 | 0.058 | 0.115 | 0.13 | 0.30 |
| ABC | 0.5L | 0.0396 | 0.04 | 0.058 | 0.231 | 0.24 | 0.50 |
| ABC | 0.8C | 0.0104 | 0.04 | 0.058 | 0.231 | 0.24 | 0.50 |

3.5 扩展不确定度

扩展不确定度是由合成标准不确定度乘以包含因子k=2得到的，对应的包含概率约为95%，具体结果如下表所示：

| 电能表准确度等级 | 负载 | 电流范围 | 功率因数 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A级机电式电能表 | 平衡负载 | (100～0.1)A | cosΦ=1.0 | Urel=0.30% |
|  |  | (100～0.1)A | cosΦ=0.5L,0.8C | Urel=0.50% |
|  | 不平衡负载 | (100～0.1)A | cosΦ=1.0,0.5L | Urel=0.50% |

以下空白