标准显微维氏硬度块

不确定度评定报告

（征求意见稿）

起草：显微维氏硬度计量器具检定系统表起草组

审查：全国力值硬度重力计量技术委员会

标准显微维氏硬度块不确定度评定报告

- 前言

本文内容为标准显微维氏硬度块不确定度评定。标准显微维氏硬度块用显微维氏硬度基标准机定度，在不同区域压出5个压痕并测量，可得标准块的硬度值及均匀度。

- 不确定度评定

  - 不确定度评定公式

标准硬度块的相对标准不确定度urel和相对扩展不确定度Urel分别由式1和式2得到：

urel=uCM2+ur2                            (1)

Urel=k⋅urel                             (2)

式中：

uCM－证书给出的基标准机的相对标准不确定度；

ur －标准块均匀度引入的相对标准不确定度；

k  －包含因子，取值为2。

  - 基标准机的相对标准不确定度

显微维氏硬度基标准机的相对标准不确定度分析可见“显微维氏硬度机不确定度评定”报告，取其中较大值，如表1所示。

表1 标准机典型标尺典型值处的相对不确定度

| 标尺 | 相对扩展不确定度UrelH(k=2),% | 相对标准不确定度urelH,% |
| --- | --- | --- |
| (200~300)HV0.05 | 5.2 | 2.6 |
| (400~500)HV0.05 | 5.4 | 2.7 |
| (700~800)HV0.05 | 5.7 | 2.9 |
| (200~300)HV0.1 | 3.5 | 1.8 |
| (400~500)HV0.1 | 5.2 | 2.6 |
| (700~800)HV0.1 | 5.2 | 2.6 |
| (200~300)HV0.2 | 2.7 | 1.4 |
| (400~500)HV0.2 | 3.5 | 1.8 |
| (700~800)HV0.2 | 5.2 | 2.6 |
| (200~300)HV0.3 | 2.1 | 1.1 |
| (400~500)HV0.3 | 2.6 | 1.3 |
| (700~800)HV0.3 | 3.4 | 1.7 |
| (200~300)HV0.5 | 1.7 | 0.9 |
| (400~500)HV0.5 | 2.1 | 1.1 |
| (700~800)HV0.5 | 2.6 | 1.3 |
| (200~300)HV1 | 1.3 | 0.7 |
| (400~500)HV1 | 1.7 | 0.9 |
| (700~800)HV1 | 2.1 | 1.1 |

  - 标准硬度块的均匀度引入的相对标准不确定度

假设硬度块均匀度为W，由于规程规定测量点数为5点，则按照极差法可算出均匀度引入的相对标准不确定度为：

ur=W2.33×5                               (3)

根据标准、规程中要求的不同标尺及硬度范围均匀度的最大值，其相对标准不确定度见表2。

表2 标准硬度块均匀度引入的相对标准不确定度

| 标尺 | 均匀度最大值，% | 相对标准不确定度ur，% |
| --- | --- | --- |
| (200~300)HV0.05 | 8.0 | 1.54 |
| (400~500)HV0.05 | 8.0 | 1.54 |
| (700~800)HV0.05 | 8.0 | 1.54 |
| (200~300)HV0.1 | 8.0 | 1.54 |
| (400~500)HV0.1 | 8.0 | 1.54 |
| (700~800)HV0.1 | 8.0 | 1.54 |
| (200~300)HV0.2 | 6.0 | 1.16 |
| (400~500)HV0.2 | 4.0 | 0.77 |
| (700~800)HV0.2 | 4.0 | 0.77 |
| (200~300)HV0.3 | 6.0 | 1.16 |
| (400~500)HV0.3 | 4.0 | 0.77 |
| (700~800)HV0.3 | 4.0 | 0.77 |
| (200~300)HV0.5 | 6.0 | 1.16 |
| (400~500)HV0.5 | 4.0 | 0.77 |
| (700~800)HV0.5 | 4.0 | 0.77 |
| (200~300)HV1 | 6.0 | 1.16 |
| (400~500)HV1 | 4.0 | 0.77 |
| (700~800)HV1 | 4.0 | 0.77 |

  - 标准硬度块的相对不确定度

标准显微维氏硬度块的相对标准不确定度和相对扩展不确定度见表3所示。

表2 标准硬度块的相对不确定度（最大值）

| 标尺 | 相对标准不确定度urel，% | 相对扩展不确定度 Urel(k=2)，% |
| --- | --- | --- |
| (200~300)HV0.05 | 3.02 | 6.0 |
| (400~500)HV0.05 | 3.11 | 6.2 |
| (700~800)HV0.05 | 3.28 | 6.6 |
| (200~300)HV0.1 | 2.37 | 4.7 |
| (400~500)HV0.1 | 3.02 | 6.0 |
| (700~800)HV0.1 | 3.02 | 6.0 |
| (200~300)HV0.2 | 1.82 | 3.6 |
| (400~500)HV0.2 | 1.96 | 3.9 |
| (700~800)HV0.2 | 2.71 | 5.4 |
| (200~300)HV0.3 | 1.60 | 3.2 |
| (400~500)HV0.3 | 1.51 | 3.0 |
| (700~800)HV0.3 | 1.87 | 3.7 |
| (200~300)HV0.5 | 1.47 | 2.9 |
| (400~500)HV0.5 | 1.34 | 2.7 |
| (700~800)HV0.5 | 1.51 | 3.0 |
| (200~300)HV1 | 1.35 | 2.7 |
| (400~500)HV1 | 1.18 | 2.4 |
| (700~800)HV1 | 1.34 | 2.7 |

标准显微维氏硬度块用于检定显微维氏硬度计，标准块不确定度与硬度计示值最大允许误差之间的关系见“显微维氏硬度机不确定度评定”报告。