中华人民共和国国家计量检定规程

JJG XXX-XXX

静态膨胀法真空标准装置

Static Expansion Standard Vacuum Apparatus

(实验报告)

归 口 单  位：全国压力计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

- 概述

静态膨胀法真空标准装置在国内仅有几套，主要在中国计量科学研究院的膨胀装置进行实验。

- 实验目的

考察依据检定规程进行实验的可行性。

- 实验情况

客户名称	：中国计量科学研究院

客户地址：北京市北三环东路18号

器具名称：静态膨胀法真空装置         生产厂商：中国计量科学研究院

型号/规格：/                          出厂编号：SEM02

检定日期：2018年04月16日           环境温度：25.0℃

检定地点：和平里院区12号楼108房间  环境湿度： 50%RH

静态本底压力

| 起始/Pa | 结束（2h后）/Pa | 2.5min静态本底压力/Pa |
| --- | --- | --- |
| 4.64×10-4 | 4.84×10-4 | 4.2×10-7 |

体积比

| 序号 | pcal1 /kPa | pcal2 /Pa | f |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99.3121 | 90.672 | 9.130×10-4 |
| 2 | 99.8509 | 91.159 | 9.130×10-4 |
| 3 | 99.6534 | 90.965 | 9.128×10-4 |
| 4 | 99.4259 | 90.749 | 9.127×10-4 |
| 5 | 99.6355 | 90.952 | 9.128×10-4 |
| 6 | 99.5266 | 90.865 | 9.130×10-4 |
| 平均值 | / | / | 9.129×10-4 |

装置测量范围

一级膨胀室测量范围：(10~100)Pa

装置不确定度

Ur(p)=2×ucr(p)=1.8%

- 实验结论

根据实验数据，可以按照本检定规程对静态膨胀法真空标准装置进行检定。