《加速绝热量热仪校准规范》

试验报告

（征求意见稿）

2022.10.31

一、实验目的

为了验证《加速绝热量热仪校准规范》中校准方法的可靠性，同时也为了验证技术指标的可行性，选择有代表性厂家生产的仪器进行试验，对绝热温度示值误差、绝热温度一致性、温升速率示值误差和压力示值误差等指标进行检验。

二、实验方法

1、方法描述

ASTM E1981-98 (Reapproved 2020) （Standard Guide for Assessing Thermal Stability of Materials by Methods of Accelerating Rate Calorimeters）

JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范

本规范适用于测量范围为：温度（0～500）℃，压力（0～20）MPa的绝热法加速度量热仪的校准。

2、规范技术指标

2.1 绝热温度示值误差

样品球的温度示值与实际值之差，一般不大于2℃。

2.2 绝热温度一致性

样品球的温度与绝热腔体温度之差，一般不大于3℃。

2.3 温升速率示值误差

绝热程序升温速率与设定值之差，一般不大于±4%。

2.4 压力示值误差

密封管路压力示值与实际值之差，一般不大于±10%。

注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考

3、环境条件要求

（1）环境温度：（15~35） ℃。

（2）相对湿度：不大于85%。

（3）仪器周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源影响。

4、测量标准

4.1温度测量标准：多通道温度测量装置（配四线制铂电阻温度传感器），型号：PR205DS，编号：205190730575，温度指示分辨力：0.001℃，测量范围：（-10～500）℃，温度不确定度：U=0.04℃（k=2）

4.2其他设备：电子秒表：测量范围：（0～3600）s，最大允许误差:MPE:±0.10s/h。

现场压力校验仪，测量范围：（0～20MPa），准确度等级：0.05级。

5、校准步骤及结果计算

（一）绝热温度示值误差

校准步骤详见规范6.2.1。

取五组绝热温度测量值的算术平均值，按公式（1）计算示值误差。

（1）

式中：

——绝热温度示值误差，℃；

——温度校准点设定值，℃；

——标准器采集的5组温度平均值，℃。

（二）绝热温度一致性

校准步骤详见规范6.3.1。

绝热温度一致性按照公式（2）计算：

（2）

（3）

式中：

——绝热温度一致性，℃；

——温度校准点设定值，℃；

——绝热腔体温度的算术平均值，℃；

分别为绝热腔体顶部、底部、左部和右部采集的4组温度平均值，℃。

（三）温升速率示值误差

校准步骤详见规范6.4。

按照公式（4）计算温升速率示值误差。

（4）

式中：

——温升速率示值误差，%

——20min后样品球显示温度示值，℃；

——开始计时时样品球显示温度示值，℃；

——计时时间间隔，s；

——设定温升速率，2℃/min。

（四）压力示值误差

校准步骤详见规范6.5。

按照公式（5）计算压力示值相对误差。

δ=					（5）

式中：

δ——压力示值相对误差，%；

F——压力显示值，MPa；

Fs——标准器压力施加值，MPa。

三、实验结果

1、委托机构：江苏泰洁智邦检测技术有限公司，实验日期：2021.11.27

| 设备名称 | 加速绝热量热仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | TAC-500A | 序列号 | TAC500A120106111 |
| 制造厂 | 杭州仰仪科技有限公司 | 校准地点 | 江苏泰洁智邦检测技术有限公司热分析室 |
| 环境温度/℃ | 22.2 | 相对湿度/% | 56.4 |

校准结果

一、绝热温度示值误差：

| 温度设定值（℃） | 温度实测值（℃） | 绝热温度示值误差（℃） | 示值误差不确定度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 132.4 | 133.1 | -0.7 | 0.5 |
| 256.8 | 257.9 | -1.1 | 0.5 |

二、绝热温度一致性：

| 温度设定值（℃） | 绝热腔体温度平均值（℃） | 绝热温度一致性（℃） |
| --- | --- | --- |
| 252.1 | 252.5 | 0.4 |
| 351.7 | 353.2 | 1.5 |

三、温升速率示值误差：

| 开始计时样品温度（℃） | 20min后样品温度（℃） | 温升速率设定值（℃/min） | 温升速率误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 350 | 2 | 0.7 |

四、压力示值相对误差：

| 压力设定值（MPa） | 压力显示值（MPa） | 压力示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- |
| 5 | 4.98 | -0.4 |
| 10 | 9.98 | -0.2 |
| 15 | 14.96 | -0.3 |

2、委托机构：南京师范大学，实验日期：2022.1.6

| 设备名称 | 加速绝热量热仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | THARC-ES | 序列号 | 191002 |
| 制造厂 | THT | 校准地点 | 分析测试中心 |
| 环境温度/℃ | 20.8 | 相对湿度/% | 52.7 |

校准结果

一、绝热温度示值误差：

| 温度设定值（℃） | 温度实测值（℃） | 绝热温度示值误差（℃） | 示值误差不确定度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 147.6 | 148.5 | -0.9 | 0.5 |
| 278.2 | 279.6 | -1.4 | 0.5 |

二、绝热温度一致性：

| 温度设定值（℃） | 绝热腔体温度平均值（℃） | 绝热温度一致性（℃） |
| --- | --- | --- |
| 278.2 | 280.3 | 2.1 |
| 331.7 | 333.2 | 1.5 |

三、温升速率示值误差：

| 开始计时样品温度（℃） | 20min后样品温度（℃） | 温升速率设定值（℃/min） | 温升速率误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 350 | 2 | 0.4 |

四、压力示值相对误差：

| 压力设定值（MPa） | 压力显示值（MPa） | 压力示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- |
| 5 | 4.99 | -0.2 |
| 10 | 9.98 | -0.2 |
| 15 | 14.98 | -0.1 |

3、委托机构：中国计量大学，实验日期：2022.7.11

| 设备名称 | 加速绝热量热仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | ES-ARC | 序列号 | 190078 |
| 制造厂 | THT | 校准地点 | 热分析实验室 |
| 环境温度/℃ | 20.3 | 相对湿度/% | 57.9 |

校准结果

一、绝热温度示值误差：

| 温度设定值（℃） | 温度实测值（℃） | 绝热温度示值误差（℃） | 示值误差不确定度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 135.2 | 134.8 | 0.4 | 0.5 |
| 264.7 | 262.9 | 1.8 | 0.5 |

二、绝热温度一致性：

| 温度设定值（℃） | 绝热腔体温度平均值（℃） | 绝热温度一致性（℃） |
| --- | --- | --- |
| 231.5 | 232.6 | 1.1 |
| 307.9 | 309.1 | 1.2 |

三、温升速率示值误差：

| 开始计时样品温度（℃） | 20min后样品温度（℃） | 温升速率设定值（℃/min） | 温升速率误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 350 | 2 | 0.5 |

四、压力示值相对误差：

| 压力设定值（MPa） | 压力显示值（MPa） | 压力示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- |
| 5 | 4.98 | -0.4 |
| 10 | 9.98 | -0.2 |
| 15 | 14.98 | -0.1 |

4、委托机构：杭州仰仪科技有限公司，实验日期：2022.9.15

| 设备名称 | 加速绝热量热仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | TAC-500A | 序列号 | TAC500A120152311 |
| 制造厂 | 杭州仰仪科技有限公司 | 校准地点 | 成品车间 |
| 环境温度/℃ | 20.4 | 相对湿度/% | 52.3 |

校准结果

一、绝热温度示值误差：

| 温度设定值（℃） | 温度实测值（℃） | 绝热温度示值误差（℃） | 示值误差不确定度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 132.9 | 133.4 | 0.5 | 0.5 |
| 221.3 | 220.6 | 0.7 | 0.5 |

二、绝热温度一致性：

| 温度设定值（℃） | 绝热腔体温度平均值（℃） | 绝热温度一致性（℃） |
| --- | --- | --- |
| 229.7 | 231.1 | 1.4 |
| 312.5 | 314.2 | 1.7 |

三、温升速率示值误差：

| 开始计时样品温度（℃） | 20min后样品温度（℃） | 温升速率设定值（℃/min） | 温升速率误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 350 | 2 | 0.4 |

四、压力示值相对误差：

| 压力设定值（MPa） | 压力显示值（MPa） | 压力示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- |
| 5 | 4.98 | -0.4 |
| 10 | 9.98 | -0.2 |
| 15 | 14.96 | -0.3 |

四、结论

从实验结果来看，本校准规范方法步骤可行且易实施，技术指标设定科学合理，能够满足加速绝热量热仪的校准需求。