《加速绝热量热仪校准规范》

不确定度评定报告

（征求意见稿）

2022.10.31

一、加速绝热量热仪温度示值误差不确定度评定示例

1被测对象

加速绝热量热仪（TAC-500A），绝热温升范围（室温～500℃），校准绝热温度点252.1℃。

2 测量标准

多通道温度测量系统，温度指示分辨力：0.001℃，测量范围：（-10～500）℃，测量时带修正值使用，温度不确定度：U=0.04℃（k=2）

3 测量方法

使用多通道温度测量装置，温度传感器布放位置应紧贴绝热腔内样品球旁的温度传感器。将设备设定到校准温度点，开启运行。样品球温度达到稳定状态后开始记录测量点温度，记录时间间隔为2min，10min内共记录5组数据，取其算术平均值与绝热温度设置值进行比较，以两者之差作为绝热温度示值误差。

4 测量模型

绝热温度示值误差按照公式（1）计算：

（1）

式中：

——绝热温度示值误差，℃；

——温度校准点设定值，℃；

——标准器采集的5组温度平均值，℃。

5方差和灵敏系数

根据：

由式（1）得：

（2）

式中：

、分别为Ts和的不确定度，c1=1，c2=-1。

6 不确定度来源分析

被测对象测量重复性引入的标准不确定度分量，标准器分辨力引入的标准不确定度分量，标准器修正值引入的标准不确定度分量，标准器稳定性引入的标准不确定度分量。

7标准不确定度评定

7.1 测量重复性引入的不确定度分量

使用多通道温度测量装置测得样品球温度示值，得到如下测量列（℃）：

| 252.2 | 252.8 | 252.6 | 252.4 | 252.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 252.3 | 252.1 | 252.7 | 252.5 | 252.6 |

其算术平均值℃

单次实验标准差为：

=0.23℃

取单次测量的实验标准差作为测量结果，因此

0.23℃

7.2 标准器分辨力引入的不确定度分量

标准器温度分辨力为0.001℃，不确定度区间半宽0.0005℃，服从均匀分布，取k=，则分辨力引入的标准不确定度分量：

7.3 标准器修正值引入的不确定度分量

标准器温度修正值的不确定度U=0.04℃，服从正态分布，取k=2，则引入的不确定度分量：

7.4 标准器稳定性引入的不确定度分量

标准器相邻两次校准温度修正值最大变化0.10℃，按均匀分布，取k=，由此引入的不确定度分量：

8标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度符号 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
|  | 温度测量重复性 | 0.23℃ |
|  | 标准器温度分辨力 | 0.0003℃ |
|  | 标准器温度修正值 | 0.02℃ |
|  | 标准器温度稳定性 | 0.06℃ |

9合成标准不确定度

10 扩展不确定度

取k=2，则

二、加速绝热量热仪压力示值误差不确定度评定示例

1被测对象

加速绝热量热仪（TAC-500A），密封管道压力范围（0～15）MPa，校准压力点5MPa。

2 测量标准

现场压力校验仪，测量范围：（0～20MPa），准确度等级：0.05级。

3 测量方法

将现场压力校验仪与密封管路连接，施加5MPa压力，读取量热仪软件界面压力显示值。

4 测量模型

压力示值误差按照公式（3）计算：

δ=					（3）

式中：

δ——压力示值相对误差，%；

F——压力显示值，MPa；

Fs——标准器压力施加值，MPa。

5方差和灵敏系数

根据：

由式（1）得：

（2）

式中：

、分别为Fs和F的不确定度，c1=1，c2=-1。

6 不确定度来源分析

被测对象测量重复性引入的标准不确定度分量，标准器分辨力引入的标准不确定度分量，标准器准确度引入的标准不确定度分量。

7标准不确定度评定

7.1 测量重复性引入的不确定度分量

使用压力校验仪输入5MPa标准压力值，得到如下测量（MPa）：

| 4.97 | 4.96 | 4.98 | 4.96 | 4.96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.97 | 4.95 | 4.96 | 4.96 | 4.98 |

其算术平均值

单次实验标准差为：

=0.01MPa

取单次测量的实验标准差作为测量结果，因此

0.01MPa

7.2 标准器分辨力引入的不确定度分量

标准器温度分辨力为0.01MPa，不确定度区间半宽0.005MPa，服从均匀分布，取k=，则分辨力引入的标准不确定度分量：

7.3 标准器准确度引入的不确定度分量

标准器压力校验仪准确度等级为0.05级，服从均匀分布，取k=，则引入的不确定度分量：

8标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度符号 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
|  | 压力测量重复性 | 0.01MPa |
|  | 标准器分辨力 | 0.003MPa |
|  | 标准器准确度 | 0.0015MPa |

9合成标准不确定度

10 扩展不确定度

取k=2，则