全息体光栅测量不确定度评定示例

## B.1厚度测量结果的不确定度评定

B.1.1概述

B.1.1.1测量方法

依据本技术规范用分辨力为3nm的光学膜厚测试仪对测试样品进行直接测量。

B.1.1.2 测量环境条件

温度(20±2)℃。

B.1.2 测量模型

δ=d

式中：

δ——被测微纳衍射全息体光栅厚度的测量结果；

d——光学膜厚测试仪的读数值。

B.1.3 输入量的标准不确定评定

测量不确定度的来源：测量重复性引入的标准不确定度u1d；光学膜厚测试仪的分辨力引入的标准不确定度u2d；光学膜厚测试仪示值误差引入的标准不确定度u3d。

B.1.3.1 测量重复性引入的标准不确定度u1d

在重复性测量条件下，用光学膜厚测试仪对微纳衍射全息体光栅重复测量10次，得到测量列：26.56162 μm，26.56162  μm，26.56162 μm，26.56162  μm，26.56162 μm 26.56162 μm，26.56162 μm，26.56162 μm，26.56162 μm 。

用贝塞尔公式计算得：

s=k=1ndk−d2n−1  =0

实际测量以9次测量值为测量结果，则可得到由测量重复性引起的标准不确定度为：

u1d= 0 μm

B.1.3.2光学膜厚测试仪的分辨力引入的标准不确定度u2d

光学膜厚测试仪分辨力为3nm：则a2=0.003μm，符合均匀分布，取k=3，u2d=0.003 μm/3=0.001732 μm。

B.1.3.3光学膜厚测试仪的示值误差引入的标准不确定度u3d

光学膜厚测试仪最大允许误差为：±2nm, 符合均匀分布，取k=3，u3d=0.002 μm/3= 0.00116μm。

B.1.4 标准不确定度汇总

标准不确定度汇总表见表8-1。

表8-1 标准不确定度汇总

| 符号 | 不确定度量来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| u1d | 测量重复性引起的误差 | 0 |
| u2d | 分辨力引起的误差 | 0.001732μm |
| u3d | 测量准确性引起的误差 | 0.00116μm |
| uc=u12d+u22d+u32d=0.002μm |  |  |

B.1.5 合成标准不确定度

传播系数（灵敏系数），ci =l

两不确定度分量不相关，合成标准不确定度为：

uc2=u12d+u22d+u32d

uc=0.00208μm

B.1.6 扩展不确定度

U=uc×k，取k=2，则有：

U= kuc=0.004μm  k=2

## B.2 损伤阈值测量结果的不确定度评定

B.2.1 概述

B.2.1.1 测量方法

依据本校准规范对于不小于30mm×30mm的微纳衍射全息体光栅，用满足表3-3的测试仪器测量损伤阈值，光斑的面积为0.7π mm2，损伤阈值的不确定度主要由光功率值引起。

B.2.1.2 测量环境条件

温度(20±2)℃。

B.2.2 测量模型

ID=I

式中：

ID——被测微纳衍射全息体光栅损伤阈值的测量结果；

I——损伤阈值的读数值。

B.2.3 测量不确定度来源和标准不确定度评定

测量不确定度的来源：测量重复性引起的标准不确定度u1ID；光功率计功率示值误差引入的标准不确定度u2ID；光功率计分辨力引入的不确定度引入的标准不确定度u3ID；窄线宽激光源功率稳定度引入的标准不确定度u4ID。

B.2.3.1 测量重复性引起的标准不确定度u1d

对全息体光栅损伤阈值进行十次重复测量，测量值分别为429.2mW, 429.1 mW, 429.5 mW, 428.6 mW, 428.4 mW, 429.2 mW, 429.1 mW, 428.3 mW, 429.5 mW, 429.6 mW。

用贝塞尔公式计算得：

s=k=1ndk−d2n−1   =0.4649mW

实际测量以单次测量值为测量结果，则可得到由测量重复性引起的标准不确定度为：

u1ID=0.4649mW

B.2.3.2 光功率计功率示值误差引入的标准不确定度u2ID

光功率计功率测量不确定度U=±0.5%，，则

u2ID=0.5%/2×429=1.0725mW

B.2.3.3 光功率计分辨力引入的不确定度引起的标准不确定度u3ID

光功率计分辨力为0.1mW，则a=0.1mW，按照均匀分布，k=，则

u3ID==0.0577mW

B.2.3.4 光源功率稳定度引入的标准不确定度u4ID。

光源的稳定度a为±1%，按照均匀分布, ，则

u1ID=ak=429×0.013=  2.4768mW

B.2.4 标准不确定度汇总

标准不确定度汇总表见表8-2。

表8-2 标准不确定度汇总

| 符号 | 不确定度量来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| u1ID | 测量重复性 | 0.4649mW |
| u2ID | 光功率计示值误差 | 1.0725mW |
| u3ID | 分辨力引入的误差 | 0.0577mW |
| u4ID | 光源功率稳定度引入的误差 | 2.4768mW |
| uc=2.7394mW |  |  |

B.2.5 合成标准不确定度

传播系数（灵敏系数），Ci=l

两不确定度分量不相关，合成标准不确定度为：

uc2=u12ID+u22ID+u32ID+u42ID

uc=2.7394mW

B.2.6 扩展不确定度

U=uc×k，取k=2，则有：

U= kuc=5.49mW

## B.3 最大衍射效率测量结果的不确定度评定

B.3.1 概述

B.3.1.1 测量方法

依据本校准规范对于不小于30mm×30mm的微纳衍射全息体光栅，用满足表3-3的测试仪器测量最大衍射效率，损伤阈值的不确定度主要由衍射光光功率值和透射光的光功率值引起。

B.3.1.2 测量环境条件

温度(20±2)℃。

B.3.2 测量模型

η=PDPD+PT×100%

式中：

η——最大衍射效率的测得值；

PD——测得衍射光斑功率(W)；

PT——测得透射光斑功率(W)。

B.3.3 各输入量的灵敏系数ci

c1=∂η∂PD=PT(PD+PT)2

c2=∂η∂PT=−PD(PD+PT)2

B.3.4 测量不确定度来源和标准不确定度评定

衍射光斑功率PD测量不确定度的来源：测量重复性引起的标准不确定度u1(I)；光功率计功率示值误差引入的标准不确定度u2(I)；光功率计分辨力引入的不确定度引入的标准不确定度u3(I)；窄线宽激光源功率稳定度引入的标准不确定度u4(I)。

透射光斑功率PT测量不确定度的来源：测量重复性引起的标准不确定度u1(I)；光功率计功率示值误差引入的标准不确定度u2(I)；光功率计分辨力引入的不确定度引入的标准不确定度u3(I)；窄线宽激光源功率稳定度引入的标准不确定度u4(I)。

B.2.3.1 测量重复性引起的标准不确定度u1(I)

对全息体光栅衍射光斑功率PD进行十次重复测量，测量值分别为512.3mW，512.4mW，512.4mW，512.4mW，512.8mW，512.4mW，512.4mW，512.6mW，512.3mW，512.7mW。

对全息体光栅透射光斑功率PT进行十次重复测量，测量值分别为87.7mW，87.7mW，87.6mW，87.8mW，87.5mW，87.6mW，87.3mW，87.6mW，87.6mW，87.3mW。

用贝塞尔公式计算得：

sD=k=1ndk−d2n−1   =0.1760mW

sT=0.1582mW

实际测量以单次测量值为测量结果，则可得到由测量重复性引起的标准不确定度为：

u1(I)=0.1760mW

u1’(I)=0.1582mW

B.2.3.2 光功率计功率示值误差引入的标准不确定度u2(I)

光功率计功率测量不确定度U=±0.5%，，则

u2(I)=0.5%/2ⅹ313=0.7825mW

u2’(I)=0.5%/2ⅹ88=0.22mW

B.2.3.3 光功率计分辨力引入的不确定度引起的标准不确定度u3(I)

光功率计分辨力为0.1mW，则a=0.1mW，按照均匀分布，k=，则

u3I=0.13=0.0577mW

B.2.3.4 光源功率稳定度引入的标准不确定度u4(I)。

光源的稳定度a为±1%，按照均匀分布, ，则

u4I=ak=429×0.013=  2.477mW

B.2.4 标准不确定度汇总

标准不确定度汇总表见表8-2。

表8-2 标准不确定度汇总

| 符号 | 不确定度量来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| u1(I) | 测量重复性 | 0.0097mW、0.0145mW |
| u2(I) | 光功率计示值误差 | 0.7825mW、0.22 mW |
| u3(I) | 分辨力引入的误差 | 0.0577 mW |
| u4(I) | 光源功率稳定度引入的误差 | 2.477mW |
| uc=u12I+u22I+u32I+u42I=2.6043mW、2.4924mW |  |  |

B.2.5 合成标准不确定度

传播系数（灵敏系数）:

c1=∂η∂PD=PT(PD+PT)2=0.003

c2=∂η∂PT=−PD(PD+PT)2=−0.00084

两不确定度分量不相关，合成标准不确定度为：

uc'=c12u2+c22u'2

uc'=0.8%

B.2.6 扩展不确定度

U=uc'×k，取k=2，则有：

U= kuc'=1.6%

## B.4 剥离力测量结果的不确定度评定

B.4.1 概述

B.4.1.1 测量方法

依据本校准规范对于不小于25mm×80mm的微纳衍射全息体光栅，用满足表3-3的拉力试验机测量剥离力，对测试样品进行直接测量。

B.4.1.2 测量环境条件

温度(20±2)℃。

B.4.2 测量模型

PF=f

式中：

PF——被测微纳衍射全息体光栅剥离力的测量结果；

f——拉力试验机的读数值。

B.4.3 输入量的标准不确定评定

测量不确定度的来源：此项为破坏性试验，无法进行重复性测量，重复性引入的标准不确定度u1(f)不考虑；拉力试验机的分辨力引入的标准不确定度u2(f)；拉力试验机示值误差引入的标准不确定度u3(f)。

B.4.3.1 测量重复性引入的标准不确定度u1(f)

此项为破坏性试验，无法测量重复性引入的标准不确定度u1(f)。

B.4.3.2拉力试验机的分辨力引入的标准不确定度u2(f)

拉力试验机的分辨力为0.50%：由于读数值一般为20gf以下，以最大值计算，则a=20ⅹ0.50%=0.1gf，符合均匀分布，取k=3，u2(f)=0.1gf /3=0.0577gf。

B.4.3.3拉力试验机示值误差引入的标准不确定度u3(f)

拉力试验机的MPE为±1%，由于读数值一般为20gf以下，以最大值计算，则a=20ⅹ1%=0.2gf，符合均匀分布，取k=3，u3(f)=0.2gf /3=0.1155gf。

B.4.4 标准不确定度汇总

标准不确定度汇总表见表8-1。

表8-1 标准不确定度汇总

| 符号 | 不确定度量来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| u1(f) | 测量重复性引起的误差 | 0 |
| u2(f) | 分辨力引起的误差 | 0.0577gf |
| u3(f) | 示值误差引入的误差 | 0.1155gf |
| uc=u12f+u22f+u32f=0.1291gf |  |  |

B.4.5 合成标准不确定度

传播系数（灵敏系数），c1 =l

两不确定度分量不相关，合成标准不确定度为：

uc2=u12f+u22f+u32f

uc=0.1291gf

B.4.6 扩展不确定度

U=uc×k，取k=2，则有：

U= kuc=0.26gf