不确定度评定报告

1 发射侧波长重复性不确定度评定

1.1 数学模型

用标准汞氩灯对发射侧波长进行校准时，测量重复性为标准偏差，如式（1）所示。

1.2 测量不确定度来源

根据上述数学模型以及具体的测量过程，测量不确定度来源主要包括以下几个方面：

（1）测量重复性引入的标准不确定度u1(λ)

由标准汞氩灯波长的波动、PMT探测噪声等因素引入的不确定度，通过多次重复测量计算的标准偏差作为该不确定度分量。

（2）标准汞氩灯引入的标准不确定度u2(λ)

由中国计量科学研究院校准证书中给出的汞氩灯365.02 nm特征峰波长的扩展不确定度为0.1 nm(k=2)。

（3）环境温度的影响

本规范规定的校准环境的温度条件为(22±5)℃，在此范围内，温度的波动对测量结果影响较小，因此可不予考虑。

1（1）测量重复性引入的标准不确定度u1(λ)

u1(λ)是测量重复性引入的标准不确定度，以标准汞氩灯的365.02 nm特征峰为例，重复测量10次，测量结果如下：

| 标准汞氩灯 波长 (nm) | 测量值 (nm) |  |  |  |  | 平均值 (nm) | 标准 偏差 (nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 365.02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 365.02 | 0.00 |
|  | 365.02 | 365.02 | 365.02 | 365.02 | 365.02 |  |  |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | 365.02 | 365.02 | 365.02 | 365.02 | 365.02 |  |  |

对标准汞氩灯365.02 nm单次测量结果的标准偏差为0.00 nm，则重复测量引入的的标准不确定度为：

u1λ=0.00 nm10=0.00 nm

（2）标准汞氩灯引入的标准不确定度u2(λ)

由中国计量科学研究院校准证书中给出的汞氩灯365.02 nm特征峰波长的扩展不确定度为0.1 nm(k=2)，因此，标准不确定度为u2(λ)=0.1 nm/2=0.05 nm。

（3）合成标准不确定度

以上各分量可近似不相关，故合成标准不确定度uc(λ)可通过下式进行合成计算：

ucλ=u12λ+u22λ=0.00 2+0.05 2=0.05 nm

（4）扩展不确定度

扩展不确定度U(λ)等于包含因子k与合成标准不确定度uc(λ)之积，在此取k=2。

Uλ=kucλ=2×0.05 nm=0.1 nm

1.4 报告结果

通过以上分析和计算，可得波长重复性的测量不确定度为：U(λ)=0.1 nm (k=2) 。

2 荧光相对强度校准曲线不确定度评定

2.1 数学模型

氘灯或带积分球的卤钨灯的标准光谱曲线为Scs，标准辐射源从系统的积分球入口处入射，系统测得的光谱曲线为Sm，获得荧光相对强度校准曲线为Cint=Scs/Sm。

2.2 测量不确定度来源

根据上述数学模型以及具体的测量过程，测量不确定度来源主要包括以下几个方面：

（1）测量重复性引入的相对标准不确定度u1 rel(E)

由氘灯和带积分球的卤钨灯光强的波动、PMT探测噪声等因素引入的不确定度，通过多次重复测量计算的相对标准偏差除以n（n为重复测量次数）作为该不确定度分量。

（2）氘灯和带积分球的卤钨灯引入的相对标准不确定度u2 rel(E)

由中国计量科学研究院校准证书给出的相对扩展不确定度计算得到相对标准不确定度。

（3）环境温度的影响

本规范规定的校准环境的温度条件为(22±5)℃，在此范围内，温度的波动对测量结果影响较小，因此可不予考虑。

2.3 测量不确定度评定

（1）测量重复性引入的相对标准不确定度u1 rel(E)

u1 rel(E)是测量重复性引入的相对标准不确定度，以带积分球的卤钨灯为例，重复测量10次，并进行归一化，部分波长下的测量结果如下：

| 波长 (nm) | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 相对标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 400 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.162 | 0.163 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.0026 |
| 500 | 0.824 | 0.822 | 0.824 | 0.821 | 0.823 | 0.823 | 0.825 | 0.823 | 0.822 | 0.823 | 0.823 | 0.0013 |
| 600 | 0.916 | 0.915 | 0.916 | 0.915 | 0.919 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 0.917 | 0.915 | 0.916 | 0.0012 |
| 700 | 0.418 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.416 | 0.418 | 0.416 | 0.417 | 0.417 | 0.0016 |
| 800 | 0.158 | 0.157 | 0.158 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.159 | 0.159 | 0.158 | 0.157 | 0.158 | 0.0038 |
| 900 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.0064 |

其中，以500 nm的测量结果为例进行计算，单次测量结果的相对标准偏差为0.0013（0.13%），则重复测量引入的相对标准不确定度为：

u1 relE=0.13%10=0.04%

（2）氘灯和带积分球的卤钨灯引入的相对标准不确定度u2 rel(E)

由中国计量科学研究院校准证书给出的带积分球的卤钨灯在500 nm处的相对扩展不确定度为2.4%(k=2)，因此，相对标准不确定度为u2 rel(E)=2.4%/2=1.2%。

（3）合成相对标准不确定度

以上各分量可近似不相关，故在500 nm处的合成相对标准不确定度uc rel(E)可通过下式进行合成计算：

uc relCint=u1 rel2E+u2 rel2E=0.04% 2+1.2% 2=1.2%

（4）相对扩展不确定度

相对扩展不确定度Urel(Cint)等于包含因子k与合成相对标准不确定度uc rel(Cint)之积，在此取k=2。

UrelCint=kuc relCint=2×1.2%=2.4% (k=2)

2.4 报告结果

通过以上分析和计算，可得荧光相对强度校准曲线的相对扩展不确定度为：Urel(E)=2.4% (k=2)。

3 荧光量子效率测量不确定度评定

3.1 数学模型

荧光量子效率是材料发射到自由空间中的光子数与吸收的光子数之比，其测量模型及转换如下：

η=NemNabs=λ3λ4λℎcΦemcs−Φemcbtdλλ1λ2λℎcΦexcb−Φexcstdλ=λ3λ4Φemcdλλ1λ2Φabscdλ=λ3λ4EemcSdλλ1λ2EabscSdλ

=Eemcλemλ4−λ3Eabscλabsλ2−λ1=EemCemTem  EemλemEabsCexTabsλabsA=CemTexEemλemCexTemEabsλabsA

（A. 1）

其中，η代表荧光量子效率；N代表光子数总和；Φ代表辐射通量，单位为W；E代表辐射照度，单位为W/m2；下标abs、ex和em分别代表吸收、激发和发射；下标absc和emc分别代表校准后的吸收和发射；上标s和b分别代表待测样品和空白样品；λ代表波长，单位为nm，λ1和λ2分别代表激发波长的起始波长和结束波长的数值，无量纲，λ3和λ4分别代表发射波长的起始波长和结束波长的数值，无量纲；Cex和Cem分别代表激发光波段和发射光波段的校准因子；Tex和Tem分别代表激发光波段和发射光波段的滤光片的透射比；在激发和发射波段确定的情况下，A为常数，A=λ4−λ3λ2−λ1；S代表探测器的光敏面被光照射到的面积，单位为m2，由于在采集激发光波段和发射光波段时采用的狭缝大小相同，因此对于激发光波段和发射光波段，S是相同的；t代表时间，单位为s；h代表普朗克常数；c代表光在真空中的速度，单位为m/s。

3.2 测量不确定度来源

根据上述数学模型以及具体的测量过程，测量不确定度来源主要包括以下几个方面：

（1）测量重复性引入的标准不确定度uA(η)

由氙灯光强的波动、PMT探测噪声等因素引入的不确定度，通过多次重复测量计算的标准偏差除以n（n为重复测量次数）作为该不确定度分量。

（2）波长校准引入的相对标准不确定度urel(λabs)和urel(λem)

从公式（A.1）的测量模型中可以看到，输入量λabs和λem的不确定度来源于单色仪波长校准，由中国计量科学研究院校准证书给出的相对扩展不确定度计算得到相对标准不确定度。

（3）荧光相对强度校准引入的相对标准不确定度urel(Cex)和urel(Cem)

从公式（A.1）的测量模型中可以看到，输入量Cex和Cem的不确定度来源于校准曲线，氘灯或带积分球的卤钨灯的标准光谱曲线为Scs，标准辐射源从系统的积分球入口处入射，系统测得的光谱曲线为Sm，获得荧光相对强度校准曲线为Cint=Scs/Sm。输入量Sm的不确定度源于相对光谱辐射照度标准器的测量重复性，输入量Scs的不确定度源于相对光谱辐射照度标准器的校准，由中国计量科学研究院校准证书给出的相对扩展不确定度计算得到相对标准不确定度。

- 滤光片校准引入的相对标准不确定度urel(Tex)和urel(Tem)

从公式（A.1）的测量模型中可以看到，输入量Tex和Tem的不确定度来源于滤光片，由中国计量科学研究院校准证书给出的相对扩展不确定度计算得到相对标准不确定度。

（5）环境温度的影响

本规范规定的校准环境的温度条件为(22±5)℃，在此范围内，温度的波动对测量结果影响较小，因此可不予考虑。

3.3 测量不确定度评定

（1）测量重复性引入的标准不确定度uA(η)

u1 rel(η)是测量重复性引入的相对标准不确定度，荧光量子效率重复测量结果如下：

| 测量值（%） |  |  |  |  | 平均值（%） | 标准 偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 55.6 | 54.7 | 53.8 | 52.6 | 54.6 | 54.3 | 1.1 |

单次测量结果的标准偏差为1.1%，则重复测量引入的标准不确定度为：

uAη=1.15=0.5%

（2）波长校准引入的相对标准不确定度urel(λabs)和urel(λem)

证书中标准汞氩灯的扩展不确定度U(λ)为0.1 nm，包含因子k=2，激发波长处（347 nm）的相对不确定度：

urel(λabs)=Uλλabsk=0.1 nm694 nm=0.014%

发射光波段（375 nm-700 nm）的最大相对标准不确定度为：

u rel(λem)=Uλλemk=0.1 nm750 nm=0.013%

- 荧光相对强度校准引入的相对标准不确定度urel(Cex)和urel(Cem)

重复测量标准辐射源的光谱10次，并在350 nm处将氘灯和卤钨灯的光谱连接起来得到10次光谱，如图6-1所示，不同颜色代表不同的测量光谱。

图A-1 相对光谱辐射照度标准器的重复测量光谱

重复测量标准辐射源引入的相对标准不确定度u1 rel通过式（5）计算：

urelx=sxxn=1xi=1nxi−x2nn−1                       （A. 2）

其中，sx代表标准偏差；xi代表测量值；x代表平均值；n代表测量次数。

通过式（A. 2）可以计算得到在激发光波段（327 nm-367 nm）的最大相对标准不确定度为：

u1 relEabs=0.30%

证书中标准辐射源在激发光波段346 nm和348处的相对扩展不确定度Urel(Eabs)为5.2%，包含因子k=2，则347 nm处的相对标准不确定度为：

u2 relEabs=UrelEabsk=5.2%2=2.60%

由于校准曲线的数学模型里只包含输入量的商，因此，激发光波段荧光相对强度校准引入的相对标准不确定度urel(Cex)为：

urelCex=u1 rel2Eabs+u2 rel2Eabs=2.62%

通过式（A. 2）可以计算得到在发射光波段（375 nm-700 nm）的最大相对标准不确定度为：

u3 relEem=0.08%

证书中标准辐射源在发射光波段（375 nm-700 nm）的发光峰附近450 nm处的相对扩展不确定度Urel(Eem)为3.0%，包含因子k=2，则其相对标准不确定度为：

u4 relEem=UrelEemk=3.0%2=1.50%

由于校准曲线的数学模型里只包含输入量的商，因此，发射光波段荧光相对强度校准引入的相对标准不确定度urel(Cem)为：

urelCem=u3 rel2Eem+u4 rel2Eem=1.50%

（4）滤光片校准引入的相对标准不确定度urel(Tex)和urel(Tem)

在测量过程中采用的滤光片为中性密度滤光片和长通滤光片，其中中性密度滤光片用于激发光波段光谱采集，长通滤光片用于发射光波段光谱采集。

中性密度滤光片校准证书中的扩展不确定度为UOD=0.002，在345 nm波长处的透射比为Tex=0.030，由于k=2，因此，中性密度滤光片引入的相对标准不确定度为：

urelTex=UODk∗Tex=3.34%

长通滤光片校准证书中的扩展不确定度为ULP=0.005，在375nm-700 nm波长范围内，长通滤光片的最小透射比为Tem=0.962，由于k=2，因此，长通滤光片引入的相对标准不确定度为：

urelTem=ULPk∗Tem=0.26%

- （5）合成标准不确定度

由于测量模型公式（A.1）中仅包含输入量λabs、λem、Cex、Cem、Tex、Tem的积和商，因此，波长校准、荧光相对强度校准和滤光片校准引入的不确定度合成后为：

uB rel=urel2λabs+urel2λem+urel2Cex+uB rel2Cem+urel2Tex+urel2Tem=4.51%

将相对不确定度乘以荧光量子效率的平均值η得到标准不确定度为：

uBη=ηuB rel=54.3%×4.51%=2.4%

将测量重复性引入的标准不确定度uA(η)与uB(η)合成得到的荧光量子效率的合成标准不确定度为：

ucη=uA2η+uB2η=2.5%

（6）扩展不确定度

扩展不确定度U(η)等于包含因子k与合成标准不确定度uc(η)之积，在此取k=2。

Uη=kucη=2×2.5%=5.0% (k=2)

3.4 报告结果

通过以上分析和计算，可得硫酸奎宁溶液荧光量子效率测量的扩展不确定度为：U(η)=5.0% (k=2)。