荧光相对强度和荧光量子效率测量装置校准规范

实验报告

1、实验仪器：

荧光量子效率绝对法测量系统为HORIBA公司的产品，型号为：Nanolog-Kit(FL3-2iHR)。

荧光量子效率绝对法测量系统主要包括三个部分，即激发单元（氙灯和单色仪）、积分球、发射单元（单色仪和探测器），如图1所示。

图1 荧光量子效率绝对法测量系统结构示意图

2、校准用标准器及标准物质

标准汞氩灯（Ocean Optics，型号为HG-1）能提供一系列特征峰的谱线，用来校准单色仪的波长，标准汞氩灯的标准光谱由中国计量科学研究院光学所校准，波长的不确定度为0.1 nm（k=2）。

相对光谱辐射照度标准器（氘灯（上海复享光学股份有限公司，型号为iDH2000-BSC）、带积分球的卤钨灯（广州景颐光电科技有限公司，型号为JYLS-B））能提供波长连续且稳定的光输出。标准辐射源的标准光谱由中国计量科学研究院光学所校准，其相对光谱辐射照度的扩展不确定度为5.6%（k=2，300 nm）。采用标准辐射源对光路、发射单元单色仪和探测器进行校准，并溯源到国家光谱辐射照度基准。

采用硫酸奎宁荧光标准物质（GBW(E)130100）配制硫酸奎宁溶液（3.5 μg/ml，溶剂为0.05 mol/L H2SO4溶液），空白样品为0.05 mol/L H2SO4溶液。

3、校准前准备

装置所有紧固件均应安装牢固，连接件（如光纤）应连接良好，软件能正常工作。

将装置的光源（氙灯）和校准用标准器（标准汞氩灯、相对光谱辐射照度标准器（氘灯、带积分球的卤钨灯））进行预热，氙灯预热时间≥30 min，标准汞氩灯预热时间≥10 min，氘灯预热时间≥15 min，带积分球的卤钨灯预热时间≥5 min，以确保光源强度的稳定。

4、波长重复性

4.1发射侧单色器校准和波长重复性

4.1.1发射侧波长校准

首先进行发射侧单色器波长校准，将标准汞氩灯放置于发射侧单色器的入口处进行测量，如图2a所示，采集标准汞氩灯的特征峰（365.02 nm），如果峰位置有偏差，则调整发射侧单色器的光栅，将特征峰的量值调整为365.02 nm，从而完成对发射侧单色器波长的校准。校准后的的365.02 nm波长处特征峰的谱线如图2b所示。

图2 单色器波长校准。（a）校准方法示意图。（b）校准后的365.02 nm波长处特征峰的谱线。

4.1.2 发射侧波长重复性

在光栅密度为1200 g/mm，发射侧单色器狭缝大小为0.01 nm，步长为0.01 nm，积分时间为0.3 s的测量条件下，重复测量汞氩灯365.02 nm特征峰的谱线10次，该峰位量值的标准偏差为发射侧波长测量重复性：

semλ=i=1nλi−λ2n−1                          （1）

式中：semλ——发射侧波长重复性；

λi——波长测量值；

λ——波长测量平均值；

n——测量次数。

测量结果如下：

| 标准汞氩灯 波长 (nm) | 测量值 (nm) |  |  |  |  | 平均值 (nm) | 重复性 （标准偏差） (nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 365.02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 365.02 | 0.00 |
|  | 365.02 | 365.02 | 365.02 | 365.02 | 365.02 |  |  |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | 365.02 | 365.02 | 365.02 | 365.02 | 365.02 |  |  |

4.2激发侧单色器校准和波长重复性

4.2.1 激发侧波长校准

首先进行激发侧单色器波长校准，将发射侧单色器光栅设置为零级，采集仪器配置的氙灯的特征峰（473.5 nm），如果峰位置有偏差，则调整激发侧单色器的光栅，将特征峰的量值调整为473.5 nm，从而完成对激发侧单色器波长的校准,校准后的473.5 nm波长处特征峰的谱线如图3所示。

图3 校准后的473.5 nm波长处特征峰的谱线。

4.2.2 激发侧波长重复性

在光栅密度为1200 g/mm，激发侧单色器狭缝大小为0.4 nm，发射侧单色器狭缝大小为5 nm，步长为0.1 nm，积分时间为0.3 s的测量条件下，重复测量氙灯473.5 nm特征峰的谱线10次，该峰位量值的标准偏差为激发侧波长测量重复性：

sexλ=i=1nλi−λ2n−1                          （2）

式中：sexλ——激发侧波长重复性；

λi——波长测量值；

λ——波长测量平均值；

n——测量次数。

测量结果如下：

| 氙灯波长 (nm) | 测量值 (nm) |  |  |  |  | 平均值 (nm) | 标准偏差 (nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 473.5 | 0.032 |
|  | 473.5 | 473.5 | 473.5 | 473.5 | 473.5 |  |  |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | 473.6 | 473.5 | 473.5 | 473.5 | 473.5 |  |  |

4.3 荧光相对强度校准曲线和重复性

4.3.1 荧光相对强度校准曲线

校准前，积分球内不放置任何样品，校准采用溯源到国家光谱辐射照度基准、光谱相对强度已知的标准辐射源，将氘灯和卤钨灯的标准光谱在350 nm处连接起来，将相对光谱辐射照度值乘以对应波长得到纵坐标正比于每秒光子数（1/s）的标准光谱曲线Scs。标准辐射源从积分球入口入射，如图4a所示，分别重复测量氘灯和卤钨灯的光谱3次取平均值，并在350 nm处连接起来，得到光谱曲线（Sm），如图4b所示。根据公式（3）将图4b中的两条曲线相比较，获得光谱相对强度校准曲线Cint：

Cint=Scs/Sm                                                  （3）

实验条件为：选择1200 g/mm的光栅，发射单元单色仪的狭缝设置为3 nm，积分时间为0.8 s，氘灯采集波长范围为300 nm-400 nm，步长为2 nm，卤钨灯采集波长范围为300 nm-900 nm，步长为10 nm。

图4 荧光相对强度校准。（a）校准方法示意图。（b）标准辐射源测量光谱曲线（Sm）和标准光谱曲线Scs。（c）光谱相对强度校准曲线。

4.3.2 荧光相对强度重复性

在光栅密度为1200 g/mm，发射侧单色器狭缝大小为3 nm，积分时间为0.8 s的测量条件下，采用装置重复测量相对光谱辐射照度标准器的光谱10次，然后进行归一化，整个波段范围内每个波长下的测量重复性：

sint=1Ii=1nIi−I2n−1                          （3）

式中：sint——荧光相对强度测量重复性；

Ii——荧光相对强度测量值；

I——荧光相对强度平均值；

n——测量次数。

测量结果如下：

图5 相对光谱辐射照度标准器的重复测量光谱

部分波长下的测量结果如下表：

| 波长 (nm) | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 重复性（相对标准偏差） （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 400 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.162 | 0.163 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.26 |
| 500 | 0.824 | 0.822 | 0.824 | 0.821 | 0.823 | 0.823 | 0.825 | 0.823 | 0.822 | 0.823 | 0.823 | 0.13 |
| 600 | 0.916 | 0.915 | 0.916 | 0.915 | 0.919 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 0.917 | 0.915 | 0.916 | 0.12 |
| 700 | 0.418 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.416 | 0.418 | 0.416 | 0.417 | 0.417 | 0.16 |
| 800 | 0.158 | 0.157 | 0.158 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.159 | 0.159 | 0.158 | 0.157 | 0.158 | 0.38 |
| 900 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.64 |

4.4 荧光量子效率测量重复性

在光栅密度为1200 g/mm，激发波长为347 nm，激发侧单色器狭缝大小为10 nm，发射侧单色器狭缝大小为3 nm，积分时间为0.3 s的测量条件下进行测量。在积分球中分别放置盛有3.66 ml硫酸奎宁荧光标准物质（GBW(E)130100）溶液（浓度为3.5 μg/mL，溶剂为0.05 M的H2SO4溶液）的比色皿和盛有3.66 ml 0.05 M的H2SO4溶液（空白溶液）的比色皿，分别测得激发光波段（327 nm-367 nm）和发射光波段（360-710 nm）光谱，将测得的光谱乘以荧光相对强度校准曲线后进行积分，得到硫酸奎宁溶液的激发峰面积La和发射峰面积Pa以及空白样品的激发峰面积Lb和发射峰面积Pb，根据下式计算得到荧光量子效率：

η=NemNex=Pa-PbLb-La                           （4）

重复测量荧光量子效率5次，荧光量子效率测量值的标准偏差为激发侧波长测量重复性：

sη=1ηi=1nηi−η2n−1                          （5）

式中：sη——荧光量子效率测量重复性；

ηi——荧光量子效率测量值；

η——荧光量子效率平均值；

n——测量次数。

测量结果如下：

| 测量值（%） |  |  |  |  | 平均值（%） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 54.3 | 2.1 |
| 55.6 | 54.7 | 53.8 | 52.6 | 54.6 |  |  |