石墨烯粉体材料鉴别计量技术规范（征求意见稿）

不确定度评定

1. 测量方法

在石墨烯粉体技术规范中规定了拉曼频移、X射线衍射2θ角、厚度、透射电镜的测量方法的校准方法。我们以某一石墨烯粉体材料为例，对不确定度评定过程进行分析。

2 拉曼频移的校准不确定度评定示例

2.1 校准方法简述及测量模型

以标准物质的拉曼测量平均值为纵坐标，以标准物质的频移标准值为横坐标，对所得数据点进行线性拟合，如式(1)：

y=a+bx                                              (1)

式中：

y —拉曼频移测量值，单位为每厘米(cm-1)；

x —拉曼频移标准值，单位为每厘米(cm-1)；

a —拟合直线的截距，单位为每厘米(cm-1)；

b —拟合直线的斜率，无量纲。

将石墨烯粉体材料拉曼频移代入式(1)，从而得到石墨烯粉体材料拉曼频移的校准值。

2.2 不确定度评定

2.2.1 校准引入的不确定度分量

所选标准物质频移范围涵盖了待测样品石墨烯的频移范围，因此选用GBW13652萘拉曼频移标准物质在(100-3200) cm-1范围内进行拉曼频移线性校准。

图 1 标准物质拉曼频移测量结果

图1的线性拟合结果为：

y=1.0007x+0.8853；

线性相关系数r=1.000。

仪器校准引入的不确定度uplot见式(2)：

(2)

其中：

式中：

p—待测样品拉曼频移的测量次数，单位为个；

n—标准物质拉曼频移测量的次数，单位为个；

—待测样品拉曼频移的测量平均值，单位为每厘米（cm-1）；

—标准物质所用频移测量n次的平均值，单位为每厘米（cm-1）；

Δνm,j—标准样品第j次测量拉曼频移值，单位为每厘米（cm-1）；

Δνc,j—标准物质第j次测量的拉曼频移，单位为每厘米（cm-1）。

计算得出，S=0.6586 cm-1，Sxx=4.165*107 cm-1，b=1.0007。石墨烯样品共测试9次，故p=9。对GBW13652标准物质8条谱线每条分别测量6次，故n=48。依据公式进行计算，uplot=0.27 cm-1。

2.2.2测量重复性引入的不确定度

石墨烯D峰9次测量结果的标准偏差为ur=2.62 cm-1，测量结果见表1。

表1 石墨烯D峰的测试结果（cm-1）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1343.87 | 1346.32 | 1346.28 | 1346.38 | 1345.06 | 1346.58 | 1345.74 | 1345.35 | 1345.25 | 1345.64 | 2.62 |

2.2.3标准物质引入的不确定度

标准物质引入的不确定度uRM见式(3)：

(3)

式中：

uΔνRM—标准物质拉曼频移的标准不确定度；

n —校准中拉曼频移测量的次数。

所测的标准物质中，与石墨烯D峰1345 cm-1最接近的是萘位于1381.3 cm-1的拉曼频移的扩展不确定度2.2 cm-1(k=2)作为uΔνRM。

uRM=2.2/2/481/2=0.16 cm-1。

2.2.4合成不确定度

合成不确定度uc包括校准引入的不确定度和测量引入的不确定度等因素，由公式(4)计算得到：

(4)

合成不确定度按照公式4计算为2.64 cm-1。

2.2.5 扩展不确定度

扩展不确定度U由公式(5)计算得到：

U=k*uc                                    (5)

取包含因子k=2，U=5.3 cm-1。

3 X射线衍射的校准不确定度评定示例

3.1 校准方法简述及测量模型

以标准物质的所有晶面2θ角度测量平均值为纵坐标，以标准物质的所有晶面2θ角度标准值为横坐标，对所得数据点进行线性拟合，如式(6)：

y=a+bx                                                (6)

式中：

y —2θ角度测量值，单位为每厘米(cm-1)；

x —2θ角度标准值，单位为每厘米(cm-1)；

a —拟合直线的截距，单位为每厘米(cm-1)；

b —拟合直线的斜率，无量纲。

将石墨烯粉体材料2θ角度测量值代入式(6)，从而得到石墨烯粉体材料2θ角度的校准值。

3.2 不确定度评定

3.2.1 校准曲线引入的不确定度分量

校准曲线引入的不确定度见式(7)、(8).

（7）

其中，                （8）

式中：

S：剩余标准偏差；

a：拟合直线的截距；

b：拟合直线的斜率；

p：测试样品晶面测量的次数；

n：标准物质所有晶面测量的总次数；

x0：测试样品的测量平均值；

x：标准物质的测量平均值；

xi：标准物质第i次测量的标准值；

：标准物质的标准值的平均值；

y：标准物质的测量值。

计算得出，S=0.0062，Sxx=10166.45，b=0.99995。石墨烯粉体样品共测试9次，故p=9；对标准物质8个晶面各测1次，故n=8。依据公式进行计算，该石墨烯粉体样品测量值校准后的总平均值校准结果（x0=12.0085）的不确定度uplot( x0) =0.0044°。

3.2.2 测量重复性引入的不确定度

测量重复性引入的不确定度可以通过计算重复测量的标准偏差表示。该石墨烯粉体9次测量结果的标准偏差为ur=0.1207°。

3.2.3 标准物质引入的不确定度

所测的标准物质a值为0.491406±0.000020 nm，c值为0.540554±0.000020 nm，经计算可得标准物质在2θ=12.0085°处引入的不确定度为uRM=5.01E-06°。

3.2.4合成不确定度

合成不确定度uc包括校准引入的不确定度和测量引入的不确定度等因素，由公式(9)计算得到：

(9)

合成不确定度按照公式9计算为0.1208°。

3.2.5 扩展不确定度

扩展不确定度U由公式(10)计算得到：

U=k*uc                                  (10)

取包含因子k=2，U=0.2416°。

4 厚度的校准不确定度评定示例

4.1 校准设备引入的不确定度

使用AFM的分辨率用作整个间隔宽度（d），分辨率的一半（d/2）用作半宽间隔。将其视为均匀分布，设备引入的不确定度分量通过以下公式计算：

u1=d2×3=0.028 nm

4.2 测量过程引入的不确定度

仪器安装在清洁间内，温度、湿度保持恒定，温度、湿度和振动的影响可以忽略不计。根据测量数据评估不确定度。在测量一个氧化石墨烯薄片厚度时，应通过两次重复AFM测量（m=2）的六次单独分析（n=6）获得结果。表2为石墨烯厚度的测量结果。

表2 石墨烯厚度的测试结果

| 测量人员 | 测量次数 | 高度（统计结果） |  | 石墨烯厚度 (nm） | 平均值 (nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品(nm) | 基底(nm) |  |  |
| 1 | 1- 1 | 1.50 | 0.12 | 1.38 | 1.31 |
|  | 1- 2 | 1.38 | 0.08 | 1.30 |  |
|  | 1-3 | 1.43 | 0.10 | 1.33 |  |
|  | 1-4 | 1.38 | 0.10 | 1.29 |  |
|  | 1-5 | 1.40 | 0.13 | 1.27 |  |
|  | 1-6 | 1.41 | 0.09 | 1.32 |  |
| 2 | 2- 1 | 1.30 | 0.03 | 1.27 | 1.27 |
|  | 2- 2 | 1.32 | 0.04 | 1.28 |  |
|  | 2-3 | 1.31 | 0.04 | 1.27 |  |
|  | 2-4 | 1.30 | 0.01 | 1.28 |  |
|  | 2-5 | 1.29 | 0.03 | 1.26 |  |
|  | 2-6 | 1.33 | 0.05 | 1.29 |  |
| 平均值（nm） |  |  |  | 1.30 | / |
| 标准偏差（nm） |  |  |  | 0.03 |  |

测量过程引入的不确定度通过下式计算得到：

u2=sx=1m(n−1)i=1mj=1n(xij−xi)2=0.029 nm

因此，合成不确定度为：

uc=u12+u22=0.0282+0.0292=0.04 nm

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

U = k·uc= 2×0.04 = 0.08 nm