计量技术规范实验报告及不确定度

LED发光强度标准灯校准规范

实验报告及不确定度分析

（2022.11.03）

- 实验目的

使用LED发光强度标准灯（以下简称标准灯），对送检的LED发光强度标准灯（以下简称被测灯）进行校准，测试新制定规范的可行性。

- 实验地点及时间

中国计量科学研究院昌平园区14号楼1001室。2021年10月14日。

- 环境条件

温度25℃，湿度55%

- 检定/校准设备

校准装置由设备组成：

- LED发光强度标准灯组；

- 光度计，型号LMT Iph-Meter I1000 序号SN12A80141

- 光度测量装置：由光学导轨、可调接收器夹具、滑车、可调灯架、光阑等组成。

- 检定/校准人：

校准人：赵伟强 刘慧

- 被检/校样品信息：

被测灯是下一级的LED发光强度标准灯。

- 检定/校准方法及结果：

校准方法见“LED发光强度标准灯”校准规范草稿。采用等距比较法，探测器到灯的距离是2.0 m。

| 标准灯实验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 |  | 标准值相关参数 |  |  | 实验结果 |  |  |  |
| 灯号 | 灯电流(mA) | 规范电压值(V) | 光强-电压温度系数kv | 发光强度 标准值(cd) | 灯电压(V) | 光电流计读数 | 光电常数 | 相对偏差 |
| GQ104 | 144.0 | 64.772 | 0.05940 | 263.24 | 64.766 | 0.9061 | 290.52 | 0.00% |
| GQ107 | 144.0 | 64.924 | 0.05927 | 262.97 | 64.923 | 0.9053 | 290.48 | -0.02% |
| GQ108 | 144.0 | 64.982 | 0.05789 | 265.31 | 64.978 | 0.9130 | 290.59 | 0.02% |
|  |  |  |  |  |  | 平均值 | 290.53 |  |
| 备注 | 2.0 m等距离法 |  |  |  |  |  |  |  |

| 被测灯标定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 |  | 标准值相关参数 |  | 实验结果 |  |  |  |  |
| 灯号 | 灯电流(mA) | 规范电压值 (V) | 光强-电压温度系数kv | 灯电压(V) | 光电流计读数 | 发光强度测试值(cd) | 规范电压下的发光强度值（cd） | 两次偏差 |
| GQ105 | 144.0 | 64.867 | 0.05927 | 64.867 | 0.8959 | 260.29 | 260.29 | 0.00% |
| GQ105 | 144.0 |  |  | 64.857 | 0.8954 | 260.14 | 260.29 |  |
|  |  |  |  |  |  | 平均值 | 260.29 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准不确定度说明：

LED发光强度标准灯的发强度值相对不确定度 Urel =0.44% （k=2）。

- 测量不确定度评定实例：

仅对上一级已标定的直流型LED发光强度标准灯组，使用光学导轨和硅探头型光度计，采用等距离法，标定直流型LED发光强度被测灯的发光强度值的测量结果，进行不确定度评定。

8.1 校准方法

上一级已标定的直流型LED发光强度标准灯组（下面简称标准灯）和被校准的直流型LED发光强度被测灯（下面简称被测灯）在光学导轨上按照本校准规范的相关规定顺序点燃，采用等距离法，将它们各自的光电读数相互比较，计算出被测灯的发光强度值。

标准灯、被测灯到光度接收器的距离均是2.5 m。标准灯和被测灯的种类、外形、相关色温、功率接近，无需要作Vλ失配修正、非线性修正。

8.2 数学模型

根据本规范，被测灯规范电压下发光强度值计算模型：

其中：

式中

——被测灯在规范灯电压下的发光强度值；

——被测灯的规范灯电压值；

——被测灯第j次测量的发光强度测量值；

——被测灯第j次测量的当前灯电压值；

——被测灯第j次测量在规范灯电压下的发光强度值；

——第i标准灯在规范灯电压下的发光强度值；

——第i只标准灯的规范灯电压值；

——被测灯的光强-电压温度系数值；

——第i只标准灯的光强-电压温度系数值；

——被测灯第j次测量对应的光度计读数值；

——第i标准灯对应的光度计读数值；

C——标准灯光强常数Ci（i =1，2，…，n）的平均值；

——第i只标准灯的当前测量灯电压值；

i ——标准灯序号（i =1, 2, 3,……, n）。

8.3 C引入的不确定度分量评定

C的不确定度主要包含四个分量。

- 上一级已标定的直流LED发光强度标准灯组的不确定度。根据校准结果为Urel(Istd)=0.35%，k=2。相应的标准不确定度

urel,1=0.175%，B类评定

- 因当前使用的电测系统与标定标准灯量值时的电测系统不同，因此供给电流存在差异。估计最大的差异为0.03%，均匀分布。对直流LED，在小范围，发光强度对电流的灵敏系数是1。因此电测系统中电流的变化，带入的不确定度分量是

urel,2=1×urel(I)=1×0.03%2×13≈0.01%，B类评定。

- 因当前使用与标定标准灯量值时的环境温度不同，受环境温度影响，标准灯的量值存在变化。采用规范电压法进行量值修正。本实例环境温度约25度，与规范值的环境温度仍可能存在差异，最大的差异为2℃。根据经验，其修正量相对发光强度值的修正相对百分比值是0.34 %。估计测量电压差异最大约0.01%。且kv值自身的不确定度约10 %。估计规范电压法的光强修正值，引入的相对不确定度是0.34%×0.10= 0.034% ，估计均匀分布，则修正后的环境温度差异带来的光强常数不确定度是

urel,3=0.034%×12×13≈0.01%，B类评定。

- 测量过程中，由于各种随机因素的影响，使得各只标准灯的光强常数不一致。本次测量用了3只标准灯，它们的常数Ci（i =1，2，…，n）分别是290.52、290.40、290.78，平均值是290.57。

- 使用极差法计算的光强常数平均值的相对实验室标准差，用A类方法评定C的相对标准不确定度为

- urel,4=11.69290.78−290.40290.57×100%=0.077%，A类评定

8.4 被测灯量值mt引入的不确定分量评定

mt的不确定度主要包含四个分量。

- 由于各种随机因素的影响，被测灯量值mt的读数的重复性。被测灯测量10个读数mti（i =1，2，…，p）,为0.9102、0.9101、0.9103、0.9100、0.9102、0.9103、0.9102、0.9102、0.9102、0.9102，平均值为mt=0.9102。使用贝塞尔公式计算的光强常数平均值的相对实验室标准差，用A类方法评定mt的相对标准不确定度为

- urel,5=mti−mtiC2p(p−1)=0.010%，A类评定

- 灯在重复点燃，其实际发光强度有一定起伏，根据经验，对于被测灯，其灯量值变化范围不超过0.1%，均匀分布。因此认为灯光通量量值分散性引入的不确定度是

- urel,6=0.1%2×13≈0.03%，B类评定

- 光度接收器与被测灯灯丝平面调节引入的不确定度。在本校准规范中，灯丝平面调节的对线偏差不超过±0.3 mm。 光度接收器与被测灯丝平面的调整带来的对距离的影响不会超过±0.6 mm，且服从三角分布，则光度接收器与被测灯丝平面的调整引入的距离相对标准不确定度是

- u(dt)=0.00062.5∙16=0.0082%

- 因为光度计的读数与距离的平方成反比，因此距离的不确定度对mt的标准不确定度贡献为

- urel,7=2∙u(dt)=0.0164%，B类评定

- 被测灯平面姿态引入的不确定度。被测灯在光学导轨装调，其灯丝平面姿态的法线与光学导轨工作光轴存在偏差，该偏差将影响被测灯实际在光度接受器上产生的照度值。据经验，对于被测灯，姿态引起的照度量值变化范围不超过0.3%，均匀分布。因此认为灯姿态引入的不确定度是

- urel,8=0.3%2×13≈0.1%，B类评定

- 8.5 被测灯规范电压法修正引入的不确定分量评定

- 因当前的被测灯量值时的环境温度与规范电压测量温度值可能存在不同，受环境温度影响，被测灯的量值存在变化，采用规范电压法进行量值修正。采用规范电压法进行量值修正。本实例环境温度约25度，与规范值的环境温度仍可能存在差异，最大的差异为2℃。根据经验，其修正量相对发光强度值的修正相对百分比值是0.34 %。估计测量电压差异最大约0.01%。且kv值自身的不确定度约10 %。估计规范电压法的光强值修正值，引入的相对不确定度是0.34%×0.10= 0.034%，估计均匀分布，则被测灯规范电压法修正引入的不确定分量是

- urel,9=0.034%2×13≈0.01% ，B类评定。

8.5 标准不确定度分量评定结果

表B1  LED灯发光强度值标准不确定度来源的评定值

| 不确定度来源 |  | 相对标准不确定度 | 灵敏系数 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光强常数 | 上一级标准灯光强值 | 0.175% | 1 | B |
|  | 电测系统 | 0.01% | 1 | B |
|  | 规范电压修正 | 0.01% | 1 | B |
|  | 灯组调整带来的量值起伏 | 0.077% | 1 | A |
| 测量 读数 | 被校灯的测量重复性 | 0.010% | 1 | A |
|  | 被校灯重复点燃时量值分散性 | 0.03% | 1 | B |
|  | 光度接收器与被测灯灯丝平面调节 | 0.0164% | 1 | B |
|  | 被测灯平面姿态 | 0.1% | 1 | B |
| 其他 | 被测灯规范电压修正 | 0.01% | 1 | B |

8.6 单支被测灯校准结果的相对合成标准器不确定度

上述各不确定度来源独立，不相关。相对合成标准不确定度的计算公式简化为

uc,rel=i=18urel,i2 =0.22%

8.7 扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度为

Urel=0.25%×2=0.44%

本次校准结果的相对扩展不确定度评定值是

Urel=0.44%   (k=2)