中华人民共和国国家计量技术规范

LED光源光子通量

实 验 报 告

（2022.10.19）

- 实验目的

使用光谱光子通量标准灯，对LED灯进行校准，测试新制定规范的可行性。

- 实验地点及时间

试验地点：北京市朝阳区北三环东路18号13号楼115室。

试验时间：2022年10月19日。

- 环境条件

温度（22~24）℃，湿度（30~40）%

- 检定/校准设备

标准器由下列设备组成：

- 光谱光子通量标准灯（即光谱总辐射通量标准灯），型号24V/100W，序号1901101、1901102、1903011；

| 校准使用的计量基（标）准装置（含标准物质）/主要仪器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 | 证书编号 | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |
| 光谱光子通量标准灯 | (350~1100) nm; (100 ~ 4000) lm; | Urel=(2.9~1.2)% (k=2); | GXgd2022-20242 | 2023-09-01 |

- 检定/校准人：

校准人：闫劲云 赵伟强

- 被检/校样品信息：

厦门三安光电有限公司生产的ZK-TB18-VE02/A型LED植物光照灯，序号SA8#DC

- 检定/校准方法及结果：

校准方法见“LED光源光子通量”校准规范草稿。

使用1901102定标球形光谱辐射计后，用1901101号灯验证，结果见下图

图 1 系统定标及验证

被测灯光谱如下图：

图 2 被测灯SA8#DC光谱

校准结果如下：

| 灯号 | 灯电流 mA | 灯电压 V | 光子通量（360 nm ~830 nm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | s-1 | μmol·s-1 |
| SA8#DC | 160.0 | 100.66 | 2.208×1019 | 36.66 |

说明：

- 使用球形光谱辐射计进行校准。

- 光子通量的校准不确定度为: Urel = 2.5% (k = 2)。

- 1 mol代表6.022 140 76×1023个。

- 校准结果不确定度分析示例：

8.1 校准方法

按照本校准规范的要求和步骤，采用一只标准灯定标校准装置的光谱总辐射通量密集度常数c1(λ)，用另外的标准灯验证通过之后，公式(8.1)得到被测灯的光子通量Φp(λ)。

8.2 测量模型

被测灯的光谱光子通量Φp(λ)计算公式即为测量模型:

|  | Φpλ=c1λmλλhcα(λ) | (8.1) |
| --- | --- | --- |

式中：

| c1(λ)—— | 光谱总辐射通量密集度常数 |
| --- | --- |
| m(λ)—— | 光电读数 |
| λ—— | 波长，单位m |
| h—— | 普朗克常数=6.626 070 15 10-34 J∙s |
| c—— | 真空中的光速=299 792 458 m∙s-1 |
| α(λ)—— | 被测灯的光谱吸收修正因子 |

8.3 不确定度分量评定

根据测量模型（8.1），合成相对标准不确定度按下式计算：

|  | urel2Φpλ=urel2c1λ+urel2mλ+urel2λ+urel2α(λ) | (8.2) |
| --- | --- | --- |

8.3.1 c1(λ)的不确定度评定

主要包含三个分量：标准灯光谱光子通量的不确定度分量u11、电测系统差异的不确定度分量u12和其它随机因素导致的不确定度分量u13。

标准灯的量值通过变角辐射计给出，依据变角辐射计的不确定度评定，u11=0.8%。定标校准装置用的标准灯电流与参考值存在微小差异，最大为0.02%，光谱光子通量对电流差异的敏感系数根据经验约为6，因此u12= 0.02%/36 = 0.07%。其它随机因素导致的不确定度分量u13= 0.03%。c1(600)的不确定度由上述三项合成，urel[c1(600)] = 0.8%2+0.07%2+0.03%2 = 0.8%。

8.3.2 被测灯量值的不确定度评定

被测灯量值重复性的不确定度u21：连续读取10次，计算平均值的相对标准差，得u21=0.2%。被测灯在波长（350~850）nm范围内的量值重复性相对标准差见下图。

图 3 被测灯SA8#DC 相对标准差

被测灯重复点燃时量值的重复性u22：根据经验，u22=0.2%。

光谱辐射计非线性导致的不确定度分量u23：根据经验，u23=0.1%。

积分球空间响应不均匀导致的不确定度分量u24：根据经验，u24=0.2%。

则被测灯量值的不确定度urel[m(600)] = 0.2%2+0.2%2+0.1%2+0.2%2 = 0.36%。

8.3.3 波长测量的不确定度评定

波长的测量不确定度由光谱辐射计决定，经波长校准后，波长的测量不确定度为0.1 nm，则相对不确定度urel[600] = 0.1/600≈0.02%。

8.3.4 吸收修正的不确定度评定

标准灯为24V/100W的卤素灯，被测灯为长1.2 m的LED灯管，需测量光谱吸收修正。测量10次光谱吸收修正系数(600)，计算平均值的相对标准差，得urel[(600)] = 0.15%。在波长（350~1050）nm范围内的光谱吸收修正相对标准差见下图。

图 4 光谱吸收修正相对标准差

8.3.5 相对合成不确定度及扩展不确定度

各项不确定度来源及评定值见下表。

表 1 波长600nm处的相对标准不确定度来源的评定值

| 不确定度来源 | 测量不确定度分量 | 灵敏系数 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| c1(λ) | 0.80% | 1 | B |
| 被测灯量值重复性 | 0.02% | 1 | A |
| 被测灯点燃重复型 | 0.2% | 1 | A |
| 光谱辐射计非线性 | 0.1% | 1 | B |
| 积分球空间响应不均匀 | 0.2% | 1 | B |
| 波长测量 | 0.02% | 1 | A |
| 吸收修正 | 0.15% | 1 | B |

上述各项不确定度来源独立、不相关。相对合成标准不确定度urel[Φp(600)] = 0.8%2+0.36%2+0.02%2+0.15%2= 0.09%。

取包含因子k=2，则扩展不确定度为Urel = 1.8%，(k=2)。

8.4 测量不确定度的报告

将波长（360~830）nm范围内的不确定度综合考虑，LED光源光子通量测量结果的相对扩展不确定度为：

Urel = 2.5%,（k=2）                   （8.3）

- 实验报告小结

实验数据表明，该校准方法可靠并切实可行。