中华人民共和国国家计量技术规范

小功率LED光强计

实 验 报 告

（2022.10.16）

- 实验目的

使用LED标准管，对小功率LED光强计进行校准，测试新制定规范的可行性。

- 实验地点及时间

试验地点：厦门市计量检定测试院湖滨南路170号主楼501室。

试验时间：2022年10月16日。

- 环境条件

温度22℃，湿度57%

- 检定/校准设备

标准器由下列设备组成：

- LED标准管，型号20mA，序号W1703、R1702、G1704、B1701；

- 数字源表，型号2400，序号4018859 。

| 校准使用的计量基（标）准装置（含标准物质）/主要仪器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 | 证书编号 | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |
| LED标准管 | （0.1 ~ 10 ）cd | Urel = 3.0% (k=2) | GXgd2022-01535 | 2023-05-25 |
| 数字源表 | 0.1mA-1A | Urel = 5×10-4 (k=2) | DX2022-05700 | 2023-08-28 |

- 检定/校准人：

校准人：康品春 阮育娇

- 被检/校样品信息：

美国OL公司产OL770-OL 15AB型小功率LED光强计，序号13414249

- 检定/校准方法及结果：

校准方法见“小功率LED光强计”校准规范草稿。OL770-OL 15AB型小功率LED光强计按仪器使用说明在CIE标准条件B下定标后校准，校准过程读数如下。

| CIE标准条件B（d=100mm） | LED标准管 | 标准值（cd） | 测量值（cd） | 相对示值误差（%） | 修正因子 k | Urel （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 白 | 1.409 | 1.406 | -0.2% | 1.00 | 3.5% |
|  | 红 | 1.313 | 1.299 | -1.1% | 1.01 |  |
|  | 绿 | 3.107 | 3.162 | +1.8% | 0.98 |  |
|  | 蓝 | 0.826 | 0.879 | +6.4% | 0.94 |  |
| CIE标准条件A（d=316mm） | 白 | 1.448 | 1.493 | +3.1% | 0.97 |  |
|  | 红 | 1.370 | 1.371 | +0.1% | 1.00 |  |
|  | 绿 | 3.229 | 3.424 | +6.0% | 0.94 |  |
|  | 蓝 | 0.824 | 0.926 | +12.4% | 0.89 |  |

- 校准结果不确定度分析示例：

8.1 校准方法

按照本校准规范的要求和步骤，采用LED标准管对小功率LED光强计进行校准，取LED平均发光强度示值误差值作为测量结果。

8.2 测量模型

建立测量模型

（8.1）

式中： ——LED平均发光强度测量示值误差；

——LED平均发光强度测量平均值；

——LED平均发光强度标准值。

8.3 不确定度分量评定

8.3.1 测量重复性引入的标准不确定度评定

用被校小功率LED光强计对标准LED单管进行10次独立重复测量，以白光LED单管为例，测量数据如表8.1所示。根据贝塞尔公式计算单次测得值的实验标准偏差。

（8.2）

（8.3）

表8.1 重复性测量数据（单位：cd）

| 校准点 | 测量值 |  |  |  |  | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.409 | 1.406 | 1.409 | 1.405 | 1.406 | 1.406 | 1.4064 | 0.0016 |
|  | 1.408 | 1.404 | 1.408 | 1.407 | 1.405 |  |  |

8.3.2 LE单标准管上级溯源引入的标准不确定度评定

上级溯源LED标准管平均发光强度值的引入的相对扩展不确定度为3.0%，k=2，则LED标准管上级溯源引入的标准不确定度估计为：

（8.4）

8.3.3电测系统引入的标准不确定度评定

电测系统供给LED管的电流与真实值有一定差异，估计最大差异可达0.1%，认为服从均匀分布，，根据经验，电流变化1%导致光度的变化为6%，则电测系统引入的标准不确定度估计为：

（8.5）

8.4 合成标准不确定度的评定

| 不确定度来源 |  | ui（%） |
| --- | --- | --- |
|  | 测量重复性引入的标准不确定度 | 0.2% |
|  | 标准器上级溯源引入的标准不确定度 | 1.5% |
|  | 电测系统引入的标准不确定度 | 0.4% |

由于各标准不确定度分量不相关，故合成标准不确定度为：

（8.6）

8.5 扩展不确定度的评定

取k=2，故扩展不确定度为：

（8.7）

8.6 测量不确定度的报告

LED平均发光强度误差测量结果的相对扩展不确定度为：

Urel = 3.5% （k =2）                   （8.8）

- 实验报告小结

使用LED标准管，对送检小功率LED光强计进行校准。数据表明，该校准方法可靠并切实可行。