中华人民共和国国家计量技术规范

JJF  XXXX—XXXX

氘灯（200 nm～400 nm）光谱辐射照度校准规范

Calibration Specification for (200 nm～400 nm) Spectral Irradiance of Deuterium Lamps

（征求意见稿）

20XX–XX–XX 发布                           20XX–XX–XX 实施

国家市场监督管理总局 发 布

氘灯（200 nm～400 nm）光谱辐射照度校准规范

Calibration Specification for (200 nm ～400 nm) Spectral Irradiance of Deuterium Lamps

JJF  xxxx—xxxx

归口单位：全国光学计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

苏州市计量测试院

参加起草单位：江苏省计量科学研究院

陕西省计量科学研究院

深圳市计量质量检测研究院

本规程委托全国光学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

代彩红（中国计量科学研究院）

吴志峰（中国计量科学研究院）

黎俊（苏州市计量测试院）

参加起草人：

李玲（中国计量科学研究院）

张帆（江苏省计量科学研究院）

李奕（陕西省计量科学研究院）

杜岚（深圳市计量质量检测研究院）

目    录

引言	Ⅱ

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 概述	（1）

4 计量特性	（2）

4.1 光谱不稳定度	（2）

4.2光谱辐射照度	（2）

4.3相邻校准周期内变化率	（2）

5 校准条件	（2）

5.1 环境条件	（2）

5.2 测量标准及校准设备	（2）

6 校准项目和校准方法	（2）

6.1 校准项目	（2）

6.2 校准前检查	（3）

6.3 校准方法	（3）

7 校准结果表达	（4）

8 复校时间间隔	（5）

附录A  校准证书内页推荐格式	（6）

附录B  校准原始记录参考格式	（7）

附录C  测量不确定度评定示例	（9）

引言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1032《光学辐射计量名词术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定评定与表示》和JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范制定的基础性系列规范。

本规范为首次制定。

氘灯（200 nm～400 nm）光谱辐射照度校准规范

1  范围

本校准规范适用于氘灯在（200 nm～400 nm）波长范围内的光谱辐射照度的校准。氙灯等其它类型紫外光源的光谱辐射照度校准可参照本规范进行。

2  引用文件

本规范引用了以下文件：

JJG 384  光谱辐射照度标准灯

JJF 1754 氘灯光谱辐射亮度（250 nm～400 nm）校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

氘灯是一种气体放电灯，灯丝阴极发射的热电子在电场加速下向阳极运动，与氘气分子产生非弹性碰撞而激发紫外辐射。按照窗口的形式可以分为端窗型和侧窗型，按照插脚方式可分为三只插脚（插座）式和三根插脚引线式。采用紫外玻璃窗口的氘灯的光谱范围为185 nm～400 nm，采用合成二氧化硅窗口的氘灯的光谱范围为160 nm～400 nm，采用MgF2窗口的氘灯的光谱范围为115 nm～400 nm。

由于氘灯发出的辐射主要集中在紫外波段，且具有高稳定性、复现性好，寿命长，体积小、使用方便等优点，使其成为国际上紫外波段常用的光谱辐射照度传递标准光源，用于保存和传递200 nm～400 nm波段光谱辐射照度量值，还可用于紫外波段光谱辐射计的校准等。

典型氘灯的结构示意图如图1所示，主要由灯壳、阴极、阳极、小孔、芯柱等组成。有的氘灯系统带有监测探测器，用于监测氘灯紫外辐射的变化。常用氘灯的功率是30 W，工作电流约为300 mA。

图1 典型氘灯的结构示意图

4  计量特性

4.1光谱不稳定度

经过20 min预热后，在200 nm～400 nm波长范围，30 min内氘灯的光谱不稳定度不超过1.5%。

4.2 光谱辐射照度

距离氘灯500 mm处，200 nm波长的光谱辐射照度≥0.03 μW/(cm2nm)。

4.3 相邻校准周期内变化率

在200 nm～400 nm波长范围，氘灯相邻校准周期内光谱辐射照度最大变化率不超过12%。相邻校准周期一般为50个小时或2年。

注：以上指标不适用于合格性判定，仅供参考。

5 校准条件

5.1 环境条件

5.1.1环境温度：（23±5）℃，湿度：≤80％RH。

5.1.2 环境应清洁，无腐蚀性气体，周围无影响仪器正常工作的粉尘、震动和电磁场、杂散光的干扰。

5.2 测量标准及校准设备

5.2.1光谱辐射照度标准氘灯

光谱辐射照度标准氘灯应经过老化，相邻校准周期内变化率不超过10%，200 nm～400 nm范围光谱辐射照度测量不确定度U≤9.0%（k=2）。

5.2.2 其他配套设备

入射光路：一般为积分球或漫射板。

单色仪：工作波长范围不小于200 nm～400 nm，波长示值误差应优于0.2 nm，采样间隔应小于或等于5 nm，杂散光水平小于等于10-4；

数字电测仪表：读数的有效数字必须在三位以上。线性误差应优于0.5%。

调整氘灯六维调整支架，确保氘灯发射面的中心与测量系统的光轴重合且垂直。采用光路准直系统调整并保持系统的光轴。

光阑和杂散光屏蔽系统用于屏蔽系统的杂散光。

6校准项目和校准方法

6.1校准项目

光谱不稳定度、光谱辐射照度、相邻校准周期内变化率。

6.2 校准前检查

校准前，应检查氘灯的外观。氘灯应标明制造厂名、出厂编号、型号，玻壳应透明，不得有气泡、结石、斑点、条纹、擦伤、发雾及影响透明度的缺陷，薄厚均匀。

氘灯电源如采用自带电源，应标明制造厂名、出厂编号、型号。氘灯电源显示部分和按键等不应有影响正常工作的缺陷，如影响其正常工作，则应立即通知送校单位。

6.3校准方法

6.3.1校准装置原理图

采用光谱比较测量法，在光谱辐射照度校准装置上进行校准。校准装置的框图如图2所示。

图2  光谱辐射照度校准装置的框图

6.3.2光谱不稳定度

点燃待测氘灯，预热20 min稳定后，在0 min，10 min，20 min，30 min分别用光谱辐射照度校准装置测量氘灯的光谱辐射照度值，设最小值为Emin()，最大值为Emax()，按式（1）计算光谱不稳定度S()。

S()=Emax-Emini=1nEi()n100%                             (1)

式中：

S() —光谱不稳定度，%；

Emin() —光谱辐射照度测量最小值，μWcm-2nm-1；

Emax()—光谱辐射照度测量最大值，μWcm-2nm-1。

6.3.3光谱辐射照度

氘灯在使用前用酒精棉球轻轻擦拭窗口，避免用手触摸。操作时应轻拿轻放，保持氘灯玻壳清洁。调整氘灯位姿，确保氘灯发射面的中心与测量系统的光轴重合且垂直。氘灯通电预热时间应至少20 min。

校准时应选择合适的测量距离并做记录，通常为500 mm，也可根据校准需求选择其他合适的测量距离。

氘灯光谱辐射照度的校准采用光谱比较测量法，在光谱辐射照度校准装置上进行测量。校准方法如下：

1）将标准氘灯安装于光谱辐射照度校准装置上，测量每一波长λ处的光谱响应信号Vs ()。

2）将待测氘灯安装于光谱辐射照度校准装置上，测量每一波长λ处的光谱响应信号V ()。

3）设标准氘灯的光谱辐射照度值为Es ()，则待测氘灯的光谱辐射照度值E ()为：

E=Es ()VVs                                （2)

式中：

E()—待测氘灯的光谱辐射照度值，μWcm-2nm-1；

Es ()—标准氘灯的光谱辐射照度值，μWcm-2nm-1；

Vs ()—标准氘灯的光谱响应信号，V；

V ()—被测氘灯的光谱响应信号，V。

氘灯校准波长点间隔应不大于10 nm。

6.3.4相邻校准周期内变化率

上一校准周期待测氘灯的光谱辐射照度为E0()，本次校准的光谱辐射照度为E()。按式（3）计算相邻校准周期内光谱辐射照度变化率E()。

E=E-E0E0100%                               (3)

式中：

E()—相邻校准周期内光谱辐射照度变化率，%；

E0() —上一校准周期的光谱辐射照度值，μWcm-2nm-1；

E()—本次校准的光谱辐射照度值，μWcm-2nm-1。

取200～400 nm范围光谱辐射照度最大变化率作为校准结果。

7校准结果表达

经校准的氘灯发给校准证书。校准证书内页推荐格式见附录A。校准证书应至少包含以下内容：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

校准环境的描述（包括校准时试验装置内的温度和湿度）；

校准的波长范围；

校准结果及测量不确定度的说明；

对校准规范的偏离的说明；

校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

校准结果仅对被校对象有效的声明；

未经实验室书面批准，不得部分复印证书或报告的声明。

8复校时间间隔

氘灯光谱辐射照度的建议复校时间间隔为2年或累计使用50个小时。根据实际使用情况，可以按照用户的需要确定氘灯的校准时间间隔。

附录 A

校准证书内页推荐格式

A.1光谱辐射照度校准结果：

| 波长/nm | 光谱辐射照度E() | 测量不确定度/%, k=2 | 波长/nm | 光谱辐射照度E() | 测量不确定度/%, k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 |  |  | 310 |  |  |
| 210 |  |  | 320 |  |  |
| 220 |  |  | 330 |  |  |
| 230 |  |  | 340 |  |  |
| 240 |  |  | 350 |  |  |
| 250 |  |  | 360 |  |  |
| 260 |  |  | 370 |  |  |
| 270 |  |  | 380 |  |  |
| 280 |  |  | 390 |  |  |
| 290 |  |  | 400 |  |  |
| 300 |  |  | / |  |  |

A.2光谱不稳定度：

A.3相邻校准周期变化率：

说明：

- 光谱辐射照度E()单位：Wcm-2nm-1

- 校准距离：    mm

- 校准用标准氘灯：

- 被校准氘灯的工作电流：    mA；电压：    V

- 光谱辐射照度校准装置的光谱带宽：    nm

其它有必要说明的事项

附录 B

校准原始记录参考格式(一)

第    页 /共    页

原始记录编号： 证书编号： -

客户名称： 电话： 送检日期： 客户地址： 邮编： 联系人： 检测类别： 校准 测试 制造厂： 型号规格： 出厂编号： 外观检查： 正常 有缺陷 其它说明：

所依据的技术文件： # JJF - 《氘灯光谱辐射照度（200 nm~400 nm）》校准规范 # 其它文件：

校准使用的主要基（标）准装置或主要标准器： 名称： 型号规格： 测量范围： 测量不确定度： 证书编号： 证书有效期至：

校准方法：光谱比较测量法 用标准氘灯校准光谱辐射照度校准装置，得到200 nm～400 nm校准装置的光谱辐射照度响应度，再用光谱辐射照度校准装置测量被测氘灯的光谱辐射照度。

实验室环境条件： 温度： ℃ 相对湿度： %

校准原始记录参考格式(二)

第    页 /共    页

| # 光谱辐射照度校准结果： 波长/nm; 光谱辐射照度E(); 测量不确定度 /%（k=2）; 波长/nm; 光谱辐射照度E(); 测量不确定度 /%（k=2）. 200; 310. 210; 320. 220; 330. 230; 340. 240; 350. 250; 360. 260; 370. 270; 380. 280; 390. 290; 400. 300; /. |
| --- |
| 光谱不稳定度： S()=Emax-Emini=1nEi()n100% | 30 min内光谱不稳定度S() % |
| 相邻校准周期内变化率： E=E-E0E0100% | 相邻校准周期内变化率E()： % |
| 说明： - 光谱辐射照度E ()单位：Wcm-2nm-1 - 校准距离： mm - 校准用标准氘灯： - 被校准氘灯的工作电流： mA；电压： V - 光谱辐射照度校准装置的光谱带宽： nm |  |
| 复校时间间隔： 2年或累计使用50个小时。 |  |
| 校准日期： 校准地点： 校准员： 核验员： |  |

附录C

测量不确定度评定示例

本附录对氘灯在200 nm～400 nm光谱辐射照度的测量结果进行不确定度评定。

C .1  校准方法

用标准氘灯校准光谱辐射照度校准装置，得到200 nm～400 nm校准装置的光谱辐射照度响应度，再用校准装置测量被测氘灯的光谱辐射照度。

C .2  不确定度评定的数学模型

光谱辐射照度的修正因子的数学模型为：

E()=Es()V()Vs()                          (C.1)

式中：

E()——待测氘灯的光谱辐射照度，Wcm-2nm-1；

Es ()——标准氘灯的光谱辐射照度，Wcm-2nm-1；

V()——待测氘灯的光谱响应信号，V；

Vs ()——标准氘灯的光谱响应信号，V；

不确定度来源包括：测量重复性，安装与装调误差，标准氘灯的测量不确定度，电测系统，波长误差，带宽的影响，距离测量，测量系统的非线性、杂散辐射等。

假设各不确定度来源之间互不相关，则不确定度计算公式可表示为：

|  |  | (C.2) |
| --- | --- | --- |

C .3  输入量的相对标准不确定度评定

C .3.1 测量重复性

被测氘灯安装并预热后，测量条件固定，在200 nm～400 nm波长范围，连续进行多次（n6）重复测量，根据贝塞尔公式计算测量的相对实验标准偏差，即测量的重复性引起的相对标准不确定度u1 rel。本实例中的测量次数为6，计算的重复性不确定度见表C.1。

表C.1 测量的重复性（n=6）

| 波长 /nm | 重复性% | 波长 /nm | 重复性% | 波长 /nm | 重复性% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 1.50 | 270 | 0.40 | 340 | 0.40 |
| 210 | 1.30 | 280 | 0.40 | 350 | 0.50 |
| 220 | 1.00 | 290 | 0.40 | 360 | 0.50 |
| 230 | 0.80 | 300 | 0.40 | 370 | 0.50 |
| 240 | 0.60 | 310 | 0.30 | 380 | 0.60 |
| 250 | 0.40 | 320 | 0.30 | 390 | 0.80 |
| 260 | 0.40 | 330 | 0.30 | 400 | 0.90 |

C .3.2 安装与装调

对被测氘灯进行多次安装和装调（n 3），安装和装调带来的测量不确定度为u2rel。表C.2为3次安装和装调带来的测量不确定（采用极差算法）。

表C.2 安装和装调带来的不确定度（n=3）

| 波长/nm | 安装和装调 /% | 波长/nm | 安装和装调 /% | 波长/nm | 安装和装调 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 1.60 | 270 | 0.43 | 340 | 0.55 |
| 210 | 1.50 | 280 | 0.43 | 350 | 0.60 |
| 220 | 1.10 | 290 | 0.43 | 360 | 0.60 |
| 230 | 0.90 | 300 | 0.35 | 370 | 0.60 |
| 240 | 0.70 | 310 | 0.35 | 380 | 0.60 |
| 250 | 0.43 | 320 | 0.35 | 390 | 0.90 |
| 260 | 0.43 | 330 | 0.35 | 400 | 0.95 |

C .3.3标准氘灯的量值溯源

标准氘灯的量值溯源不确定度u3rel见表C.3。

表C.3 标准氘灯的量值溯源不确定度（k=1）

| 波长/nm | 标准氘灯的量值溯源 /% | 波长/nm | 标准氘灯的量值溯源/% | 波长/nm | 标准氘灯的量值溯源/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 2.64 | 270 | 0.90 | 340 | 1.13 |
| 210 | 2.14 | 280 | 0.92 | 350 | 1.19 |
| 220 | 1.76 | 290 | 0.93 | 360 | 1.24 |
| 230 | 1.50 | 300 | 0.91 | 370 | 1.29 |
| 240 | 1.22 | 310 | 0.91 | 380 | 1.37 |
| 250 | 0.92 | 320 | 0.95 | 390 | 1.67 |
| 260 | 0.91 | 330 | 0.97 | 400 | 1.79 |

C .3.4 电测系统

被测氘灯的电测系统带来的光谱辐射照度测量不确定度u4 rel见表C.4。

表C.4 电测系统带来的测量不确定度

| 波长/nm | 电测系统 /% | 波长/nm | 电测系统 /% | 波长/nm | 电测系统 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0.17 | 270 | 0.13 | 340 | 0.10 |
| 210 | 0.16 | 280 | 0.13 | 350 | 0.10 |
| 220 | 0.16 | 290 | 0.12 | 360 | 0.10 |
| 230 | 0.15 | 300 | 0.12 | 370 | 0.09 |
| 240 | 0.15 | 310 | 0.11 | 380 | 0.09 |
| 250 | 0.14 | 320 | 0.11 | 390 | 0.08 |
| 260 | 0.14 | 330 | 0.11 | 400 | 0.08 |

C .3.5 波长误差

公式（C.3）描述了氘灯不确定度与波长不确定度的关系。

（C.3）

式中，是氘灯光谱分布对波长的导数，是波长的测量不确定度。

光谱比较测量系统的波长误差为0.025 nm，带来的光谱辐射照度测量不确定度u5rel见表C.5。

表C.5 波长误差带来的测量不确定度

| 波长/nm | 波长误差 /% | 波长/nm | 波长误差 /% | 波长/nm | 波长误差 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0.25 | 270 | 0.14 | 340 | 0.08 |
| 210 | 0.19 | 280 | 0.12 | 350 | 0.08 |
| 220 | 0.18 | 290 | 0.12 | 360 | 0.06 |
| 230 | 0.18 | 300 | 0.11 | 370 | 0.06 |
| 240 | 0.17 | 310 | 0.11 | 380 | 0.03 |
| 250 | 0.16 | 320 | 0.10 | 390 | 0.03 |
| 260 | 0.15 | 330 | 0.09 | 400 | 0.03 |

C .3.6 距离测量

采用千分尺测量被测氘灯与校准装置之间的距离，测量误差为0.5 mm，对于500mm的测量距离，带来的光谱辐射照度测量不确定度u6 rel为0.25%。

C .3.7 测量系统的非线性

采用双光阑法测量系统的非线性，带来的测量不确定度u7 rel不超过0.5%。

C .3.8 杂散辐射

采用截止滤光片法测量系统的杂散辐射，带来的测量不确定度u8 rel见表C.6。

表C.6 杂散辐射带来的不确定度

| 波长/nm | 杂散辐射 /% | 波长/nm | 杂散辐射/% | 波长/nm | 杂散辐射/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0.50 | 270 | 0.10 | 340 | 0.10 |
| 210 | 0.25 | 280 | 0.10 | 350 | 0.10 |
| 220 | 0.20 | 290 | 0.10 | 360 | 0.10 |
| 230 | 0.15 | 300 | 0.10 | 370 | 0.10 |
| 240 | 0.12 | 310 | 0.10 | 380 | 0.10 |
| 250 | 0.10 | 320 | 0.10 | 390 | 0.10 |
| 260 | 0.10 | 330 | 0.10 | 400 | 0.10 |

C .4  合成相对标准不确定度

以上各不确定度分量不相关，各不确定度分量、合成相对标准不确定度uc、以及扩展不确定度的计算结果见表C.7所示。

表C.7 不确定度来源列表

| 波长 /nm | A 类不确定度 % |  | B类不确定度 % |  |  |  |  |  | 合成标准不确定度 % | 扩展不确定度 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 % u1 | 安装与装调% u2 | 标准灯 % u3 | 电测系统 % u4 | 波长 % u5 | 距离 % u6 | 测量系统的非线性 % u7 | 杂散辐射 % u8 | uc (%) | U(%) k=2 |
| 200 | 1.50 | 1.60 | 2.64 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 3.5 | 7.0 |
| 210 | 1.30 | 1.50 | 2.14 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 3.0 | 6.0 |
| 220 | 1.00 | 1.10 | 1.76 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.50 | 0.20 | 2.4 | 4.8 |
| 230 | 0.80 | 0.90 | 1.50 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.50 | 0.15 | 2.0 | 4.0 |
| 240 | 0.60 | 0.70 | 1.22 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.50 | 0.12 | 1.7 | 3.3 |
| 250 | 0.40 | 0.43 | 0.92 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 1.2 | 2.5 |
| 260 | 0.40 | 0.43 | 0.91 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 1.2 | 2.5 |
| 270 | 0.40 | 0.43 | 0.90 | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 1.2 | 2.5 |
| 280 | 0.40 | 0.43 | 0.92 | 0.13 | 0.12 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 1.2 | 2.5 |
| 290 | 0.40 | 0.43 | 0.93 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 1.2 | 2.5 |
| 300 | 0.40 | 0.35 | 0.91 | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 1.2 | 2.4 |
| 310 | 0.30 | 0.35 | 0.91 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 1.2 | 2.4 |
| 320 | 0.30 | 0.35 | 0.95 | 0.11 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 1.2 | 2.4 |
| 330 | 0.30 | 0.35 | 0.97 | 0.11 | 0.09 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 1.2 | 2.5 |
| 340 | 0.40 | 0.55 | 1.13 | 0.10 | 0.08 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 1.4 | 2.9 |
| 350 | 0.50 | 0.60 | 1.19 | 0.10 | 0.08 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 1.5 | 3.1 |
| 360 | 0.50 | 0.60 | 1.24 | 0.10 | 0.06 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 1.6 | 3.2 |
| 370 | 0.50 | 0.60 | 1.29 | 0.09 | 0.06 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 1.6 | 3.2 |
| 380 | 0.60 | 0.60 | 1.37 | 0.09 | 0.03 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 1.7 | 3.4 |
| 390 | 0.80 | 0.90 | 1.67 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 2.1 | 4.3 |
| 400 | 0.90 | 0.95 | 1.79 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.50 | 0.10 | 2.3 | 4.6 |