- 实验目的

采用紫外光谱辐射计、紫外积分球、紫外变角辐射计、紫外光谱辐射照度标准灯和紫外（光谱）辐射通量标准灯，对紫外LED的（光谱）辐射照度、（光谱）辐射通量、平均辐射强度、相对光谱分布、峰值波长、中心波长、带宽进行校准。

- 实验地点

厦门市计量检定测试院五楼512室

- 环境条件

实验室温度：23.1℃  相对湿度：60%   暗室

- 校准设备

表1 校准设备表

| 校准使用的标准器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |
| 光谱辐射照度标准灯 | 200nm~400nm | U=（10~1.7）% (k=2) | GXfs2021-12452 GXfs2021-12457 | 2023.07.22 |
| 双单色仪光谱分析仪 | 200nm~400nm | U=（12~6）% (k=2) | DX2021-07258 | 2022.12.09 |

- 校准人

阮育娇，黄艺滨

- 被校样品信息

紫外LED，型号：SCM35BUC00E1Z1

- 校准方法及结果

- （光谱）辐射照度

校准方法：紫外LED电流设置在350mA，定标后的紫外光谱辐射计测量紫外LED的光谱辐射照度（200nm~400nm），通过积分，得到LED 200nm-400nm波段的紫外辐射照度。重复测量3次，取平均值，为紫外LED的辐射照度。

表2紫外辐射照度校准结果

| 波段（nm） | 光谱辐射照度(µW/cm2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 200~400 | 15.26 | 15.21 | 15.23 | 15.23 |

- （光谱）辐射通量

校准方法：采用变角辐射计法，通过对一定距离下紫外LED整个发光面辐射照度的测量，进而得到紫外LED在200nm~400nm的辐射通量为55.34 mW。

- 平均辐射强度

校准方法：采用定标后的紫外光谱辐射计在一定距离下测量紫外LED的光谱辐射照度，通过累加积分，得到LED 200nm-400nm波段的紫外辐射照度E。CIE B条件的测试距离d为10 cm。利用公式（1）计算得到紫外LED的平均辐射强度I。

I=E∙d2                            （1）

表3平均辐射强度校准结果

| 测量条件 | 紫外辐射照度(200nm~400nm) (µW/cm2) | 平均辐射强度 (mW/sr) |
| --- | --- | --- |
| CIE B条件 | 135.5 | 13.55 |

- 相对光谱分布、峰值波长、中心波长、带宽

校准方法：将1中测得的紫外LED光谱辐射照度的测量结果归一化，即可得到相对光谱分布。相对光谱分布中信号最大时的波长为峰值波长，信号为最高值50%对应的两波长平均值为中心波长, 信号为最高值50%对应的波长之间的差值即为带宽。

图1 紫外LED相对光谱分布

表4峰值波长、中心波长、带宽校准结果

| 峰值波长（nm） | 中心波长（nm） | 带宽(nm) |
| --- | --- | --- |
| 279 | 278.4 | 10 |

- 校准结果的不确定度评定

（一）辐射照度校准结果的不确定度评定

1  不确定度评定的数学模型

被检紫外LED的辐射照度测量的数学模型为：

E=i=13Ei/3 （2）

式中：E为被检紫外LED的辐射照度平均值；

Ei为被检紫外LED单次的辐射照度测量值值；

i为测量次数。

不确定度来源包括：紫外光谱辐射照度标准灯的量值溯源不确定度、波长准确度、紫外LED测量重复性、紫外LED不稳定性、测量系统的非线性、杂散光、距离测量以及供电电流等。

2  输入量的相对标准不确定度评定

2.1  紫外光谱辐射照度标准灯量值溯源的相对不确定度u1

紫外光谱辐射照度标准灯在280nm处的相对不确定度u1=1.6%；

2.2  波长准确度带来的相对不确定度u2

光谱辐射计在200nm~400nm范围内，最大的波长误差为±0.05nm，带来的不确定度u2=0.12%；

2.3  紫外LED测量重复性带来的相对不确定度u3

紫外LED预热后连续测量10次测量，并记录测量的辐射照度值Ei(i=1,2,…10)，计算平均辐射照度E，根据贝塞尔公式计算10次的相对实验标准偏差为0.09%。校准过程中测量3次取平均值，所以测量重复性带来的相对不确定度u3=0.05%。测量结果如表5所示：

表5  紫外LED测量重复性数据表（n=10，单位：W/cm2）

| 15.23 | 15.22 | 15.25 | 15.22 | 15.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.24 | 15.22 | 15.24 | 15.23 | 15.22 |

s=i=1nEi-E2n-1E=0.09%

u3=s3=0.05%

2.4  紫外LED的不稳定性带来的测量不确定度u4

紫外LED预热后，每5分钟测量一次辐射照度，连续测量7次测量，并记录测量的辐射照度值Ei(i=1,2,…7)，计算平均辐射照度E，根据贝塞尔公式计算7次的相对标准偏差，即为紫外LED稳定性的相对不确定度u4=0.08%。测量结果如表6所示：

表6  紫外LED稳定性（半小时）数据表（n=7，单位：W/cm2）

| 15.23 | 15.20 | 15.21 | 15.20 | 15.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.20 | 15.21 | / | / | / |

=0.08%

2.5  测量系统的非线性带来的相对不确定度u5

测量系统的非线性带来的相对不确定度u5=0.50%。

2.6 杂散光带来的相对不确定度u6

测量系统的杂散辐射带来的相对不确定度u6=0.10%。

2.7 距离测量带来的相对不确定度u7

距离测量带来的相对不确定度u7=0.05%。

2.8 供电电流带来的相对不确定度u8

紫外LED电流的控制带来的相对不确定度u8=0.10%。

3  合成相对标准不确定度

合成相对标准不确定度的各分量如表7所示。

表7 不确定度来源列表

| No. | 不确定度来源 | 不确定度% | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外光谱辐射照度标准灯量值溯源的相对不确定度u1 | 1.6 | B |
| 2 | 波长准确度带来的相对不确定度u2 | 0.12 | B |
| 3 | 紫外LED测量重复性带来的相对不确定度u3 | 0.05 | A |
| 4 | 紫外LED的不稳定性带来的测量不确定度u4 | 0.08 | A |
| 5 | 测量系统的非线性带来的相对不确定度u5 | 0.50 | B |
| 6 | 杂散光带来的相对不确定度u6 | 0.10 | B |
| 7 | 距离测量带来的相对不确定度u7 | 0.05 | B |
| 8 | 供电电流带来的相对不确定度u8 | 0.10 | B |
| 合成相对标准不确定度% |  |  | / |

以上各不确定度分量不相关，因此合成相对标准不确定度uc计算如下：

uc=i=18ui=1.7%

因此，扩展不确定度 U=3.4%（k=2）。

（二）辐射通量校准结果的不确定度评定

1  不确定度评定的数学模型

被检紫外LED的辐射通量测量的数学模型为：

Φ=EdA=r2ε=0πη=02πEε,ηsinεdεdη                   （3）

式中：Φ为被检紫外LED的辐射通量；

E为被检紫外LED的辐射照度；

A为辐射分布面积。

不确定度来源包括：紫外光谱辐射照度标准灯的量值溯源不确定度、波长准确度、紫外LED测量重复性、紫外LED不稳定性、测量系统的非线性、杂散光、距离测量、供电电流以及变角辐射计角度精确度等。

其中，紫外LED稳定性（四小时）带来的不确定度、变角辐射计角度精确度带来的不确定度，这两项因素与辐射照度不同，其余一致。

2  输入量的相对标准不确定度评定

2.1  紫外LED稳定性（四小时）带来的相对不确定度u4

紫外LED预热后，每半小时测量一次辐射照度，连续测量9次测量，并记录测量的辐射照度值Ei(i=1,2,…9)，计算平均辐射照度，根据贝塞尔公式计算9次的相对标准偏差，即为紫外LED稳定性的相对不确定度u4=0.34%。测量结果如表8所示：

表8  紫外LED稳定性（四小时）稳定性数据表（n=9，单位：W/cm2）

| 15.21 | 15.19 | 15.17 | 15.16 | 15.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.14 | 15.13 | 15.11 | 15.11 | / |

=0.23%

2.2 变角辐射计角度精确度带来的不确定度

变角辐射计的角度精确度带来的不确定度不超过u9=0.50%。

3  合成相对标准不确定度

合成相对标准不确定度的各分量如表9所示。

表9 不确定度来源列表

| No. | 不确定度来源 | 不确定度% | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外光谱辐射照度标准灯量值溯源的相对不确定度u1 | 1.6 | B |
| 2 | 波长准确度带来的相对不确定度u2 | 0.12 | B |
| 3 | 紫外LED测量重复性带来的相对不确定度u3 | 0.05 | A |
| 4 | 紫外LED的不稳定性带来的测量不确定度u4 | 0.23 | A |
| 5 | 测量系统的非线性带来的相对不确定度u5 | 0.50 | B |
| 6 | 杂散光带来的相对不确定度u6 | 0.10 | B |
| 7 | 距离测量带来的相对不确定度u7 | 0.05 | B |
| 8 | 供电电流带来的相对不确定度u8 | 0.10 | B |
| 9 | 变角辐射计角度精确度带来的相对不确定度u9 | 0.50 | B |
| 合成相对标准不确定度% |  |  | / |

以上各不确定度分量不相关，因此合成相对标准不确定度uc计算如下：

uc=i=19ui=1.8%

因此，扩展不确定度 U=3.6%（k=2）。

（三）平均辐射强度校准结果的不确定度评定

1  不确定度评定的数学模型

被检紫外LED的平均辐射强度测量的数学模型为：

I=E∙d2                     （4）

式中：I为被检紫外LED的平均辐射强度；

E为被检紫外LED的辐射照度；

d为测量距离。

由于辐射照度E和测量距离d具有相关性，相关系数为1，则平均辐射强度的相对不确定度为：

uI=d2∙uE+2dE∙udI=d2∙uE+2dE∙udE∙d2=urE+2urd

2  输入量的相对标准不确定度评定

2.1  辐射照度的相对不确定度urE

根据上述辐射照度的不确定度评定结果，得到辐射照度的相对不确定度urE=1.7%。

2.2 距离测量带来的相对不确定度urd

距离测量带来的相对不确定度urd=0.05%。

3  合成相对标准不确定度

平均辐射强度的相对不确定度为：

uI=urE+2urd=1.8%

因此，扩展不确定度 U=3.6%（k=2）。

- 实验结论

被校准紫外LED在200nm~400nm的辐射照度为15.23W/cm2，辐射通量为55.34 mW， CIE B条件下的平均辐射强度为13.55 mW/sr，峰值波长为279 nm，中心波长为278.4 nm，带宽为10nm。

通过本实验，证明《紫外LED校准规范》中的计量特性和校准方法是科学、合理，能够满足当前各领域的校准需求。