《反射率测定仪校准规范》（征求意见稿）修订说明

一、任务来源

受全国光学计量技术委员会的委托，由山东省计量科学研究院和江苏省计量科学研究院、北京市计量科学研究院联合对JJF1232-2009《反射率测定仪校准规范》修订，于2022年4月开始修订，至2022年10月完成征求意见稿。

二、修订JJF1232-2009《反射率测定仪校准规范》的目的和意义

自JJF1232-2009《反射率测定仪校准规范》实施以来，已经正常开展校准工作10多年，的计量部门都已经开展了“反射率测定仪“的校准工作，包括很多第3方计量校准机构也已经取得了CNAS的校准资质，人员能力均具备开展校准工作的能力，计量校准的范围也越来越大，用户的计量诉求提出了新的要求，按照用户的使用需求，规范中的计量特性、校准方法和计量参数已需要调整，校准的标准设备不符合现在计量的需求，必须尽快进行修订，以便符合校准市场的需求。

- 修订JJF1232-2009《反射率测定仪校准规范》的主要变化内容

1、按照JJF1071《国家计量校准规范编写规则》的要求，增加了引言部分

2、测量范围的变化，增加了三刺激值法反射率测定仪

3、按照JJF1071《国家计量校准规范编写规则》的要求更改了引用文件，对规范性的文件放到引言部分，修改了过期的文件

4、增加了术语部分，对“对比率”加以解释

5、对概述部分进行了修改，增加了不同光学条件的工作原理图

6、计量特性中取消了对工作黑板的要求（通过试验，黑板带来的测量误差可以忽略不计）

7、标准白板的要求变化：

原四块系列白板定值为：（90±5）% 、（80±5）%、（70±5）%、（60±5）%

修改为： （90～99）%，  （80～89）%， （70～79）%， （60～69）%，

且相邻系列白板之间漫反射R值之差大于5%。

8、增加了校准工作白板所用设备的技术要求

原设备的要求：光谱光度计或光谱测色仪

修改为：在原有的标准器基础上增加标准反射率测定仪作为校准仪器配套工作白板的标准器。 (并增加校准用反射率测定仪的零点漂移，示值误差，稳定性、重复性技术指标要求)。

9、修改了校准方法

校准方法原是用90%以上的标准白板校准，修改为用80%---89%的标准白板

进行校准，然后测量其他三块标准白板。

10、仪器示值误差的结果表达

原规范表述：示值误差用最大绝对值表示:   ΔR=|Ri-Ris|max

修改为： 去掉绝对值表示，示值误差直接表示： ΔR=Ri-Ris

11、修改了附录D，按照新的校准方法，对示值误差测量不确定度进行了修改，并增加了工作校准白板标定值的不确定度分析示例

12、修改了附录A 校准记录格式

四、总结

《反射率测定仪校准规范》修订前进行了广泛调研及大量实验，对征求意见稿中所提出的计量特性、校准方法、不确定度评定进行了实验验证。

《反射率测定仪校准规范》起草小组

2022年10月10日